## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PAVADINIMAS
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Vienkartinis 25+G Hipervit vitrektomijos paketas skirtas kombinuotai procedūrai prie Constellation aparato, 20000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | 33140000-3 | Komplektą sudaro: sterili Constellation kasetė kombinuotai procedūrai (vitrektomija+katarakta)25+G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 150x145 cm ± 2cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 80x145 cm ± 2 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Akies tvarstukas- 56x70 mm ± 2 mm tvarstis pagamintas iš vatos, kurią iš išorės dengia natūrali medvilnė, gerai absorbuojantis, akiai užklijuoti. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 1,3x9 cm ± 0,05 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | kompl. |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | Vienkartinė 23+G Hipervit vitrektomijos kasetė skirta kombinuotai procedūrai prie Constellation aparato, 10000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | 33140000-3 | Sterili Constellation kasetė kombinuotai procedūrai (vitrektomija+katarakta)23+G su vožtuvu - 1 vnt. | vnt. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Vienkartinė 27+G Hipervit vitrektomijos kasetė skirta kombinuotai procedūrai prie Constellation aparato, 20000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | 33140000-3 | Sterili Constellation kasetė kombinuotai procedūrai (vitrektomija+katarakta)27+G su vožtuvu - 1 vnt. | vnt. |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 0 | 0 | Viso: | 0 |  | 0