## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA OPERACINIAI ŠVIESTUVAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas,gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1.1. | Operaciniai šviestuvai | 2 | vnt.
1.1.1. | Šviesos šaltinis: didelio intensyvumo, tik baltą šviesą skleidžiantys diodai.
1.1.2. | Operacinio šviestuvo modulių (kupolų) skaičius: 2 (pagrindinis ir pagalbinis).
1.1.3. | Ledų skaičius pagrindiniame modulyje: ≥16
1.1.4. | Ledų skaičius pagalbiniame modulyje: ≥12
1.1.5. | Nustatyto šviesos srauto pastovaus intensyvumo užtikrinimo sistema: būtina kiekvienam operacinio šviestuvo moduliui Speciali sistema turi užtikrinti nekintantį šviesos intensyvumą visos operacijos eigoje.
1.1.6. | Pagrindinio modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume: ≥ 160 000 liuksų
1.1.7. | Pagrindinio modulio generuojamos homogeninės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 20%): ≥100 cm
1.1.8. | Pagrindinio modulio generuojamos homogeninės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%): ≥50 cm
1.1.9. | Šviesos lauko skersmuo, ne mažiau nei nurodyta: 20 – 25cm
1.1.10. | Pagrindinio modulio generuojamos šviesos spalvinis indeksas (Ra): ≥ 95
1.1.11. | Pagrindinio modulio generuojamos šviesos spalvinė temperatūra (ne mažiau): 3900 – 4500 K
1.1.12. | Pagrindinio modulio išspinduliuojamos šiluminės energijos dydis operaciniame lauke: ≤ 3,9 mW/m2.lx
1.1.13. | Pagrindinio operacinio šviestuvo modulio diametras: ≤75 cm ir ≥60 cm
1.1.14. | Pagrindinio modulio šviesos intensyvumo reguliavimo ribos: 20% iki 100% (ne siauresnėse ribose negu nurodyta)
1.1.15. | Pagalbinio modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume: ≥ 160 000 liuksų
1.1.16. | Pagalbinio šviesos lauko skersmuo, ne mažiau nei nurodyta: 20 – 25cm
1.1.17. | Pagalbinio modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu. Būtinas endoskopinis darbo režimas: atskiras žalios spalvos apšvietimas; maksimali apšvieta < 2000 liuksų.
1.1.18. | Pagalbinio modulio generuojamos homogeninės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 20%): ≥100 cm
1.1.19. | Pagalbinio modulio generuojamos homogeninės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%): ≥50 cm
1.1.20. | Pagalbinio modulio generuojamos šviesos spalvinis indeksas (Ra): ≥95
1.1.21. | Pagalbinio modulio generuojamos šviesos spalvinė temperatūra: 3900 – 4500 K
1.1.22. | Pagalbinio modulio išspinduliuojamos šiluminės energijos dydis operaciniame lauke: ≤ 3,9 mW/m2.lx
1.1.23. | Operacinio šviestuvo pagalbinio modulio diametras: ≥50 cm ir ≤70 cm
1.1.24. | Pagalbinio modulio šviesos intensyvumo reguliavimo ribos: 20% iki 100% (ne siauresnėse ribose negu)
1.1.25. | Šviesos šaltinių vidutinis darbinis resursas: ≥ 60 000 valandų.
1.1.26. | Pagrindiniame modulyje esant poreikiui galima integruoti didelės raiškos (HD) videokamera (komplektacijoje kameros nėra): būtina
1.1.27. | Operaciniai šviestuvai padengti specialiais dažais, kurie mažina bakterijų sukibimo galimybę bei palengvina valymą: būtina.
1.1.28. | Centralizuotas valdymo pultas: tvirtinamas ant sienos, turi prieiga prie šviestuvo ir kameros nustatymų, šviestuvo galvų sinchronizavimas, darbinių pozicijų išsaugojimo galimybė pagal discipliną arba chirurgą.
1.1.29. | Operacinio šviestuvo tvirtinimas: tvirtinimas prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais. Pastaba: daviniai apie operaciniu patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinio šviestuvo užsakymo metu.
1.1.30. | Papildomų modulių tvirtinimo galimybė: operacinio šviestuvo tvirtinimo mazgas privalo turėti ne mažiau kaip 2 rezervinę (laisvą) vietą papildomiems moduliams tvirtinti su funkcinėmis alkūnėmis (papildomam operacinio šviestuvo moduliui (kupolui), operacinio lauko vaizdo kamerai, vaizdo monitoriui ir/ar kitai įrangai).
1.1.31. | Senos operacinės lempos išmontavimas kartu su visais jos priedais: išmontuoja konkursą laimėjusi įmonė.
1.1.32. | Šviesos srauto krypties reguliavimas: nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba. Kartu su operaciniu šviestuvu pateikiama ne mažiau kaip po 5 vnt. rankenų kiekvienam kupolui.
1.1.33. | Garantija: ne mažiau 36 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2203 2025-08-27 13:09:25