## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija"
Skaitmeninė mamografijos sistema
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.1. | (T1) Skenavimo laikas ≤ 4 s. (Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė)). Privaloma įrašyti TAIP arba NE:
KT1.1. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.2. | (T2) Pilnai automatizuotas biopsijos prietaiso pozicionavimas X, Y, Z ašimis. Privaloma įrašyti TAIP arba NE:
KT1.2. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.3. | (T3) Pikselio dydis ≤ 70 µm. Privaloma įrašyti TAIP arba NE:
KT1.3. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.4. | (T4) Motorizuotas technologo darbo vietos stalviršio aukščio reguliavimas. Privaloma įrašyti TAIP arba NE:
KT1.4. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.5. | (T5) Lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai. Privaloma įrašyti TAIP arba NE:
KT1.5. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
1.1. | Skaitmeninė mamografijos sistema | 1 | komplektas
1.1.1. | Rentgeno mamografijos sistemos darbo režimai: 1. skaitmeninė 2D mamografija -būtina; 2. skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) - būtina; 3. Dvigubos energijos principu paremta kontrastinės mamografijos funkcija- būtina nurodyti funkcijos pavadinimą (CEM, CEDM, CESM arba lygiavertė);
1.1.2. | Pozicionavimo įrenginys (biopsijos prietaiso laikiklis) su adapteriu bei reikalinga programine įranga biopsijos atlikimo pozicionavimui kontrastinės mamografijos vaizdų, gautų naudojant dual-energy (spektrinės) technologijos principu veikiančią sistemą (pvz., CEM, CEDM, CESM arba kita lygiavertė technologija), pagrindu. Suderinamas su siūloma mamografijos sistema - būtina;
1.1.3. | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė): nuskaitymo kampas - ≥ 15˚; Skenavimo laikas - ≤ 10 s;
1.1.4. | Kontrastinės biopsijos prietaiso pozicionavimo įrenginys: kontrastinės biopsijos prietaiso pozicionavimo įrenginio judėjimas - erdvinis judėjimas X, Y ir Z ašimis, motorizuotas pozicionavimas X, Y ašimis, rankinis pozicionavimas Z ašimi arba motorizuotas pozicionavimas X, Y ir Z ašimis bei rankinis pozicionavimas X, Y ir Z ašimis - būtina; paciento kėdė pritaikyta biopsijos procedūroms vertikalioje ir gulimoje pozicijoje - būtina; transportavimas ratukų pagalba - būtina; motorizuotas vertikalus judėjimas - būtina; nugaros atlošo pavertimas - būtina, ≥ 90˚;
1.1.5. | A) C-lanko sistema: visi C-lanko pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai yra motorizuoti - būtina; B) motorizuotas C-lanko posūkio kampo diapazonas visais darbo režimais - ≥ 320˚; C) vertikalaus judėjimo diapazonas - ne siauresnis negu (71-135) cm; D) atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) - ≥ 65 cm; E) pacientės veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema - būtina;
1.1.6. | Kompresijos sistema: A) rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas - būtina; B) didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime - ≥ 170 N; C) didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime - ≥ 200 N; D) krūties prispaudimo plokštės - ne mažiau nei dviejų dydžių: 19 cm (± 1 cm) x 23 cm (± 1 cm) bei 24 cm (± 1 cm) x 29 cm (± 1 cm);
1.1.7. | Didinimas: geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema: ne mažiau nei dviejų didinimo faktorių; didinimo faktoriai - ≥ 1.5, ir 1.8 kartų;
1.1.8. | Rentgeno vamzdis: anodo šiluminė talpa - ≥ 235 kHU; židinio dėmių kiekis - ≥ 2; židinio dėmių skersmenys - 1. 0,1 mm; ± 0,1 mm 2. 0,3 mm; ± 0,1 mm;
1.1.9. | Kolimatorius: kolimacijos valdymas - automatinis bei rankinis; filtrai - ne mažiau nei dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2D režimui;
1.1.10. | Rentgeno generatorius: tipas - aukšto dažnio; maksimalus galingumas - ≥ 5 kW; mAs diapazonas - ≥ (3 - 500) mAs; kV diapazonas - ≥ (23 - 49) kV;
1.1.11. | Skaitmeninis rentgeno detektorius: pikselio dydis - ≤ 100 µm; pilkumo lygių skaičius - ne mažiau nei 14 bitų; detektoriaus aktyvios zonos plotas - ≥ (23 x 29) cm;
1.1.12. | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema: pilnai automatinis režimas (automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą) - būtina; programinė arba aparatinė įranga skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti - būtina;
1.1.13. | Radiologijos technologo darbo vieta: radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus - būtina; radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai - būtina; monitorių kiekis - ≥ 2; monitorius vartotojo sąsajai - būtina; vaizdų peržiūros monitorius - būtina, ≥ 2,0 megapikselių; galimybė keisti vaizdų peržiūros monitoriaus poziciją (artikuliuojanti ranka) - būtina; galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) - būtina; vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) - būtina; vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) - būtina; vaizdų spausdinimas (DICOM Print) - būtina; vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas - būtina; apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR) - būtina; švinuotas rentgeno apsauginis skydas (≥ 0,5 mm Pb) - būtina; nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu - būtina;
1.1.14. | Gydytojo radiologo darbo vieta: specializuota programinė įranga 2D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui - būtina; specializuota programinė įranga 3D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui - būtina; programinė įranga 2D vaizdų vaizdams rekonstruoti iš tomosintezės (3D) tyrimo (nurodyti programinės įrangos pavadinimą) - būtina; galima išsaugoti naujai rekonstruotus 2D vaizdus iš tomosintezės (3D) darbo stotyje ir / arba medicininių vaizdų archyve - būtina; vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) - būtina; vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) - būtina; vaizdų spausdinimas (DICOM Print) - būtina; vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas - būtina. Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos: vaizdų pilkumo skalės kadravimas - būtina; vaizdų inversija - būtina; vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas - būtina; „padidinimo stiklo“ funkcija - būtina; nepertraukiamas vaizdų mastelio keitimas ir panoramavimas - būtina; ilgio matavimai ir anotacijos - būtina; ultragarso, magnetinio rezonanso vaizdų peržiūra - būtina; gydytojo radiologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus - būtina; nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu - būtina. Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius (1 vnt.): įstrižainė - ≥ 30,9"; raiška - ≥ 4200 x 2800 taškų; kalibruotas skaistis - ≥ 500 cd/m²; kontrastiškumas ne mažesnis nei 1500:1 - būtina; spalvoto vaizdo - būtina; integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas - būtina;
1.1.15. | Modelinė sistema (fantomas) kokybės užtikrinimui - būtina
1.1.16. | Skaitmeninis mamografas turi būti ženklinamas CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (arba pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/607) - būtina
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 382000 Eur

## Specialieji reikalavimai
Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedas
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjams kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte bei atitikimą siūlomiems techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrams T1, T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus), patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos bei siūlomų techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrų T1, T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai bei siūlomiems techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrams T1, T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų bei siūlomų techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrų T1, T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą bei siūlomų techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrą T1, T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą bei siūlomų techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrą T1, T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu* , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms (jei nurodyta) konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba. Vėliau šis dokumentas teikiamas vykdant sutartį su pirma prekių siunta. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Jei tiekėjai pateikia su pasiūlymu EB atitikties deklaraciją, kad įsigyjama prekė atitiks reikiamus standartus, kartu pateikia ir techninius dokumentus, pagrindžiančius prekės atitiktį reikiamiems standartams.
4 | Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
5 | Garantinis laikotarpis:
1. Ne mažiau nei 2 metai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos).
2. Tiekėjas nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas).
3. Tiekėjas nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą.
4. Tiekėjas nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas.
5. Tiekėjas informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis).
6. Tiekėjas teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.
7. Gedimo atveju tiekėjas atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.
6 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas;
2. Žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopija;
3. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba (tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas);
4. Vartotojo instrukcija anglų kalba (gamintojo išleistas originalas su pažymėtu CE ženklu, kuris pateikiamas su prekėmis (ang. User manual). Prekėms, pagamintoms Lietuvoje – neprivaloma;
5. Techninės priežiūros reglamentas – periodiškai atliekamų techninės priežiūros darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Dokumente taip pat nurodomas techninės priežiūros periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos atlikti techninę priežiūrą. Jeigu gamintojas nereglamentuoja techninės priežiūros – pateikiama pažyma arba lygiavertis dokumentas, kad gamintojas techninės priežiūros nenumato;
6. Valymo – dezinfekavimo instrukcija, įskaitant periodiškumą, naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašą. Visos nurodomos priemonės ir medžiagos privalo būti registruotos Lietuvoje;
7 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Respublikinę Šiaulių ligoninę, jos parengimas darbui (pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)) bei personalo apmokymas (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) - po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą.
8 | Siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos parašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka - būtina.
9 | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, instaliavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ ir medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus.
10 | Ne vėliau kaip iki įrangos instaliavimo, Teikėjas privalo pateikti Radiacinės saugos centro išduotas licencijas suteikiančias teisę tiekėjui arba kitam ūkio subjektui: a) prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius; b) montuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius“.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai ir siūlomiems techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrams T1, T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) nurodytiems pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas" pagrindžiantys dokumentai
6 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RŠL-4226 2025-08-25 18:06:58