Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

SKAITMENINĖ LABORATORINĖ ĮRANGA

techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai:

1. Perkančioji organizacija numato įsigyti skaitmeninę laboratorinę įrangą, perkamų prekių aprašymai pateikti techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.

2. Visos prekės turės būti pristatomos, tiekėjo lėšomis, adresais Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir/ar Kauno rajone. Tiekėjas prieš pristatant prekes turės iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu vietą, laiką ir kontaktinį asmenį prekėms priimti.

3. Prekių pristatymo terminai:

Prekės turi būti pristatytos per:

1 pirkimo dalis  - dirvožemio dujų apykaitos matavimo kamera - per 60 kalendorinių dienų,

2 pirkimo dalis -  jutikliai su priedais – per 60 kalendorinių dienų,

3 pirkimo dalis -  lapo spektrometras – per 60 kalendorinių dienų,

4 pirkimo dalis -  sensorius-matavimo prietaisas – per 60 kalendorinių dienų,

5 pirkimo dalis -  skaitmeninis disperseris – per 60 kalendorinių dienų,

6 pirkimo dalis -  stereoskopinis mikroskopas – per 60 kalendorinių dienų,

7 pirkimo dalis – video matavimo mikroskopas – per 60 kalendorinių dienų

nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, jei konkrečios įrangos specifikacijoje nenustatomas kitoks reikalavimas.

Pastabos:

- Teikiant pasiūlymą pirkimo dalių, kurioms dalyvis pasiūlymo neteikia, specialiųjų reikalavimų lenteles rekomenduojama ištrinti.

- Siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.),  kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą.

Specialieji reikalavimai pirkimo objektui:

1 pirkimo dalis  - Dirvožemio dujų apykaitos matavimo kamera

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Dirvožemio dujų apykaitos matavimo kamera su temperatūros ir drėgmės jutikliais bei GPS sistema | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1 | Kameros paskirtis | - kamera užtikrina dujų apykaitos matavimus dirvožemyje, kontroliuoja dujų srautą į analizatorių |  |
| 2 | Dirvožemio kameros priedai | - ne mažiau kaip 3 žiedai skirti kameros sujungimui su dirvožemiu - kabelis jungiantis kamerą su analizatoriumi, ne trumpesnis nei 1 m (galimybė prijungti turimus LICOR dujų N2O/H2O ; CH4/CO2/H2O nešiojamus analizatorius) - ne mažiau kaip po 1 vnt. drėgmės ir temperatūros jutikliai |  |
| 3 | Dirvožemio kameros matmenys | skersmuo ne mažiau kaip 19 cm, kameros tūris ne mažiau kaip 4240 cm3 |  |
| 4 | Kameros darbinės aplinkos sąlygos | Aplinkos temperatūra ne siauresnis intervalas kaip : nuo 0° C iki + 40 ◦C |  |
| 5 | Kameros maitinimas | Įkraunamomis baterijomis, komplektuojama su 2 vnt. 1 pilnai įkrautos baterijos darbo laikas su analizatoriumi ne trumpesnis kaip 9 valandos |  |
| 6 | Temperatūros jutiklio charakteristikos | intervalas ne siauresnis nei nuo -10°C iki +60°C, su tikslumu ne prastesniu kaip ±0,5 °C virš 0°C |  |
| 7 | Duomenų atvaizdavimas ir perdavimas | turi būti galimybė matyti realiuoju laiku prijungtame analizatoriuje, telefone, planšetėje arba nešiojamajame kompiuteryje, tiek skaičiais, tiek grafikais |  |
| 8 | GPS | integruota GPS |  |
| 9 | Specializuota programinė įranga. | Matavimo sistema suderinama su vartotojo kompiuteriuose naudojamomis operacinėmis sistemomis MS Windows ir macOS Turi automatiškai nustatyti ir apskaičiuoti parametrus: temperatūrą, drėgmę, GPS poziciją, eksportuoti duomenis. | (Pateikti programinės įrangos pavadinimą) |
| 10 | Galimybė naudoti su turimais prietaisais (be papildomos įrangos) | galimybė prijungti perkančiosios organizacijos turimus LICOR dujų N2O/H2O ; CH4/CO2/H2O nešiojamus analizatorius. jeigu siūloma kito gamintojo kamera privalu pateikti gamintojo aprašus, kaip siūloma kamera sujungiama su analizatoriais, kaip programinė įranga komunikuoja tarpusavyje |  |
| 11 | Instaliavimas ir apmokymai | Instaliavimas ir personalo apmokymas naudotis tiekiama įranga pirkėjo nurodytoje darbo vietoje. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 2 val. |  |

2 pirkimo dalis -  Jutikliai su priedais

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dirvožemio jutikliai, retransliatoriai ir bazinė stotis turi komunikuoti kaip vieninga sistema. |  |
|  |  | Dirvožemio jutikliai 24 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Radijo perdavimo galia | Ne mažesnė 26,0 dBm |  |
| 2. | Akumuliatoriaus talpa | Ne mažesnė kaip 3000 mAh |  |
| 3 | Jutiklio korpusas | Poliuretanas arba ABS plastikas |  |
| 4. | Jutiklio tipas | Integruotas drėgmės kiekio ir EC / druskingumo matavimo jutiklis |  |
| 5. | Drėgmės jutiklio tikslumas | ±2 % vidutinė paklaida |  |
| 6. | EC / druskingumo jutiklio tikslumas | ± 0,2 dS/m vidutinė paklaida |  |
|  |  | Dvigubi dirvožemio jutikliai 24 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Radijo perdavimo galia | Ne mažesnė 26,0 dBm |  |
| 2. | Akumuliatoriaus talpa | Ne mažesnė kaip 3000 mAh |  |
| 3. | Jutiklio korpusas | Poliuretano arba ABS plastikas |  |
| 4. | Jutiklio tipas | Integruotas drėgmės kiekio ir EC / druskingumo matavimo jutiklis |  |
| 5. | Drėgmės jutiklio tikslumas | ±2 % vidutinė paklaida |  |
| 6. | EC /Druskingumo jutiklio tikslumas | ± 0,2 dS/m vidutinė paklaida |  |
|  |  | Retransliatorius 4 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Imtuvo RF jautrumas | Ne mažesnis kaip -100 dBm |  |
| 2. | Radijo perdavimo galia | Ne mažesnė 26,0 dBm |  |
| 3. | Maitinimo šaltinis | Saulės baterija įkrauna ne mažiau 2400 mAh 3,7 V akumuliatorių. Su galimybe pajungti papildomą maitinimo šaltinį. |  |
| 4. | Veikimo atstumas | Ne trumpesnis nei 10 km |  |
| 5. | Montavimas | Laikiklis montavimui ant 50 mm stulpo |  |
|  |  | Bazinė stotis 1 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Imtuvo RF jautrumas | Ne mažesnis -100 dBm |  |
| 2. | Darbinė įtampa | Ne didesnė 14 VDC, 300 mA |  |
| 3. | Duomenų sąsaja | GSM / WCDMA korinio ryšio modemas |  |
| 4. | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės su ne trumpesniu kaip 5 m. maitinimo kabeliu |  |
| 5. | Būtini priedai | Antena, duomenų perdavimo ir kaupimo sistema (debesies saugykla) ne mažiau 36 mėn. |  |

3 pirkimo dalis -  Lapo spektrometras

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Portatyvinis lapo spektrometras | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1 | Svoris | Ne didesnis nei 1000 g |  |
| 2 | Darbo aplinka | Ne mažiau kaip nuo -30° iki 70°C saugojimo, nuo -10° iki 50°C eksploatavimo, nuo 0% iki 90% nekondensuojanti drėgmė |  |
| 3 | Mažiausias galimo išmatuoti lapo dydis | Ne didesnis kaip 20 mm x 20 mm |  |
| 4 | Ekranas | Ne mažesnis kaip 7 colių |  |
| 5 | Kalbos | anglų |  |
| 6 | Matavimo režimai | atspindžio, pralaidumo ir absorbcijos |  |
|  |  | Detektoriaus specifikacijos |  |
| 7 | Detektorius | CMOS tiesinis masyvas |  |
| 8 | Bangos ilgio diapazonas | Ne mažesnis nei nuo 360 iki 1100 nm |  |
| 9 | Signalo ir triukšmo santykis | Ne mažesnis kaip 330:1 (esant visam signalui) |  |
| 10 | Pataisytas tiesiškumas | >99,8 % |  |
|  |  | Spektroskopijos parametrai |  |
| 11 | Integravimo laikas | Ne mažiau kaip nuo 30 µs iki 60 s |  |
| 12 | Dinaminis diapazonas | Ne mažesnis kaip 3300:1 |  |
| 13 | Išsklaidyta šviesa | Nuo 0,2 iki 1,0 % |  |
| 14 | Lapų indeksai | Privalo būti integruoti ne mažiau kaip 10 indeksų. Privalo būti galimybė savarankiškai kurti naujus indeksus. |  |
|  | Indeksai, kurie privalo būti integruoti: |  | Nurodyti: yra/nėra |
| 15 | Gitelson ir Merzlyak indeksas |  |  |
| 16 | Augalų pigmentų santykio indeksas |  |  |
| 17 | Augalų senėjimo atspindžio indeksas |  |  |
| 18 | Lichtenthaler indeksas |  |  |
| 19 | Fotocheminio atspindžio indeksas |  |  |
| 20 | Carterio indeksas |  |  |
| 21 | Vario indeksas |  |  |
| 22 | Flavonolių indeksas |  |  |
| 23 | Optimizuotas dirvožemiui pritaikytas augmenijos indeksas |  |  |
| 24 | Dirvožemio ir augalų santykio indeksas |  |  |
|  | Kiti reikalavimai: |  |  |
| 26 | Vartotojo vadovas, anglų arba lietuvių kalba, spausdinta arba elektroninė versija |  |  |
| 27 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

4 pirkimo dalis  - Sensorius-matavimo prietaisas

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Sensorius-matavimo prietaisas | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1 | Matavimo ribos | Skvarba ne mažiau kaip nuo 1 iki 80 ε imtinai Laidumas ne mažiau kaip nuo 0 iki 300 mS.m-1 imtinai Temperatūra ne mažiau kaip nuo 5 iki 50°C imtinai Tūrinė dirvožemio drėgmė ne mažiau kaip nuo 0 iki 100% imtinai |  |
| 2 | Tikslumas | Skvarba ±.2.5 ε Laidumas ± 10 mS.m-1 Temperatūra ± 1,5°C Tūrinė dirvožemio drėgmė ± 3% |  |
| 3 | Tipinis atsako laikas | Ne ilgiau kaip 5 s |  |
| 4 | Kalibracijos | Mineraliniai dirvožemiai, organiniai dirvožemiai smėlingi dirvožemiai, molingi dirvožemiai, durpiniai sodinimo mišiniai, mineralinės vatos auginimo substratai |  |
| 5 | Apsaugos klasė | Sensorius: ne mažiau IP68 arba lygiavertis Prietaisas: ne mažiau IP54 arba lygiavertis |  |
| 6 | Darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip nuo 0 iki 50°C imtinai |  |

5 pirkimo dalis -  Skaitmeninis disperseris

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skaitmeninis disperseris | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1 | Variklio nominalioji galia | Ne mažesnė kaip 500 W |  |
| 2 | Maišomas tūris ( H2O); L | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,002 iki 1,2 L |  |
| 3 | Skirta mėginiams kurių klampa | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 5000 mPas |  |
| 4 | Greičio indikacija | Skaitmeninis LED arba analogiškas ekranas |  |
| 5 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip DIN EN 60529 IP 20 arba lygiavertė |  |
| 6 | Dispersinis antgalis | Privalomas |  |
| 7 | Panardinimo gylis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 35 iki 170 mm |  |
| 8 | Su terpe besiliečiančios medžiagos | PTFE, AISI 316L arba lygiavertės |  |
| 9 | Tinka organiniams tirpikliams | Privaloma |  |
| 10 | Maksimali darbinė temperatūra | Ne žemesnė kaip iki 180oC Tinka sterilizavimui |  |
| 11 | Komplekte- stovas ir tvirtinimo mechanizmas | Privaloma |  |
| 12 | Instaliavimas ir apmokymai | Instaliavimas ir personalo apmokymas naudotis prietaisu 4 asmenims darbo vietoje ne mažiau kaip 2 val. |  |
| 13 | Maitinimas | Iš 230V; 50 Hz tinklo |  |

6 pirkimo dalis -  Stereoskopinis mikroskopas

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stereoskopinis mikroskopas | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1 | Mikroskopo tipas | Stereoskopinis mikroskopas. Visa optinė sistema privalo būti apochromatiškai koreguota. |  |
| 2 | Stereo sistema | Išdidinimo santykis ne mažesnis kaip 20:1 |  |
| 3 | Didinimas | Tolydžiai keičiamas nuo ne daugiau kaip 8x iki ne mažiau kaip 160x |  |
| 4 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 500 lp/mm, kai naudojamas 1x didinimo objektyvas ir 10x didinimo okuliarai |  |
| 5 | Maksimali skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 1000 lp/mm, kai naudojamas 2x didinimo objektyvas ir 10x didinimo okuliarai |  |
| 6 | Koduotos funkcijos | Bent išdidinimo santykio reikšmė ir diafragma. |  |
| 7 | Trinokuliarinis tubusas | Šviesos srauto paskirstymas: 50% į okuliarus ir 50% į skaitmeninę kamerą. Tarpvyzdinio atstumo derinimas ne mažiau kaip nuo 52 mm iki 76 mm. Stebėjimo vamzdžių posvyrio kampas 30° į horizontą. |  |
| 8 | Okuliarai 10x | Komplekte privalo būti ne mažiau kaip du 10x didinimo ir ne mažiau kaip 23 mm regos lauko okuliarai su dioptrijų korekcija |  |
| 9 | Objektyvas | Plan apochromatinis objektyvas 1.0x, darbinis atstumas ne mažiau kaip 60 mm |  |
| 10 | Fokusavimas | Motorizuoto fokusavimo sistema. Fokusavimo pavaros ilgis ne mažiau kaip 420 mm. Komplekte privalo būti valdiklis užtikrinantis grubaus/tikslaus fokusavimo režimus ir atminties funkcija ne mažiau kaip penkioms fokusavimo padėtims. |  |
| 11 | Stovo pagrindas | Matmenys ne mažesni kaip 320 x 410 mm. Ne mažiau kaip 120 mm diametro įdedamas skritulys fonui keisti, kurio viena pusė balta, kita – juoda arba atitinkami juodas ir baltas skrituliai. |  |
| 12 | Mikroskopo laikiklis | Užtikrinantis stereoskopinį mikroskopavimą ir aksialinę mikroskopo padėtį, kai dirbama skaitmeninės kameros režime. |  |
| 13 | Šviesos šaltinis | Difuzinis šviesos šaltinis episkopiniam mėginio apšvietimui, LED tipo arba lygiavertis, šviesos elementų skaičius ne mažiau kaip 130. Spalvinė temperatūra 6500 K, ± 10 K, galia ne mažiau kaip 25 W. |  |
| 14 | Video objektyvas | Video objektyvas skirtas skaitmeninės kameros montavimui, ne mažiau kaip 0.5x didinimo |  |
| 15 | Skaitmeninė vaizdo kamera | Spalvinė skaitmeninė vaizdo kamera, lusto tipas CMOS arba lygiavertis. Maksimalus vaizdo dydis ne mažesnis kaip 3000 x 2000 vaizdo elementų. Vaizdo atnaujinimo greitis esant pilnai skiriamajai gebai ne mažiau kaip 15 kadrų per sekundę. Vaizdo elemento dydis ne daugiau kaip 2,4 µm x 2,4µm. Spalvos gylis ne mažiau kaip 3x12 bit Signalo stiprinimas ne mažiau kaip nuo 1x iki 250x imtinai Sąsaja USB 3 arba lygiavertė |  |
| 16 | Programinė įranga | Komplekte privalo būti programinė įranga veikianti perkančiosios organizacijos naudojamos Windows 10 arba lygiavertėje aplinkoje mikroskopo funkcijų valdymui, skaitmeninės kameros valdymui, vaizdų išsaugojimui, jų apdorojimui, tiesiniam matavimui išsaugotame vaizde. Programinė įranga turi susieti mikroskopo ir skaitmeninės kameros nustatymus su išsaugotu vaizdu, kad vėliau šiuos nustatymus būtų galima atkurti siekiant pakartoti eksperimentą. Automatinio išplėsto fokuso gylio vaizdo sudarymo funkcija panaudojant motorizuotą fokusavimo įrenginį, kuris leidžia automatiškai sugeneruoti vaizdų seriją. 3D vaizdų sudarymo ir peržiūros funkcija. Tiesinių matavimų 3D vaizde funkcija. Profilių kreivių sudarymo funkcija su matavimo galimybe. |  |
| 17 | Instaliavimas ir apmokymas | Instaliavimas ir 4 asmenų personalo apmokymas naudotis prietaisu darbo vietoje ne mažiau kaip 4 val. |  |
| 18 | Gaubtas nuo dulkių | Būtinas |  |

7 pirkimo dalis -  Video matavimo mikroskopas

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Video matavimo mikroskopas | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1 | Matavimo diapazonas X, Y ir Z ašyse | Ne mažiau kaip po 100 mm |  |
| 2 | Leistina paklaida | Ne daugiau kaip 5 µm |  |
| 3 | Didinimas ekrane (x kartų) | Ne mažiau kaip 10 x |  |
| 4 | Fotoaparato skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 6,4 MP |  |
| 5 | Matavimo programinė įranga | Būtina |  |
| 6 | Krentantis apšvietimas | LED lemputės arba lygiavertis |  |
| 7 | Tikslus pakartojimas | Būtina |  |
| 8 | Tiekiama | Su kompiuteriu, kuriame instaliuota matavimo programinė įranga, belaide pele ir klaviatūra, nuo dulkių apsaugančiu apvalkalu, maitinimo bloku ir popierine arba elektronine naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 9 | Instaliavimas ir apmokymai | Instaliavimas ir personalo apmokymas darbo vietoje. Apmokytas personalas turi gebėti dirbti su video matavimo mikroskopu, atlikti visus pagrindinius veiksmus – nuo paruošimo matavimui, objekto matavimo, duomenų analizės iki techninės priežiūros. Apmokymai turi būti suteikti 5 darbuotojams, ne mažiau kaip 8 val. |  |