## Sheet1
Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025-
Pirkimo pavadinimas: Intervencinės radiologijos priemonės
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.)
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
1.2. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas, kad prekė turi būti sterili, tiekėjas turi pristatyti sterilios prekės pavyzdį. Kiti reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui nustatyti pirkimo sąlygų 8 skyriuje. Tuo atveju, jeigu įvertinus prekės pavyzdį bus nustatyta, kad pateikti prekių pavyzdžiai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų šioms prekėms, arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nustatytu terminu nepateikia prekių pavyzdžių, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.
1.3. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį dokumentą.
1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių atitikimą 2 punkte nustatytiems techniniams reikalavimams patvirtinanti originali gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, bukletai ir pan.).
1.5. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti tai prekių grupei keliamus standartus ir būti tinkamos naudoti pagal paskirtį.
1.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Visos pasiūlyme nurodytos kainos ir/arba įkainiai turi būti su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. | [10 empty] | Manau, tik bendros kainos verta reikalauti su 2 skaičiais po kablelio
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir įkainiai:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. Eur be PVM | Maksimalaus kiekio kaina Eur be PVM | PVM proc. | Maksimalaus kiekio kaina Eur su PVM | Prekės atitiktis techniniams reikalavimams | Prekės pavadinimas, prekės kodas. Nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.
1 | Didelio ir vidutinio diametro trombų atsiurbimo kateteris | Dydis - 5F-6F Distaliniai matmenys - OD 0,068'' / 1,7 mm arba 0,0815'' / 2,1mm Proksimaliniai matmenys - OD 0,068'' / 1,7 mm arba 0,0825'' / 2,1mm Vidinis diametras - ID: 0,055” arba 0,070“ (priklauso nuo kateterio dydžio) Distalinio galiuko ilgis – 17 cm - 19 cm Proksimalaus galo ilgis - 96 cm - 112 cm Darbinis ilgis - 115 cm; 125 cm; 131cm; Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu/ mikrobalionu - 5F kateteriui reikia min ID - 0,070” , 6F kateteriui reikia - min ID - 0,085” | vnt. | 300
2 | Nukreipiantieji kateteriai intracerebrinėms procedūroms | Nukreipiantieji kateteriai intracerebrinėms procedūroms: Išorinis sluoksnis iš poliesterio, su nerūdijančio plieno sutvirtinimu arba lygiaverčiai; Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku; Išorinis diametras 5F arba 6 F, tiesūs ar lenktu (MP2, BUR) galiuku; Vidinis diametras: nuo 0,059'' iki 0,071''; Distalinis lankstus galas - 7 cm Ilgis 95 cm. | vnt. | 20
3 | Nukreipiantieji kateteriai intracerebrinėms procedūroms su vidiniu kateteriu | Nukreipiantieji kateteriai intracerebrinėms procedūroms: Išorinis sluoksnis iš poliesterio, su nerūdijančio plieno sutvirtinimu arba lygiaverčiai; Multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatiniu galiuku; Išorinis diametras 5F arba 6 F, tiesūs ar lenktu (MP2, BUR) galiuku, Vidinis diametras: nuo 0,059'' iki 0,071''; Distalinis lankstus galas - 7 cm Ilgis 95 cm. Komplektuojamas su specialiai integruotu vidiniu kateteriu, kurio išorinis diametras 4F arba 5 F, lenktu (VTR, JB2 ar SIM2) galiuku, distalinis lankstus galas - 7 cm, ilgis - 117 cm. Hidrofilinė danga padengta distaliai 15 cm | vnt. | 20
4 | Neuralinis mikrokateteris | Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Geras atsparumas persilenkimui; Mikrokateteris sudarytas iš ne mažiau 7 progresyvių segmentų (gali būti ir 8) Dėl sienelėje siaurėjančio PTFE sluoksnio, sustiprinto spirale, galima 1:1 push/pull kateterio kontrolė; Sienelėje esanti spirale neleidžia kateteriui ovalizuotis ir užtikrina maksimalų lankstumą; Užapvalintas minkštas atraumatinis galiukas palengvina navigaciją ir per implantuoto stento segmentą; Tvirtas kateterio korpusas užtikrina padidintą atsparumą sutrumpėjimui arba prailgėjimui įvedant stentus ar sitas mažiau lanksčias struktūras. Skirtas visoms standartinėms neuro procedūroms - įvesti koilams, stentams, srovės nukreipėjams ir trombektominiams stentams. Suderinamas su DMSO ir kitomis skystomis embolinėmis medžiagomis. 0,017” kateterio “Dead space”: 0,41cc; jei kartu naudojamas prijungimo prie kateterio adapteris - 0,26 cc. Dėžutėje vienas mikrokateteris, formavimo šerdis ir įvesties vamzdelis. Paviršiaus hidrofilinės dangos ilgis – 100 cm. turi 2 mikrokateterio galiuko žymelius. Mikrokateterio galiuko formos: STR; suformuota: 45; 90; J. Mikrokateterio vidinis skersmuo – 0,017”. Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: 2,4 Fr/1,7 Fr. Bendras mikrokateterio ilgis ne mažiau – 150 cm. | vnt. | 60
5 | Neuralinis mikrokateteris didesnio dydžio | Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Geras atsparumas persilenkimui; Mikrokateteris sudarytas iš ne mažiau 8 progresyvių segmentų Dėl sienelėje siaurėjančio PTFE sluoksnio, sustiprinto spirale, galima 1:1 push/pull kateterio kontrolė; Sienelėje esanti spirale neleidžia kateteriui ovalizuotis ir užtikrina maksimalų lankstumą; Užapvalintas minkštas atraumatinis galiukas palengvina navigaciją ir per implantuoto stento segmentą; Tvirtas kateterio korpusas užtikrina padidintą atsparumą sutrumpėjimui arba prailgėjimui įvedant stentus ar sitas mažiau lanksčias struktūras. Skirtas visoms standartinėms neuro procedūroms - įvesti koilams, stentams, srovės nukreipėjams ir trombektominiams stentams. Suderinamas su DMSO ir kitomis skystomis embolinėmis medžiagomis. Dėžutėje vienas mikrokateteris, formavimo šerdis ir įvesties vamzdelis. Paviršiaus hidrofilinės dangos ilgis – 110 cm. turi 2 mikrokateterio galiuko žymelius. Mikrokateterio galiuko formos: STR. Mikrokateterio vidinis skersmuo – 0,021“; 0,027“. Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: 2,5 Fr/2,0 Fr; 3,1 Fr/2,6 Fr. Bendras mikrokateterio ilgis ne mažiau – 156 cm. | vnt. | 20
6 | Neuralinis mikrokateteris | Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Geras atsparumas persilenkimui; Mikrokateteris sudarytas iš ne mažiau 7 progresyvių segmentų (gali būti ir 8) Sienelėje tankus spiralės pynimas užtikrina 1:1 push/pull kateterio kontrolę vingiuotoje anatomijoje; Sienelėje esanti spirale neleidžia kateteriui ovalizuotis ir užtikrina maksimalų lankstumą; Skirtas ditalinėms neuro procedūroms - įvesti koilams ir embolinėms medžiagoms. Suderinamas su DMSO ir kitomis skystomis embolinėmis medžiagomis. Slėgis – 700 psi. “Dead space”: 0,35 - 0,34 cc; jei kartu naudojamas prijungimo prie kateterio adapteris 0,25 - 0,24 cc. Paviršiaus hidrofilinės dangos ilgis – 115 cm. Distalinio lankstaus segmento ilgis - 9 cm. Gali turėti tiesų arba siaurėjantį galiuką. Turi 1 arba 2 mikrokateterio galiuko žymelius pasirinktinai pagal dydį. Mikrokateterio galiuko formos: STR. Mikrokateterio vidinis skersmuo – 0,0165”/ 0,0165” ir 0,0165” / 0,013” Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: 2,1Fr/1,3 Fr; 2,1 Fr/1,6 Fr; Bendras mikrokateterio ilgis ne mažiau – 156 cm. (Galimi ilgiai – 167 cm). Suderinamas su 0,014’’ / 0,012’’ arba mažesne viela. | vnt. | 10
7 | Nukreipiantisis pagalbinis kateteris | Skirtas intracerebrinėms procedūroms; Unikalaus dizaino (sumažina tarpa tarp vielos ir ‘‘intermediate‘‘ kateterio); Vidinis diametras 0.021‘‘; Išorinis distalinis diametras 0.026‘‘; maks. išorinis diametras išplatėjimo (‘‘bulb‘‘) vietoje 0.068”; Minkštas atraumatinis galiukas (distalinis nusmailintas galas 1,5 cm ) Išplatėjimo darbines zonos ilgis ne mažiau 11 cm; Bendras darbinis ilgis ne mažiau kaip 160 cm. | vnt. | 10
8 | Neuro viela | Vielos struktūra - Hibridinis nitinolio ir plieno dizainas Vielos tipai - Soft, Support. Vielos ilgis - 200 cm, su specialia prailginamąja viela 313 cm Vielos skersmuo - distalinis 0,012” / proksimalinis 0,014” Vielos proksimalaus galiuko parametrai - Radiopaque Tipo, ilgis 3 cm (gali būti 6 cm), formuojamo galiuko ilgis – 1,4 cm Yra proksimalinio galo prailginimas (Docking) | vnt. | 100
9 | Neuro viela mažo diametro | 1. Vielos struktūra - Hibridinis nitinolio ir plieno dizainas 2. Vielos tipai - Soft 3. Vielos ilgis - 210 cm 4. Vielos skersmuo - distalinis 0,007” (0,18 mm) / proksimalinis 0,014” (0,36 mm) 5. Vielos proksimalaus galiuko parametrai - Radiopaque Tip, formuojamo galiuko ilgis 1,4 cm (bendras ilgis - 6 cm) 6. Hidrofiline medžiaga dengtos dalies ilgis 158 cm | vnt. | 30
10 | Stentas ištraukėjas | Paskirtis - stentas - ištraukėjas galvos smegenų arterijų trombektomijai: Struktūra - „Interlinked cage“ technologija (nuosekliai sujungti atraumatiniai fragmentai - 4 – 5 rutuliukai) Diametras - 3,0 mm iki 6,0 mm Ilgis - 20mm - 44mm Distalinio galiuko ilgis - 5 mm Sistemos ilgis iki stento pradžios - 203 cm Suderinamumas - Suderinamas su 0,017” (1,7 F) mikrokateteriu | vnt. | 50
11 | Balioniniai nukreipiantieji kateteriai | Vienkartiniai, sterilūs, nukreipiantieji balioniniai kateteriai skirti palengvinti intravaskulinio kateterio įvedimui ir nukreipimui intracerebrinių ir periferinių procedūrų metu Kateterio diametrai: vidinis 0.086‘‘ , išorinis 0.110, suderinamas su 8 F introdiuseriu Darbinis ilgis 95 cm, dengtos dalies ilgis distaliniame segmente 25cm okliuzinis dviejų spindžių balionas su savaime užsidarančiu nuorinimo vožtuvu Baliono parametrai: Baliono galiuko ilgis 1,5 mm Diametras: 10 mm Ilgis: 10 mm | vnt. | 50
12 | Intracerebriniai okliuziniai dviejų spindžių mikrobalionai | Intracerebriniai okliuziniai dviejų spindžių mikrobalionai: • skirti arterijos okliuzijai ir vienmomentiškam spiralių įvedimui arba klijų suleidimui; • baliono ilgis turi būti nuo 10,0 mm iki 20,0 mm pasirinktinai; • išpūsto baliono nominalus diametras 4,0 mm, darbinis diametras 2,0-5,0 mm; • distalinis kateterio diametras turi būti ≤ 2,1 F; • proksimalinis kateterio diametras turi būti ≤ 2,8 F; • pagrindinio spindžio diametras turi būti ≥ 0,0165"; • su 3 rentgenokontrastiniais markeriais; • kateterio darbinis ilgis 150 cm, distalinio galiuko ilgis ≤ 5,0 mm; • suderinami su DMSO. | vnt. | 20
13 | Balioninis kateteris neuro procedūroms | Baliono padengimas hidrofiline danga. Baliono medžiaga – poliuretaninė. Balionas yra ne mažiau dviejų spinžių. Suderinamas su dimetilsulfoksido tirpalo (DMSO) medžiaga. Kateterio sienelė visage ilgyje sutvirtinta kombinuotos spiralės konstrukcija. Nepriklausoma nukreipiančios vielos ertmė. Suderinamas su ≤ 0.008“ (distalinio OD) viela. Sistema turi turėti 2 baliono markerius. Baliono nominalus diametras 2,2 mm, priklausomai nuo įleidžiamo skysčio baliono viduje, diametras gali varijuoti nuo 1,7 mm iki 2,7 mm. Nominalus baliono įpūtimo tūris 0,02ml Baliono ilgis - 9 mm. Antgalio ilgis – 2,5 mm. Išsipūtimo ertmės pradinis arba sistemos vidaus užpildymo tūris – 0.44 ml, su universaliu adapteriu - 0,25 ml Proksimalinės sistemos dalies išorinis diametras - 2,8 F. Distalinio antgalio, išorinis diametras 1,6 F. Vidinis ertmės diametras ne mažiau 0,010 colio distaliai ir 0,015 colio proksimaliai. Kateterio darbinis ilgis - 165 cm. Mikrobalioninis kateteris skirtas laikinai uždaryti kraujagyslės spindžiui ir pristatyti skystas embolines medžiagas distaliai ir užtikrinti refliukso kontrolei. | vnt. | 20
14 | Neuro stentas | Struktūra - pagamintas iš 16 atskirų nitinolio vielų su platinos šerdimi, sienelės efektyvus metalo dangos tankis 17% - 28%, abiejuose galuose po 8 lapelius adaptacijai, kurių ilgis iki 0,5 mm. Markeriai - po 4 markerius abiejuose galuose, visos vijos rentgenokontrastinės Stento diametras - 2,5 - 4,0 mm (žingsnis kas 5 mm), Stento ilgis - darbinis 11 mm - 59 mm, bendras - 12 mm - 60 mm Stento suderinamumas - suderinamas su ID 0,017” dydžio mikrokateteriu arba okliuzinio baliono kateteriu Stento ląstelių dydis - 0,6mm - 0,9mm priklausomai nuo stento diametro | vnt. | 20
15 | Srovės nukreipėjas, flowdiverteris | Struktūra - dvisluoksnis stentas, sudarytas iš vienos nitinolinės vielos su 16 išorinių ir 36 arba 48 vidinių persipynusių vijų (iš viso 54 arba 66), sienelės vidinio paviršiaus efektyvus metalo dangos tankis 28% - 44%, abiejuose galuose po 4 lapelius adaptacijai, kurių ilgis - 2mm - 3mm Markeriai - po 4 markerius abiejuose galuose ir išilgai spirale paraleliai viena kitai įpintos 2 tantalo vielos Stento diametras - 2,5mm - 5,5mm Stento ilgis - darbinis ilgis 7 mm - 56 mm, bendras ilgis - 13 mm - 62 mm, galimas ilgio sutrumpėjimas po implantacijos 27% - 59% Stento suderinamumas - stentai iki 3 mm suderinami su visų modelių mikrokateteriais, kurių vidinis skersmuo ID 0,021” ir stentai nuo 3,5 mm suderinami su visų modelių mikrokateteriais,ID 0,027” Repozicionavimas - pakartotinio ištraukimo galimybė ≥ 50 % išskleidus iki 3 kartų pagal vartojimo instrukcijos rekomendacijas | vnt. | 10
16 | Intrasakulinis galvos smegenų arterijų aneurizmų uždarymo prietaisas | Paskirtis - intrasakuliniam galvos smegenų kraujagyslių aneurizmų su plačiu kaklu gydymui. Forma - kubo arba sferos Struktūra - itin tankaus pynimo sienelės struktūra, tankiausios pynimo zonos turi 60% metalo sienelės tankį Dydžiai - kubo formos - nuo 3mm x 2mm iki 11mm x 9mm, sferos formos 4mm - 11 mm diametro Tinkamų gydymui aneurizmų dydžiai - nuo 2mm iki 10 mm diametro Suderinamumas - Įvedamas per specializuotus sutvirtintus 17’’, 21’’, 27’’ arba 33’’ VIA tipo kateterius (komplektuojamus kartu) Repozicionavimas - iki atjungimo gali būti pilnai repoziciuonuojamas keletą kartų po pilno išskleidimo atgal gražinant įrenginį į kateterio vidų Atjungimas - specialaus įrenginio pagalba elektro-terminiu būdu (komplektuojamus kartu) | vnt. | 5
17 | Embolizacinė medžiaga | Embolinė medžiaga - kopolimeras sujungas su jodu Embolinė medžiagos parametrai - tankis LV, 25 %; 30 %; 35%, klampumas pagal viskuoziškumo atitikmenį - 12cSt, 16 cSt, 36 cSt ir 72 cSt Kiekis pakuotėje - 1 švirkštas su 1 ml skysta emboline medžiaga ir 1 švirkštas su DMSO ir mikrokateterio šakotuvo adapteriai; Galima naudoti iš karto išėmus iš pakuotės be papildomo medžiagos paruošimo Po implantacijos medžiaga neduoda artefaktų KT tyrimų metu, suderinama su elektro koaguliacija (neduoda žiežirbų kaustikuojant) atviros operacijos metu ir neduoda tatuiruotės efekto, jei įšvirkščiama į artimesnes kūno paviršiui kraujagysles | vnt. | 10
18 | Pintas mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms | Pintas iš ne mažiau 2 volframo ar analogiškų vielų; Progresyvios pynės technologija, užtikrinansi galiuko atsparumą užlinkimui Distalinė dalis lankstesnė, nei proksimalinė Vidinė danga - PTFE ar analogiška Išortinė danga – hidrofilinė ar analogiška Turi apimti tokį diametrų intervalą; nuo 0,42 iki 1,02 mm (0,0165” – 0,0401”) Išoriniai diametrai (proks./dist) nuo 2,2/1,9F iki 5,1/5,1F Ilgiai, 135 cm, 140 cm, 155 cm. Turi būti modifikacija, pritaikyta trombo aspiracijai 2 rentgenokontrastiniai žymekliai distaliniame gale, vienas pačiame galiuke, kitas 3 cm nuo distalinio galo; Įvairios distalinio galo konfigūracijos: tiesus, MP | vnt. | 20
19 | Srove nukreipiami mikrokateteriai atsiskiriančiu galu | Suderinamas su skysta embolizacine medžiaga Turi ne mažiau 3 stangrumo zonas, kurių distalioji dalis yra pinta ir progresuojančio minkštumo; Komplektuojamas kartu su 0,007" ir 0,008 “ viela; Proksimali kateterio dalis sustiprinta; Išoriniai kateterio diametrai 1,2 ir ne daugiau 1,5 F Atsiskiriančios dalies ilgis 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 3 rentgenokontrastiški žymekliai galiuko atsiskyrimo vietoje; Kateterio darbinis ilgis 167 cm; Galimybė pasirinkiti prailigintą modifikacija (190 cm) Mikrokateterio vidinis tūris (dead space) ne daugiau 0,3 ml. Atsparus užlinkimui. | vnt. | 20
20 | Mikrokateteriai srovės nunešami selektyvioms intkanijinėms procedūroms, naudojami su klijais | Intracerebrinis kraujo stovės nunešamas (flow dependant) mikrokateteris atjungiamu galiuku. Vienkartinis. Sterilus. Turi ne mažiau 3 stangrumo zonas, kurių distalioji dalis yra pinta ir progresuojančio minkštumo; Pirma proksimalinė stangrumo zona – permatoma Dvi distalinės stangrumo zonos – entgenokontrastiškos Distalinės dalis parametrai: išorinis 1,- 1,8 F, vidinis 0,009“-0,013“ Nominalus darinis slėgis ne daugiau 7 atm. Naudojamas su 0,007“ 0,009“ ir 0,010“ vielomis. Galiukas: a) Pažymėtas platina ar analogiška rentgenokontrastiška medžiaga b) Galimybė konfiguruoti Galimi modeliai: pastorintų galiuku, pintas arba nepintas mikrokateteris, ilgiai 155-180 cm. | vnt. | 30
21 | Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms | Etileno vinilo alkoholio koopolimeras AVM embolizacijai. AVienkartinis. Sterilus. Medžiaga sumaišyta su Tantalo dalelėmis rentgenokontrastiškumui pasiekti. Suspensija turi būti trijų skirtingų klampumų 12, 18, 34. Suspensija turi būti šešių variacijų: 1. Standartinė suspensija – greitai embolizacijai; 2. Mažo tankumo su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu (kad būtų galima lengviau įvertinti AVM vaskuliarinę sandarą po embolizacijos ir kad geriau galima būtų kontroliuoti sušvirkščiamos medžiagos kiekį); 3. Mažo klampumo – skystesnė suspensija tam, kad galima būtų pasiekti ir embolizuoti gilesnius niduso darinius ir mikro-kraujagysles; 4. Mažo klampumo ir mažo tankumo suspensija su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu, kuri apjungia prieš tai paminėtų elementus; 5. Aukšto klampumo; 6. Aukšto klampumo su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu. Turi b8ti galimyb4 pasirinkti embolizacinę medžiagą skirta periferinei AVM embolizacijai. Pakuotėje: 1,5 ml embolizacinės medžiagos, 1,5 ml skiediklio DMSO , 1 x 1 ml DMSO švirkštas, 2 x 1 ml švirkštai embolizacinei medžiagai, 2 x švirkšto adapteriai. | vnt. | 50
22 | Mikrokateteris trombektomijos prietaisų įvedimui | Pintas mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms su spiralėmis, stentavimui, tromboembolektomijos prietaisų įdėjimui. Pintas iš ne mažiau 8 nitinolio ar analogiškų vielų ir 1 nerūdijančio plieno vielos ar analogiškos; Ne mažiau 4 pereinamosios elastingumo zonų: standžioji mikrokateterio dalis ne mažiasne nei 1170mm±5mm, elastinga dalis 100-180 mm±5mm, ypatingai elastinga dalis 200-230mm±5mm, papildomai elastinga dalis 50-100 mm±5mm). Vidinė danga - PTFE ar analogiška Išortinė danga – hidrofilinė ar analogiška Vidinis diametras ≤ .017” Proksimalis Išorinis diametras ≤ 2,5F / distalinis išorinis diametras ≤ 2,2F Ilgis ne mažesnis nei 160 cm +/- 3 cm 2 auksiniai ar analogiški rentgenokontrastiniai žymekliai po 3 cm distaliniame gale Įvairios distalinio galo konfigūracijos: tiesus, formuojamas. Suderinamas su DMSO. Komplektuojamas kartu su galiuko formavimo priemone ir praleidimo vožtuvu. | vnt. | 50
23 | Aspiracinis kateteris | Nemažiau 0,071 colio vidinis ID aspiracijai; Kateteris turi būti vientiso kelių pereinamųjų zonų dizaino, kuris turi suteikti proksimalų palaikymą ir lankstų galiuką, kad būtų pagerinta distalinė navigacija; llgis 131-143 cm. Būtini ilgiai 132 cm, 142 cm. Hidrofilinė danga 100 cm±2cm ilgio išorinis diametras ≤ 6 F; vidinis diametras ≥ 0.071" (1,8 mm); | vnt. | 70
24 | Intrakranijinis stentas su specialia danga | Stento paviršius padengtas speciala trombocitų agregaciją slopinančia danga HPC (imituojančia glikolalikso sluoksnį) arba lygiaverte. Stento struktūra : savaime išsiplečiantis, atvirų lastelių. Suderinamas su 0,0165"- 0,017" skersmens mikrokateteriais. Stento ilgiai (mm) nuo 15 iki 30 mm (privalomi ilgiai 15,20, 25,30 mm); Tinka krajagyslėms nuo 2,5mm iki 4,5mm skersmens; Stentas turi atsijungti automatiškai pilnai išsiskleidęs ir mikrokateterio ištraukimo iš proksimalinės dalies momentu. | vnt. | 15
25 | Neuro viela | Vielos struktūra - Hibridinis nitinolio ir plieno dizainas Vielos galiukas - formuojamas Vielos ilgis - ≥ 205 cm, turi būti galimybė pajungti su specialią prailginamąja vielą ≥318 cm Vielos skersmuo - 0,014” Vielos proksimalaus galiuko parametrai - rentgenokontrastinis, ilgis 5 cm, hidrofilinė dalis – 1,4 cm Turi būti su specialia ASACOR technologija arba analogiška, užtikrinančia maksimalų sukimo momento perdavimą | vnt. | 60
26 | Mikrokateteris | Suderinamas su maks. 0.018'' vielomis; Darbinis ilgis 155±1 cm; Bendras ilgis 162±1 cm; Hidrofilinės dalies ilgis 55±1 cm; Lanksčios dalies ilgis 15±1 cm; Vidinis diametras 0.022''; Išorinis distalinis ir išorinis proksimalinis diametras 2.4F; Turi būti ne mažiau 7 vientisų lankstumo zonų, dvigubo pynimo mikrokateteris, atsparus užlinkimui. Kateterio įvadas (angl. "hub") turi būti išplečiamas, kas užtikrina lengvą stentų ir trombektomijos prietaisų įdėjimą į kateterio vidų. | vnt. | 30
27 | Nustumiamos, fiksuotos ant vielos spiralės kraujagyslėms embolizuoti | Pagamintos iš platinos arba nitinolio; Helical arba Complex formos; Galimybė pasirinkti ne mažiau dviejų sistemų spirales: 10 (O.D ne didesnis nei 0,011“) ir 18 (O.D. 0,0125“-0,0145“ ribose) Turi būti galimybė pasirinkti spirales su itin plona ne didesnė nei 0,0013 colio pirmine viela, užtikrinančia didesnį minkštumą ir prisitaikymą; Atjungiamos momentiškai nulaužiant – nitinolio kilpos mechaninio atskirimo sistema; Spiralės jungties sritis turi būti ne didesnė nei 0,75 mm Suderinamos su 0,017 colio vidinio skersmens mikrokateteriais Galimybė pasirinkti suformuoto diametro spirales nuo 1,0 mm iki 25,0 mm; Galimybė pasirinkti nuo 1,0 cm iki 60,0 cm ilgio spirales. | vnt. | 100
28 | Kateteris distaliam trombui aspiruoti | Pritaikytas specialiai tiesioginei ūmaus galvos smegenų insulto trombaspiracijai; Kateterio galiukas ypatingai lankstus, padengtas hidrofiline danga naudojant Redglide arba lygiavertę technologiją, kuri užtikrina sklandų kateterio įvedimą esant vingiuotai arterijų anatomijai; PTFE arba lygiavertė danga per visą kateterio ilgį; Multisegmentinis - ne mažiau kaip 11 jėgos perdavimo ir sustiprinimo zonų, kad užtriktintų ir atlaikytų didelę aspiracinę jėgą bei būtų atsparus perlinkimams; Suderinamas su pastovaus vakuumo siurbliu; Komplektuojamas kartu su aspiraciniu vamzdeliu ir “Y” adapteriu; Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 4 skirtingų kateterių skersmens dydžių nurodytų išmatavimų ribose (kateteriai turi būti to paties gamintojo): Proksimalinis išorinis skersmuo nuo 0.060″ (1.52 mm) iki 0.085″ (2.16 mm); distalinis išorinis skersmuo nuo 0.050″ (1.27 mm) iki 0.085″ (2.16 mm); Proksimalinis vidinis skersmuo nuo 0.043″ (1.09 mm) iki 0.072″ (1.83 mm); distalinis vidinis skersmuo nuo 0.035″ (0.889 mm) iki 0.072″ (1.83 mm); Kateterio darbinis ilgis nuo 132 cm iki 160 cm (ne mažiau 3 skirtingų ilgio variantų) | vnt. | 10
29 | Intracerebriniai savaime išsiplečiantys stentas su srovės nukreipimo efektu | Stentas nupintas iš nitinolinės ar analogiškos vielos, kuri papildomai nupoliruota, kad sumažintų trintį stento skleidimosi metu; Viela su platinos šerdimi ar analogiška, kad rentgeno kontrolės metu būtų galima matyti visą stento struktūrą; Stentas padengtas specialia danga, kuri sumažina uždegimo ir trombozės rizikas, bei pagerina stento endotelizaciją; Bent vienas galas praplatintas geresnei ir atraumatinei fiksacijai kraujagyslėje; Repozicionavimo galimybė dalinai išskleidus stentą. Turi būti žymeklis transportinėje vieloje, kuris nurodo skleidimo negrįžtamumo ribą; Tinka arterijoms, kurių spindžiai nuo 1,5 mm iki 8 mm imtinai; Stentai įvedami per 0,0165" mikrokateterį: • Skersmuo – nuo 2,5 iki 3,5 mm imtinai kas 0,5 mm; • Ilgis – tarp 10 - 25 mm kas 5 mm; Stentai įvedami per 0,027" mikrokateterį: • Skersmuo – nuo 3,5 iki 6,0 mm imtinai as 0,5 mm; • Ilgis – tarp 15 - 50 mm kas 5 mm; Stentai įvedami per 0,039" mikrokateterį: Skersmuo – 7,0 ir 8,0 mm; Ilgis – tarp 20 - 50 mm kas 10 mm. | vnt. | 20
30 | Intracerebriniai savaime išsiplečiantys stentai aneurizmų embolizacjai mažesnėms arterijoms | Stentas nupintas iš nitinolinės ar analogiškos vielos, kuri papildomai nupoliruota, kad sumažintų trintį stento skleidimosi metu; Viela su platinos šerdimi ar analogiška, kad rentgeno kontrolės metu būtų galima matyti visą stento struktūrą; Papildomas rentgenokontrastinis žymeklis stento viduryje; Stentas padengtas specialia danga, kuri sumažina uždegimo ir trombozės rizikas, bei pagerina stento endotelizaciją; Abu galai praplatinti geresnei ir atraumatinei fiksacijai kraujagyslėje; Repozicionavimo galimybė dalinai išskleidus stentą. Turi būti žymeklis transportinėje vieloje, kuris nurodo skleidimo negrįžtamumo ribą; Tinka arterijoms, kurių spindžiai nuo 1,5 iki 4,0 mm; Įvedamas per 0,0165" mikrokateterį; Skersmuo – nuo 2,5 iki 4,0 mm imtinai kas 0,5 mm; Ilgis – tarp 10 - 25 mm imtinai kas 5 mm. | vnt. | 5
31 | Stentas miego arterijoms su polimeriniu ar lygiavertės medžiagos tinkleliu | Pagamintas iš nitinolo arba lygiavertis; Struktūra: atvirų gardelių stentas; Stento vielutės storis 240 µm; Padengtas polietileno – tereftalato (PET) ar lygiavertės medžiagos tinkleliu; ≤ 6F Rx tipo ar lygiavertė įvedimo sistema; Sistemos darbinis ilgis – ne mažesnis nei 135 cm; Suderinamas su: 8F nukreipiančiuoju kateteriu, 6F introdiuseriu ir 0,014” pagrindine viela; Stento ilgis pasirinktinai: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm; Skersmuo pasirinktinai: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm; PET ar lygiavertės medžiagos tinklelio storis ne didesnis kaip 20 µm; PET ar lygiavertės medžiagos tinklelio akutės dydis ne didesnis nei 150 µm–180 µm; 4 rentgenokontrastiniai markeriai stento galuose. | vnt. | 60
32 | Intracerebrinės mikrovielos | Mikroviela pagaminta iš nerūdijančio plieno, kurios distalioji dalis ne mažiau kaip trijų sluoksnių; Mikrovielos šerdis apvali, distaliai plonėjanti; Lankstus spiralės pynimo galas, kurio ilgis 9-34 cm; Distalinis galiukas rentgenokontrastinis, kurio ilgis 3-9 cm; Dengta hidrofiline ar analogiška danga, kurios ilgis ne mažiau 170 cm; Galimybė rinktis vielas su papildoma polimerine danga ir ypatingai minkštais galiukais; Mikrovielų skersmens pasirinkimas turi apimti šiuos dydžius: 0,008", 0,010", 0,014", 0,018"; Ilgis - 200 cm ir 300 cm; Komplektuojamos su suktuku, vielos įvedimo ir galiuko palenkimo priemonėmis. | vnt. | 100
33 | Nukreipiantieji kateteriai ilgoms ir sudėtingoms intracerebrinėms arterijų procedūroms | Pagaminti iš vendens neįgeriančio poliamido; Turi būti laboratorinių tyrimų rezultatai, kad lėtai įgeria vandenį ir todėl ilgai išlaiko formą (>2 val); Poliamidas rentgenokontrastinis; Pintas per visą ilgį iš nerūdijančio plieno tinklo; PTFE arba analogiška vidinė danga; "Modifikacijos: · išorinis skersmuo ne didesnis 4,2 Fr – vidinis skersmuo ne mažiau 0,043“; · išorinis skersmuo ne didesnis 6 Fr – vidinis skersmuo ne mažiau 0,071“; · išorinis skersmuo ne didesnis 7 Fr – vidinis skersmuo ne mažiau 0,081“; · išorinis skersmuo ne didesnis 8 Fr – vidinis skersmuo ne mažiau 0,090“." Ilgis nuo 80 iki 130 cm (turi būti galimybė rinktis bent 3 ilgių variantus kiekvienam dydžiui); Hidrofilinės dangos ilgis distaliai nuo 5 iki 115 cm; Galimi tiesūs ar 45 laipsniais užlenkti galiukai su rentgenokontrastiniu žymekliu; Gali būti komplektuojami su dilatatoriumi, kad panaudoti be introdiuserio, tokiu būdu sutaupant 2 Fr darbinio kateterio spindžio, reikalingo sudėtingoms procedūroms ar esant smulkioms arterijoms.C68 | vnt. | 20
34 | Plonas balionas, specialiai smegenų arterijoms | Papildomas žymuo kateterio gale, ne tik ant baliono; Nominalus slėgis 6 atm arba daugiau; Išbandytasis slėgis 14 atm arba daugiau; Ilgis 8 mm arba mažiau; Diametrai nuo 1,5 mm arba mažesnio iki 4 mm arba didesnio; Kateterio išorinis distalinis skersmuo 2,7 Fr, proksimalinis 3,7 Fr arba mažesni; Kateterio vidinis skersmuo 0,0165” arba didesnis; Kateterio naudojamas ilgis 150 cm arba daugiau; Balionas nuo nominalaus iki išbandytojo slėgio plečiasi: 1,5 mm ne daugiau, nei 2,2 mm; 2,0 mm ne daugiau, nei 2,52 mm; 2,5 mm ne daugiau, nei 2,98 mm; 3,0 mm ne daugiau, nei 3,73 mm; 3,5 mm ne daugiau, nei 3,97 mm; 4,0 mm ne daugiau, nei 4,53 mm. | vnt. | 20
35 | Sustiprintas lazeriu išpjautas nitinolinis stentas | E-polished ar analogiškas metalo paviršiaus apdorojimas; Galai praplėsti siekiant geresnės fiksacijos implantavus; 3 ar daugiau aukso žymenys kiekviename stento gale; 3 ar daugiau žymenys transportinėje vieloje, pagal kuriuos nustatoma 90 proc., nuo kurios nebegalima atgal suskleisti stento; Transportinės vielos galas J formos; Komplektuojama su nitinoline stumiančiąja viela, naudojama su s.e.c.u.r.e GP ar analogiška technologija; Turi tikti arterijoms, kurių spindžiai nuo 1,5 mm arba mažesni iki 6 mm arba didesni; Stentų ilgių intervalas: nuo 15 mm arba trumpesnių iki 35 mm arba ilgesnių; Turi būti itin aukštos radialinės jėgos modelių variantai; Turi pralįsti pro 0,0165” arba mažesnį kateterį. | vnt. | 20
36 | Nukreipiamieji balioniniai kateteriai | Vidinis kateterio diametras ne mažesnis kaip 0.087" (imtinai), išorinis - ne didesnis kaip 0.112" (imtinai); Kateteris dengtas hidrofiliniu dengimu ne mažiau ne mažiau kaip 20 cm; Kateterio struktūra pinta ir sustiprinta; Ne mažiau kaip du skirtingi ilgiai intervale nuo 85cm iki 95cm (imtinai); Kateteris suderinamas su 8F introdiuseriu. | vnt. | 50
37 | Aspiraciniai kateteriai | Kateterio išorininiai diametrai: distalinis 0,0820, proksimalinis 0,0825; Vidinis distalinis diametas - 0,071; Kateterio darbiniai ilgiai – 115cm, 125cm, 132cm; Kateteris padengtas PTFE ar analogiška medžiaga per visą kateterio ilgį; Hidrofilinis padengimas – 55 cm; Polimerinis apvalkalas pjautas kampu Suderinamas ≥0,085" vidinio diametro kateteriais | vnt. | 50
38 | Mechaninės trombektomijos stentas | Stentą sudaro trys dalys - išorinis narvas, vidinis kanalas ir distalinis tinklelis. Stento darbiniai ilgiai intervale nuo 22mm iki 45mm (imtinai), ne mažiau kaip 3 pasirinkimai; Stentas privalo turėti ne mažiau kaip 2 proksimalinius markerius, ne mažiau kaip 3 distalinius markerius ir ne mažiau kaip po 4 markerius ant kiekvieno segmento; Rentgenokontrastinė distalinė dalis ne ilgesnė kaip 4 mm; Proksimalinės spiralės ilgis ne trumpesnis kaip 20 mm. Tinkamas naudoti su ≥0.021” vidinio diametro mikrokateteriu. | vnt. | 70
39 | Nukreipiamieji kateteriai | Kateteris pintas hibridiniu pynimu. Rentgenokontrastinis kateterio galas; Vidinis spindis padengtas PTFE ar analogiška medžiaga; Kateterio diametrai: • išorinis 5 F, vidinis diametras ne mažiau kaip 0,050“ • išorinis 6 F, vidinis diametras ne mažiau kaip 0,070“ • išorinis 7 F, vidinis diametras ne mažiau kaip 0,078” Kateteris ilgiai intervale nuo 90 - 100 cm (imtinai) ne mažiau kaip 2 ilgiai Kateterių modifikacijos: tiesūs, MPD, MPC, Burke, Simmons, Headhunter. | vnt. | 20
40 | Mikrokateteriai | Vidinis kateterio diametras intervale nuo 0,0165” iki 0,021“, ne mažiau kaip dviejų skirtingų diametrų pasirinktinai; Vidinis spindis padengtas PTFE ar analogišką medžiaga; Kateterio su hidrofiliniu padengimu; Kateterio formos pasirinktinai - tiesūs, 45, 90 ir J. Proksimalinis/distalinis išorinio diametro skersmuo nuo 2.3Fr/1.9 F ir 2.8 Fr/2.3 F; Kateteris ne mažiau kaip trijų skirtingų darbinių ilgių intervale nuo 150 cm iki 170cm (imtinai); Mikrokateteriai turi turėti ne mažiau kaip 2 markerius; Distalinis markeris nuo distalinio galo nutolęs ne daugiau kaip 0.5mm atstumu. | vnt. | 20
41 | Neuroradiologinės spiralės embolizacijai | Spiralių atskyrimo būdas - termomechaninis; Spiralių konfiguracijos - sferinės, konforminės, delta formos, atsitiktinės/kompleksinės; Sferinių spiralių antrinis diametras nuo 2 iki 19mm, spiralių ilgiai nuo 2.5cm iki 50 cm; Konforminių spiralių antrinis diametras nuo 2 iki 12mm, spiralių ilgiai nuo 2.5cm iki 30 cm; Delta tipo spiralių antrinis diametras nuo 1.5mm iki 24mm, spiralių ilgiai nuo 1cm iki 60 cm; Atsitiktinių kompleksinių spiralių antrinis diametras intervale nuo 1 mm iki 12 mm, spiralių ilgiai nuo 1 cm iki 30 cm. | vnt. | 20
42 | Mikrostentas galvos smegenų aneurizmų ir insulto gydymui | Savaime išsiplečiantis - nitinolinis Parametrinio dizaino - stentas yra suformuotas susukto lakšto principu stabilumui kraujagyslėje ir didesnei radialinei jėgai, uždarų akučių tipo. Gali būti visiškai ištrauktas net ir po pilno išskleidimo Galimybė pakartotinai išskleisti
42.1 | Mikrostentas galvos smegenų aneurizmų ir insulto gydymui, neatskiriamas | Neatskiriami, skirti kraujagyslėms nuo 2.0 iki 5.5 mm Įvedamas per .021" (4mm diametro stentams) arba .027" mikrokateterį (6mm diametro stentams) Stumiančiosios vielos ilgis pasirinktinai 180 ir 200 cm (±1 cm) Stentų diametrai - 4 ir 6mmStentų ilgiai -20-40mm Atstumas nuo distalaus galo iki fluoroskopi6ko saugos žymeklio - <130cm Stentų pasirinkimo galimybė su keliomis žymeklių konfigūracijomis: Su 3 distaliniais žymekliais 4mm diametro stentai, su 4 distaliniais žymekliais - 6 mm diametro stentai ir 1 proksimalus žymeklis visų diametrų stentams Galimybė pasirinkti 4 ir 6mm diametro stentus su papildomais 5-10 rentgenokontrastiškų žymeklių spirališkai išdėstytų per visą stento ilgį. | vnt. | 30
42.2 | Mikrostentas galvos smegenų aneurizmų ir insulto gydymui (su atskyrimo galimybe) | Atskiriami, skirti kraujagyslėms nuo 2.2 iki 6 mm Įvedamas per .021" (3-4mm diametro stentams) arba .027" mikrokateterį (5-6mm diametro stentams) Galimybė pakartotinai išskleisti Skirti kraujagyslėms nuo 2.2 iki 6 mm Stumiančiosios vielos ilgis - 180cm (±1 cm) Stentų diametrai - 3-6mm Stentų ilgiai - 15-40mm, bendras ilgis - nuo 15.6 iki 54.2 mm (priklausomai nuo stento diametro) Su 3 distaliniais žymekliais 3-4mm diametro stentai, su 4 - 5-6 mm diametro stentai ir 1 proksimalus žymeklis visų diametrų stentams Stentas atskiriamas elektrolizės būdu | vnt. | 20
43 | Atskyrimo sistema
43.1. | Atskyrimo sistema veikianti elektrolizės būdu | Daugkartinio naudojimo Atskiria stentą elektrolitiniu būdu Srovės stiprumas - 1 mA Maksimalus atskyrimo laikas - 2 min | vnt. | 2
43.2. | Atskyrimo sistemos kabelis | Tinkantis naudoti su elektrolitiniu būdu veikiančia stento atskyrimo sistema Kabelio ilgis ne trumpesnis negu 2,75m | vnt. | 2
44 | Radialinio priėjimo kateterio rinkinys skirtas intervencinių priemonių įvedimui | Radialinio priėjimo kateterio rinkinys skirtas intervencinių priemonių įvedimui Rinkinyje 2 kateteriai - radialino priėjimo nukreipiantis ir selektyvinis priėjimo kateteriai Maksimalus nukreipiančio įvedimo kateterio išorinis/vidinis diametras - 0.93" (7F)/0.79" (8F), darbinis ilgis - 95-105 cm, hidrofilinis kateterio padengimas 25 cm ilgyje, Kateterio galas - 5-6 cm ilgio nitinolinė spiralė, atraumatinis. Kateterio korpusas - kintamo stangrumo. Maksimalus išorinis/vidinis selektyvaus radialinio priėjimo kateterio diametras - 0.70"/0.40" , darbinis ilgis - 120-130 cm, galiuko konfigūracija - Berenstein ir SIM2 | vnt. | 30
45 | Mikrokateteriai neuroprocedūroms | išorinis kateterio paviršius dengtas hidrofiliniu sluoksniu geresniam slydimui Vidinis kateterio spindis padengtas PTFE Kateteris armuotas nerūdijančio plieno spirale, turintis kelias stangrumo zonas Naudojamas su ≤0,018" viela Distalus/proksimalus kateterio išorinis diametras - 2.7Fr/2.4Fr distalaus galo vidinis diametras – 0.021" kateterio ilgis/darbinis ilgis - 158/153cm su dviem rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas - 3cm Fiziologinio tirpalo srauto lygis (flow rate) prie 100PSI ≥0.9ml/sek Tinka dirbti su Onyx embolizacine medžiaga | vnt. | 80
46 | Kateteris skirtas embolizacinių spiralių bei kt. intervencinių priemonių ir diagnostinių/terapeutinių medžiagų įšvirkštimui | Vieno spindžio, su slidžia išorine danga optimaliam praėjimui kraujagyslėje ir PTFE padengimu vidinėje dalyje. Kateterio korpusas kintamo stangrumo: distalinėje dalyje - spiralė, hibridinė vidurinė dalis - spiralės ir pynės konstrukcija, proksimali dalis - su dvigubo pynimo vijomis Atraumatinis užapvalintas galiukas, su 2 rentgenokontrastiškais žymekliais Vidinis kateterio diametras 0.017", ilgis 150cm Proksimalus išorinis kataterio diametras - 2,2Fr (0,029") Distalus išorinis kateterio diametras -1,8Fr (0,024") Įvairios galiuko konfigūracijos: tiesi, J formos, 45°, 90° Distalaus kateterio galo ilgis 6cm (±0,5cm) Distalios viengubos spiralės ilgis 15cm (±0,5cm) Suderinamas su ≥ 0.035" vidinio diametro nukreipiančiu kateteriu ir ≤.014" viela pravedėju | vnt. | 10
47 | Kateteris skirtas mikrostentų įvedimui ir diagnostinių/terapeutinių medžiagų įšvirkštimui | Vieno spindžio, su slidžia išorine danga optimaliam praėjimui kraujagyslėje ir PTFE padengimu vidinėje dalyje. Kateterio korpusas kintamo stangrumo: distalinėje dalyje - spiralė, hibridinė vidurinė dalis - spiralės ir pynės konstrukcija, proksimali dalis - su dvigubo pynimo vijomis Atraumatinis užapvalintas galiukas, su 1 distaliniu rentgenokontrastišku žymekliu Vidinis kateterio diametras 0.021", ilgis - 160cm (±1cm) Proksimalus išorinis kataterio diametras - 2,6Fr Distalus išorinis kateterio diametras - 2,3Fr Distalaus kateterio veleno ilgis 6cm (±0,5cm) Distalios viengubos spiralės ilgis 15cm (±0,5cm) Suderinamas su ≥ 0.038" vidinio diametro nukreipiančiu kateteriu ir ≤.018" viela pravedėju | vnt. | 10
48 | Kateteris skirtas mikrostentų įvedimui ir diagnostinių/terapeutinių medžiagų įšvirkštimui | Vieno spindžio, su slidžia išorine danga optimaliam praėjimui kraujagyslėje ir PTFE padengimu vidinėje dalyje. Kateterio korpusas kintamo stangrumo: distalinėje dalyje - spiralė, hibridinė vidurinė dalis - spiralės ir pynės konstrukcija, proksimali dalis - su dvigubo pynimo vijomis Atraumatinis užapvalintas galiukas su distaliniu rentgenokontrastišku žymekliu Vidinis kateterio spindis 0.027", ilgis 150cm Proksimalus išorinis kataterio diametras - 3,1Fr (0,040") Distalus išorinis kateterio diametras - 2,8Fr (0,036") Distalaus kateterio veleno ilgis 6cm (±0,5cm) Distalios viengubos spiralės ilgis 15cm ir 30cm (±0,5cm) pasirinktinai Kateterio ilgis 160 cm (±1cm) Suderinamas su ≥ 0.0445" vidinio diametro nukreipiančiu kateteriu ir ≤.025" viela pravedėju | vnt. | 5
49 | Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms | Skystas polimeras, pagamintas iš etileno-vinilo-alkoholio (EVOH) kopolimero ir dimetilsulfoksido (DMSO) tirpalo su mikronizuoto tantalo dalelėmis rentgnokontrastiškumui pagerinti (tantalo kiekis nesumažintas) Nelipnus Kontroliuojamos embolizacijos, įšvirkštimo ir įvedimo galimybė Galimybė sustabdyti ir pradėti iš naujo įšvirkštimą Kontroliuojamas kateterio ištraukimas Skirtingų klampumų: 18 (6% EVOH), 20 (6.5% EVOH) ir 34 (8% EVOH) Pakuotėje: 1,5ml embolizacinės medžiagos, 1,5ml DMSO ir 3 vnt. 1ml švirkštų Pateikti priemonės multicentrinių randomizuotų studijų aprašymus neuro indikacijoms. | vnt. | 20
50 | Mikrokateteris neuroprocedūroms | Naudojamas su 0,010"" viela arba be jos - nukreipiamas srove Proksimali kateterio dalis sustiprinta nerūdijančio plieno spirale Distali kateterio dalis sustiprinta nitinolinėmis vijomis Proksimalus/distalus kateterio išorinis diametras 2.7Fr /1.5Fr Distalaus galo vidinis diametras - ne mažiau 0.013"" Lanksčios distalios dalies ilgis - 25cm (± 1cm) Kateterio ilgis 170 cm, darbinis ilgis - 165 cm Vidinis kateterio spindis padengtas PTFE geresniam slydimui Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies Nereikalingas kateterio tūris - ≤0.23 mL Atsparus užlinkimui - ≤0.33mm užlinkimo diametras Suderinamas su ≤0.01 viela pravedėju. Tinka dirbti su Onyx embolizacine medžiaga | vnt. | 5
51 | Mikrokateteris neuroprocedūroms | Kateterio diametras 0.010" ir 0.014" Visi kateteriai naudojami su 0,014" viela Proksimalus/distalus kateterio išorinis diametras 2.1Fr/1.7Fr ir 2.4Fr/1.9Fr Proksimalus/distalus kateterio vidinis diametras - 0.017" Kateterio bendras ilgis 155 cm (±1cm), darbinis ilgis - 150 cm (±1cm) Kateteris turi 4 stangrumo zonas: 1-su neilonu, 2-su pebax'u, 3-su nitinolinėm vijom, 4 - su PTFE padengimu Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą Kateterio plyšimo slėgis (RBP) - ≤ 250 psi Galiuko konfigūracija - tiesi, 45° 2,5mm ilgio, 90° 5mm ilgio Galimybė galiuką konfigūruoti Nereikalingas kateterio tūris - ≤0.34mL tinka dirbti su Onyx embolizacine medžiaga ir suderinamas su DMSO | vnt. | 10
52 | Mikrokateteris su atskiriamu galiuku, Onyx tipo embolizacinės medžiagos įšvirkštimui | Gali būti naudojamas su 0.008"-0,010" mikroviela Kateterio naudojamas ilgis - 165cm (± 1cm) Išorinis distalaus/proksimalaus galo diametras 1.5Fr/2.7Fr Vidinis kateterio diametras - ne mažiau .013" Proksimali kateterio dalis sustiprinta nerūdijančio plieno spirale, distali - nitinolinėmis vijomis Galiukas atsiskiria mechaniškai Galo atsiskyrimo vietos diametras - ne daugiau 1.9Fr Atsiskiriančio galo ilgiai - 1.5cm, 3cm ir 5 cm Nereikalingas kateterio tūris - ≤.23 mL / 0.20 mL su adapteriu Kateteris su 2 rentgenokontrastiškais žymekliais, kurių vienas žymintis atskyrimo vietą. Pakuotėje yra sujungimo su švirkštu adapteris | vnt. | 10
53 | Mikrovielos neuroprocedūroms | Nerūdijančio plieno viela su daliniu hidrofiliniu padengimu, nedengtos proksimalios dalies ilgis - 30cm ( ± 1cm) Suteikia papildoma paramą srove nukreipiamiems kateteriams Vielos galas formuojamas ir gerai išlaikantis formą Distalinė 10cm vielos dalis su platininine spirale rentgenokontrastiškumui sustiprinti Nusmailėjančios distalinės dalies ilgis - 30cm ( ± 1cm) Vielos proksimalaus/distalaus galo diametras -0.012" /0.008" Vielos ilgis 200cm | vnt. | 15
54 | Intrakranijinių kraujagyslių stentavimo sistema skirta aneurizmos stentavimui | Vienkart.,steril. Savaime išsiplėčiantis nitinolinis, lazeriu gręžtas ir šlifuotas stentas atvirų celių struktūros, skirtas aneurizmos stentavimui; 3 rentgenokontrastiniai žymekliai iš platinum-iridium medžiagos distaliniame ir proximaliniame gale Stento sistema pilnai paruošta (‘‘preloaded‘‘) Stento diametrai 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm; Stento ilgiai 15, 21, 24, 30 mm; Suderinamas su 0.0165’’- 0.017‘‘ mikrokateteriu Suderinamas su max.0.018’’ nukreipiančiąja viela | vnt. | 10
55 | Nukreipiantieji kateteriai distalinei prieigai | Vienkartiniai, sterilūs Nukreipiantieji kateteriai skirti distalinei prieigai intracerebrinių procedūrų metu, gali būti naudojami kraujotakos atstatymui ir trombektomijai Kateterio diametrai: vidinis 0.058‘‘ , išorinis 5.4 F/6.0F (Distal/Prox) vidinis 0,060“, išorinis 5.3F/5.6F (Distal/Prox) vidinis 0,068‘‘, išorinis 6.2F/6.3F (Distal/Prox) Bendras ilgis: 115, 125 , 132 cm Distalinis segmentas (5 cm,14 cm, 18 cm priklausomai nuo vidinio diametro) labai lankstus Kateterio proximalinio galo vidurinis sluoksnis – plieno metalo ‘‘flat-wire braiding‘‘ (abi sijos plokščios), distalinio galo – nitinolinis ‘‘flat-wire braiding‘‘ (abi sijos plokščios) Išorinis kateterio sluoksnis padengtas hidrofiline danga išskyrus 50 cm proximalinį segmentą Turi būti rentgeno kontrastiniai markeriai, Mutisegmentinis dizainas (iki 15 įvairiu segmentu) Distalinis galiukas minkštas ir atraumatinio tipo | vnt. | 20
56 | Mikroviela galvos smegenų arterijų embolizacijos , trombektomijos procedūroms | Vienkart.,steril. Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga; Specialios ‘‘hypotube‘‘ konstrukcijos su mikro įpjovomis iki atraumatinio galo sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo Distalinis hidrofilinis galas 50 cm. Distalinis galas keliu segmentų, kitos konstrukcijos negu pati viela Straight, Pre-shaped formos Soft, Standard, Support tipai Vielos išorinis diametras: 0.014” 0.014” vielos ilgis – 215cm, 300cm; Galimybė suformuoti distalinį galą | vnt. | 100
57 | Intrakranijinis kraujo tėkmės stentas-moduliatorius su trombocitų agreagaciją slopinančia danga | Stento paviršius padengtas speciala trombocitų agregaciją slopinančia danga HPC (imituojančia glikolalikso sluoksnį) arba lygiaverte. Stento struktūra : supintas vienu sluoksniu iš atskirų 48 arba 64 nitinolio vijų, panaudota DFT arba analogiška technologija, kai nitinolio vijos viduje esanti platinos šerdis užtikrina pilną stento vizualizaciją . Implantuojamas per 0,021 " skersmens mikrokateterį. Darbiniai ilgiai (mm) nuo 9 iki 25 mm (ne mažiau 3 skirtingų dydžių), kai gydomos kraujagyslės skersmuo (mm) nuo 1,75 iki 2,5; Darbinis ilgiai (mm) nuo 9 iki 41 (ne mažiau 3 skirtingų dydžių), kai gydomos krajagyslės skersmuo (mm) nuo 2,5 iki 4,5; Mechaninis stento atskyrimo būdas. Stentas pilnai repozicionuojamas kol mechaniškai neatskirtas nuo kateterio. Sistemoje esanti viela, gali slankioti nepriklausomai. | vnt. | 30
58 | Balioninis - okliuzinis kateteris išeminio insulto gydymui. | Vidinis kateterio diametras ne mažesnis kaip 0.087" (imtinai), išorinis - ne didesnis kaip 0.110" (imtinai); Kateteris dengtas hidrofiline arba analogiška medžiaga ne mažiau kaip 13cm; Distalinė dalis turi būti kintamo standumo, ne mažiau kaip 12,6 cm; Baliono skersmuo ne mažiau kaip 11,1 mm; Kateteris ne mažiau dviejų skirtingų ilgių intervale nuo 90cm iki 95cm (imtinai); Kateteris suderinamas su 8F introdiuseriu. Kompektuojamas kartu su: 1 ml švirkštu, „peel-away“ introdiuseriu, luer-vožtuvu. | vnt. | 50
59 | Intrasakulinės priemonės aneurizmų embolizacijai komplektas
59.1. | Intrasakulinė priemonė aneurizmų embolizacijai | • Priemonė uždaro krepšelio tipo, pagaminto iš dviejų sluoksnių platininio karkaso su nitinolinėmis vielomis – geram matomumui fluoroskopijos metu. • Proksimalus ir distalus žymekliai integruoti priemonės krepšelio viduje • Išplatėjantis dizainas suteikia stabilų priemonės įsitvirtinimą plataus kaklo aneurizmose • Įvedimo viela – nitinolinė. • Su atraumatiniu galiuku aneurizmos apsaugai išskleidimo metu. • Priemonės plotis nuo 4.5 mm iki 8.0 mm (žingsnis kas 0.5mm), aukštis nuo 3.00 mm iki 5.00 mm • Suderinamas su 0.021” ID mikrokateteriu • Priemonė atskiriama elektrolitiniu principu veikiančia atskyrimo rankena. | vnt. | 10
59.2 | Intrasakulinės priemonės atskyrimo rankenos komplektas | • Veikimo principas – elektrolitinis • Baterijos indikatorius ant rankenos • Su integruotais kabeliais • Komplekte 5vnt. | Kompl. | 1
60 | Aspiracinis trombo ištraukimo kateteris | Aspiracijos prietaisas yra suderinamas naudoti su dimetil sulfoksidu (DMSO). Kateterio komponentai yra be fatalatų ir latekso. Suderinamas su 6F introduseriais nukreipėjais Darbiniai ilgiai132 ir 125 cm Išorinis skersmuo 6F - 2,12 mm, Vidinis diametras 0,071 colių = 1,80 mm, Hidrofilinis apvalkalo ilgis 6F - 60 cm, Hidrofilinis apvalkalas- hydrax plus. Kateteris turi 9 jėgos perdavimo ir sustiprinimo zonas, kad užtriktintų ir atlaikytų didelę aspiracinę jėgą bei būtų atsparus perlinkimams | vnt. | 50
61 | Mikrokateteris | Padengtas nerūdijančio plieno C-Cut radiopaque žymeklis distaliniame gale. Kateteris padengtas Hydrax hidrofiline danga, hidrofilinio padengimo ilgis - 100 cm. Specialus luer tipo priedas įrengimui, skirtas atnaujinimo prietaisui. DMSO suderinamas. Maksimalus infuzijos slėgis - 600 psi. Vidinis kateterio dydis 0,053 colių (1,35 mm) Suderinamos su vielomis ≤ 0,014, ≤ 0,018 colių. Mikrokateterio vidiniai diametrai :0,017 colių, 0,021 colių ir 0,027 colių. Darbiniai kateterio ilgiai - 150 cm; 165 cm. | vnt. | 50
62 | Stentas - ištraukiklis išeminio insulto gydymui | Savaime išsiplečiantis nitinolio krepšelis. stento dizainas su bent 6 vijomis vidurinėje dalyje, sujungtomis rentgeno kontrastiniais markeriais. Stentas fiksuotas prie 195 cm ilgio įvedimo vielos Stento ilgis, kai skersmuo 3 mm - 15; 20 mm, suderinamas su 0,017 mikroketeriu. Stento ilgis, kai skersmuo 4 mm - 20; 30 mm, suderinamumas su 0,021 mikrokatetriu. Stento ilgis, kai skersmuo 6 mm - 30; 50 mm, suderinamumas su 0,021 ir 0,027 mikrokateteriu. Markeriai Distalinėje stento dalyje: platinos-iridžio Centrinėje dalyje auksiniai žymekliai, išdėstyti sraigtiniu būdu išilgai krepšelio ilgio. Žymeklių skaičius priklauso nuo ištraukėjo dydžio. Proksimalinėje dalyje: auksinis žymeklis, ribojantis krepšelio galą. Kai stento skersmuo 3 mm – turi turėti 2 markerius kai 4 ir 6 mm - 3 markerius Matomumas - RX" | vnt. | 50
63 | Balionininis kateteris išeminio insulto gydymui | Kateterį turi būti galima naudoti su 6F įvedimo mova (kurios vidinis spindis 0,088 colio); Turi būti įmanoma kateteriu atlikti distalinę aspiraciją iš galvos smegenų arterijų ir tuo pačiu okliuziniu balionu laikinai uždaryti kraujotaką vidinės miego arterijos intrakranijinėje dalyje; Naudojamas kateterio ilgiai 105; 125 cm; Distalinis kateterio galas ir okliuzinis balionas turi būti aprūpinti rentgeno nepralaidžiais žymekliais; Proksimalinė kateterio dalis iki baliono turi du vidinius spindžius, o 5 cm distalinė dalis turi vieną vidinį spindį; Kateterio vidinis spindis turi būti ≥0,058 colio; Kad kateteris nesugriūtų, per visą kateterio ilgį jame turi būti metalinė ritė arba santvara; Distalinis išorinis kateterio apvalkalas turi būti padengtas hidrofiline danga Hydrax bent 40 cm. | vnt. | 50
64 | Torakoabdominalinis aortos stengraftas (A+B) | Rinkinys skirtas infrarenalinės, torakoabdominalinės, jukstarenalinės ir pararenalinės pilvinės aneurizmos gydymui. Stentgraftų sistema turi susidėti iš pagrindinės dalies su atšakomis ir distalinės bifurkacinės dalies. Turi būti galimybė prijungti papildomus prailginimus. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis medicininio plieno arba lygiaverčio atskirų karkaso žiedų stentas. Vidinė danga – poliesteris arba lygiavertis.
64.1 | (A) Torakoabdominalinio aortos stengrafto proksimalinė dalis | Turi turėti proksimaliniame gale aktyvios fiksacijos elementus - kabliukus, išeinančius iš dengtos proksimalinės dalies karkaso elementų, leidžiančių fiksuoti stentgraftą aortoje arba kitame stentgrafte. Cilindrinis stentgraftas su keturiomis atšakomis. Kiekviena atšakos galas turi būti du rengenokontrastiniai markeriais. Distalinė ir proksimalinė stengrafto dalys turi būti žymimos rengenokontrastiniai markeriais. Visi rengenokontrastiniai markeriai turi padėti poziciuonuoti stengraftą aortoje. Proksimalinis diametras turi būti 34-36mm (±2mm), distalinis - 18-22mm (±2mm), ilgis - 202 mm (±20mm). Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, atsparus lenkimams, išorėje dengtas hidrofiline danga, vidinė dalis padengta PTFE arba lygiaverte danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 22 F, vožtuvo ilgis turi būti ne ilgesnis nei 11 cm, introdiuserio ilgis 60 cm (±5cm). Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus. | vnt. | 2
64.2 | (B) Torakoabdominalinio aortos stengrafto distalinė bifurkacinė dalis | Distalinio bifurkacinio stengrafto proksimalinis diametras turi būti 22 - 24 mm (±2mm), distalinis diametras nuo 11 iki 12 mm, ilgis nuo grafto pradžios iki kontralateralinės kojos pabaigos turi būti nuo 81 iki 132 mm (±10mm). Lengvesniam pozicionavimui turi turėti ne mažiau keturių auksinių rentgenokontrastinių markerių proksimalinėje dalyje bei bent vieną distalinėje dalyje stentgraftų persidengimo vietoje. Turi turėti vieną auksinį rengenokontrastinį markerį žymintį bifurkacijos pradžią. Kūno kontralateralinė atšaka turi turėti specialų « V » formos aukso rentgenokontrastinį žymeklį. Įvedimo sistemą turi sudaryti išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Turi būti suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistemos vožtuvo ilgis turi būti nuo 8 cm iki 10 cm, intodiuserio ilgis 40 cm (±5cm). Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus. | vnt. | 2
65 | Mažo profilio krūtininės aortos dalies stentgraftas (tiesaus ir siaurėjančio dizaino) | Skirti krūtinės aortos aneurizmų ir lėtinių disekacijų gydymui. Turi turėti galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us). Turi turėti proksimaliniame gale aktyvios fiksacijos elementus - nedengtą stento dalį ir kabliukus, išeinančius iš dengtos proksimalinės dalies karkaso elementų, leidžiančių fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a.subclavia.Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio atskirų karkaso žiedų stentas. Vidinė danga – Poliesteris. Turi būti tiesaus ir siaurėjančio dizaino. Dengtos dalies ilgis nuo 105 iki 233 mm. Diametras nuo 24 iki 46 mm. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Įvedimo sistemos introdiuserio diametras turi būti 16F-20F ir įvedimo introdiuserio ilgis 85 cm. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. | Vnt. | 2
66 | Abdominalinės aortos dalies stentgrafto sistema
66.1 | Abdominalinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas | Skirti abdominalinės aortos dalies aneurizmų gydymui. Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Suprarenalinė fiksacija. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis plieno Z- formos stentas. Vidinė danga – poliesteris. Dizainas: triguba modulinė sistema, sudaryta iš pagrindinio korpuso ir dviejų klubinių atšakų. Proksimalinis endoprotezo galas turi specialią atidengtą dalį dėl suprarenalinės fiksacijos. Pagrindinio kūno proksimalaus galo aktyvią suprarenalinę fiksaciją užtikrina laipsniškai išdėlioti ant nedengtos karkaso dalies kabliukai. Kūno proksimalus galas turi ne mažiau keturių auksinių rentgenokontrastinių markerių. Kūno kontralateralinė atšaka turi specialų « V » formos aukso rentgenokontrastinį žymeklį. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką nuo 82 mm iki 149 mm ir proksimalinis diametras nuo 22 mm iki 36 mm. Įvedimo sistemos diametras nuo 18 F iki 22 F. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema esant būtinybei leidžia repozicionuoti endoprotezą pusiau išskleistoje būsenoje. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. Įvedimo sistema turi fiksuojančio suprarenaliną žiedą pravedėjo išpalaidavimo mechanizmą. Įvedimo sistema turi fiksuojančio ipsilateralinės atšakos distalinį galą pravedėjo išpalaidavimo mechanizmą. Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus Turi turėti galimybę būti konvertuojamas į vienos klubinės atšakos stentgraftą specialaus konverterio pagalba. Turi būti galimybė uždaryti klubinę arteriją specialiu klubiniu uždarikliu. Turi būti galimybė pritaikyti fenestruotą pagrindinį kūną esant trumpam aneurizmos kakleliui. Turi būti galimybė prijungti ipsi arba kontralateralinę koją su prijungiama vidinės klubinės arterijos atšaka. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 39 mm iki 122 mm. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.A35 | vnt. | 5
66.2 | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis prailgintojas | Vienkartiniai, sterilūs pilvinės aortos dalies endoprotezų distaliniai prailgintojai (kontralateralinė koja). Turi būti įvairaus ilgio, ilgiausias – ne trumpesnis nei 122 mm. Turi būti įvairaus diametro, didžiausias – ne didesnis nei 24 mm. Skirti abdominalinės aortos endoprotezo kamieno ir kontralateralinės kojos prailginimui. Įvedimo sistemos mažiausias diametras turi būti nuo 14 F iki 16 F. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema turi rentgenkonstinį žymeklį, hidrofilinę dangą, hemostazinį vožtuvą ir nėra būtinas atskiro introdiuserio naudojimas. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio Z- formos vientisos vielos stentas. Vidinė endoprotezo danga– Poliesteris. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. | vnt. | 12
66.3 | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų proksimalinės dalies prailgintojas | Vienkartiniai, sterilūs pilvinės aortos dalies endoprotezų proksimalinės dalies prailgintojai. Turi būti įvairaus ilgio, ilgiausias ne trumpesnis nei 73 mm. Turi būti įvairaus diametro, didžiausias – ne mažesnis nei 36 mm. Įvedimo sistemos didžiausias diametras turi būti ne didesnis nei 22 F. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. | vnt. | 2
66.4 | Abdominalinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas | 1. Paskirtis - skirtas pilvinės aortos dalies aneurizmų gydymui 2. Kaklelio fiksacijos vietos ilgis ir kampas, tinkamas gydymui - 10 mm jei kaklelio kampas iki 60° ir 15 mm jei kaklelio kampas 60° - 75° 3. Komponentai - sistema susideda iš 1 kūno ir 2 klubinių kojų, 4. Fiksacija - dviguba - suprarenalinė ir infrarenalinė (nedengtas proksimalus tvirtinimo žiedas (karūna) su kabėmis ir kabliukai dengtoje dalyje) 5. Endoprotezo kūno diametras - 20 iki 36 mm 6. Endoprotezo kūno ilgis (pagal trumpąją atšaką) - 80 iki 120 mm 7. Endoprotezo kūno sistemos diametras - 18-19 Fr OD 8. Klubinių kojų diametras - 9 mm iki 24 mm 9. Klubinių kojų ilgis - 80 mm - 160 mm 10. Klubinių kojų sistemos diametras - 13F - 14F 11. Repozicionavimas - pilnai repozicionuojamas kūnas procedūros metu abiejomis kryptimis iki karūnos išskleidimo 12. Struktūra - kūno ir klubinių kojų karkasas iš nitinolio ir dakrono, kūno klubinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai papildomai kojos fiksacijai. Kūno ir kojų sistemos suderinamos su 0.035” diametro viela-pravedėju | vnt. | 5
66.5 | AAA stentgafto distalinis prailgintojas | 1. Paskirtis - distalinis (klubinis) prailgintojas 2. Klubinių kojų diametras - 15 mm proksimaliai ir 9 mm iki 24 mm distaliai 3. Klubinių kojų ilgis - 80 mm - 160 mm 4. Klubinių kojų įvedimo sistemos diametras - 13F - 14F 5. Struktūra - karkasas iš nitinolio ir dakrono. Klubinių kojų įvedimo sistema suderinama su 0.035” diametro viela-pravedėju | vnt. | 12
67 | Didelio stangrumo viela | Didelio kietumo "Extrastiff" viela skirta aortos stentgraftų implantacijoms. Ilgis turi būti įvairus 260 cm ir 300 cm., diametras 0,035”. Lankstus vielos galiukas turi būti įvairių modifikacijų - tiesus, viengubos arba dvigubos kreivės. Lankstaus vielos galiuko ilgis 4 cm ir 7 cm. | vnt. | 30
68 | Kraujagyslinis ištraukėjas | Skirtas vielų ir kitų svetimkūnių ištraukimui iš kraujagyslių spindžio, stentgrafto implantavimo metu. Turi būti sudarytas iš 4 persidengiančių nitinolinių kilpų, kilpos diametras ne mažiau nei 40 mm, kateterio diametras ne daugiau 8F, ilgis nuo 55 cm iki 100 cm, suderinamas su 0,035 viela. | vnt. | 2
69 | Kraujagyslių uždarymo po aortos stentavimo sistema | Kraujagyslių uždarymo sistema, skirta nuo 12 F iki 25 F diametro femoralinės arterijos punkcijos vietai uždaryti. Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančios medžiagų (kolageno ir PLGA jungiklio), sujungtų poliesterio siūlu. Viršutinioji (kolageno pagrindo) dalis prispaudžiama plieniniu užraktu | vnt. | 50
70 | Balionas, skirtas aortos okliuzijai ir aortos protezų modeliavimui | Balionas, skirtas aortos okliuzijai ir aortos protezų modeliavimui. Balionas turi būti visiškai adaptatyvus (angl. Full compliant) Pritaikytas darbui su 0,035“ viela. Pritaikytas darbui su ≤12F introdiuseriu. Išplėsto baliono darbinio diametro ribos ne siauresnės nei 10-46mm. Darbinis baliono kateterio ilgis ≥100cm. | vnt. | 20
71 | Introdiuseriai struktūrinės širdies ligos ir aortos procedūroms. | Introdiuseriai struktūrinės širdies ligos ir aortos procedūroms. Sudaryti iš tuščiavidurio vamzdelio su šonine atšaka ir šerdies - dilatatoriaus, kuri turi stabilios fiksacijos vamzdelyje mechanizmą; introdiuserių diametrai - 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F, 26F; visų diametrų introdiuserių vamzdeliai yra dviejų ilgių - 28±2 cm ir 64±2 cm; atsparūs persilenkimui; padengti hidrofiline danga; šerdis - dilatatorius prie vamzdelio vidinio paviršiaus priglunda be tarpelio. | vnt. | 10
72 | Mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija | Skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti. 6Fr, 8Fr rotacinis kateteris, jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo. (Tinkantis „Rotarex“ trombektominiam įrenginiui) Kateterio ilgiai - 85, 110, 135 cm. Komplektuojamas su 0,018”, 180 cm hidrofiline viela, su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti. Kartu su kateteriais privaloma pateikti aparatą trombams siurbti panaudai. Šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis. | vnt. | 10
73 | Kateteriai intravaskulinės litotripsijos prietaisui | Taikomi kalcifikuotų kraujagyslių gydymui, naudojant kintamos pulsuojančios mechaninės energijos perdavimą iš žemo slėgio užpildyto baliono į kalcifikuotus segmentus skirtinguose kraujagyslės sienelės gyliuose, sudarant mikro įtrūkimus. Galimybė rinktis iš kateterių skirtų koronarinėms, periferinėms ar žemiau kelio esančioms kraujagyslėms. Koronarinio kateterio baliono diamentrai 2.50; 3.00; 3.50; 4.00 mm; ilgis 12 mm; skirta naudoti su 0.014“ viela pravedėju; kateterio ilgis 138 cm. Periferinio kateterio baliono diametrai 3.50; 4.0; 4.50; 5.00; 5.50; 6.00; 6.50; 7.00; 8.00 mm; ilgis 60 mm; kateterio ilgis 135 cm. Žemiau kelio skirto kateterio baliono diametrai 2.50; 3.00; 3.50; 4.00 mm; ilgis 40 mm; kateterio ilgis 135 cm. Kartu su kateteriais pateikiamas generatorius panaudai. | vnt. | 15
74 | Savaime išsiskleidžiantis stentas pakinklio ir sudėtingos anatomijos periferinių arterijų stentavimui | Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai skirti pakinklio ir sudėtingos anatomijos arterijų stentavimui. Stento dizainas –pintas iš 6 porų elastinių nitinolio vielų, uždarų gardelių geometrijos. Itin didelės radialinės jėgos (4 kartus didesnės nei įprastų nitinolio stentų) ir didžiulio lankstumo. Ergonomiška kelių žingsnių įvedimo sistema, užtikrinanti tikslų stento išskleidimą ir leidžianti aktyviai kontroliuoti išskleidžiamo stento atkarpos gardelių tankį ir stento ilgį. Rentgenokontrastiniai stento ilgio markeriai proksimaliniame ir distaliniame įvedimo sistemos gale. Įvedimo sistema - 6 F nuo 4mm iki 7mm stentams ir 7 F – 8mm diametro stentams, sistemos ilgiai 80cm ir 120 cm 0,014“ ir 0,018" vielai Stento diametrai – 4-8 mm. Stento ilgiai – 40-200 mm. | vnt. | 40
75 | Periferiniai savaime išsiplečiantys 3D spiralinės konstrukcijos stentai, naudojami su 0.035“ pravedimo viela. | 3D spiralinė konstrukcija sukuria besisukančią kraujo tėkmę stentuotoje kraujagyslėje, sąlygodama mažesnę intimos hiperplaziją (pateikti tai patvirtinančias publikacijas tarptautiniuose specializuotuose leidiniuose); Stento išskleidžiamo mechanizmas PIN-PULL tipo; Kiekviename stento gale integruota po 3 tantalo rentgenokontrastinius žymeklius; Integruota Y formos jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui; Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams; Stentų diametrai: 5, 6, 7 mm; Stentų ilgiai: 60, 80, 100, 125, 150, mm (visiems stentų diametrams); Įvedimo kateterio darbinis ilgis 113 cm. | vnt. | 15
76 | Savaime išsiskleidžiantis stentas 0.035'' vielai | Trigubo apvalkalo kateteris Kateterio ilgis: 80 ir 130 cm Suderinamas su 6F introdiuseriais Suderinamas su 8F kreipiamaisiais kateteriais Suderinamas su 0,035” kreipiančiomis vielomis 4 tantalo žymekliai kiekviename stento gale Nėra šokinėjimo efekto Ergonomiška ir maža rankena Stento skersmuo; 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00; 10,00 mm. Stento ilgis: 40; 60; 80; 100; 150; 200 mm. | vnt. | 150
77 | Renalinių arterijų stentai | Balionu išplečiamas stentas, pagamintas iš kobalto chromo. „Double helix“ dizainas. Gijų storis 120 µm (ø 4.5 – 5.0 mm); 140 µm (ø 6.0 – 7.0 mm). Stentas padengtas proBIO (Amorphous Silicone Carbide). Proximalioje dalyje auksiniai markeriai. Stento diametrai: 4.5 mm; 5.0 mm; 6.0 mm; 7.0 mm. Stento ilgiai: 12mm; 15 mm; 19 mm. Kateteris Rx tipo. Naudojamas su 0.014" viela pravedėju. Galiukas – minkštas, trumpas, kūgiškas. Balionas su 2 įspaustais auksiniais markeriais, kurie užtikrina nepriekaištingą matomumą ir tikslią stento vietą. Suderinama su 4F ir 5F įvedimo sistema. Kateterio ilgis: 140 cm. Nominalus slėgis 10 atm. RBP: 15 atm (ø 4.5 – 6.0 mm); 13 atm (ø 7.0 mm). | vnt. | 12
78 | Dengtas stentas | Tinkams gydyti itin vingiuotas arterijas ePTFE dengtas didelio lankstumo stentas dėl: ∙ Atvirų celių dizaino ir alternatyvių jungčių ∙ Įdėtų smailių, siekiant išvengti gijų kontakto Suspaustas ant PTA baliono ir turintis: ∙ Trumpą defliacijos laiką ∙ Gerą stumiamumą ir atsekamumą OTW tipo Suderinamumas su viela pravedėju: 0,035” Kateterio ilgis: 80 ir 140 cm NP: 9 atm RBP: • Ø 5-7mm: 15 atm • Ø 8mm: 14 atm • Ø 9-10mm: 13 atm Maksimalus po išplėtimo: • Ø 5-8mm: ≤10mm • Ø 9-10mm: ≤ 12mm CoverTech kapsuliavimo technologija Suderinamumas su introdiuseriu 6F (iki Ø8mm, L 17mm), 7F (≥8mmØ, L27mm) 3 žymekliai kiekviename stento gale Stento medžiaga: CoCr L605 Padengimas: ePTFE Atatranka: ≤ 10 % Sutrumpėjimas: • Ilgis 17 mm: ≤ 12 % • Ilgis 57 mm: ≤ 8 % Stento skersmuo: 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm Stento ilgis: 17; 27; 37; 57 | vnt. | 20
79 | Nukreipiantieji (Support) kateteriai | Vienk., sterilūs, nukreipiantieji (support) kateteriai PKI procedūroms. Bioslide hidrofilinis distalinis padengimas ne mažiau 40 cm. Diametras: 0.014‘‘ , 0.018‘‘ , 0.035‘‘ Ilgis : 65 cm, 90 cm , 135 cm , 150 cm 3 rentgenokontrastiniai markeriai 50 mm prie 0.035‘‘ , 15 mm prie 0.014‘‘ & 0.018‘‘ Suderinamumas (‘’compatibility’’) su introduseriu : 0.035’’ prie 5F (1.7mm) 0.018’’ prie 4F (1.33mm) 0.014’’ prie 4F (1.33mm) | vnt. | 50
80 | Periferinis PTA balionas 0.018'' vielai | Įvedimo sistema OTW. Viela pravedėjas 0.018”. Kateterio galiukas – trumpas, kūgiškas, pažymėtas skirtinga spalva. Balionas pagamintas iš SCP (pusiau kristalinis polimeras), kontroliuojama atitiktis (4-8%). 5 sulankstymų balionas. Baliono žymekliai: 2 įspausti žymekliai (nulinis profilis). Baliono diametrai 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0 mm. Baliono ilgiai 20; 40; 60; 80; 120; 150; 170; 200 mm. Šaftas: 3.8F; 3.9F (ø 6.0 / 7.0 x 170 - 200 mm); bendraašis (coaxial) dizainas, Kateterio ilgis 90 cm; 130 cm; 150 cm. Introdiuceris 4F (ø 2.0 - 4.0 mm); 5F (ø 5.0 - 7.0 mm) Nominalus slėgis 6 atm. RBP 14-15 atm. | vnt. | 40
81 | Balionai skirti periferinėms angioplastikoms, tinkantys 0,035 vielai | Skirti procedūroms paviršinei šlaunies, klubinei, inkstų, pakinklio, blauzdos, giliosios blauzdos arterijoms, taip pat arterioveninės dializės fistulių obstrukcinių pažeidimų gydymui Naudojami su 0,035” viela-pravedėju, 5-6-7F introdiuseriu Baliono sienelė dvisluoksnė, greitas baliono pripūtimas ir išpūtimas Hidrofobinis padengimas Lankstūs volframo rentgenokontrastiniai žymekliai Kateterio ilgis: 80, 135cm Baliono diametras: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14mm Baliono ilgis: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250mm RPB 7-28atm, nominalus spaudimas 8atm 3.0-7.0 diametro balionai turi tikti 7Fr introdiuseriam; 7.0-12.0 diametro balionai 6 Fr; 14.0 diametro 7Fr. Galiuko (tip) profilis - 1.26 mm, praėjimo profilis - 1.75 mm. | vnt. | 300
82 | PTA paklitakseliu dengti balioniniai kateteriai 0.035“ vielai | Amorfinis paklitakselio vaisto padengimas (Safepax padengimo technologija) amonio druskos pagrindu, optimizuojančiu vaisto išsiskyrimą ; Kateteris pagamintas iš PEBAX termoplastinio elastomer, balionas pagamintas iš nailono 12 kopolimero; Naudojamas su 0.035“ pravedimo viela; Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW – over-the-wire"); Du platinos/iridžio rentgenokontrastiniai žymekliai; Suderinami su introdiuseriais: 6F (3,0-5,0 mm diametro balionams bei 6,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams), 7F (6,0-7,0 mm diametro 100-200 mm ilgio balionams bei 7,0-10,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams), 8F (8,0 mm diametro 100-200 mm ilgio balionams bei 12,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams); Trijų klosčių balionėlio sulankstymas (3-4 mm diametro balionams) ir šešių klosčių sulankstymas (5-12 mm diametro balionams); Kateterio galiuko ilgis už baliono 6 mm; Baliono nominalus slėgis 8 atm. (3,0-9,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams), 6 atm. (10,0-12,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams bei 4,0-7,0 mm diametro 100-200 mm ilgio balionams), 5 atm. (8,0 mm diametro 100-200 mm ilgio balionams); Baliono plyšimo slėgis 16 atm. (3,0-6,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams), 15 atm. (7,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams), 14 atm. (8,0-9,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams bei 4,0-6,0 mm diametro 100-200 mm ilgio balionams), 12 atm. (10,0-12,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams bei 7,0-8,0 mm diametro 100-200 mm ilgio balionams); Paklitakselio kiekis balionėlio paviršiuje 3.0 μg/mm2; Baliono diametrai: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 12 mm; Baliono ilgiai: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 ir 200 mm; Sistemos darbiniai ilgiai: 80 cm, 130 cm ir 150 cm. | vnt. | 100
83 | PTA paklitakseliu dengti balioniniai kateteriai 0.014“ vielai | Amorfinis paklitakselio vaisto padengimas (Safepax padengimo technologija) amonio druskos pagrindu, optimizuojančiu vaisto išsiskyrimą ; Kateteris pagamintas iš PEBA termoplastinio elastomero, balionas pagamintas iš nailono 12 kopolimero; Naudojamas su 0.014“ pravedimo viela; Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW – over-the-wire"); Du platinos/iridžio rentgenokontrastiniai žymekliai; Suderinami su introdiuseriais: 4F visiems balionų dydžiams išskyrus 4,0 mm diametro 80-200 mm ilgio balionams, kurie suderinami su 5F dydžio introdiuseriais; Dviejų klosčių balionėlio sulankstymas (1,5 mm diametro balionams) ir trijų klosčių sulankstymas (2,0-4,0 mm diametro balionams); Kateterio galiuko ilgis už baliono 5 mm; Baliono nominalus slėgis 8 atm. (1,5-4,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams), 6 atm. (1,5-4,0 mm diametro 100-200 mm ilgio balionams); Baliono plyšimo slėgis 18 atm. (1,5 mm diametro balionams), 16 atm. (2,0-4,0 mm diametro 20-80 mm ilgio balionams bei 2,0 mm diametro 100-200 mm ilgio balionams), 14 atm. (2,5-4,0 mm diametro 100-200 mm ilgio balionams); Paklitakselio kiekis balionėlio paviršiuje 3.0 μg/mm2; Baliono diametrai: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5 mm ir 4mm.; Baliono ilgiai: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 ir 200 mm; Sistemos darbiniai ilgiai: 120 cm ir 150 cm. | vnt. | 50
84 | Periferiniai kraujagyslių stentai plečiami balionu | Vienkart.,steril. Užmauti ant baliono,stento medžiaga 316L plienas Nuo 5 iki 10 mm. diametro, Nuo 17 iki 60 mm ilgio, Tinkantys 0.035‘‘ vielai Kateterio ilgis 75 ir 135 cm Sistemos nominalus (NBP) slėgis ne mažesnis 8 atm, darbinis (RBP) - ne mažesnis 12 atm | vnt. | 70
85 | Periferinis PTA balionas 0.014'' vielai | Kateteris OTW tipo. Naudojamas 0.014“ viela pravedėjas. Kateterio galiukas - optimizuotas įėjimo profilis, pažymėtas skirtinga spalva. Balionas pagamintas iš SCP (pusiau kristalinis polimeras), kontroliuojama atitiktis (4-6%). 3 sulankstymų balionas. Baliono padengimas: hidrofilinis mišinys. Baliono žymekliai: 2 įspausti žymekliai (nulinis profilis). Baliono diametrai 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 mm. Baliono ilgiai: 20; 40; 70; 100; 140; 180; 220 mm. Distalinis šaftas: 3.1F, hidrofilinis padengimas, bendraašis (coaxial) dizainas; 150 mm ilgis (ø 1.5 / 2.0 x 20 - 100 mm); 75 mm ilgis (ø 2.0 x 140 - 220 mm ir 150 mm ilgis (ø 2.5 – 4.0 mm). Proksimalus šaftas: 3.9F hidrofobinis padengimas, bendraašis (coaxial) dizainas, sutvirtinanti viela. Kateterio ilgis 150 cm (ø 1.5 – 4.0 mm); 120 cm (ø 1.5 - 2.0 mm); 90 cm (ø 2.5 - 4.0 mm). Nominalus slėgis 7 atm. RBP 14 atm. | vnt. | 150
86 | PTKA balionai vingiuotoms kraujagyslėms ir distalinėms, stenozėms (monorail tipo) | Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis ne daugiau 1,8 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,4 F Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm, RBP- ne mažiau 14 atm, MBP-ne mažiau 18 atm. Du rentgeno kontrastiniai markeriai. Lankstus ir plonas galiukas (pageidautinas spalvinis markeris). Kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento Balionėliai įvairių ilgių nuo 9 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1.5 mm iki 6.0 mm. Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 140 cm. Baliono medžiaga atspari abrazijoms, lazeriu šlifuota proksimali baliono dalis. Universalaus panaudojimo - plėtimams ir stentavimui. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Žemo distalinio profilio ties distaliniu markeriu Pritaikyta 0,014’’ diametro vielai Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017”. | vnt. | 80
87 | Karotidinis stentas | Nitinolinis savaime išsiplečiantis, tiksliai dislokuojamas stentas; RX segmento ilgis ne mažiau 30 cm; Stento sienelės dizainas - dvigubo tinklelio, užtikrinančio ypatingai didelę apsaugą nuo trombų; Tinklelio akutės dydis 375-700 μm; Tinkama pravedimo viela – 0,014“ (0.036 mm); Skirti darbui su 5,0 Fr introdiuseriu; Vidinis diametras ne daugiau 0.074“; Neišskleisto stento ilgiai nuo 25 mm iki 43 mm (ne mažiau 4 skirtingų ilgių); Išskleisto stento ilgiai: nuo 34 mm iki 60 mm (ne mažiau 4 skirtingų ilgių); Neišskleisto dvigubo tinklelio ilgiai nuo 18 mm iki 40 mm (ne mažiau 4 skirtingų ilgių); Išskleisto dvigubo tinklelio ilgiai nuo 22 mm iki 60 mm (ne mažiau 4 skirtingų ilgių); Diametrai nuo 5 mm iki 10 mm su keliais (ne mažiau 3 skirtingų diametrų) dydžių variantais; Naudojamas kateterio ilgis ne mažiau 143cm. | vnt. | 150
88 | Periferinis stentas | Pagamintas iš CoCr L605 OTW tipo Naudojamas kateterio ilgis: 80 cm ir 140 cm Suderinamumas su viela: 0,035” Galiuko profilis: 0,036” Suderinamas su 6F introdiuseriu Nominalus slėgis: 10-12 atm RBP: 16 atm (Ø 5-6-7 mm stentams) 15 atm (Ø 8 mm stentai) 14 atm (Ø 9-10 mm stentai) Atatranka: < 6 % Sutrumpėjimas: < 3 % Stento skersmuo; 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00;10,00 mm. Stento ilgis: 18; 28; 38; 58 mm.C158 | vnt. | 50
89 | Hibridinė periferinė viela-pravedėja | Vienkartinė, sterili; Storis: 0,014'', 0,018'', 0,035” Ypač kietas proksimalinis galas, pagamintas iš nitinolio bei dengtas specialia PTFE danga (dangos ilgis 155 cm/235cm/275 ± 5 cm priklausomai nuo vielos ilgio), užtikrinančia gerą atramą ir manevringubą esant sudėtingoms anatomijoms; 25-30 cm distalinė dalis padengta hidrofiline danga, užtikrinančia gerą praeinamumą; Nitinolinė šerdis išlaiko vielos formą bei apsaugo nuo susisukimų. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline ar lygiaverte danga užtikrinančia gerą slydimą bei mažinančia kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: tiesi arba lenkta; Lankstus galiukas,pasirinktinai: 1 cm ir 5 cm; Ilgis 180 cm; 260 cm; 300 cm ± 5 cm | vnt. | 150
90 | Mikrosferos embolizacijai | Apvalios, kamuolio formos; Sintetinės, pagamintos iš PEG (Polieteleno Glikolio); Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje; Kalibruotos pagal dydį; Pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžio: 75µm ±30 – oranžinės spalvos; 200µm±75 – geltonos spalvos; 400µm±75 – mėlynos spalvos; 600µm±75 – raudonos spalvos; 800µm±75 – žalios spalvos; 1100µm±75 – violetinės spalvos; Tūris 2 ml ir 4 ml. Pateikiamos 20 cc švirkštuose. | vnt. | 150
91 | Mikrosferos periferinei embolizacijai | Vienkartinės mikrosferos, taisyklingai apvalios, padengtos hidrofiline medžiaga, turinčia priešuždegiminį ir antibakterinių poveikį. Mikrosferos elastingos, tačiau atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį, po deformacijos pilnai atsistato į pradinę formą, nelimpančios prie kateterio sienelių, bei tarpusavyje. Dozuojama 2 ml švirkštuose, sterilios. Tikslios kalibracijos. Dydžiai: 40 µm, 75 µm, 100 µm, 250 µm, 400 µm, 500 µm, 700 µm, 900 µm, 1100 µm, 1300 µm. | vnt. | 150
92 | Mikrosferos embolizacijai, pilnos biodegradacijos. | Mikrosferos pagamintos iš biodegraduojančios medžiagos. Pakuotė pritaikyta greitam paruošimui - buteliuko dangtelis turi Liuer-Lock jungtį švirkštui prisukti. Elastingos, atsparios suspaudimui. Mikrosferų didžiai (μm): 100-300; 300-500; 500-700; 700-900. Galimybė pasirinkti mikrosferas su labai greitu biodegradacijos periodu - per 24 val. Mikrosferos sterilios, buteliuke su spalvine (dydžio) koduote. | vnt. | 150
93 | Greitai besizorbuojančios mikrosferos sanarių embolizavimui | Greitai besizorbuojančios mikrosferos sanarių embolizavimui. Skirtos kelio, peties, alkūnės ir riešo sanario embolizavimui. Pagamintos iš želatino arba analogiškos medžiagos. Išsitirpimo laikas, paciento organizme, turi būti ne ilgesnis nei 4 val. Mikrosferų dydis 100-300(±5) μm. Kiekis buteliuke 200 (±5) mg. | vnt. | 40
94 | Kraujagyslių uždarymo sistema didelio diametro arterijoms | Kraujagyslių uždaroma su siūlo ir mazgo pagalba. Skirta 5 – 21,5 F diametro punkcijos vietai užsiūti. Sistemą sudaro polipropileno siūlas ir 2 adatos. Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo. Manipuliacijų prietaisu metu, išlieka patekimo į kraujagyslę galimybė. | vnt. | 20
95 | Radialiniai introdiuseriai | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Įmovos vidaus diametras: 4F, 5F, 6F; (koduota pagal spalvą) Įmovos ilgis: 7, 10 cm Tinkančios vielos gidės: 0,018” ir 0,025” Mini vielos: ilgis 45 cm, galas tiesus; Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją: 0,7 x 38 mm ir 0,9 x 38 mm. | vnt. | 40
96 | PTA nukreipėjai | Vienkart.,steril. Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą. Galiukas turi būti labai minkštas ir rentgenokontrastinis. Įvairios anatominės konfigūracijos (RDC;RE S-SS-L;C1;C2;MP;ST,LIMA,CROSSOVER 1-2;BATES 1-2-3-4;HS). Didelio vidinio diametro: 6F ne mažesnis .070” 7F ne mažesnis .081” 8F ne mažesnis .091” Atsparumas užlinkimui. | vnt. | 150
97 | Vielos skirtos periferinėms angioplastikos procedūroms 0,018 ir 0,014 diametro | Diametrai 0,014" ir 0,018“ Ilgis 190, 210, 300 cm (± 1 cm). Vielos šerdis pagaminta iš nerūdijančio plieno, o distalinis galiukas iš nitinolio (nikelis + titanas). Galimybė pasirinkti skirtingo ilgio nitinolinį segmentą distaliniame gale nuo 10 iki 25cm. Viela padengta proksimalinėje dalyje hidrofobine danga, o galiukas hidrofiline danga. Galimybė pasirinkti galiuko skirtingus svorius 2.8, 3.5, 4,0g. 1:1 posūkio užtikrinimas. Galiukas rentgenokontrastinis ir yra galimybė formuoti norimu lenktumu. | vnt. | 100
98 | PTKA vielos be markerių, polimerinio galo | Polimerinė vientiso distalinio galo konstrukcija. Linear Elastic Nitinol medžiaga. Hidrofilinis distalines dalies padengimas. Vienos dalies konstrukcija, geras sukimo perdavimas. Diametras: 0.014” . Kietumo įvairovė: standard, intermediate, floppy, soft, super soft. Ilgis : 185 cm, 300 cm. 2cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas. Gera atrama. Geras rentgeno kontrastavimas. Galo forma: J ir tiesi. Universalios: tinkančios stentavimui ir plėtimui. Vielos galiuko tvirtumas (tip load) 2.5 - 2.9 g. | vnt. | 200
99 | Nitinolinė viela gidas standartinė | Ilgis: 50 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm ±5 cm; Storis: 0, 018“, 0,025”, 0,032“, 0,035”, 0,038” Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano arba lygiaverčiu apvalkalu su hidrofiline arba lygiaverte danga užtikrinančia gerą slidimą bei mažinančia kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Volframas poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu; Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, J (3mm) kampu, „Bolia“; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm. | vnt. | 1500
100 | Padidinto stangrumo nitinolinė viela gidas | Storis: 0,020“, 0,025“, 0,035”, 0,038” Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; Šaftas sustiprintas dėl stangumo; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano arba lygiaverčiu apvalkalu su hidrofiline arba lygiaverte danga užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: kampu, “J”forma , tiesus; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm, 8 cm; Ilgis 80, 150, 180, 260, 300, 450 ±5 cm; | vnt. | 80
101 | Ilgi a. renalis ir a. carotis introdiuseriai - nukreipėjai | Smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūlėlė Distalinė sistemos dalis (nuo 5cm iki 60 cm atitinkamai nuo 45 cm iki 90 cm ilgio sistemoms) padengta spec. hidrofiline danga; Integruotas aukso rengtenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo; PTFE vidinė sistemos danga; Nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga; Išorinė nailono arba lygiavertė danga; Hemostatinis vožtuvas su kryžminio pjovimo silikoniniu disku; Tinkamas naudoti su 0,038 viela pravedėja; Diametrai turi būti 5 Fr, 6 Fr, 7Fr, 8 Fr; Distalinio galo fomos: tiesus, “hockey stick”, “multipurpose”, RDC, LIMA ar lygiaverčiai. Ilgiai nuo ne mažiau kaip 45 cm iki 90 cm, tame tarpe turi būti 65 cm. | vnt. | 100
102 | Ilgi hidrofiliniai įvedėjai periferinėms procedūroms | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga visame ilgyje Vidinis paviršius padengtas teflonu įvedėjo korpusas sutvirtintas plieninėmis spiralės vijomis. su dviem vidiniais lanksčiais dilatoriais: 0.018" ir 0.035" ±0.003" diametro Įvairaus dydžio: imtinai nuo 4Fr iki 12Fr (intervalas kas 1 Fr iki 10Fr); Didelio vidinio diametro: 4Fr - ne mažiau kaip 0,061"; 5Fr - ne mažiau kaip 0,074" Įvairaus ilgio: nuo 45cm iki 110cm, tame intervale turi būti 55cm; 70cm; 80cm; 90cm; Distalinio galo konfigūracija: tiesūs ir įvairaus lenkimo tipo, su minkštu atraumatiniu rentgenokontrastiniu galiuku, rengenokontrastinis žymeklis integruotas sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio. Ne mažiau 2 įvedėjo vožtuvų pasirinkimai. | vnt. | 150
103 | Pintas mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms | • Pintas iš ne mažiau 2 volframo ar analogiškų vielų; • Progresyvios pynės technologija, užtikrinansi galiuko atsparumą užlinkimui • Distalinė dalis lankstesnė, nei proksimalinė • Vidinė danga - PTFE ar analogiška • Išortinė danga – hidrofilinė ar analogiška • Turi apimti tokį diametrų intervalą; nuo 0,42 iki 1,02 mm (0,0165” – 0,0401”) • Išoriniai diametrai (proks./dist) nuo 2,2/1,9F iki 5,1/5,1F • Ilgiai, 135 cm, 140 cm, 155 cm. • Turi būti modifikacija, pritaikyta trombo aspiracijai • 2 rentgenokontrastiniai žymekliai distaliniame gale, vienas pačiame galiuke, kitas 3 cm nuo distalinio galo; • Įvairios distalinio galo konfigūracijos: tiesus, MP | vnt. | 150
104 | Mikrokateteris | Ilgiai: 110 cm, 130 cm, 150 cm; Išorinis diametras 2,7 Fr/ 0,90 mm;2,8 Fr/ 0,93 mm; Vidinis diametras 0,025”/ 0,65 mm; 0,027”/ 0,70 mm; Distalinis galas – tiesus; 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga; Modelis su integruota 0,021” viela pravedėja su rentgenokontrastiniu, 3 cm ilgio distaliniu galu, (aukso vijos). Galima naudoti su vaistais chemoembolizacijai, etanoliu, lipiodoliu, spiralėmis(iki 0,018'' diam.), kontrastine medžiaga, mikrosferomis(iki 900mkm), PVA dalelėmis(iki 700mkm), NBCA klijais; Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5,171 kPa | vnt. | 150
105 | Diagnostiniai angiografiniai kateteriai | Vienkart.,steril. Diametras 5F. Ilgis 40 cm, 65 cm, 100 cm Suderinami su pravedikliais 0.035" ir 0,038" Įvairūs galiukų tipai: ST, BARN, BERN, H1, SIM1, SIM2, SIM3, CHGB, MIK, RC2, RDC, C1, C2. Turi atlaikyti slėgį >500 psi. Kateteris rentgenokontrastinis Kateterio viršūnė su paryškintu kontrastavimu | vnt. | 300
106 | Hidrofilinis angiografinis kateteris | Skirtas gimdos kraujagyslių angiografijai. Distalinė kateterio dalis 40 cm dengta hidrofiline danga. Viduje esantis dvigubas metalinis tinklelis , užtikrinantis puikią sukimosi kontrolę. Minkštas galiukas, rentgenokontrastinis. Kateterio dydis 5 Fr; Slėgis – 1200 psi (15 ml/s). Kateterio ilgis – 90 cm. | vnt. | 50
107 | Hidrofiliniai diagnostiniai kateteriai | Skirti periferinei ir cerebralinei angiografijai, atraumatiniai; Distalinė kateterio dalis dengta hidrofiline danga; Viduje esantis dvigubas metalinis tinklelis užtikrina puikią sukimosi kontrolę; Minkštas galiukas; Rentgenokontrastinis; Kateterio dydis 4 Fr; 5 Fr; Slėgis – 750 psi (4 Fr); 1000 psi (5 Fr); Kateterio ilgis – 100 cm; 110 cm; 120 cm; Modifikacijos – Simmons/Sidewinder 1; Simmons/Sidewinder 2; Simmons/Sidewinder 3; Hinck Headhunter 1; Bentson-Hanafee – Wilson 1; Bentson-Hanafee – Wilson 2; Bentson-Hanafee – Wilson modified; MANI; Vertebral; Cobra Small; Cobra Middle; Cobra Large; J Curve Large; Yashiro; Straight; Straight tapered; Non-tapered angled; Non-tapered angled type 90; Angled tapered; Multipurpose; COE2; Internal mammary short tip | vnt. | 70
108 | Specialios 0,014", 0,018" vielos periferinėms procedūroms | PTA vielos platinos ir nerūdijančio plieno lydinio. Šerdis – monolitas (jautriam sukimo judesio perdavimui). Vielos spiralė – iš platinos ir nerūdijančio plieno lydinio iki 12 cm ilgio. Viena viela susukta iš bent 15 mikrovielų lankstumui padidinti. Išorinis diametras 0.014” - 0.018” Ilgių intervalas ne mažiau 165-300 cm PTFE padengimo variantai, ne mažiau, nei nuo 10 cm iki 50 cm. Reikalingas polimerinės vielos modelis. Hidrofilinis dengimas distaliai. Galo variantai: 0,008” - 0,013” storio; Nedengtas; Tiesus arba lenktas 1 mm; Nusmailintas; Kietumas – 1,0-30,0 gramų; Rentgeno kontrastinis 3-17 cm. | vnt. | 50
109 | Embolizacinės spiralės periferinėms kraujagyslėms | • pagamintos iš platinos, aukščiausios kokybės minkštumo Spiralės ir hipotubo stumuoklio konstrukcija užtikrina lengvą spiralės įvedimą, net esant vingiuotai paciento anatomijai. Spiralė pritvirtinta prie stūmimo vielos tempimui atspariu siūlu su aukso jungtimi. Stūmimo viela yra 170 cm atstumu nuo proksimalinio galo iki atjungimo zonos (neįskaitant spiralės). • Momentinė atjungimo sistema, atjungimo laikas iki 1 sek. • Formos Helical arba Complex, būtiną galimybė pasirinkti ypač didelio tūrio spiralių formą. • spiralių ilgiai nuo 2 cm iki 65 cm; • suformuotas diametras nuo 2,0 mm iki 24,0 mm; Spiralės suderinamos su standartiniais 2 žymeklių mikrokateteriais, kurių mažiausias vidinis skersmuo (ID) yra 0,0165“, didžiausias 0,022‘‘. | vnt. | 200
110 | Spiralių atjungimo mechanizmas | Teisingai įdėtos spiralės indikatorius Baterijos įkrovimo indikatorius Migtukas spiralės atjungimui Iki 60 atjungimo galimybių su 1 mechanizmu | vnt. | 15
111 | Kraujagyslių embolizacinės nustumiamos spiralės | Pagamintos iš platinos. Suderinamos su MRT. Galimybė pasirinkti be plaušelių arba su plaušeliais. Diametras .015“ su plaušeliais ir 018“ be plaušelių. 015“ diametro spiralių ilgiai diapazone, 2,5 - 6 cm, skirtos 2-7 mm diametro karaujagyslėms. Jos suderinamos su .021“ viela. 018“ diametro spiralių ilgiai diapazone 2,5 - 15 cm., skirtos 2-11 mm.diametro kraujagyslėms. Jos suderinamos su .014“ viela. Diametras .032“ su plaušeliais ir .037“ be plaušelių. .032“ spiralių ilgiai 5-25cm/ kraujagyslės diametras 4-15 mm. 0.037“ spiralių ilgiai 3-45 cm/ kraujagyslių diametras 5-16 mm. | vnt. | 300
112 | Vielos susiaurėjimams praeiti | Vielos 0.014‘‘ platinos ir nerūdijančio plieno lydinio įvairiems susiaurėjimams rekanalizuoti: pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos; vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas; viena viela supinta ir ne mažiau, kaip 15 mikro vielų, kad distalinis galas būtų lankstus; vielų storis - 0,014"", ilgis - ne mažesnis nei 180 cm ir ne didesnis nei 300 cm; galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio); pats galas nedengtas iki 2,5 cm, kad padidinti vielos jautrumą; tiesūs ar J formos galiukai; galimybė polimerinio modelio; alas nuo 0,5 g iki 4,5 g, galas 16 cm ar daugiau rentgenokontrastiškas; PTFE danga proksimaliau; ne mažiau 28 cm lankstus galas. | vnt. | 150
113 | Vielos rutininėms periferinėms proceduroms 0,014“, 0,018“, 0,035“ diametro | Diametras 0,014" , 0,018" ir 0,035“ Galimybė pasirinkti iš skirtingų ilgių: 130, 145, 190, 300 cm (± 3 cm). 4 cm ilgio lankstus rengnenokontrastinis galiukas, laisvas 5 ar 10cm ilgio, tiesus arba lenktas galas J formos, galiukas gali būti formuojamas šaltuoju būdu. | vnt. | 600
114 | Balionu plečiami vainikinių arterijų stentai dengti vaistu | Stentas padengtas vaistu everolimu ir biodegraduojančiu (per ne daugiau ne mažiau kaip 90 dienų ištirpstančiu ) PLGA (poli(DL) -pieno - glikolio rūgšties arba lygiavertės medžiagos) polimeru, turinčiu antiproliferacinį poveikį, ir mažinančiu restenozių dažnį. Tik išorinė (kontaktuojanti su arterijos sienele) stento dalis turi būti padengta vaistu ("abluminal coating"); Vaisto išsiskyrimas – 3 mėnesiai. Stentas turi būti platinos - chromo lydinio, vamzdinis, lazeriu gręžtas; Stento įvedimo sistema "premounted" tipo; Nominali stento sienelė ne daugiau 0.0029”; Stento diametrai: nuo 2.25mm iki 5.00 mm (žingsnis kas 0,25 mm); Stento ilgiai: nuo 8mm iki 48mm (ne mažiau 5 skirtingi ilgiai); Proksimali stento įvedimo sistemos dalis ne didesnė nei 2.1 F, distalinė dalis ne didesnė nei 2,7 F; Stento įvedimo sistema iš nitinolinio vamzdelio su mikroįpjovomis; Markeriai iš platinos -iridžio ar lygiavertės medžiagos; Įvedimo sistemos naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 144 cm; Balionėlis, ant kurio užmautas stentas, yra kintamo diametro ("compliant" tipo); Visų diametrų stentai tinka 5F kateteriui nukreipėjui; Stento išplėtimo "post-dilatation" riba ne mažiau 5.75 mm; Sistemos nominalus (NBP) slėgis ne mažesnis 11 atm, darbinis (RBP) intervalas - 16-18 atm | vnt. | 50
115 | n-BCA skysta embolizacinė medžiaga AVM embolizacijai | Kapsulėmis po 1 ml. Koncentracija gali būti parenkama individualiai skiedžiant su lipofiline medžiaga procedūros metu pagal AVM tipą ir tėkmės greitį. | vnt. | 150
116 | Angioplastikos baliono pripūtiklis | Slėgis ≥ 30 atm; tūris ≥ 20 ml. 1 ml padalos; dešininis. Rinkinį sudaro Y, adata, suktukas ir kranelis. | vnt. | 800
117 | Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi, mini viela | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; Ilgis 10 cm; 25 cm; Mini viela-pravedėja pagaminta iš nitinolio, galiukas tiesus ir J formos ; 3 padėčių sklendė; Vielos ilgiai 45 cm, 80 cm; Tinkančios vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“; Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku ; Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos,; prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas. | vnt. | 2000
118 | Punkcinė adata | Adata arterijų punkcijoms Seldingerio metodu arba lygiavertis. Vielos įvedimo Tinka viela iki 0.035'' storio. Luer - lock jungtis; anga tolygiai siaurėjanti patogiam vielos įvedimui; Išorinis diametras ne daugiau nei 1.3 mm ; Vidinis diametras 18G ; Ilgis 60-70 mm | vnt. | 3000
119 | Kraujagyslių uždarymo priemonė | Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančių medžiagų: kolageno, PGA Visi sistemos komponentai pilnai absorbuojasi per 60-90 dienų; Komplektuojama su: 70 cm styga su “J” formos galu (6F – 0,035 colio diametras, 8F – 0,038 colio diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu. V-Twist kolageno įvedimo technologija. Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti. Tinka 0,035’, 0,038’ vielai Dydis: 6F, 8F | vnt. | 700
120 | Gydomasis angiografinis rinkinys | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm - 1 vnt. 2. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 65 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 4. Apklotas lipniu kraštu 100x100 cm ±5 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 55 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 5. Angiografinis radialinis apklotas 240x400 cm ±10cm. Apklotas turi dvi 15 cm±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ±1cm diametro kiauryme femoralis srityse, bei dvi 9x12 cm ±1cm dydžio incizine plėvele dengtas angas su 6x4 cm ±1cm dydžio kiauryme radialis srityse. Apklotas turi T formos padidinto skysčių sugėrimo zoną 245/95x115 cm ±5 cm. Abi apkloto pusės žemiau padidinto skysčių sugėrimo zonos yra su skaidria polietilenine dalimi. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 100 g/m², absorbcija - ne mažiau 900 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau nei 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 6. Neaustinės medžiagos skarelė 10x10 cm ±1 cm, 8 sluoksnių – 20 vnt. 7. Neaustinės medžiagos skarelė 5x5 cm ±0,5 cm, 8 sluoksnių – 15 vnt. 8. Instrumentas tepimui ne trumpesnis nei 24 cm ilgio – 1 vnt. 9. Dubuo 250 ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 10. Dubuo 500 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 11. Indas 2500 ml su sparneliais, pagamintas iš spalvoto plastiko, skirtas vieloms-pravedėjoms – 1 vnt. 12. Dangalas rentgeno aparatui, skersmuo 80 cm ±5 cm. Pagamintas iš skaidraus plastiko, maišo formos, krašte apsiūta gumelė fiksuoja maišą prie rentgeno aparato (tampri, nesuplyšta dedant ant rentgeno gaubto) – 1 vnt. 13. Dangalas rentgeno aparatui, skersmuo 140 cm ±5 cm, pagamintas iš skaidraus plastiko, maišo formos, krašte apsiūta gumelė fiksuoja maišą prie rentgeno aparato (tampri, nesuplyšta dedant ant rentgeno gaubto) – 1 vnt. 14. Skalpelis Nr. 11, su koteliu – 1 vnt. 15. Angiografinė punkcinė adata 18G, 70 mm ilgio – 1 vnt. | vnt. | 600
121 | Angiografiniai švirkštai | Trijų dalių. 1 - 20 ml. | vnt. | 3000
122 | Radialiniai introdiuseriai | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Įmovos vidaus diametras: 4F, 5F, 6F; (koduota pagal spalvą) Įmovos ilgis: 7, 10 cm Tinkančios vielos gidės: 0,018” ir 0,025” Mini vielos: ilgis 45 cm, galas tiesus; Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją. Metalinė adata: 22 G (0,7 x 35 mm); 21 G (0,8 x 35mm); 20 G (0,9 x 35 mm). | vnt. | 200
123 | A. radialis užspaudėjo rinkinys | Užspaudėjas pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei; selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionėlius; užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu prilimpančiu fiksatoriumi; užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos, pažymėta specialiu gerai matomu žymekliu; užspaudėjo konstrukcija - diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionėliai - užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo; oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu, kurio nominalusis tūris - ne didesnis nei 13 ml, maksimalusis – ne didesnis nei 18 ml; oro prileidžiama komplektacijoje esančiu švirkštu; prietaisas supakuotas steriliai; dviejų dydžių - standartiniai ir dideli (normaliam ir didesniam riešui). Pateikti klinikines studijas/mokslinius straipsnius, publikuotus recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, įrodančius radialinės arterijos okliuzijų skaičiaus sumažėjimą ir teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui. | vnt. | 200
124 | Vienkartinio švirkšto rinkinys radioangiografijai | Vienkartiniai; Sterilūs, tinkantys naudoti su Medrad Mark 7 Arterion injekcine sistema, švirkšto talpa ≤ 150 ml.; Rinkinyje greito užpildymo vamzdelis; Atsparumas slėgiui – ne mažiau 1200psi (82 bar); Gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad siūlomas švirkštas tinkamas darbui su nurodyto tipo injektoriumi | vnt. | 700
125 | Specialūs užrakinami švirkštai | Skaidrūs, su keletu užrakinimo pakopų. Jungtis – užsukama ""Luer"" tipo (pvz. Luer Lock, Male Luer) Tūris 50 - 60 ml intervale | vnt. | 200
126 | Rikinys PTA | Vienkart.,steril. Manometras PTKA ir PTA- maksimalus slėgis – ne mažiau 30 atm PTKA vielos fiksatorius (0.014 ‘’ diametro vielai) Y jungtukas PTKA vielos įvedimo adata Komplektas pateikiamas vientisoje sterilioje pakuotėje. | vnt. | 400
127 | Atskiriamos (elektrogeneratoriaus pagalba) spiralės
127.1 | Atskiriamos (elektrogeneratoriaus pagalba) spiralės kraujagyslėms embolizuoti | Pagamintos iš platinos vielos; Elektrogeneratoriaus pagalba (spalvinio ir garsinio signalo) nustatoma tiksli spiralės atskyrimo vieta; Spiralės storis-0.010”, kilpelės diametrai 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 ir 16,0 mm; Spiralės ilgiai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 cm; (“soft” extra soft spiral type” ir “Extra soft”) Spiralės storis-0,014”; kilpelės diametrai 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8,0, 9.0, 10.0, 12 mm; spiralės ilgiai 9, 12, 15, 20, 30 cm (standartinio kietumo) | vnt. | 60
127.2 | Elektrogeneratorius spralėms nuo kateterio atskirti | Vienkartinis, spiralių atskyrimo nuo mikrokateterio momentu skleidžiantis garsinį signalą. | vnt. | 7
128 | Spiralių neuroembolizacijai sistema
128.1 | Spiralės neuroembolizacijai skirtos darbui su daugkartinio naudojimo atskyrimo sistema veikiančia elektrolizės būdu | Spiralės neuroembolizacijai 360° formos, skirtos darbui su daugkartinio naudojimo atskyrimo sistema veikiančia elektrolizės būdu. 3D formos ''Ultra'',“Standard”, “Soft”, “Helical Ultra”, ‘‘Helical Nano‘‘, ‘‘XL‘‘ tipo arba lygiaverčiai* minkštumo tipai. Diametras: imtinai nuo 1 iki 24 mm (intervalas 0,5 mm), Ilgiai: imtinai nuo 1 iki 50cm (intervalas 1cm). Reikalinga konsignacija (ne mažiau kaip po 1 vnt 15 skirtingų dydžių). | vnt. | 315
128.2 | Neuroradiologinių spiralių atskyrimo elektrolizės būdu atskirimo sistema | Atskyrimo sistema veikianti elektrolizės būdu | vnt. | 38
129 | Mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms | Vienkartinis, sterilus. Išorinis sluoksnis padengtas specialia hidrofiline danga;Vidinis sluoksnis padengtas PTFE danga;Darbinis ilgis – ≤ 150cm; Distaline dalis lanksti, jos ilgis ne mažiau 6cm Įvairios distalinio galo konfigūracijos: tiesus, 45º, 90º, J, S, C formos linkiai. Rentgenokontrastinis žymeklis iš platinos distaliniame gale. Distalinis skersmuo ≤ 1.7F Vidinis diametras 0,014 - 0.017“. | vnt. | 105
130 | Fogarty balionai | Embolektominis kateteris, „Over the wire“ tipo. Balionas pagamintas iš latekso, kateteris iš PEBAX (polieterio blokamido) medžiagos. Tinkamas naudojimui su 0.0018, 0.0025, 0.0035 ir 0.0038 colių viela pravedėju. Baliono diametras 6-14 mm, baliono tūris 0,20 – 1,75 ml, kateterio diametras 3-7 Fr. kateterio ilgis 40-80 | vnt. | 30