METEOROLOGINIŲ RADIOZONDŲ ĮSIGIJIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija nustato reikalavimus Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) įsigyjamiems meteorologiniams radiozondams (toliau - radiozondai).

| 1. | Bendrieji reikalavimai radiozondui: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | radiozondas turi būti pritaikytas veikti su Tarnybos naudojama radiozondavimo sistema „Vaisala DigiCORA Sounding System MW41“; |  |  |
| 1.2. | radiozondas turi turėti temperatūros, drėgmės ir slėgio jutiklius. Naudojant radiozonde plėvelinį talpuminį santykinės drėgmės jutiklį radiozondavimo sistema turi užtikrinti galimą radiozondo jutiklio užteršimo išvengimą ar panaikinimą. Metodas turi efektyviai pašalinti jutiklio užteršimą (apnašas) atsiradusį po zondo pagaminimo jį transportuojant ar sandėliuojant; |  |  |
| 1.3. | radiozondai turi būti pristatomi originalioje gamyklinėje pakuotėje. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomo radiozondo gamintojo ir produkto pavadinimą, pateikti nuorodas į gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomų produktų specifikacijomis. Tiekėjas turi pateikti gamintojo įrodymus, kad visi radiozondai yra gaminami ir bus pateikti. Visi radiozondo elementai turi būti nauji, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos. |  |  |
| 2. | Specialieji reikalavimai |  |  |
| Radiozondas turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus, reikalaujama parametro reikšmė „ne blogiau kaip“: |  |  | Siūloma parametro reikšmė pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės specifikacijos dokumento kopiją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. (Nurodo tiekėjas) |
| 2.1. | Temperatūros jutiklis: |  |  |
|  | - matavimo ribos | +60..-90 °C arba platesnės |  |
|  | - skiriamoji geba | ≤ 0,01 °C |  |
|  | - tikslumas (bendra matavimo neapibrėžtis) | 0,4 °C arba mažesnė pasikliovimo lygmeniu k=2 visame matavimo diapazone |  |
|  | - jutiklio atsako trukmė | 0,5 s arba greitesnė |  |
| 2.2. | Santykinės oro drėgmės jutiklis: |  |  |
|  | - matavimo ribos | 0..100 % RH |  |
|  | - skiriamoji geba | ≤ 0,1 % RH |  |
|  | - tikslumas (santykinės drėgmės matavimo bendra neapibrėžtis) | 4% RH arba mažesnė esant pasikliovimo lygmeniui k = 2 matavimo intervale esant aukštesnei kaip -40 °C temperatūrai |  |
|  | - jutiklio reakcijos laikas | < 0,3 s (6 m/s, 1000 hPa, +20 °C); < 10 s (6 m/s, 1000 hPa, -40 °C) ar greičiau |  |
| 2.3. | Atmosferos slėgio jutiklis: |  |  |
|  | - jutiklio tipas | smūgiams atsparus talpinis silicio jutiklis, teikiantis aukščio ir slėgio duomenis |  |
|  | - matavimo ribos | 1050..3 hPa arba geresnės |  |
|  | - skiriamoji geba | ≤ 0,01 hPa |  |
|  | - tikslumas (bendra neapibrėžtis) | > 100 hPa tikslumas 1,0 hPa; < 100 hPa tikslumas 0,6 hPa |  |
| 2.4. | Radiozondo svoris | < 300 g |  |
| 2.5. | Telemetrija: |  |  |
|  | - radijo bangų dažnis | 403 MHz |  |
|  | - radijo dažnio ribos | 400,16..405,99 MHz |  |
| 2.6. | Maitinimo šaltinis | Ličio baterija |  |
| 2.7. | 2.7.1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti radiozondo gamintojo dokumentus, patvirtinančius minimalius reikalavimus radiozondui. |  |  |
|  | 2.7.2. turi būti galimybė keisti radiozondo dažnį 400,16 – 405,99 MHz ribose; |  |  |
|  | 2.7.3. radiozondo siųstuvas turi tenkinti ETSI (European Telecommunications Standards Institute) EN 302 054 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; |  |  |
|  | 2.7.4. radiozondo konstrukcija: 2.7.4.1. radiozondo konstrukcija turi būti tokia, kad neturėtų kenksmingo poveikio (fizinio, elektrinio ar cheminio) operatoriui ar kitam personalui esančiam radiozondo paruošimo leidimui patalpoje. Radiozondo konstrukcija turi būti tokia, kad nepakenktų žmonėms ar gyvūnams radiozondo paruošimo, zondavimo ir radiozondo leidimosi metu; 2.7.4.2. radiozondo svoris paleidimo metu neturi viršyti 350 g; 2.7.4.3. radiozondas turi būti sukonstruotas taip, kad jį galima būtų išleisti esant vėjo greičiui iki 35 m/s; 2.7.4.4. valo ilgis tarp radiozondo ir baliono turi būti ne trumpesnis negu 50 m (kad galimi baliono sukelti temperatūros ir drėgmės iškraipymai neturėtų įtakos matavimams); 2.7.4.5. valo išsivyniojimo mechanizmo konstrukcija turi būti tokia, kad apsaugotų radiozondą nuo galimo atsitrenkimo į žemės paviršių radiozondo paleidimo metu; 2.7.4.6. Tiekėjas turi aprašyti, kokį poveikį išsivyniojimo mechanizmas gali turėti aplinkai (žmonėms, gyvūnams, augalams, pastatams ir kt.) zondavimo ir po jo metu; 2.7.4.7. turi būti galimybė prie zondo naudoti parašiutą ir reflektorių. 2.7.4.8. temperatūros jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad matavimui įtakos neturėtų kitas oras kaip tik aplinkinis prie jutiklio; 2.7.4.9. temperatūros jutiklis turi būti atsparus infraraudonajam spinduliavimui. Tiekėjas turi nurodyti, kaip ši sąlyga įvykdoma; 2.7.4.10. temperatūros jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad matavimui įtakos neturėtų radiozondo skleidžiama papildoma šiluma; 2.7.4.11. radiozondo konstrukcija turi būti tokia, kad temperatūros jutiklis visada būtų vienoje padėtyje ir ji negalėtų būti keičiam; 2.7.4.12. santykinės drėgmės jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad matavimui įtakos neturėtų kitas oras kaip tik aplinkinis prie jutiklio; 2.7.4.13. santykinės drėgmės jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad matavimui įtakos neturėtų radiozondo skleidžiama papildoma šiluma; 2.7.4.14. radiozondo konstrukcija turi būti tokia, kad santykinės drėgmės jutiklis visada būtų vienoje padėtyje ir ji negalėtų būti keičiama; 2.7.4.15. santykinės drėgmės jutiklis turi būti sukonstruotas taip, kad rizika jutikliui apledėti būtų kuo mažesnė. Ši savybė turi būti testuota ir testavimo protokolai turi būti pateikti su pasiūlymu; 2.7.4.16. aplinkos sąlygų ribos santykinės drėgmės jutikliui turi būti ne mažesnės kaip nuo +60 iki -40°C; 2.7.4.17. temperatūros ir drėgmės jutikliai turi greitai grįžti į normalią būseną drėgmei keičiantis iš didelės į mažesnę, kad debesų viršutinė riba būtų tiksliai išmatuojama. Ši savybė turi būti testuota ir testavimo protokolai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. |  |  |
| 2.8. | Minimalūs reikalavimai radiozondo maitinimui: |  |  |
|  | 2.8.1. radiozondo maitinimo šaltinis turi užtikrinti reikiamą radiozondo maitinimą ne trumpiau 15 min. radiozondo paruošimo laikotarpiu ir > 2 valandų radiozondavimo laikotarpiu (kai radiozondas galėtų pasiekti 43 km aukštį esant vidutiniam 6 m/s vertikaliam kilimo greičiui); |  |  |
|  | 2.8.2. jutiklių matavimo dažnis turi būti ne rečiau kaip kartą per 1 s. |  |  |
| 2.9. | Minimalūs reikalavimai radiozondo elektronikai: |  |  |
|  | 2.9.1. kiekvienas radiozondas turi būti kalibruojamas prieš tiekimą. Jutikliai turi būti kalibruojami kartu su radiozondo elektronika. Atskirai kalibruoti jutikliai nepriimtini; |  |  |
|  | 2.9.2. radiozondo kalibravimo rezultatai turi būti susieti su Tarptautine matavimų sistema (SI) nacionalinių ar tarptautinių pamatinių etalonų pagalba. Tiekėjas turi nurodyti kaip pasiekiama matavimų sietis. Radiozondų kalibravimo metodas turi būti aprašytas ir dokumentacija turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. Dokumentacijoje turi būti aprašytas kalibravimo procesas; |  |  |
|  | 2.9.3. Tiekėjas turi aprašyti ir pateikti su pasiūlymu metodus, kaip nustatomas ir palaikomas ilgalaikis radiozondo matavimų stabilumas; |  |  |
|  | 2.9.4. kalibravimo duomenys turi būti saugomi radiozonde ir turi būti automatiškai nuskaitomi sistemos antžeminės dalies radiozondo paruošimo leidimui metu. |  |  |
| 3. | Techninė dokumentacija: |  |  |
| 3.1. | pristatant radiozondus turi būti pateiktos radiozondų parametrų, veikimo ir naudojimo instrukcijos. |  |  |
| 3.2. | visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
| 4. | Garantiniai įsipareigojimai: |  |  |
| 4.1. | Visiems perkamiems radiozondams suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantinio laikotarpio metu radiozondui sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su radiozondo normaliu susidėvęjimu, Tiekėjas turi atlikti radiozondo remontą arba sugedusį radiozondą ar jo dalis pakeisti naujomis. Pristatytas naujas arba sutvarkytas radiozondas įtvirtinamas radiozondo priėmimo-perdavimo aktu. Pasirašius priėmimo-perdavimo aktą pradedamas taikyti naujas 24 mėnesių naujo arba sutvarkyto radiozondo garantinis laikotarpis. |  |  |
| 5. | Aplinkosauginiai reikalavimai: |  |  |
| 5.1. | Tiekėjas privalo susigrąžinti ir perdirbti ar dar kartą panaudoti bet kokią pakuotę, kurioje tiekiami radiozondai. Pasirašant radiozondų perdavimo-priėmimo aktą Tiekėjas turi pateikti dokumentus, kad pakuotės buvo atiduotos perdirbimui; |  |  |
| 5.2. | radiozondai turi būti pristatomi ne kelių eismo piko metu, t. y. ne rytinio piko (darbo dienomis 07:30 – 08:30 val.) ir ne vakarinio piko metu darbo dienomis 16:30-17:30 val.). Pristatęs radiozondus, Tiekėjas su Perkančiąja organizacija turi pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą su nurodytu radiozondų pristatymo laiku. |  |  |

Pastabos:

1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.