## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
BIPOLIARINĖS BEI ULTRAGARSINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS LAPAROSKOPINĖMS BEI ATVIROMS OPERACIJOMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ULTRAGARSINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS. INSTRUMENTAI TURI BŪTI SUDERINAMI SU LIGONINĖS TURIMU ETHICON GENERATORIUMI GEN11 ARBA LYGIAVERTIS APARATAS SUTEIKIAMAS LIGONINEI PANAUDAI (NE MAŽIAU NEI 2 VNT.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės. Instrumentai turi būti suderinami su ligoninės turimu Ethicon generatoriumi GEN11 arba lygiavertis aparatas suteikiamas ligoninei panaudai (ne mažiau nei 2 vnt.)
1.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai | 20 | vnt.
1.1.1. | Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 90 mm
1.1.2. | Lenkta darbinė dalis
1.1.3. | Atraminis padas apačioje
1.1.4. | Žirklių tipo rankena
1.1.5. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
1.1.6. | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo
1.1.7. | Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai
1.1.8. | Galima naudoti kaip separatorių arba kaip disektorių
1.1.9. | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą
1.1.10. | Žnyplės skirtos atviroms operacijoms
1.1.11. | Sterilios
1.2. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai | 20 | vnt.
1.2.1. | Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 170 mm
1.2.2. | Lenkta darbinė dalis
1.2.3. | Atraminis padas apačioje
1.2.4. | Žirklių tipo rankena
1.2.5. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
1.2.6. | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo
1.2.7. | Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai
1.2.8. | Galima naudoti kaip separatorių arba kaip disektorių
1.2.9. | Žnyplės skirtos atviroms operacijoms
1.2.10. | Sterilios
1.2.11. | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą
1.3. | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | 50 | vnt.
1.3.1. | Dydis: 5,0 mm ±0,5 mm x 360 mm ±10 mm
1.3.2. | Lenkta darbinė dalis
1.3.3. | Pistoleto tipo rankena
1.3.4. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
1.3.5. | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo
1.3.6. | Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai
1.3.7. | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą
1.3.8. | Sterilios
1.3.9. | Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai
1.4. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu laparoskopinėms operacijoms | 2 | vnt.
1.4.1. | Laido ilgis: 5 m ilgio
1.4.2. | Autoklavuojamas
1.4.3. | Daugkartinio naudojimo - ne mažiau 95 procedūroms
1.4.4. | Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti
1.4.5. | Rankena tinka instrumentams, skirtiems laparoskopinėms operacijoms
1.5. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu atviroms operacijoms | 2 | vnt.
1.5.1. | Laido ilgis: 5 m ilgio
1.5.2. | Autoklavuojamas
1.5.3. | Daugkartinio naudojimo - ne mažiau 95 procedūroms
1.5.4. | Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti
1.5.5. | Rankena tinka instrumentams, skirtiems atvirai chirurgijai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | BIPOLIARINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS. GENERATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI - 2 VNT.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės. Generatorius pateikiamas panaudai - 2 vnt.
2.1. | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės | 100 | vnt.
2.1.1. | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm
2.1.2. | Instrumento diametras: 5 mm
2.1.3. | Instrumento darbinis ilgis: 370 mm ±1 mm
2.1.4. | Pistoleto arba žirklių tipo rankena
2.1.5. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
2.1.6. | Galima užlydyti ir nupjauti
2.1.7. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
2.1.8. | Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360°
2.1.9. | Darbinė dalis lenkta
2.1.10. | Pjovimo ilgis: 18 mm ± 0,5 mm
2.1.11. | Koaguliacija: 20 mm ± 0,5 mm
2.1.12. | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s
2.1.13. | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 1,3 mm
2.1.14. | Instrumentas vienkartinis, sterilus
2.2. | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės | 100 | vnt.
2.2.1. | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm
2.2.2. | Instrumento diametras: 5 mm
2.2.3. | Instrumento darbinis ilgis: 230 mm ±1 mm
2.2.4. | Pistoleto arba žirklių tipo rankena
2.2.5. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
2.2.6. | Galima užlydyti ir nupjauti
2.2.7. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
2.2.8. | Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360°
2.2.9. | Darbinė dalis lenkta
2.2.10. | Pjovimo ilgis: 18 mm ± 0,5 mm
2.2.11. | Koaguliacija: 20 mm ± 0,5 mm
2.2.12. | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s
2.2.13. | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 1,3 mm
2.2.14. | Instrumentas vienkartinis, sterilus
2.3. | Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės atvirai chirurgijai | 30 | vnt.
2.3.1. | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm
2.3.2. | Instrumento darbinis ilgis: 190 mm ± 3 mm
2.3.3. | Pistoleto arba žirklių tipo rankena
2.3.4. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
2.3.5. | Darbinė dalis lenkta
2.3.6. | Pjovimo ilgis: 15 mm ± 0,5 mm
2.3.7. | Koaguliacija: 17 mm ± 0,5 mm
2.3.8. | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s
2.3.9. | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 1,3 mm
2.3.10. | Instrumentas vienkartinis, sterilus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3785-1 2025-08-26 09:45:54