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	Techninės specifikacijos
parametro Nr.
	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	1.
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	2.
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	3.
	•Šildymo intensyvumo reguliavimas diapazone nuo 10 iki 100 proc. Rekomenduojame įrašyti „ne siauresnis už nurodytą“ Nes jeigu gamintojas turi 0-100 proc. diapazoną, tai jo pasiūlymas gali būti atmestas
	Atsižvelgta į pasiūlymą

	4.
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	5.
	Prašome naikinti šį reikalavimą, kadangi jis būdingas išskirtinai vieno gaminojo įtrangai, o tai pažeidžia VPĮ 55 str. 6 d.,kuriuo nurodyta, kad techninė specifikacija turi būti parengta taip, kad nebūtų sukuriamos nepagrįstos kliūtys konkurencijai.
	Atsižvelgta, naikinamas

	
	Tinka tik vienam gamintojui (GE), o tarptautinėje praktikoje šildomi staleliai naudojami be šios funkcijos, nes visos sienelės yra nuleidžiamos ir  prie naujagimio leidžia prieiti iš visų pusių. 360° funkcija labiausiai reikalinga naujagimių inkubatoriuose, o ne šildomosiose staleliuose.
Todėl rekomenduojame atsisakyti šio punkto.
	Atsižvelgta, naikinamas

	6.
	Prašome pakeisti auščio reguliavimo diapazoną į: nuo 86 iki 120 cm. arba šį reikalavimą įtraukti į kokybinius parametrus
	Atsižvelgta į pasiūlymą

	
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	7.
	Prašome pakeisti LCD ekrano įstrižainės dydį į ne mažiau 25 cm, lietimui jautrus, su valdymo ratuku arba šį reikalavimą įtraukti į kokybinius parametrus
	Atsižvelgta į pasiūlymą iš dalies, neribojant kitų gamintojų 

	
	Yra naujų technologijų, kurie leidžia valdyti ekrane dar greičiau ir patogiau negu su valdymo ratuku, pvz. net su rankos mostu, todėl rekomenduojame įrašyti: Spalvotas LCD ekranas, įstrižainė ne mažiau 16 cm, su valdymo ratuku arba lietimui jautrus.
	Atsižvelgta į pasiūlymą

	8.
	Prašome paildyti reikalavimais:
•	Laikmatis (APGAR)
•	Chronometras
•	Tikslinė preduktalinė SpO2 atskaitos diagrama sinchronizuota su integruotu APGAR laikmačiu arba šį reikalavimą įtraukti į kokybinius parametrus
	Priimtas sprendimas neatsižvelgti į konkrečius siūlymus, nes jie gali riboti kitų gamintojų konkurenciją

	
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	9.
	Prašome įtraukti reikalavimą: Svorio kitimo grafikas bei duomenų saugojimo trukmę: ne mažiau kaip iki 7-ių dienų grafiniams trnedams ir iki 24 val. trendams skaitinėmis lentelėmis arba šį reikalavimą įtraukti į kokybinius parametrus
	Priimtas sprendimas neatsižvelgti į konkrečius siūlymus, nes jie gali riboti kitų gamintojų konkurenciją

	
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	10.
	Prašome panaikinti arba paaiškinti kas yra „režimų ypatybės“?
	Atsižvelgta į pasiūlymą

	
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	11.
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	12.
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	13.
	Atsižvelgiant į tai, jog PEEP lygį nustato vartotojas, o pagal europos neonatologijos gaires naujagimiams rekomenduotinas taikyti PEEP lygis yra diapazone tarp 4-8 cmH2O.  Reikalavimuose nurodyti pasiekiamas maksimalias vertes, esant skirtingam srautui, nėra tikslinga. Kliniškai svarbesnis parametras yra minimalus PEEP lygis prie tam tikro srauto.  Rekomenduojame šį reikalavimą formuluoti kaip: 
kai srautas 5L ir pasirinktas minimlaus PEEP lygio nustatymas PEEP lygi vertė ≤ 2cmH2O 
kai srautas 10L ir pasirinktas minimlaus PEEP lygio nustatymas PEEP lygio vertė  ≤ 4cmH2O 
kai srautas 15L ir pasirinktas minimlaus PEEP lygio nustatymas PEEP lygio vertė ≤ 14cmH2O
Taip pat prašome įtraukti reikalavimą „Gaivinimo sistema su reguliuojamu PEEP ir kvėpavimo dažniu, kūdikių gaivinimui“ arba šį reikalavimą įtraukti į kokybinius parametrus. |Galimybė nustatyti kvėpavimo dažnį eleminuoja rankinės ventiliacijos su piršto kontrole poreikį.  Ši funkcija padėtų tęsti paciento kvėpavimo palaikymą, kol  pacientas iš gimdyklos bus pervežtas į naujagimių intensyviosios terapijos skyrių. Automatiškai palaikant norimą kvėpavimo dažnį, tokiu būdu bus atlaisvintos rankos kitoms užduotims gimdymo palatoje ir paciento pervežimo ligoninės viduje metu.
	Iš dalies atsižvelgta į pasiūlymą

	
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	14.
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	15.
	Prašome įtraukti reikalavimą, kad siūloma apžiūros/procedūrinė lempa turi  atitikti IEC 60601-2-41 arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir padidinti reikalavimą maksimaliam apšvietimo intensyvumui iki ≥20000 lux, kadangi ne mažesnį kaip tokį apšvietimo intensyvumą generuojantys prietaisai gali būti vadinami apžiūros/procedūrine lempa. Dabar reikalaujamas apšvietimo intensyvumas būdingas darbiniam apšvietimui, kuris yra pakankamas matyti pacientą ir jį supančią aplinką, bet netinkamas atliekant paciento medicininę apžiūrą, kurios metu turi būti naudojamas neutralių spalvų apšvietimas. Netinkamas apšvietimas, šiuo atveju gali sąlygoti netikslų paciento būklės įvertinimą, pavyzdžiui, neteisingą odos spalvos interpretavimą
	Iš dalies atsižvelgta į pasiūlymą

	
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	16.
	Prašome pakeisti šį reikalavimą į ≤ 140 kg. 
Kadangi specifikacijoje nėra reikalavimo apšildymo staliuko matmenims, nėra aišku kokio dydžio bus prietaiso, kuris sveria 95 ir mažiau kg, lovelės pagrindo dydis.  
	Atsižvelgta į pasiūlymą

	
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	17.
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	18.
	Kadangi perkamas stalelis su SpO2 matavimo moduliu privalomai į komplektaciją turi būti įtraukti priedai šiai funkcijai realizuoti:
Y tipo, daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis skirtas naujagimiams (Masimo arba lygiavertis) – 1 kompl. 
SpO2 matavimo daviklio tvirtinimo juostelės – 100 vnt.
Jeigu SpO2 matavimo priedų nereikia ir jis nebus atliekamas, prašome naikinti reikalavimą SpO2 matavimo moduliui, kaip perteklinį. 
Taip pat prašome dar kartą įvertinti poreikį rentgeno kasetės stalčiui. Naujagimių tyrimams rentgeno kontrolė yra naudojamaa itin retai ir dažniausiai taikoma ultragarsinė diagnostika, o šiios funkcijos įtraukimas į specifikaciją tik didina įrangos kainą, nes daugumos gamintojų staleliuose ši funkcija pasirenkama kaip paidloma, dėl anksčiau minėtų priežasčių.
	Atsižvelgta į pasiūlymą

	
	Tinka daugeliui gamintojų
	

	






