Med. pagalbos priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo objekto dalis | Objektas | Mato vnt. | Reikalavimai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kateteris centrinės venos punkcijai 3 arba 4 sprindžių) | vnt. | 1. Reikalavimai rinkiniui centrinės venos kateterizacijai (3-jų kanalų): 1.1. sterilus; 1.2.vienkartinis; 1.3. rentgenokontrastinis; 1.4. kateteris ̶ poliuretaninis arba iš lygiavertės medžiagos; 1.5. 13-25 cm ilgio; 1.6. kateterio galas ̶ smailėjantis, sužymėtas centimetrais; - adata: ne mažiau kaip 6 cm ilgio, 18G dydžio; - metalinė styga ̶ ne trumpesnė nei 50 cm ilgio, vienas galas tiesus, kitas – „ J’’ formos, atsparus perlenkimui; - audinių praplėtėjas ̶ plastikinis arba lygiavertis; - fiksacinis klipsas, skirtas fiksuoti kateterį prie odos; - švirkštas ̶ su vožtuvu stūmoklyje pravedėjo įvedimui; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - pageidautini dydžiai – 14G ir 16G. - įpakuotas po 1 rinkinį. 1.15. ant pakuotės turi būti pagaminimo data ir galiojimo laikas, CE ženklinimas. 1.16. Prekių pristatymo Pirkėjui metu turi būti likę ne mažiau kaip 75% jų bendro sterilumo laiko. | 100 |
| 2 | Greitą infuziją užtikrinanti priemonė (slėginės infuzijos manžetė) | vnt. | Slėginės infuzijos manžetė, skirta kristaloidinių, koloidinių tirpalų infuzijoms bei kraujo preparatų transfuzijoms, turi būti: 1. vienkartinė; 1.2. 500 (± 50 ml) ml talpos; - su slėginėje tirpalų įvedimo sistemoje įmontuotu tradiciniu monometru (matavimo ribos – ne mažesnės kaip nuo 0 iki 400mg/Hg) su oro žarnelės prietaisu bei žarnelės spaustuku, padedančiu užkirsti kelią slėgio kritimui. 1.4. rankinis spaudimo balionėlis turi turėti vožtuvą, skirtą nustatyti norimą slėgį. - su laikikliu intraveninių tirpalų stovui ir tirpalų maišeliui; - be latekso. - pažymėta CE ženklu. - Prekių pristymo metu turi būti like ne mažiau kaip 75 proc. bendro galiojimo laiko. | 200 |
| 3 | Hermetiški krūtinės tvarsčiai (pleistrai) su vožtuvais | vnt. | Reikalavimai: 1. Iš hidrogelio arba lygiavertės medžiagos 2. Be latekso 3. Gerai prilimpantis 4. Tinkamas klijuoti ant plaukuotos, šlapios ar prakaituotos odos 5. Nealergizuojantis 6. Dalinai skaidrus, permatomas 7. CE ženklinimas pagal Europos Parlamento ir 8. Pleistro ilgis ar skersmuo - 10-15 cm 9. Ne mažiau kaip 4 ventiliavimo-drenavimo kanalai 10. Pristatymo Pirkėjui metu turi būti: 10.1. likę ne mažiau kaip 75% bendro galiojimo laiko; 10.2. nepažeista pakuotė ir gamintojo etiketė. | 100 |
| 4 | Nosinės deguonies kaniulės | vnt. | Nosinės kaniulės skirtos pacientų deguonies terapijai ligoninėse, ambulatorinėse bei slaugos įstaigose. 1. Turi būti tiesiais galiukais; 2. Skirtos suaugusiems, vaikams ir naujagimiams; 3. Su galimybe pasirinkti skirtingą vamzdelio ilgį (nuo 1,8 m iki 3 m); 4. Gali būti su papildomu komfortu – paminkštinimais už ausų (pvz., silikoninės pagalvėlės); 5. Gaminamos iš minkštų, netoksiškų medžiagų (be ftalatų, DEHP); 6. Vamzdeliai turi būti daugialąsčiai (multi-channel), kad užtikrintų deguonies tekėjimą esant užspaudimams; 7. Turi būti su neslystančiu fiksavimo elementu ir nosies galiukų padėties stabilizavimu; 8. Skaidrios ir lengvai pastebimos kaniulės; 9. Vienkartinio naudojimo; 10. CE ženklinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių; 11. Supakuotos ne daugiau kaip po 100 vnt. pakuotėje. 12. Pristatymo Pirkėjui metu turi būti: 12.1. likę ne mažiau kaip 75% bendro galiojimo laiko; 12.2. nepažeista pakuotė ir gamintojo etiketė. | 1000 |
| 5 | Deguonies kaukės su rezervuaru | vnt. | Skirta pacientui tiekti aukštos koncentracijos deguonį trumpalaikio ar ilgalaikio gydymo metu sveikatos priežiūros įstaigose. 1. Vienkartinė, nesterili, su rezervuaru (rebreather tipo). 2. Pageidaujami dydžiai S, M, L, XL 3. Kaukės medžiaga: skaidri, minkštaa, kūno spalvos PVC arba kita hipoalerginė medžiaga. Be latekso. 4. Deguonies rezervuaras: Talpa – ne mažesnė kaip 1000 ml (1 litras). Su viena arba dviem vienkryptėmis vožtuvų sistemomis, užtikrinančiomis aukštą deguonies koncentraciją. 5. Dirželiai tvirtinimui:Reguliuojami, elastiniai galvos dirželiai. Stabiliai prilaikantys kaukę ant veido. 6. Nosies spaustukas: Reguliuojamas metalinis spaustukas, leidžiantis pritaikyti kaukę pagal paciento nosies formą. 7. Deguonies tiekimo žarnelė: Ilgis – ne trumpesnė nei 2,0 m. Su standartiniu universaliu Luer arba konusiniu antgaliu, tinkamu prijungti prie deguonies šaltinio. Su apsauga nuo susisukimo. 8. Deguonies tiekimo srautas: Tinkama naudoti su 10–15 l/min srautu, užtikrinant aukštesnę nei 90 % deguonies koncentraciją. 9. Pakuotė: Kiekviena kaukė supakuota atskirai, apsaugota nuo dulkių ir drėgmės. 10. Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 11. Pristatymo Pirkėjui metu turi būti likę ne mažiau kaip 75% bendro galiojimo laiko. | 1000 |
| 6 | Trišakės jungtys infuzijai | vnt. | 1. Kraneliai trijų kanalų (infuzinėms sistemoms) turi būti: 1.1. sterilūs; 1.2. vienkartiniai; 1.3. skaidrūs; 1.4. su dviem prisukamais ir vienu užspaudžiamu kamšteliu; 1.5. pagaminti iš polikarbonato (polisulfonato) ar lygiavertės medžiagos; 1.6. 3-jų kanalų su trimis „Luer Lock“ tipo ar lygiavertėmis jungtimis; 1.7. su lengvai pasikeičiančia kranelio padėtimi, nurodančia lašėjimo kryptį (gali būti atviri visi trys kanalai vienu metu). 2. Įpakuota po 1 vnt. (ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas ir numatyta pakuotės atidarymo vieta). 3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu turi būti: 3.1. likę ne mažiau kaip 75% jų bendro sterilumo laiko; 3.2. nepažeista pakuotė ir gamintojo etiketė. | 150 |
| 7 | Vakuuminės žaizdų drenavimo sistemos | vnt. | 1. Vakuuminė aktyvaus drenavimo sistema turi būti sudaryta iš: 1.1. 400-600 ml talpos gofruoto buteliuko su specialiu laikikliu; 1.2. ne trumpesnio kaip 120 cm sujungimo vamzdelio su spaustuku; 1.3. Redon tipo dreno CH6- CH18 (dydžiai bus tikslinami užsakymo metu); 1.3.1. Dreno ilgis – 70- 80 cm, performacija – 14-15 cm; 1.3.2. Drenas turi būti pagamintas iš minkšto PVC arba lygiavertės medžiagos; 1.3.3. Drenas turi būti su užapvalintomis angomis, rentgenokontrastine juostele ir su ilgio žymomis. 2. Sistema turi būti steriliai įpakuota po 1 vnt. 3. Sistema turi turėti CE ženklinimą. 4. Prekių pristatymo metu turi būti likę ne mažiau kaip 75 proc. jų bendro galiojimo laiko. | 1000 |
| 8 | Pasyvaus atsiurbimo sistemos | vnt. | 1. Pasyvaus drenažo sistema turi būti sudaryta iš: 1.1. 500 -520 ml talpos graduoto drenažo maišo, pagaminto iš medicininio PVC arba lygiavertės medžiagos, su atbuliniu vožtuvu; 1.2. 1 vnt. 100 -110 cm ilgio, silikoninio ar iš lygiavertės medžiagos, rentgenokontrastinio dreno su ne mažiau kaip 5 lateralinėmis angomis; 1.3. 2 vnt. fiksavimo dirželių; 2. Dydžiai: Ch15; Ch18; Ch 27 (dydžiai bus tikslinami užsakymo metu). 3. Sistema turi būti pritaikyta pakabinti. 4. Steriliai supakuota po 1 vnt. 5. Prekių pristaymo metu turi būti likę ne mažiau kaip 75 proc. nuo jų bendro galiojimo laiko. | 1000 |
| 9 | Paketai šildymui | vnt. | 1. Paketas, turi būti: 1.1. vienkartinis; 1.2. suaktyvinamas paketo viduje esančios kapsulės (burbulo) suspaudimu; 1.3. sušildantis iki ne mažiau kaip +45 C°. 2. Aktyvus šildymas – ne trumpiau kaip 15 min. 3. Ant pakuotės turi būti pagaminimo data ir galiojimo terminas. 4. Bendras galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 3 metai. 5. Prekių pristatymo Pirkėjui metu turi būti: 6.1. likę ne mažiau 75% bendro galiojimo termino; 6.2. nepažeista pakuotė ir gamintojo etiketė. | 1000 |
| 10 | Laidinės adatos echoskopui | vnt. | Reikalavimai stimuliacinei adatai periferinių nervų blokavimui: 1. Adatos išorė ir vidus turi būti padengti Nanoline arba lygiaverte izoliacine danga; 2. Su gylio gradacija kas 1 cm; 3. Ypač lygus, nupoliruotas paviršius. 4. Be DEHP (simbolis ant pakuotės). 5. Pažymėta CE ženklinimas (simbolis ant pakuotės). 6. Adatos nuopjovos kampas 22° (±2°). 7. "Cornerstone" reflektoriai turi būti išdėstyti dvejomis arba trejomis sekcijomis po 10-20mm nuo adatos galiuko, maksimaliai aiškiai vizualizacijai echoskopijos metu, reflektoriai – išdėstyti 360° aplink adatą. 8. Adata turi būti aiškiai matoma echoskopu nepriklausomai nuo punkcijos kampo. 9. Adata turi būti komplektuojama su: 9.1. prailginimo linija injekcijoms; 9.2. daugkartine jungtimi, leidžainčia atjungti stimuliavimo laidą nuo adatos. 10. Prekių pristymo metu turi būti like ne mažiau kaip 75 proc. jų bendro galiojimo laiko. Galimi dydžiai : 22G x 50mm(±2mm); 22G x 80mm(±2mm); 21G x 100(±2mm); 20G x 120mm(±2mm); 24G x 50mm(±2mm); 25G x 50mm (±2mm); | 80 |
| 11 | Spinalinės adatos | vnt. | Reikalavimai spinalinei adatai Sprotte tipo: 1.1. vienkartinė; 1.2. visiškai atraumatinė; 1.3. su nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi; 1.4. su šoniniu atvėrimu, maksimaliai pritrauktu prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui; 1.5. su užapvalintintais atraumatiniais atvėrimo kraštais, saugančiais pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo; 1.6. su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai; 1.7. su spalviniu dydžių kodavimu (G ir mm); 1.8. CE ženklinimas. 2. Prekių pristatymo metu turi būti like ne mažiau kaip 75 proc. jų bendro galiojimo laiko. Galimi dydžiai: 27G x 90mm(± 2mm), su pravedėju 30mm(± 2mm); 25G x 90mm(± 2mm), su pravedėju 30mm(± 2mm); 22G x 90mm(± 2mm), su pravedėju 30mm(± 2mm); 27G x 130mm(± 2mm), su pravedėju 40mm(± 2mm); 25G x 150mm(± 2mm), su pravedėju 40mm(± 2mm). | 250 |
| 12 | Švirkštai (ertmių plovimui, vienkartiniai) | vnt. | 1. Švirkštas ertmių plovimui turi būti: 1.1. Janet tipo arba lygiavertis; 1.2. 3-jų dalių; 1.3. 100-150 ml talpos; 1.4. sterilus; 1.5. vienkartinis; 1.6. su kateterio tipo galiuku; 1.7 su hermetišku stūmokliu; 1.8. su Luer-Slip arba lygiaverčiu adapteriu; 1.9. skaidraus korpuso su aiškia, gerai įskaitoma, tikslia gradacija; 1.10. supakuotas po 1 vnt. (steriliai, „blister“ tipo arba lygiavertėje pakuotėje). 2. Ant pakuotės turi būti: 2.1. pagaminimo data ir sterilumo laikas; 2.2. CE ženklinimas; 2.3. sterilumo ženklas. 3. Pristatymo Pirkėjui metu turi būti: likę ne mažiau kaip 75% bendro sterilumo laiko; 3.2. nepažeista pakuotė ir gamintojo etiketė. | 80 |
| 13 | Skalpelio koteliai | vnt. | 1. Skalpelio kotelis (rankena) turi būti: 1.1. pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 1.2 su tiksliu spaustuku skalpelio ašmenims; 1.3. su grioveliais; 1.4. plokščias, su skersinėmis ir išilginėmis išpjovomis; 1.5. pažymėtas CE ženklinimas. 2. Pageidaujami dydžiai ̶ Nr.3 (tinka 10-15 skalpelio geležtėms) ir Nr. 4 (tinka 18-36 dydžio skalpelio geležtėms). 3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu turi būti likę ne mažiau kaip 75% jų bendro galiojimo laiko. | 200 |
| 14 | Anestezinės kaukės | vnt. | 1. Anestezinė veido kaukė turi būti: 1.1. vienkartinė; 1.2. gaminio sudėtyje neturi būti latekso; 1.3. bekvapė; 1.4. su pripūstu ir minkštu priegalviu; 1.5. su Klausono (Clowson) laikikliais; 1.6. su hook'o žiedu, prie kurio galima fiksuoti specialius diržus; 1.7. su jungtimi prie 22 mm kvėpavimo sistemos; 1.8. su spalviniu kodavimu pagal dydį. 2. Priegalvis ir kaukė turi būti skaidrūs. 3. Supakuota po 1 vnt. 4. Ant pakuotės turi būti nurodyta: 4.1. pagaminimo data ir galiojimo terminas; 4.2. dydis; 4.3. CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių). 5. Pageidaujami dydžiai – Nr. 0 ir 1. 6. Pristatymo Pirkėjui metu turi būti: 6.1. likę ne mažiau kaip 75% bendro galiojimo laiko; 6.2. nepažeista pakuotė ir gamintojo etiketė. | 200 |
| 15 | Pincetai | vnt. | Reikalavimai pincetams: 1. Adson tipas arba lygiavertis; 2. Ilgis: nuo 120 iki 150 mm; 3. Antgalis: tiesus; 4. Dantys: 2x3; 5. Darbinis paviršius: dantytas; 6. Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertė; 7.Naudojimas: daugkartinis; 8. Tinkami sterilizuoti; 9. Žymėjimas: CE ženklu; 10. Pagaminimo data – ne senesnė kaip 2025 metai; 11. Įpakavimas – po 1 vnt. | 200 |
| 16 | EKG elektrodai vaikams | vnt. | EKG lektrodai turi būti: 1. vienkartiniai (simbolis ant pakuotės); 2. pagrindas – mikroporinis plastikas arba lygiavertė medžiaga; 3. Centras – porolonas arba lygiavertė medžiaga (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus), sudrėkintas EKG pasta arba geliu.4. metalinė dalis – sidabro ir sidabro chlorido lydinys arba lygiavertis; 5. pagrindas padengtas klijais (lengvai nuplaunami ir hipoalergiški); 6. elektrodas užklotas kieta plastikine arba lygiaverte (pateikti gamintojo 7tai patvirtinančius dokumentus) plėvele; 8. skersmuo 30 ± 2 mm; 9. Pažymėti CE ženklu; 10. Prekių pristatymo metu turi būti likę ne mažiau kaip 75 bendro galiojimo laiko. | 500 |
| 17 | EKG elektrodai suaugusiems | vnt. | EKG elektrodai suaugusiems (apvalūs): 1. Vienkartiniai (pažymėti simboliu); 2. Su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 3. Pagrindas – mikroporinis plastikas arba lygiavertė medžiaga; 4. Centras – porolonas arba lygiavertė medžiaga (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus), sudrėkinta EKG pasta arba geliu; 5. Metalinė dalis – sidabro ir sidabro chlorido lydinys arba lygiavertis metalas; 6. Pagrindas padengtas klijais (lengvai nuplaunami ir hipoalergiški); 7. Elektrodas uždengtas plona plastikine arba lygiaverte (pateikti gamintojotai patvirtinančius dokumentus) plėvele; 8. Forma – apvali, skersmuo 55 mm ± 2 mm (suaugusiems). 9. Pažymėti CE ženklu. 10. Prekių pristatymo metu turi būti likę ne mažiau kaip 75 bendro galiojimo laiko. | 14400 |
| 18 | Adata (sterili) – 18G | vnt. | 1. Adata: 1.1. Dydis 18G 1,2mm x 40mm (±2mm); 1.2. Vienkartinė; 1.3. Sterili; 1.4. Pažymėta CE ženklu; 1.5. Spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius 1.6. Pagaminta iš nerūdijančio plieno; 1.7. Supakuota ne daugiau kaip po 100 vnt.; 1.8. Prekių pristatymo metu turi būti likę ne mažiau kaip 75 proc. sterilumo laiko. | 2000 |
| 19 | Atsiurbimo kateteris endotrachėjiniams vamzdeliams su piršto kontrolės anga (vaikams) | vnt. | 1. sterilūs (pažymėta simboliu); 2. vienkartiniai (simbolis ant pakuotės); 3. pažymėti CE ženklu; 4. pagaminti iš polivinilo ar povinilchlorido, arba lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus); 5. distalinis galas atraumatinis, minkštas; 6. kateterio gale, šonuose ne mažiau 2 angelės nuožulniais kraštais; 7. Sujungimo antgalis skaidrus; 8. dydis: CH 5; CH 6, CH 8, CH 10: 9. vakuuminės kontrolės jungtis; 10. ilgis 40-50 cm, sužymėtas kas 1 cm; 11. ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; 12. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 13. įpakuota po 1 vnt. 14. prekių pristatymo metu turi būti likę ne mažiau kaip 75 proc. bendro galiojimo laiko. | 140 |
| 20 | Atsiurbimo kateteris endotrachėjiniams vamzdeliams (uždara sistema) | vnt. | 1. Reikalavimai gleivių atsiurbimo kateterių rinkiniui (uždara sistema ): 1.1. sterilus; 1.2. vienkartinis; 1.3. CH 12 ir CH 16 dydžio. 2. Sudėtis: 2.1. atsiurbimo kateteris su piršto kontrolės anga (steriliame maišelyje); 2.2. plastikinis ar lygiavertis keturių krypčių konektorius; 2.3. magistralė su konektoriais galuose (injekciniam vandeniui sušvirkšti). 3. Atsiurbimo kateterio ilgis 300 – 570 mm. 4. Ant pakuotės turi būti: 4.1. pažymėtas kateterio galiojimo laikas; 4.2. numatyta pakuotės atidarymo vieta. 5. Įpakuota po 1 rinkinį. 6. Pristatymo Pirkėjui metu turi būti: 6.1. likę ne mažiau 75% bendro sterilumo laiko; 6.2. nepažeista pakuotė ir gamintojo etiketė. | 290 |
| 21 | Atsiurbimo kateteris endotrachėjiniams vamzdeliams su piršto kontrolės anga (suaugusiems) | vnt. | 1. sterilus (simbolis ant pakuotės); 2. vienkartinis (pažymėta simboliu); 3. pažymėtos CE ženklu; 4. ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; 5. su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 6. pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos; 7. kateterio gale, šonuose ne mažiau 2 angelės; 8. sujungimo antgalis su anga piršto kontrolei; 9. kateterio galas turi būti užapvalintas, atraumatinis; 10. dydis: CH 12, CH 14, CH 16, CH 18; 11. įpakuoti po 1 vnt. 12. prekių pristatymo metu turi būti likę ne mažiau kaip 75 proc. bendro galiojimo laiko. | 290 |