RINKOS KONSULTACIJA

LAPAROTOMINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS, Nr. 3884576

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

2025-08-27

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tikslinti 150 x 39 mm Kelly 260 mm 150x39 mm | Sutinkame keisti į: Retraktorius 27 cm (± 1 cm), 150-160x38-39 mm, Kelly tipo arba lygiavertis |
|  | Bendras ilgis 26,8 cm (± 0,3 cm), 155±5x39±1 mm | Sutinkame keisti į: Retraktorius 27 cm (± 1 cm), 150-160x38-39 mm, Kelly tipo arba lygiavertis |
|  | Prašome pakeisti darbinės dalies dydį į 205x38mm | Nesutinkame, keičiame į: Retraktorius 27 cm (± 1 cm), 150-160x38-39 mm, Kelly tipo arba lygiavertis |
| 2. | Rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui | Nekeisime, nebūtinas reikalavimas |
| 3. | Rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui | Nekeisime, nebūtinas reikalavimas |
|  | Prašome paklaidos 55 ±5 mm x 20 | Sutinkame keisti į: Retraktorius 21 cm (± 1 cm), 50-60x20 mm, Langenbeck tipo arba lygiavertis |
| 4. | Porinis instrumentas | Sutinkame, keičiame į: Retraktorius 15 cm (± 1 cm), šoninis, Farabeuf tipo arba lygiavertis, porinis instrumentas |
| 8. | 24 cm (± 1 cm) | Sutinkame, keičiame į: Pincetas chirurginis, 23-25 cm, 1x2 dantų, Standard tipo |
| 11. | Tikslinti ašmenims 10-15, 42 | Sutinkame, keičiame į: Skalpelio rankena, 12.5 cm (± 1 cm), ašmenims #9-17, #10-15 arba #10-17 |
|  | Standartinio dydžio ašmenims #10-15 | Sutinkame, keičiame į: Skalpelio rankena, 12.5 cm (± 1 cm), ašmenims #9-17, #10-15 arba #10-17 |
|  | Prašome koreguoti #10-17 | Sutinkame, keičiame į: Skalpelio rankena, 12.5 cm (± 1 cm), ašmenims #9-17, #10-15 arba #10-17 |
| 12. | Tikslinti ar lenktas ar tiesus | Tiksliname: lenktas |
|  | Gross-Maier, Maier arba lygiavertis | Nesutinkame, mums reikalingas Gross Maier tipo, kuris yra patikimesnis ir ergonomiškesnis variantas |
|  | Prašome padidinti paklaidą ± 1,5 cm | Sutinkame, keičiame į: Korcangas 25 cm (± 1,5 cm), Gross-Maier tipo arba lygiavertis |
| 13. | Rochester-Pean, De Bakey arba lygiavertis | Nesutinkame, mums reikalingas Rochester-Pean tipo, kuris yra skirtas tvirtesniam audinių ar kraujagyslių užspaudimui |
| 14. | Darbinės dalys 21±0,5 mm pločio | Nekeisime, nebūtinas reikalavimas |
| 15. | DeBakey-Pean, De Bakey arba lygiavertis | Nesutinkame, mums reikalingas DeBakey-Pean tipo spaustukas, kuris tinka stipresniam užspaudimui |
| 16. | 23,8±0,3 cm ilgio, darbinės dalys su volframo karbidu, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, kad mažiau pasižeistų siūlas | Nesutinkame keisti |
| 17. | 25,3±1,3 cm ilgio, darbinės dalys su volframo karbidu, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, kad mažiau pasižeistų siūlas | Nesutinkame keisti |
| 18. | Darbinės dalys su volframo karbidu, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, kad mažiau pasižeistų siūlas | Nesutinkame keisti |
| 19. | Darbinės dalys su volframo karbidu, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, kad mažiau pasižeistų siūlas | Nesutinkame keisti |
| 20. | Darbinės dalys su volframo karbidu, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, kad mažiau pasižeistų siūlas | Nesutinkame keisti |
| 21. | Dantytos darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm | Nesutinkame keisti |
| 22. | Vienpusis ar dvipusis? | Nesvarbu |
| 23. | Gal galit pateikti foto pavyzdį? | Neturime nuotraukos |
| 24. | Tikslinti ir pridėti paklaidą 6.7 mm (± 0,3 mm) | Sutinkame tikslinti ir keisti į: Griebiantis pincetas 20 cm (± 1 cm), darbinės dalys žiedinės, 6.7mm±0,3 mm, dantytos, Russian, Russ,Modell tipo arba lygiavertis |
|  | Russian, Russ.Modell arba lygiavertis, darbinės dalys žiedinės, 6.8±0,2 mm, dantytos | Sutinkame tikslinti ir keisti į: Griebiantis pincetas 20 cm (± 1 cm), darbinės dalys žiedinės, 6.7mm±0,3 mm, dantytos, Russian, Russ,Modell tipo arba lygiavertis |
|  | Prašome naikinti reikalavimą „6.7 mm“, nes nėra tikslu kurios dalies matmuo nurodomas | Tiksliname ir keičiame į: Griebiantis pincetas 20 cm (± 1 cm), darbinės dalys žiedinės, 6.7mm±0,3 mm, dantytos, Russian, Russ,Modell tipo arba lygiavertis |
| 25. | Darbinės dalys su volframo karbidu. Lenktos? | Tiksliname ir keičiame į: Žirklės 23 cm (± 1 cm), tiesios, disekcinės |
| Papildomi siūlymai/pastabos | Turi būti galimybė pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui, nes tik tada chirurgai gali pilnavertiškai įvertinti siūlomų instrumentų kokybę, jų savybes pajusti darbo rankomis. Instrumentai neturi būti pernelyg standūs, kieti, nepaslankūs ar žalojantys audinius | Ačiū už papildomus siūlymus |
|  | Instrumentai turėtų būti matinio paviršiaus, išskyrus atskiras instrumento dalis (pvz. specialaus žymėjimo žiedai) | Ačiū už papildomus siūlymus |
| Su didžiąja dalimi siūlymų sutinkame – padidindami galimybę pirkime sudalyvauti didesnei daliai įmonių. |  |  |

Chirurgijos klinikos vadybininkė-administratorė                                                      Evelina Daujotienė