RINKOS KONSULTACIJA

LAPAROTOMINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS (2), Nr.3884899

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

2025-08-27

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | DeBakey-Pean, Pean arba lygiavertis | Nesutinkame keisti, mums reikalingas DeBakey-Pean tipo, kuris yra švelnesnis audiniams |
| 2. | Prašome pakeisti ilgį 17.0 cm (± 1 cm) | Iš dalies sutinkame, keičiame į: Žarninis spaustukas 16-18 cm, lenktas, Kocher tipo arba lygiavertis |
|  | Kocher, Doyen tipo arba lygiavertis, su atraumatiniais išilginiais grioveliais ir dantukais | Nesutinkame keisti, mums reikalingas Kocher tipo, kuris turi stipresnę spaudimo jėgą |
| 5. | Prašome naikinti reikalavimą „70°C“, pakeičiant jį „stipriai lenktas kampu“ | Iš dalies sutinkame, keičiame į: Žarnų rezekcijos spaustukas (kochėjas), 27 cm (± 1 cm), darbinis galas lenktas 70°, Hayes-Colon tipo arba lygiavertis. |
|  | 25,5 cm (± 1,5 cm), Hayes-Colon, De Bakey arba lygiavertis, su atraumatiniais išilginiais grioveliais ir dantukais, 70°C ar tiesiog 70° kampas darbinėje dalyje? | Nesutinkame keisti, mums reikalingas Hayes-Colon tipo tvirtam audinio užspaudimui. Keičiame į: Žarnų rezekcijos spaustukas (kochėjas), 27 cm (± 1 cm), darbinis galas lenktas 70°, Hayes-Colon tipo arba lygiavertis. |
| 6. | Neaišku, kokie išmatavimai 90 mm ir 34 mm, reikia patikslinimo ir tolerancijos ± mm. Kokia klemo geometrija? Tiesus, lenktas puslankiu ar kampu? | Tiksliname ir keičiame į: Klemas tiesus, 90-100 mm ilgio, 34 mm, Cooley tipo arba lygiavertis |
| 7. | Kokia klemo geometrija? Tiesus, lenktas puslankiu ar kampu? | Tiksliname ir keičiame į: Klemas atraumatinis tiesus, 16 cm (± 1 cm) ilgio, DeBakey tipo arba lygiavertis |
| 8. | Dardik, De Bakey tipo arba lygiavertis Darbinė dalis turi būti tiesi ar lenkta? Su atraumatiniais dantukais? | Nesutinkame keisti, tiksliname: Žarninis spaustukas, tiesus, 17.5 cm (± 1 cm), Dardik tipo arba lygiavertis |
| 9. | Siūlome patikslinti: „tiesios, galai aštrus/bukas“ | Tiksliname ir keičiame į: Žirklės chirurginės, tiesios, bukais galais, 20 cm (± 1 cm) ilgio |
| 10. | Prašome praplėsti 0,25±0,10 litrai arba pakeisti į 0,3 l, nes mūsų gamintojas minimų išmatavimų tacelę siūlo tik 300 ml talpos | Sutinkame keisti į: Metalinė tacelė 160-180x35-40 mm, 0,25-0,35 litrų talpos |
| 11. | 0,4±0,1 litrų | Sutinkame keisti į: Metalinis dubuo 0,4-0,5 litrų talpos |
| 14. | Tikslinti išmatavimus ir paklaidas arba tiesiog nurodyti standartinius dydžiua ¾ STU. Išmatavimai 460 x 300 x 110 mm. Įtraukti silpnai anoduoti, kad sterilizavimo konteineris būtų atsparasnis smūgiams subraižymams, taip pat įtraukti, kad meturįtų filtrų kuriuos reikia keisti, o turėtų vožtuvą. Galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų dangčius | Tiksliname išmatavimus ir keičiame į: Sterilizavimo konteineris, 460-500x240-300x100-110 mm |
|  | Prašome koreguoti dydį 465-500 x 240-280 x 100mm arba prašome išskirti į atskirą pirkimo dalį | Tiksliname išmatavimus ir keičiame į: Sterilizavimo konteineris, 460-500x240-300x100-110 mm |
|  | 470-490x250-285x105-110 mm, su daugkartinio naudojimo ne mažiau kaip 5000 sterilizavimo ciklų filtrais | Tiksliname išmatavimus ir keičiame į: Sterilizavimo konteineris, 460-500x240-300x100-110 mm |
| Papildomi siūlymai/pastabos | Turi būti galimybė pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui, nes tik tada chirurgai gali pilnavertiškai įvertinti siūlomų instrumentų kokybę, jų savybes pajusti darbo rankomis. Instrumentai neturi būti pernelyg standūs, kieti, nepaslankūs ar žalojantys audinius | Ačiū už pasiūlymus |
| Su didžiąja dalimi siūlymų sutinkame – padidindami galimybę pirkime sudalyvauti didesnei daliai įmonių. |  |  |

Chirurgijos klinikos vadybininkė-administratorė                                                      Evelina Daujotienė