Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

Panoraminis rentgeno aparatas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas | Perkančiosios organizacijos reikalaujama prekės techninė specifikacija | Siūlomos įrangos parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Skaitmeninis panoraminis rentgeno aparatas |  |  |
| 1.1 | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | Vienos fazės 220 V ±10%, 50 Hz |  |
| 1.2 | Skaitmeninio jutiklio technologija | CMOS |  |
| 1.3 | Jutiklio vaizdo dydis | Ne mažiau 6 x 130 mm |  |
| 1.4 | Jutiklio tvirtinimas | Nenuimamas, neatskiriama aparato dalis |  |
| 1.5 | Aukšto dažnio generatorius | Būtina |  |
| 1.6 | Generatoriaus dažnis | Ne mažiau 140 kHz. |  |
| 1.7 | Maksimali generatoriaus anodinė įtampa | Ne mažiau 90 kV. |  |
| 1.8 | Maksimali generatoriaus katodinė srovė | Ne mažiau 12 mA. |  |
| 1.9 | Židinio dėmė | Ne daugiau 0,5 mm. |  |
| 1.10 | Aparato morfologiniai nustatymai gali būti valdomi tiesiogiai iš kompiuterio arba iš planšetinio kompiuterio | Būtina |  |
| 1.11 | Aparato aukštis turi būti keičiamas vieno ar kelių elektrinių variklių pagalba | Būtina |  |
| 1.12 | Aparatas turi būti pritaikytas atlikti procedūras ir neįgaliesiems sėdintiems vežimėlyje | Būtina |  |
| 1.13 | Būtinos 2D programos: | a)Pilna panoraminė; b)dalinė panoraminė; c)sinusų; d)šoninė žandikaulio sąnarių ne mažiau 2 dalių; e)šoninė žandikaulio sąnarių ne mažiau 4 dalių, f)segmentinės dalies žandikaulio pjūvių (netikras 3D) arba lygiavertis. |  |
| 1.14 | Maksimali panoraminės ekspozicijos trukmė | ≤15 sek |  |
| 1.15 | Skaitmeninis žandikaulio formos parinkimas | Būtina. |  |
| 1.16 | Gamyklinių užprogramuotų automatinių parametrų kV ir mA koregavimas | Su išsaugojimo funkcija (kiekvienai norimai programai, kaip operatorius pakoregavo). |  |
| 1.17 | Paciento pozicionavimas aparate | Veidu į laborantą, nenaudojant veidrodžio |  |
| 1.18 | Aparatas turi turėti modernizavimo galimybę ateityje | pridedant cefalometrijos sistemą |  |
| 1.19 | Programinės įrangos kalbų pasirinkimas | Lietuvių kalba - būtina |  |
| 1.20 | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa turi būti pritaikyta dirbti tinkle, o duomenų bazė archyvuojama viename kompiuteryje (serveryje) | Būtina |  |
| 1.21 | Programinė įranga turi turėti galimybę susieti gautus vaizdus su PACS | Būtina |  |
| 1.22 | Būtinos DICOM palaikomos funkcijos | Darbų sąrašas(Worklist) DICOM užklausa/gavimas DICOM saugykla DICOM modalumas DICOM print |  |
| 1.23 | Prijuostė panoraminė, švino ekvivalentas ne mažiau 0,3mm, užsegama ne ant peties (nugaroje arba priekyje) | Būtina |  |
| 1.24 | Stacionarus kompiuteris | Atitinkantis gamintojo keliamus minimalius reikalavimus įrangai, pilnai paruoštas eksploatacijai. |  |
| 1.25 | Operacinė sistema | Windows 11 Pro arba lygiavertis |  |
| 1.26 | Procesorius | Intel i3 arba lygiavertis |  |
| 1.27 | Duomenų talpa | ≥ 500 GB |  |
| 1.28 | Atmintis RAM | ≥ 16 GB |  |
| 1.29 | CD/DVD įrenginys | Su įrašymo funkcija |  |
| 1.30 | Monitorius LED | Ekrano įstrižainė ≥ 24” |  |
| 1.31 | Raiška | Ne mažiau nei 1920x1080 |  |
| 1.32 | Klaviatūra, pelė | Būtina |  |
| 1.33 | Siūlomos rentgenografinės sistemos montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 1.34 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 1.35 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 1.36 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytiems reikalavimams medicinos radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 1.37 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 1.38 | Garantinis aptarnavimas | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 1.39 | Medicininio personalo apmokymas | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Mokymų trukmė ne mažiau, kaip 4 akademinės valandos. |  |