Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Alytaus rajono savivaldybės administracijai

Pasiūlymas

DĖL ODONTOLOGINIO ĮRENGINIO, DANTŲ RENTGENO APARATO, VIZIOGRAFO, SKIRTŲ VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI, ESANČIAM NAUJOJI G. 48, ALYTUS PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, įrašomas atsakingo partnerio adresas) |  |
| Dalyvio asmuo, įgaliotas pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio asmuo, įgaliotas bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais, jo el. pašto adresas, telefonas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti sutartį, kaina apskaičiuota vadovaujantis pirkimo dokumentų nuostatomis.

3. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

| Eil. Nr. | Prekės | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Suma Eur be PVM (5=3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Odontologinis įrenginys | 1 kompl. |  |  |
| 2. | Dantų rentgeno aparatas | 1 kompl. |  |  |
| 3. | Viziografas | 1 kompl. |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |
| PVM* |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |

Pastaba.* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________.

5.	Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) nustatytus reikalavimus:

SIŪLOMOS PREKĖS

| Eil. Nr.; Parametras; Reikalavimas; Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės/ aprašymas** (Pildo tiekėjas). |
| --- |
| 1; 2; 3; 4. |
| I. Odontologinis įrenginys |  |  |  |  |  |
| 1. | Paciento kėdė |  |  |  |  |
| 1.1 | Kėdės judėjimo mechanizmas |  |  | Elektrinis - mechaninis |  |
| 1.2 | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo |  |  | 230 (± 10) 50/60 Hz |  |
| 1.3 | Kėdės (paciento) keliamoji galia |  |  | Ne mažiau 135 kg |  |
| 1.4 | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos |  |  | Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 40 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm |  |
| 1.5 | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir nugaros atlošu |  |  | Būtina |  |
| 1.6 | Paciento kėdės apmušalo danga |  |  | Besiūlė, dirbtinės odos. Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 10 variantų (pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš užsakant prekes). |  |
| 1.7 | Kėdės padėčių programavimas |  |  | Ne mažiau kaip 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, paciento išlaipinimo programa |  |
| 1.8 | Kėdės valdymas |  |  | Nuo gydytojo instrumentų pulto, asistento instrumentų pulto ir kojiniu pedalu |  |
| 1.9 | Galvos atlošo padėties reguliavimas |  |  | Ne mažiau kaip 2 ašimis |  |
| 1.10 | Porankiai |  |  | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nusukamas arba nulenkiamas |  |
| 1.11 | Kojūgalio apsauginė danga |  |  | Kojūgalis turi skaidrią, nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę |  |
| 1.12. | Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir nejungiamas prie kanalizacijos |  |  | Būtina |  |
| 1.13 | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos |  |  | Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į paciento kėdės priekį ir užsidengia bendru kėdės gaubtu. |  |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |  |  |
| 2.1 | Gydytojo instrumentai |  |  | - pūtiklis tiesus (oras, vanduo, oras + vanduo, su šviesa ir pašildymu); - rankovė turbinai su pašvietimu; - rankovė turbinai be pašvietimo; - rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; - rankovė ultragarsiniam skaleriui su šviesa. |  |
| 2.2 | Instrumentų stalelio tvirtinimas |  |  | Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko |  |
| 2.3 | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis |  |  | Būtinas |  |
| 2.4 | Vertikalus instrumentų stalelio judėjimas |  |  | Ne mažiau kaip 540 mm |  |
| 2.5 | Instrumentų valdymo pedalas |  |  | - spaudžiamas iš viršaus; - vandens įjungimo/išjungimo į instrumentus funkcija; - įrankių prapūtimo funkcija; - ne mažiau 2 suprogramuotų kėdės padėčių valdymas; - mikrovariklių greičio reguliavimas. |  |
| 2.6 | Instrumentų rankovių išvedimas |  |  | Iš instrumentų stalelio viršaus |  |
| 2.7 | Instrumentų stalelis turi silikoninį sterilizuojamą kilimėlį ant kurio guldomi gydytojų instrumentai |  |  | Būtina |  |
| 2.8 | Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai (išskyrus pūtiklį) |  |  | Būtina |  |
| 2.9 | Manometras |  |  | Instrumentų stalelyje darbinio oro (slėgio) inforrmacijai |  |
| 2.10 | Apdirbamo paviršiaus aušinimas oru |  |  | Vienas reguliatorius visiems instrumentams |  |
| 2.11 | Darbinio oro (slėgio) reguliatoriai lengvai prieinami gydytojui |  |  | Trys reguliatoriai: dviem turbinoms ir vienam mikrovarikliui |  |
| 2.12 | Padėklas odontologo darbo priemonėms |  |  | Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu. |  |
| 2.13 | Instrumentų stalelis turi dvi stalelio padėties keitimo rankenas su stabdžiais skirtingose pusėse |  |  | Būtina |  |
| 2.14 | Instrumentų stalelio valdymo panelės |  |  | Ne mažiau 2 (įrangos funkcijų ir mikrovariklio) |  |
| 2.15 | Jutiklinė įrangos funkcijų valdymo panelė |  |  | Jutikliniai valdymo elementai: - kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; - programuojamų kėdės padėčių; - šviestuvo įjungimo/išjungimo; - vandens pašildymo; - spjaudyklės apiplovimo įjungimo; - stiklinės pripildymo; - negatoskopo įjungimo. |  |
| 2.16 | Mikrovariklio valdymo pultas |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Endo variklio funkcijos |  |  | Ne mažiau 2 |  |
| 2.16.2 | Automatinio reverso funkcija |  |  | Būtina |  |
| 2.16.3 | Reciproko funkcija |  |  | Būtina |  |
| 2.16.4 | Valdymo pulto LCD ekranas |  |  | Būtina |  |
| 2.16.5 | Valdymas mygtukų pagalba |  |  | Būtina |  |
| 2.16.6 | Variklio parametrų programavimas ir atvaizdavimas LDC ekrane |  |  | Būtina |  |
| 2.16.7 | Įrangos funkcijų jutiklio aktyvavimo garsinis signalas |  |  | Turi išjungimo/įjungimo funkciją |  |
| 3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis |  |  |  |  |
| 3.1 | Asistento instrumentai |  |  | - pūtiklis ne mažiau 3-jų funkcijų, kampinis; - seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais; - polimerizavimo lempa. |  |
| 3.2 | Spjaudyklės bloko tvirtinamas |  |  | Prie paciento kėdės |  |
| 3.3 | Asistento valdymo panelė |  |  | Jutikliniai valdymo elementai: - kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; - ne mažiau 2-jų programuojamų kėdės padėčių; - šviestuvo įjungimo/išjungimo; - vandens pašildymo; - stiklinės pripildymo; - spjaudyklės apiplovimo įjungimo. |  |
| 3.4 | Spjaudyklė |  |  | Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180o |  |
| 3.5 | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas |  |  | Būtina |  |
| 3.6 | Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras |  |  | Vienas bendras filtras |  |
| 3.7 | Spjaudyklės vožtuvas |  |  | Bloke turi būti įmontuotas spjaudyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas |  |
| 4. | Apšvietimo sistema |  |  |  |  |
| 4.1 | Apšvietimo lempa |  |  | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis |  |
| 4.2 | Padėties reguliavimo rankenos |  |  | Iš abiejų pusių, rankenos nuimamos ir sterilizuojamos |  |
| 4.3 | Maksimalus šviesos intensyvumas |  |  | Ne mažiau 30000 Lux |  |
| 4.4 | Šviesos spalvos temperatūra |  |  | 5000 +/- 500 K |  |
| 4.5 | Apšvietimo lempos montavimas |  |  | Prie spjaudyklės bloko |  |
| 4.6 | Plombavimo režimas |  |  | Būtina |  |
| 4.7 | Apšvietimo lempos pozicionavimas |  |  | Valdoma ne mažiau nei trimis ašimis |  |
| 5. | Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |  |
| 5.1 | Bešepetėlinis mikrovariklis su standartinėmis ir endo funkcijomis |  |  | Būtina |  |
| 5.2. | Mikrovariklio greitis |  |  | Ne siauresnėse ribose nei 100-40000 aps.min |  |
| 5.3 | Mikrovariklio sukimo momentas |  |  | Ne mažesnis nei 3.5 Ncm |  |
| 5.4 | Mikrovariklio sukimo momento reguliavimas |  |  | Būtinas |  |
| 5.5 | Mikrovariklio svoris |  |  | Ne didesnis nei 79 gr. |  |
| 5.6 | Mikrovariklio storis |  |  | Ne didesnis nei Ø 22 mm |  |
| 5.7 | Mikrovariklio ilgis |  |  | Ne didesnis nei 45 mm |  |
| 5.8 | Mikrovariklio šviesos intensyvumas |  |  | Reguliuojamas |  |
| 5.9 | Mikrovariklio garso lygis |  |  | Ne daugiau 51 dBA |  |
| 5.10 | Mikrovariklis sterilizuojamas |  |  | Būtina |  |
| 6. | Ultragarsinis skaleris |  |  |  |  |
| 6.1 | Ultragarsinis skaleris su šviesa |  |  | - įmontuojamas; - vibracijos dažnis ne siauresnėse ribose kaip 26-31kHz; - komplekte ne mažiau 3 instrumentų, intrumentų priveržimo raktas. |  |
| 7. | Polimerizacinė lempa |  |  |  |  |
| 7.1 | Polimerizacinė lempa (ant asistento stalelio) |  |  | Būtina |  |
| 8 | Gydytojo kėdutė |  |  |  |  |
| 8.1 | Gydytojo kėdutė |  |  | - su atlošu; - ne mažiau kaip 5 ratukų; - sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; - su reguliuojamu kėdutės aukščiu; - su reguliuojamu kėdutės aukščiu; - kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. |  |
| II. Dantų rentgeno aparatas |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Dantų rentgeno aparatas | Skirtas dantų rentgenodiagnostikai |  |  |
| 1.1. |  | Aukštos įtampos aukštadažnis rentgeno spindulių generatorius | Būtina |  |  |
| 1.2. |  | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | 230 V (±10%), 50Hz |  |  |
| 1.3. |  | Židinio taškas | Ne didesnis 0,4 mm |  |  |
| 1.4. |  | Rentgeno filmučių ir skaitmeninės rentgenografijos įjungimo režimai bei rankinio nustatymo galimybė | Būtina |  |  |
| 1.5. |  | Rentgeno valdymas bevieliu išoriniu valdikliu | Būtina |  |  |
| 1.6. |  | Parametrų parinkimas ir aktyvavimas bevieliu išoriniu valdikliu | Būtina |  |  |
| 1.7. |  | Išorinis bevielis valdiklis su liečiamu spalvotu ekranu | Būtina |  |  |
| 1.8. |  | Išorinio bevielio valdiklio ekrano dydis | ne didesnis nei 4.4" |  |  |
| 1.9. |  | Dantų anatominės programos | Ne mažiau 3 |  |  |
| 1.10. |  | Paciento anatominės programos | Ne mažiau 2 |  |  |
| 1.11. |  | Vamzdžio srovės stiprumo pasirinkimas ne mažiau dviejų reikšmių | Intervale 4-6,5 mA |  |  |
| 1.12. |  | Vamzdžio įtampos pasirinkimas ne mažiau dviejų reikšmių | Intervale 60-70 kV |  |  |
| 1.13. |  | Ekspozicijos trukmė | Ne ilgiau 1s |  |  |
| 1.14. |  | Ekspozicijos trukmės nustatymo pasirinkimas (didinimas/mažinimas) | Ne trumpesniu intervalu nei kas 20 ms |  |  |
| 1.15. |  | Tvirtinamas prie sienos | Būtina |  |  |
| III. Viziografas |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Komplekte jutiklis | Būtina |  |  |
| 1.2. |  | Komplekte programa USB atmintinėje | Būtina |  |  |
| 1.3. |  | Komplekte jutiklio laikiklis | Būtina |  |  |
| 1.4. |  | Komplekte vienkartiniai maišeliai | Ne mažiau 100 vnt. |  |  |
| 1.5. |  | Komplekte silikoninė apsauga jutikliui ne darbo metu | Būtina |  |  |
| 1.6. |  | Jutiklio technologija | CMOS |  |  |
| 1.7. |  | Jutiklio išoriniai matmenys | 24x37,5 mm±1mm |  |  |
| 1.8. |  | Jutiklio storis | Ne daugiau nei 4,6 mm |  |  |
| 1.9. |  | Aktyvusis jutiklio plotas | Ne mažiau 600 mm2 |  |  |
| 1.10. |  | Pikselio (jutiklio taško) dydis | Ne didesnis nei 20 μm |  |  |
| 1.11. |  | Jutiklio aktyvavimas | Aktyvus savaime, atvėrus programą |  |  |
| 1.12. |  | Jungimas į kompiuterį | Tiesiogiai USB jungtimi |  |  |
| 1.13. |  | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 2,7 m. |  |  |
| 1.14. |  | Valdymo ir apdorojimo programa privalo būti suderinama | Su Win10, Win 11 operacinėmis sistemomis |  |  |

Pastaba.** Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelį, nurodant prašomus duomenis, kur reikalaujama užpildyti ir nurodyti konkrečius siūlomų prekių gamintojus, modelį, modifikaciją (jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas. Pateikti techninės specifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus bus prašoma tik galimo laimėtojo. Pateikiami dokumentai: techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma) ir pan. lietuvių arba anglų kalba.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

6.	Pasitelksime šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės:

| Eil.Nr. | Ūkio subjekto vardas ir pavardė arba pavadinimas | Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas | Perduodamų įsipareigojimų dalis % |
| --- | --- | --- | --- |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus./

7.	Pasitelksime šiuos kvazisubtiekėjus*, kurių pajėgumais remsimės:

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas | Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti kvazisubtiekėjui, aprašymas | Perduodamų įsipareigojimų dalis % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

*jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.

8.	Pasitelksime šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremsime:

| Eil.Nr. | Subtiekėjo vardas, pavardė arba pavadinimas | Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Perduodamų įsipareigojimų dalis % |
| --- | --- | --- | --- |

/Pastaba. Pildoma, jei žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį./

9. 	Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

10. 	Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos./

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |