Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas prekes (visą prekės kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Naujoji g. 48, Alytus. Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo, montavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

2. Įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatančio medicinos įrangai taikomus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus, atsižvelgiant į jos numatytą paskirtį (priemonė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu), nuostatas.

3.	Tiekėjas pristatymo metu turės pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

| I. Odontologinis įrenginys |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paciento kėdė |  |  |  |
| 1.1 | Kėdės judėjimo mechanizmas |  | Elektrinis - mechaninis |  |
| 1.2 | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo |  | 230 (± 10) 50/60 Hz |  |
| 1.3 | Kėdės (paciento) keliamoji galia |  | Ne mažiau 135 kg |  |
| 1.4 | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos |  | Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 40 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm |  |
| 1.5 | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir nugaros atlošu |  | Būtina |  |
| 1.6 | Paciento kėdės apmušalo danga |  | Besiūlė, dirbtinės odos. Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 10 variantų (pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš užsakant prekes). |  |
| 1.7 | Kėdės padėčių programavimas |  | Ne mažiau kaip 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, paciento išlaipinimo programa |  |
| 1.8 | Kėdės valdymas |  | Nuo gydytojo instrumentų pulto, asistento instrumentų pulto ir kojiniu pedalu |  |
| 1.9 | Galvos atlošo padėties reguliavimas |  | Ne mažiau kaip 2 ašimis |  |
| 1.10 | Porankiai |  | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nusukamas arba nulenkiamas |  |
| 1.11 | Kojūgalio apsauginė danga |  | Kojūgalis turi skaidrią, nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę |  |
| 1.12. | Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir nejungiamas prie kanalizacijos |  | Būtina |  |
| 1.13 | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos |  | Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į paciento kėdės priekį ir užsidengia bendru kėdės gaubtu. |  |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |  |
| 2.1 | Gydytojo instrumentai |  | - pūtiklis tiesus (oras, vanduo, oras + vanduo, su šviesa ir pašildymu); - rankovė turbinai su pašvietimu; - rankovė turbinai be pašvietimo; - rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; - rankovė ultragarsiniam skaleriui su šviesa. |  |
| 2.2 | Instrumentų stalelio tvirtinimas |  | Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko |  |
| 2.3 | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis |  | Būtinas |  |
| 2.4 | Vertikalus instrumentų stalelio judėjimas |  | Ne mažiau kaip 540 mm |  |
| 2.5 | Instrumentų valdymo pedalas |  | - spaudžiamas iš viršaus; - vandens įjungimo/išjungimo į instrumentus funkcija; - įrankių prapūtimo funkcija; - ne mažiau 2 suprogramuotų kėdės padėčių valdymas; - mikrovariklių greičio reguliavimas. |  |
| 2.6 | Instrumentų rankovių išvedimas |  | Iš instrumentų stalelio viršaus |  |
| 2.7 | Instrumentų stalelis turi silikoninį sterilizuojamą kilimėlį ant kurio guldomi gydytojų instrumentai |  | Būtina |  |
| 2.8 | Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai (išskyrus pūtiklį) |  | Būtina |  |
| 2.9 | Manometras |  | Instrumentų stalelyje darbinio oro (slėgio) inforrmacijai |  |
| 2.10 | Apdirbamo paviršiaus aušinimas oru |  | Vienas reguliatorius visiems instrumentams |  |
| 2.11 | Darbinio oro (slėgio) reguliatoriai lengvai prieinami gydytojui |  | Trys reguliatoriai: dviem turbinoms ir vienam mikrovarikliui |  |
| 2.12 | Padėklas odontologo darbo priemonėms |  | Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu. |  |
| 2.13 | Instrumentų stalelis turi dvi stalelio padėties keitimo rankenas su stabdžiais skirtingose pusėse |  | Būtina |  |
| 2.14 | Instrumentų stalelio valdymo panelės |  | Ne mažiau 2 (įrangos funkcijų ir mikrovariklio) |  |
| 2.15 | Jutiklinė įrangos funkcijų valdymo panelė |  | Jutikliniai valdymo elementai: - kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; - programuojamų kėdės padėčių; - šviestuvo įjungimo/išjungimo; - vandens pašildymo; - spjaudyklės apiplovimo įjungimo; - stiklinės pripildymo; - negatoskopo įjungimo. |  |
| 2.16 | Mikrovariklio valdymo pultas |  |  |  |
| 2.16.1 | Endo variklio funkcijos |  | Ne mažiau 2 |  |
| 2.16.2 | Automatinio reverso funkcija |  | Būtina |  |
| 2.16.3 | Reciproko funkcija |  | Būtina |  |
| 2.16.4 | Valdymo pulto LCD ekranas |  | Būtina |  |
| 2.16.5 | Valdymas mygtukų pagalba |  | Būtina |  |
| 2.16.6 | Variklio parametrų programavimas ir atvaizdavimas LDC ekrane |  | Būtina |  |
| 2.16.7 | Įrangos funkcijų jutiklio aktyvavimo garsinis signalas |  | Turi išjungimo/įjungimo funkciją |  |
| 3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis |  |  |  |
| 3.1 | Asistento instrumentai |  | - pūtiklis ne mažiau 3-jų funkcijų, kampinis; - seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais; - polimerizavimo lempa. |  |
| 3.2 | Spjaudyklės bloko tvirtinamas |  | Prie paciento kėdės |  |
| 3.3 | Asistento valdymo panelė |  | Jutikliniai valdymo elementai: - kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; - ne mažiau 2-jų programuojamų kėdės padėčių; - šviestuvo įjungimo/išjungimo; - vandens pašildymo; - stiklinės pripildymo; - spjaudyklės apiplovimo įjungimo. |  |
| 3.4 | Spjaudyklė |  | Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180o |  |
| 3.5 | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas |  | Būtina |  |
| 3.6 | Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras |  | Vienas bendras filtras |  |
| 3.7 | Spjaudyklės vožtuvas |  | Bloke turi būti įmontuotas spjaudyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas |  |
| 4. | Apšvietimo sistema |  |  |  |
| 4.1 | Apšvietimo lempa |  | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis |  |
| 4.2 | Padėties reguliavimo rankenos |  | Iš abiejų pusių, rankenos nuimamos ir sterilizuojamos |  |
| 4.3 | Maksimalus šviesos intensyvumas |  | Ne mažiau 30000 Lux |  |
| 4.4 | Šviesos spalvos temperatūra |  | 5000 +/- 500 K |  |
| 4.5 | Apšvietimo lempos montavimas |  | Prie spjaudyklės bloko |  |
| 4.6 | Plombavimo režimas |  | Būtina |  |
| 4.7 | Apšvietimo lempos pozicionavimas |  | Valdoma ne mažiau nei trimis ašimis |  |
| 5. | Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |
| 5.1 | Bešepetėlinis mikrovariklis su standartinėmis ir endo funkcijomis |  | Būtina |  |
| 5.2. | Mikrovariklio greitis |  | Ne siauresnėse ribose nei 100-40000 aps.min |  |
| 5.3 | Mikrovariklio sukimo momentas |  | Ne mažesnis nei 3.5 Ncm |  |
| 5.4 | Mikrovariklio sukimo momento reguliavimas |  | Būtinas |  |
| 5.5 | Mikrovariklio svoris |  | Ne didesnis nei 79 gr. |  |
| 5.6 | Mikrovariklio storis |  | Ne didesnis nei Ø 22 mm |  |
| 5.7 | Mikrovariklio ilgis |  | Ne didesnis nei 45 mm |  |
| 5.8 | Mikrovariklio šviesos intensyvumas |  | Reguliuojamas |  |
| 5.9 | Mikrovariklio garso lygis |  | Ne daugiau 51 dBA |  |
| 5.10 | Mikrovariklis sterilizuojamas |  | Būtina |  |
| 6. | Ultragarsinis skaleris |  |  |  |
| 6.1 | Ultragarsinis skaleris su šviesa |  | - įmontuojamas; - vibracijos dažnis ne siauresnėse ribose kaip 26-31kHz; - komplekte ne mažiau 3 instrumentų, intrumentų priveržimo raktas. |  |
| 7. | Polimerizacinė lempa |  |  |  |
| 7.1 | Polimerizacinė lempa (ant asistento stalelio) |  | Būtina |  |
| 8 | Gydytojo kėdutė |  |  |  |
| 8.1 | Gydytojo kėdutė |  | - su atlošu; - ne mažiau kaip 5 ratukų; - sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; - su reguliuojamu kėdutės aukščiu; - su reguliuojamu kėdutės aukščiu; - kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. |  |
| II. Dantų rentgeno aparatas |  |  |  |  |
| 1. |  | Dantų rentgeno aparatas |  | Skirtas dantų rentgenodiagnostikai |
| 1.1. |  | Aukštos įtampos aukštadažnis rentgeno spindulių generatorius |  | Būtina |
| 1.2. |  | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo |  | 230 V (±10%), 50Hz |
| 1.3. |  | Židinio taškas |  | Ne didesnis 0,4 mm |
| 1.4. |  | Rentgeno filmučių ir skaitmeninės rentgenografijos įjungimo režimai bei rankinio nustatymo galimybė |  | Būtina |
| 1.5. |  | Rentgeno valdymas bevieliu išoriniu valdikliu |  | Būtina |
| 1.6. |  | Parametrų parinkimas ir aktyvavimas bevieliu išoriniu valdikliu |  | Būtina |
| 1.7. |  | Išorinis bevielis valdiklis su liečiamu spalvotu ekranu |  | Būtina |
| 1.8. |  | Išorinio bevielio valdiklio ekrano dydis |  | ne didesnis nei 4.4" |
| 1.9. |  | Dantų anatominės programos |  | Ne mažiau 3 |
| 1.10. |  | Paciento anatominės programos |  | Ne mažiau 2 |
| 1.11. |  | Vamzdžio srovės stiprumo pasirinkimas ne mažiau dviejų reikšmių |  | Intervale 4-6,5 mA |
| 1.12. |  | Vamzdžio įtampos pasirinkimas ne mažiau dviejų reikšmių |  | Intervale 60-70 kV |
| 1.13. |  | Ekspozicijos trukmė |  | Ne ilgiau 1s |
| 1.14. |  | Ekspozicijos trukmės nustatymo pasirinkimas (didinimas/mažinimas) |  | Ne trumpesniu intervalu nei kas 20 ms |
| 1.15. |  | Tvirtinamas prie sienos |  | Būtina |
| III. Viziografas |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Komplekte jutiklis |  | Būtina |
| 1.2. |  | Komplekte programa USB atmintinėje |  | Būtina |
| 1.3. |  | Komplekte jutiklio laikiklis |  | Būtina |
| 1.4. |  | Komplekte vienkartiniai maišeliai |  | Ne mažiau 100 vnt. |
| 1.5. |  | Komplekte silikoninė apsauga jutikliui ne darbo metu |  | Būtina |
| 1.6. |  | Jutiklio technologija |  | CMOS |
| 1.7. |  | Jutiklio išoriniai matmenys |  | 24x37,5 mm±1mm |
| 1.8. |  | Jutiklio storis |  | Ne daugiau nei 4,6 mm |
| 1.9. |  | Aktyvusis jutiklio plotas |  | Ne mažiau 600 mm2 |
| 1.10. |  | Pikselio (jutiklio taško) dydis |  | Ne didesnis nei 20 μm |
| 1.11. |  | Jutiklio aktyvavimas |  | Aktyvus savaime, atvėrus programą |
| 1.12. |  | Jungimas į kompiuterį |  | Tiesiogiai USB jungtimi |
| 1.13. |  | Jutiklio laido ilgis |  | Ne trumpesnis nei 2,7 m. |
| 1.14. |  | Valdymo ir apdorojimo programa privalo būti suderinama |  | Su Win10, Win 11 operacinėmis sistemomis |