| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 p. o. d. Regos analizatorius DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 1. | 1.10. spalvinio matymo tyrimas: ne mažiau 12 spalvinių lentelių | Keisti į: ne mažiau 6 spalvinių lentelių | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 2. | 1.11. orientacinio akipločio tyrimas nemažiau 28 taškuose | Keisti į: Akipločio tyrimas nemažiau 28 taškuose | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 3. | 1.12. elektrinis prietaiso aukščio reguliavimas - Būtina | Naikinti, reikalavimas perteklinis, ribojantis konkurencingumą | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija panaikinus prašomą reikalavimą. |
| 4. | 1.15. galimybė perduoti tyrimo duomenis išorinėms duomenų apdorojimo programoms – Būtina | Naikinti, reikalavimas perteklinis, ribojantis konkurencingumą | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad įrangos funkcija reikalinga tam, kad būtų galima tyrimų atsakymus kelti į skaitmenines pacientų ambulatorines korteles ir į e.sveikatą. Taip pat duomenų perdavimas išorinėms duomenų apdorojimo programoms mažina medicinos specialisto laiko ir kitų resursų (popierius, skeneriai ir kt.) sąnaudas. Pažymime, kad ši funkcija nėra perteklinė ar dirbtinai ribojanti konkurenciją, nes atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias regos analizatoriaus įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka šį reikalavimą. |
| 2 p. o. d. Ultragarsinių tyrimų aparatas su priedais DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 5. | 11.2. Konveksinis daviklis: 1. Apžiūros kampas > 70° | Keisti į: 1. Apžiūros kampas > 60o | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad konveksinis daviklis su platesniu apžiūros kampu leidžia gauti platesnį matymo lauką, o tai leidžia efektyviau atvaizduoti netaisyklingos formos arba didelio ploto struktūras, organus (pvz. pilvo ir dubens organus), bei greitesnę apžiūrą, kas yra ypač svarbu klinikinėje praktikoje. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias ultragarso diagnostikos sistemas, daugelio tiekėjų / gamintojų produkcija atitinka šį reikalavimą. |
| 3 p. o. d. Audiokabina DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 6. | 5. Vidinis apmušalas turi būti visiškai plaunamas ir tinkamas dezinfekuoti - Būtina | Dezinfekcija yra perteklinis reikalavimas, mažinantis konkurenciją. Prašome pateikti: Vidinis apmušalas turi būti visiškai plaunamas. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 7. | 6. Kabinos grindų danga: Plaunamas, antistatinis, nedegus, kilimas | Išbraukti žodį "kilimas" | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 8. | 7. Kabina sumontuota ant reguliuojamų antivibracinių kojelių - Būtina | panaikinti visą punktą, nes jis yra beprasmis perkančiąjai organizacijai, tik riboja konkurenciją. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija panaikinus reikalavimą. |
| 9. | 9. Triukšmo izoliacija: Prie 125 Hz: 15±1dB; Prie 250 Hz: 25±1dB; Prie 500 Hz: 31±1dB; Prie 1000: 38±1dB; Prie 2000: 35±1dB; Prie 3150: 37±1dB; Prie 4000: 40±1dB; Prie 6300: 44±1dB; Prie 8000: 41±1dB; | Taip pateiktas reikalavimas neleidžia įsigyti geresnes izoliacines savybes turinčios kabinos. Prašome reikalavimą pateikti: Triukšmo izoliacija nemažiau nei: Prie 125 Hz: 15±1dB; Prie 250 Hz: 25±1dB; Prie 500 Hz: 31±1dB; Prie 1000: 38±1dB; Prie 2000: 35±1dB; Prie 3150: 37±1dB; Prie 4000: 40±1dB; Prie 6300: 44±1dB; Prie 8000: 41±1dB. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Toks tiekėjo siūlomas keitimas yra klaidinantis ir neteisingas. Paaiškiname, kad audiokabinos triukšmo izoliacija turi būti nurodoma vienu iš žemiau išvardintų būdų: 1) nurodant reikšmes su paklaidomis (kaip dabar yra numatyta audiokabinos techninėje specifikacijoje); 2) nurodant reikšmes su minimaliomis ir maksimaliomis reikšmėmis (pvz.: Prie 125 Hz: nuo 14 iki 16 dB; Prie 250 Hz: nuo 24 iki 26 dB ir t.t.); 3) nurodant, kad reikšmės ne gali būti didesnės ar mažesnės nei konkrečios nurodytos reikšmės (pvz.: ne daugiau nei prie 125 Hz 16 dB arba ne mažiau nei prie 125 Hz 14 dB) Pažymime, kad reikalavimas nėra perteklinis ar dirbtinai ribojantis konkurenciją, nes atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias audiokabinas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka šį reikalavimą. |
| 10. | 11. Langas: Dvigubas langas, užtikrinantis gerą paciento matomumą. Langas pagamintas iš dvigubo stiklo | Neaiškus išsireiškimas „Dvigubas langas“ prašome panaikinti. Ir pateikti: Langas pagamintas iš dvigubo stiklo užtikrinantis gerą paciento matomumą. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 11. | 12. Lango išmatavimai (plotis x aukštis): ne mažiau kaip 50 x 80 cm | Pakeiskite 50x 70 | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 12. | 16. Kabinos konstrukcija turi būti pagaminta iš aliuminio rėmo - Būtina | Perteklinis reikalavimas, mažinantis konkurenciją, prašome panaikinti. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija panaikinus reikalavimą. |
| 4 p. o. d. Audiometras DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 13. | 2. Testai: - gryno tono audiometrija, - automatinis klausos slenksčių nustatymas (modifikuotas Hughson-Westlake metodas) - kalbinė audiometrija, - ABLB, - SISI, - DLI, - Stenger | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir siekiant tinkamai parengti pasiūlymą, prašome paaiškinti, ką pirkimo dokumentacijoje vartojamas terminas „DLI testas“ reiškia: - Prašome patikslinti, ar turimas omenyje Difference Limen for Intensity (DLI) testas, skirtas nustatyti mažiausią juntamą garso intensyvumo pokytį? - Ar galimai turimas omenyje kitas testas su panašia santrumpa, pvz., Dichotic Listening ar kt.? - Ar yra specifinis metodas, procedūra ar standartas, kuriuo turėtų vadovautis tiekėjai siūlydami įrangą su šiuo testu? Kadangi santrumpa „DLI“ gali būti interpretuojama skirtingai, būtina užtikrinti vienodą tiekėjų supratimą apie techninį reikalavimą ir tinkamą pasiūlymo parengimą. Prašome pateikti išsamų paaiškinimą arba nuorodą į specifikaciją/standartą, kuriuo remiantis šis testas yra apibrėžiamas. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 14. | 2. Testai: - gryno tono audiometrija, - automatinis klausos slenksčių nustatymas (modifikuotas Hughson-Westlake metodas) - kalbinė audiometrija, - ABLB, - SISI, - DLI, - Stenger | Šis reikalavimas perteklinis ir mažina konkurenciją todėl prašome panaikinti: „automatinis klausos slenksčių nustatymas (modifikuotas Hughson-Westlake metodas)“ ir „DLI“ siūlome pakeisti į MLB (Monaural Level Balance) | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad tiek automatinis klausos slenksčių nustatymas (modifikuotas Hughson–Westlake metodas), tiek DLI (Difference Limen for Intensity) testas yra kliniškai pagrįsti, moksliškai pripažinti ir praktikoje reikalingi klausos funkcijos įvertinimo metodai. Automatinis klausos slenksčių nustatymas (modifikuotas Hughson–Westlake metodas) yra plačiai naudojamas objektyviam ir nuosekliam klausos slenksčių nustatymui, ypač dideliuose patikros srautuose, kai būtina taupyti laiką ir užtikrinti rezultatų atsikartojimą. Ypač naudingas vaikų, pagyvenusių žmonių ar asmenų, turinčių komunikacijos sunkumų, vertinime. DLI negali būti pakeistas į Monaural Level Balance (MLB), nes MLB: 1. Įvertina garsumo jutimą vienoje ausyje, bet nesuteikia duomenų apie minimalius garsumo skirtumų suvokimo slenksčius; 2. Netinka kochlearinės funkcijos diferenciacijai tiek tiksliai kaip DLI ar SISI. 3. Tai yra skirtingos paskirties testas. Paaiškiname, kad MLB testo metu vertinamas garsumo balansas vienoje ausyje, bet ne minimalus garsumo pokytis, kurį žmogus gali suvokti. MLB testas nėra tinkamas diferencijuoti kochlearinius ir retrokochlearinius pažeidimus, nes jis nesuteikia pakankamai jautrios informacijos apie garsumo jutimo slenksčius. DLI ir SISI testai yra labiau pritaikyti patikslinti pažeidimo lokalizaciją – ar tai kochlearinis pažeidimas, ar nervinis kelias. Pažymime, kad ši funkcija nėra perteklinė ar dirbtinai ribojanti konkurenciją, nes atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias audiometro įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka šį reikalavimą. |
| 15. | 7. Signalų padavimas: - Grynasis tonas - Trelinis tonas - Mikrofono įvestis tiesioginei kalbinei audiometrijai - Vidinė įvestis kalbinei audiometrijai | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir siekiant tinkamai parengti pasiūlymą, prašome paaiškinti, ką pirkimo dokumentacijoje vartojamas terminas „trelinis tonas“ reiškia: • Ar šiuo terminu turimas omenyje dažnio moduliuotas tonas, žinomas kaip „warble tone“? • Ar reikalaujamas konkretus moduliacijos dažnis ar amplitudė? • Ar yra priimtinas kitas techninis sprendimas, jei tiekėjo siūlomas audiometras generuoja funkcionaliai lygiavertį moduliuotą toną, bet pavadintas kitaip (pvz., „warble tone“)? Kadangi terminas „trelinis tonas“ nėra aiškiai apibrėžtas audiologijos standartų literatūroje, būtina užtikrinti vienodą tiekėjų supratimą apie techninį reikalavimą ir pasiūlymo parengimą. Prašome pateikti išsamų paaiškinimą arba nuorodą į specifikaciją/standartą, kuriuo remiantis šis terminas yra apibrėžiamas. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| 16. | 7. Signalų padavimas: - Grynasis tonas - Trelinis tonas - Mikrofono įvestis tiesioginei kalbinei audiometrijai - Vidinė įvestis kalbinei audiometrijai | Trelinis tonas – perteklinis ir konkurenciją mažinantis reikalavimas, prašome panaikinti. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad trelinis tonas yra naudojamas pacientams, turintiems klausos slenksčių nestabilumą bei vaikams ir garso jautrumą turintiems pacientams. Pažymime, kad ši funkcija nėra perteklinė ar dirbtinai ribojanti konkurenciją, nes atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias audiometro įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka šį reikalavimą. |
| 17. | 8. Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas - Būtina | Techninėje specifikacijoje numatytas reikalavimas: „Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas.“ Prašome pakeisti šį reikalavimą į: „Įrenginys turi būti komplektuojamas su įmontuotu arba išoriniu terminiu spausdintuvu.“ Argumentai: • Šiuolaikiniai aukštos kokybės audiometrų gamintojai dažnai atsisako įmontuotų spausdintuvų dėl ergonominių ir techninių priežasčių, todėl reikalavimas turėti būtent įmontuotą spausdintuvą nepagrįstai apriboja galimybę dalyvauti gerai žinomiems, kokybišką įrangą gaminantiems tiekėjams. • Įrenginiai su išoriniais terminais spausdintuvais užtikrina identišką rezultatų atspausdinimo kokybę ir funkcionalumą kaip įmontuoti, todėl nėra objektyvios priežasties riboti pasirinkimą tik įmontuotam sprendimui. • Išorinis spausdintuvas suteikia didesnį lankstumą: galima pasirinkti patogesnę spausdinimo vietą, naudoti didesnio formato popierių, paprasčiau atlikti aptarnavimą ir pakeitimą gedimo atveju, kas ypač svarbu medicinos įstaigoms efektyviai naudojant įrangą. • Dėl šio reikalavimo siaurėja tiekėjų konkurencija ir mažėja pasiūlymų skaičius, todėl kyla rizika, kad bus pasirinktas ekonomiškai nenaudingas sprendimas ar ribotas gamintojų pasirinkimas, o tai neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų dėl konkurencijos skatinimo ir racionalaus lėšų naudojimo. • Pakeitus reikalavimą į „įmontuotą arba išorinį spausdintuvą“ būtų užtikrintas platesnis tiekėjų ratas, didesnė konkurencija ir galimybė įsigyti aukštos kokybės įrangą už palankiausią kainą. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad audiometras bus naudojamas kartu su audiokabina, ant audiokabinos staliuko. Audiokabinos staliukas yra riboto dydžio, todėl dėl vietos stokos nėra galimybės papildomai statyti atskirų spausdinimo įrenginių. Kabinos išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis): ilgis 135±5cm, plotis 135±5cm, aukštis 230±30cm. Pažymime, kad ši funkcija nėra perteklinė ar dirbtinai ribojanti konkurenciją, nes atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias audiometro įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka šį reikalavimą. |
| 18. | 8. Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas - Būtina | Konkurenciją ribojantis reikalavimas, prašome pakeisti į: „Į prietaisą įmontuotas arba atskiras terminis spausdintuvas“ | Žr. atsakymą Nr. 15. |
| 19. | 9. Terminio popieriaus plotis - Ne mažiau kaip 110 mm | Šis reikalavimas perteklinis, prašome panaikinti. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija panaikinus reikalavimą. |
| 20. | 12. Audiometro išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 30±5cm x 40±5cm x 12±5cm | Reikalavimas perteklinis ir ribojantis konkurenciją, siūlome panaikinti arba pateikti: „ ne daugiau nei 30±5cm x 40±5cm x 12±5cm | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Toks tiekėjo siūlomas keitimas yra klaidinantis ir neteisingas. Paaiškiname, kad audiometro (bei apskritai bet kokios kitos prekės) išmatavimai turi būti nurodomi vienu iš žemiau išvardintų būdų: 1) nurodant išmatavimus su paklaidomis (kaip dabar yra numatyta audiometro techninėje specifikacijoje); 2) nurodant išmatavimus su minimaliomis ir maksimaliomis reikšmėmis (pvz.: plotis nuo 25 iki 35 cm; gylis nuo 35 iki 45 cm; aukštis nuo 7 iki 17 cm); 3) nurodant, kad išmatavimai ne gali būti didesni ar mažesni nei konkrečios nurodytos reikšmės (pvz.: ne didesnis nei 35x45x17 cm arba ne mažesnis nei 25x35x7 cm) Pažymime, kad reikalavimas nėra perteklinis ar dirbtinai ribojanti konkurenciją, nes atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias audiometro įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka šį reikalavimą. |
| 21. | 13. Komplektacija: <...> 7) Prietaiso apsauga nuo dulkių | Prašome patikslinti: Prietaiso apsauga nuo dulkių arba krepšys | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad apsauga nuo dulkių leidžia prižiūrėti ant darbastalio saugomą prietaisą jo pakartotinai nesupakuojant. Pažymime, kad reikalavimas nėra perteklinis ar dirbtinai ribojantis konkurenciją, nes atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias audiometro įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka šį reikalavimą. |
| 5 p. o. d. Lankstus lor fibroendoskopas DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 22. | 1.1. Darbinis ilgis: 3,2±0,5 mm | Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Lankstaus endoskopo darbinis ilgis turi būti 3,2 ± 0,5 mm.“ Norime atkreipti dėmesį, kad toks nurodytas darbinis ilgis (milimetrais) neatitinka medicinos praktikos ir neatspindi realių lankstiems endoskopams keliamų reikalavimų. Remiantis medicinos įrenginių standartais bei klinikine praktika, lankstiems otorinolaringologiniams ar bronchoskopiniams endoskopams įprastas darbinis ilgis yra apie 300–400 mm, o diametras (išorinis skersmuo) matuojamas milimetrais. Todėl yra didelė tikimybė, kad į techninę specifikaciją įsivėlė spausdinimo ar matavimo vienetų klaida. Prašome pakeisti šį reikalavimą į: „Lankstaus endoskopo darbinis ilgis turi būti 320 mm ± 5“. Argumentai: Tik toks darbinis ilgis užtikrina endoskopo funkcionalumą ir leidžia pasiekti anatomines sritis, kurioms ir skirtas lankstus endoskopas. Dėl neteisingo reikalavimo (3,2 mm darbinio ilgio) būtų nepagrįstai apribota tiekėjų konkurencija, nes nė vienas rinkoje esantis lankstus endoskopas neatitinka tokio parametro. Pataisius reikalavimą pagal realius standartus, būtų sudarytos sąlygos pasiūlyti modernią, klinikinėje praktikoje naudojamą įrangą, o pirkimo procedūra atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo principus dėl konkurencijos skatinimo ir racionalaus lėšų naudojimo. Prašome patikslinti ir oficialiai pakeisti šį reikalavimą pirkimo dokumentuose. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 23. | 1.1. Darbinis ilgis: 3,2±0,5 mm | Ar ilgio matavimo vienetai yra teisingi? Siūlome pakeisti į: 320± 0,5 mm | Žr. atsakymą Nr. 22. |
| 24. | 1.6. Matymo gylis: Ne siauresniame diapazone kaip nuo 5-50 mm | Perteklinis reikalavimas, mažinantis konkurenciją prašome panaikinti. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Matymo gylis yra labai svarbus nusakant taškų atstumus, kurių intervale endoskopai fokusuoja vaizdą, tuo pačiu audiniai ir anatominės struktūros matomos ryškiai. Struktūros, objektai, esantys arčiau ar toliau šių atstumų įprastai yra neryškūs, todėl diagnostika būna netiksli. Paaiškiname, kad kuo šis parametras platesnis, tuo: (i) gydytojai geriau mato vaizdą be papildomų manipuliacijų ir papildomo bei nereikalingo endoskopo manevravimo paciento gerklėje; (ii) gydytojui dirbti yra ženkliai patogiau, taip pat gerėja diagnostikos kokybė; (iii) pacientas tyrimo metu jaučiasi komfortiškiau. Pažymime, kad reikalavimas nėra perteklinis ar dirbtinai ribojantis konkurenciją, nes atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančius lanksčius lor fibroendoskopus, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka šį reikalavimą. |
| 6 p. o. d. Standus endoskopas DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 25. | 6. CRI indeksas: 94% ± 1% | Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas (CRI) turi būti 94% ± 1%. “ Norime atkreipti dėmesį, kad reikalavimas turėti CRI indeksą 94 ± 1% yra perteklinis ir nepagrįstai riboja konkurenciją, nes dauguma medicinoje plačiai naudojamų LED šviesos šaltinių gamintojų siūlo šviesos šaltinius su CRI reikšme apie 90–92, o toks CRI indeksas jau užtikrina puikią spalvų atvaizdavimo kokybę, pilnai pakankamą visiems diagnostikos ir chirurginiams poreikiams. Argumentai: • Skirtumas tarp CRI 92 ir CRI 94 yra praktiškai nepastebimas žmogaus akiai klinikinėje aplinkoje, todėl 92 CRI pilnai užtikrina aukštą spalvų atkūrimo kokybę ir neturi jokios įtakos diagnostinių ar chirurginių procedūrų tikslumui. • CRI indeksas virš 90 yra laikomas aukštos kokybės rodikliu medicinoje pagal tarptautinius standartus, todėl reikalavimas būtinai turėti CRI ≥ 93–95 neatspindi realios klinikinės praktikos poreikių. • Perteklinis CRI reikalavimas nepagrįstai apriboja konkurenciją, nes daugelis aukštos kokybės šviesos šaltinių gamintojų negali pasiūlyti CRI 94±1%, bet siūlo CRI 90–92 – taip dirbtinai siaurinamas tiekėjų ratas, kas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo principų dėl konkurencijos užtikrinimo. • Pakeitus reikalavimą į „CRI ne mažiau kaip 90“ būtų užtikrintos pakankamos spalvų atkūrimo savybės bei platesnė konkurencija tarp aukštos kokybės įrangos tiekėjų. Todėl prašome pakeisti reikalavimą į: „Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas (CRI) turi būti ne mažesnis kaip 90.“ | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 26. | 6. CRI indeksas: 94% ± 1% | Perteklinis reikalavimas, prašome panaikinti | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas ir reikalavimas panaikinamas nebus, tačiau pažymime, kad skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą |
| 27. | 7. Šviesos intensyvumas: 215klx ± 10klx | Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Šviesos intensyvumas turi būti 215 klx ± 10 klx. “ Norime atkreipti dėmesį, kad toks aukštas reikalaujamas šviesos intensyvumas (mažiausiai apie 205 klx) yra perteklinis daugeliui klinikinių procedūrų ir nepagrįstai riboja konkurenciją, nes daugelis aukštos kokybės medicininių šviesos šaltinių siūlo įrangą su šviesos intensyvumu iki 200 klx. Argumentai: • Medicinos praktikoje pripažįstama, kad šviesos intensyvumas 160–200 klx yra visiškai pakankamas tiek diagnostinėms, tiek daugumai chirurginių procedūrų, užtikrinant puikų matomumą be papildomo akinimo ar nereikalingo karščio. • Skirtumas tarp 200 klx ir 215 klx praktiškai nesukuria jokio pastebimo klinikinio pranašumo, tačiau dirbtinai riboja rinkoje prieinamų kokybiškų šviesos šaltinių pasirinkimą. • Daugelis pasaulyje žinomų gamintojų (pvz., Dräger, Karl Storz, Stryker) siūlo šviesos šaltinius, kurių intensyvumas siekia iki 200 klx – todėl reikalavimas ≥205 klx (215 klx -10 klx tolerancija) eliminuoja daugelį konkurencingų, aukštos kokybės sprendimų tiekėjų. • Pertekliniai reikalavimai neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų dėl konkurencijos skatinimo ir racionalaus lėšų panaudojimo. • Sumažinus minimalų reikalaujamą šviesos intensyvumą iki 200 klx būtų užtikrinta pakankama apšvietimo kokybė bei platesnis konkurencingų tiekėjų ratas, o tai leistų pasiekti geriausią kainos ir kokybės santykį. Todėl prašome pakeisti reikalavimą į: „Šviesos intensyvumas turi būti ne mažesnis kaip 200 klx.“ | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą dalinai sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| 28. | 7. Šviesos intensyvumas: 215klx ± 10klx | Ne mažiau 215klx ± 10klx arba 1000 ± 10 lumenų | Žr. atsakymą Nr. 27. Pažymime, jog atnaujintoje techninėje specifikacijoje numatyta, kad standus endoskopas turi užtikrinti ne mažesnį nei 190 klx šviesos intensyvumą, kas atitinka aukštos kokybės apšvietimą ir yra būtinas tiksliai vizualizacijai medicininių procedūrų metu. Paaiškiname, kad remiantis techninėje specifikacijoje nurodytu matymo kampu ir darbiniu ilgiu, tiekėjo siūlomas keitimas 1000 ± 10 lumenų generuoja tik apytiksliai tik apie 20 klx, o tai yra apie 10 kartų mažesnis intensyvumas nei reikalaujama. Esant tokiam mažam šviesos intensyvumui atsiranda: 1. Nepakankamas apšvietimo rizika: • Gali lemti prastą matomumą audiniuose ar ertmėse, ypač giluminėse ar mažai kontrastingose vietose. • Sumažėja galimybė tiksliai identifikuoti patologijas ar atlikti intervencijas. 2. Vaizdo kokybės pablogėjimo rizika: • Mažesnis šviesos intensyvumas gali sukelti triukšmą vaizde, prastesnį kontrastą ir spalvų iškraipymus. 3. Paciento saugumo ir gydytojo efektyvumo rizika: • Prastas apšvietimas gali apsunkinti procedūrą, padidinti jos trukmę. |
| 29. | 8. Baterijos veikimo laikas: Ne mažiau 10 val. | Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Baterijos veikimo laikas turi būti ne mažiau kaip 10 val. “ Norime atkreipti dėmesį, kad toks reikalavimas dėl ilgo baterijos veikimo laiko yra perteklinis ir nepagrįstai riboja konkurenciją, nes dauguma aukštos kokybės medicininės įrangos gamintojų siūlo įrenginius, kurių baterijos veikimo laikas yra apie 6–8 val., kas pilnai pakanka įprastai darbo dienai ar kelioms procedūroms be papildomo įkrovimo. Argumentai: 6 val. baterijos veikimo laikas yra daugiau nei pakankamas daugumai klinikinių situacijų, nes įranga dažniausiai naudojama stacionariai arba gali būti įkraunama tarp procedūrų, todėl nereikia perteklinio akumuliatoriaus pajėgumo, kuris reikšmingai padidina įrenginio kainą, svorį ar matmenis. Dauguma pirmaujančių gamintojų, gaminančių nešiojamą medicininę įrangą, siūlo baterijas, kurių veikimo laikas yra 6–8 val., todėl reikalavimas būtinai turėti ≥10 val. eliminuoja didelę dalį aukštos kokybės produktų. Perteklinis reikalavimas riboja tiekėjų konkurenciją, kas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo principų dėl konkurencijos skatinimo ir racionalaus biudžeto panaudojimo. Sumažinus reikalavimą iki ne mažiau kaip 6 val. būtų užtikrintas tiek pakankamas baterijos veikimo laikas kasdienei klinikinei praktikai, tiek galimybė dalyvauti platesniam konkurencingų tiekėjų ratui. Todėl prašome pakeisti reikalavimą į: „Baterijos veikimo laikas turi būti ne mažiau kaip 6 val.“ | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 30. | 8. Baterijos veikimo laikas: Ne mažiau 10 val. | Netikslus, neapibrėžtas kokiame veikimo rėžime baterija turi laikyti. Siūlome panaikinti šį reikalavimą arba pakeisti į: Baterijos veikimo laikas dirbant vidutiniu intensyvumu ne mažiau 3 val. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą dalinai sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| 31. | 12. Šviesos šaltinis gali būti mirkomas dezinfekcinėse priemonėse - Būtina | Perteklinis reikalavimas prašome pakeisti į: Šviesos šaltinis gali būti pilnai merkiamas apruošiant | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad reikalavimas yra pagrįstas infekcijų kontrolės reikalavimais ir būtinas saugiam medicininių prietaisų naudojimui. Šviesos šaltinis LOR apžiūrose dažnai turi sąlytį su potencialiai užkrėstais paviršiais ar būti arti gleivinių, todėl reguliarus ir efektyvus dezinfekavimas yra būtinas. Pažymime, kad reikalavimas nėra perteklinis ar dirbtinai ribojantis konkurenciją, nes atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančius standžius endoskopus, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka šį reikalavimą. |
| 7 p. o. d. Optinis koherentinis tomografas DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 32. | 1. Prietaiso paskirtis. Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. Optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. Spalvota akių dugno fotografija su angiografijos funkcija arba skenuojančio lazerinio oftalmoskopo atvaizdas su angiografijos funkcija. | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis, neaišku apie kokio tipo angiografiją yra kalbama, prašome pakeisti į: 1. Optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. Spalvota akių dugno fotografija, arba skenuojančio lazerinio oftalmoskopo atvaizdas; 3. OKT angiografija. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 33. | 3. OKT skenavimo greitis: ≥ 50000 A skenų per sekundę | Siūlome keisti į: ≥ 70000 A skenų per sekundę Didesnis skenavimo leidžia sumažinti tyrimo trukmę, pagerina paciento komfortą, sumažina artefaktų, susijusių su akių judesiais, riziką ir užtikrina tikslesnius bei kokybiškesnius vaizdus – tai ypač svarbu vertinant smulkias tinklainės struktūras ir ankstyvus patologinius pokyčius. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą dalinai sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. Paaiškiname, kad siekiant geresnės vaizdo kokybės ir diagnostinio tikslumo labai svarbu, kad įranga turėtų ne mažiau kaip 80000 A skenų per sekundę. |
| 34. | 8. OKT skenavimo šablonai ir analizės raportai: 1. 3D tūrinis skenavimas; 2. Makula linijinis skenavimas; 3. Makula kryžius; 4. Makulos storio žemėlapis; 5. Makula multi skenavimas; 6. Makula radialinis skenavimas; 7. Nervo apskritimas; 8. Nervo storio žemėlapis; 9. Nervo radialinis skenavimas; 10. Tinklainės storio žemėlapis - kombinuotas makulos ir nervo atvaizdavimas viename tyrime. | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis, vietomis perteklinis ir taip apribojantis konkurenciją, nes realiame darbe naudojami tik keli visuotinai priimtini/standartizuoti tyrimo šablonai ir ataskaitos. Prašome pakeisti į: 1. 3D tūrinis skenavimas; 2. Linijinis skenavimas; 3. Radialinis skenavimas; 4. Persikryžiuojančių linijų skenavimas; 5. Platus 3D skenavimas, apimantis makulą ir diską; 6. Makulos storio ataskaita, palyginimas su normatyvine duomenų baze; 7. Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio apie optinį diską nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 35. | 9. OKT matavimai: - OKT angiografijos kraujagyslių tankio; - OKT Angiografijos FAZ ploto matavimas; - Ganglinių ląstelių kiekio matavimas. | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis ir apribojantis konkurenciją, prašome pakeisti į: OKT angiografijos kraujagyslių tankio matavimas. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad OKT angiografijos FAZ ploto matavimas yra reikalingas siekiant tinkamai įvertinti centrinės tinklainės kraujotakos būklę, todėl įranga turi ne tik parodyti kiek kraujagyslių yra tam tikrame tinklainės plote, bet ir centrinėje tinklainės srityje. Taip pat paaiškiname, kad ganglinių ląstelių kiekio matavimas yra svarbus centrinės tinklainės nervinių ląstelių sluoksnio vertinimui. Atsižvelgus į tai, kas aukščiau išdėstyta, informuojame, kad VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika negali atsisakyti šių matavimų. Pažymime, kad reikalavimas nėra perteklinis ar dirbtinai ribojantis konkurenciją, nes atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančius optinius koherentinius tomografus, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka šį reikalavimą. |
| 36. | 15. OKT prietaiso staliukas: Specialus motorizuotas stalas OKT prietaisui, kompiuteriui, monitoriui ir spausdintuvui | Reikalavimas perteklinis, galimai pritaikytas vienam gamintojui ir apriboja konkurenciją, prašome pakeisti į: Specialus motorizuotas stalas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 37. | 16. Kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui: 1. Stacionarus kompiuteris, užtikrinantis pilną prietaiso funkcionalumą; 2. Kompiuterio operacinė sistema Windows 11 3. Kartu su kompiuteriu turi būti pateikta: a) Monitorius (jei siūlomas kompiuteris yra stacionarus); b) Klaviatūra ir pelė; c) Spalvotas lazerinis spausdintuvas. | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis, apribojantis konkurenciją: 1. Stacionarus kompiuteris, užtikrinantis pilną prietaiso funkcionalumą. Kompiuteris gali būti ir kartu su integruotu monitoriumi; 2. Kartu su kompiuteriu turi būti pateikta: a) Monitorius (jei siūlomas kompiuteris neturi integruoto monitoriaus); a) Klaviatūra ir pelė; b) Spalvotas lazerinis spausdintuvas. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 9 p. o. d. Masažo stalas DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 38. | 1.1.4. Galvos, nugaros atlošas: Reguliuojamas hidrauliniu būdu 15-70L kampu | Prašome patikslinti parametro reikšmę, ar tikrai PO pageidauja, kad galvos/nugaros dalis būtų reguliuojama 15-70° kampu? Rekomenduotumėme parametro reikšmę keisti į „Reguliuojamas hidrauliniu būdu arba dujine spyruokle ne siauresniame diapazone negu nuo 0° iki 70°“. Tokia išraiška leistų tiekėjams siūlyti kušetę, kurios galvos/nugaros dalis gali būti nuleidžiama iki visiškai horizontalios padėties (kas būtų patogu apžiūros metu). Taip pat toks reguliavimo papildymas leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui, | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 39. | 1.1.4. Galvos, nugaros atlošas: Reguliuojamas hidrauliniu būdu 15-70L kampu | Siūlome keisti taip: Ne mažesniame intervale kaip nuo -15 iki +70 laipsnių. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą dalinai sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| 40. | 1.1.5. Plotis ≥60-70cm | Prašome patikslinti kokio būtent pločio kušetės PO pageidauja. Dabartinė išraiška yra kiek paini, kadangi ženklas „≥“ leidžia manyti, kad tiekėjas gali siūlyti kušetę, kurios plotis yra, pvz., 100 cm. Rekomenduojame pakeisti parametro išraišką paliekant arba „≥60 cm“, arba „60-70 cm“ | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 41. | 1.1.6. Aukštis nuo grindų: Minimalus 45cm. | Rekomenduojame aukščio reikalavimui suteikti paklaidą ir pakeisti parametro išraišką į „minimalus 45 cm ± 2 cm“. Tokia paklaida neturi didelės įtakos aukščiui, tačiau leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 42. | 1.1.7. Aukštis nuo grindų: Maximalus 90cm | Rekomenduojame aukščio reikalavimui suteikti paklaidą ir pakeisti parametro išraišką į „maksimalus ne mažiau 90 cm ± 2 cm“. Tokia paklaida neturi didelės įtakos aukščiui, tačiau leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui. Be to, papildžius išraišką žodžiais „ne mažiau“ suteiktų tiekėjams galimybę siūlyti kušetę, kurios maksimalus pakėlimo aukštis yra didesnis, nei 92 cm. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 43. | 1.1.8. Max. Naudotojo svoris ≥ 180kg | Siūloma keisti į 175 kg | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 10 p. o. d. Elektroterapijos aparatas DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 44. | 2.1. Interferencinė srovė (IF), naudojant moduliuotos amplitudės signalus: Moduliacijos dažnis pastovus arba tolygiai kintantis intervale ne blogiau kaip 1-250 Hz, Nešančio dažnio pasirinkimas ne blogiau kaip 2, 4, 5, 8 ar 10 kHz | Moduliacijos dažnis pastovus arba tolygiai kintantis intervale ne blogiau kaip 1-200 Hz, Nešančio dažnio pasirinkimas ne blogiau kaip 2 -10 kHz | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 45. | 2.2. Galvaninė srovė (G): Pastovi, Su pertrūkiais, dažnis ne blogiau kaip intervale 1-15 HZ | Galima rinktis tarp pastovios ir su pertraukimais, Intensyvumas pasirenkamas nuo 0 iki 79mA | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 46. | 2.3. Raumenų elektrostimuliacija (EMS): Moduliacijos dažnis ne blogiau kaip 20 - 250 Hz, Maksimalios amplitudės impulso trukmė ne blogiau kaip 0-30 sek. | Moduliacijos dažnis ne blogiau kaip 1-200 Hz, Maksimalios amplitudės impulso trukmė ne blogiau kaip 0-30 sek | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 47. | 2.5. Didelio voltažo srovė (HV): Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 0,5 – 200 Hz | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 10-120 Hz | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 48. | 2.6. TENS srovė: Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 0,5 – 250 Hz | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 1 – 250 Hz | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 49. | 2.7. Mikro srovė (MCR): Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 0,2 – 400 Hz | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 0,1 – 1000 Hz | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 50. | 2.8. Faradinė srovė: Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 20 – 250 Hz | Keisti į Monofazinė trikampė | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 11 p. o. d. Operacinis stalas DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 51. | 1.2. Nuleidžiamos specialios atramos stabilizuojančios stalą arba elektrinis stabdys - Būtina | Siūlome keisti sekančiai: Darbinėje padėtyje stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centrine ratukų blokavimo sistema (stabdžiu blokuojant ratukus); | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 52. | 2.2. Iš išorės padengta stumdomomis plokštėmis - Būtina | Apsauginės teleskopinės kolonos elementas aukščio reguliavimui ar funkcionalumui įtakos neturi, todėl siūlome panaikinti arba papildyti šį punktą sekančiai: „Iš išorės padengta stumdomomis plokštėmis arba kitu apsauginiu elementu“ | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 53. | naujas reikalavimas | Stalo ilgis, įskaitant galvos, nugaros - sėdmenų bei 2-jų dalių kojų sekcijas ≥ 2130 mm | Atsakome, kad VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl papildomi reikalavimai nebus įtraukiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 54. | naujas reikalavimas | Operacinio stalo plotis (be šoninių bėgelių): ≥ 540 mm | Žr. atsakymą Nr. 53. |
| 55. | naujas reikalavimas | Stalviršio padėties reguliavimas: 1. Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 30°; 2. Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 30°; 3. Motorizuoto lateralinio pasvirimo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo –20° iki +20°; 4. Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas intervale ≥ (720 - 1080) mm; 5. Nugaros sekcijos reguliavimas (rankiniu būdu - dujinės spyruoklės pagalba) intervale ≥ ((-50) - (+70)) º; 6. Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimo ribos ≥ – 90° iki + 20°; 7. Galvos sekcijos reguliavimas intervale ≥ ((-45) - (+30)) º; | Žr. atsakymą Nr. 53. |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.