TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vaizdo tyrimų įranga ir vaikštynė

- Prekė turi būti nauja, nenaudota bei paženklinta identifikaciniu numeriu. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

- Tiekėjas turi įvertinti visas medicinos įrangos dalių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

- Kartu su medicinos įranga (toliau - įranga, prekė) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).

- Prekėms suteikiama ne mažesnė nei reikalaujama garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pirkimo dalis – Video kolposkopas (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 1. | Video kolposkopas |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 1.1. | Paskirtis | Pritaikytas darbui ginekologijoje, skirtas ginekologinių pakitimų ankstyvai diagnostikai |  |  |
| 1.2. | Tipas | Mobilus kolposkopas - mikroskopas su stovu ir alkūnine sistema |  |  |
| 1.3. | Stovo pagrindas | Su ratukais, turinčiais stabdžius |  |  |
| 1.4. | Kolposkopo galvos aukščio reguliavimas | Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 780 – 1160 mm |  |  |
| 1.5. | Apšvietimas | 1.5.1. LED šviesos šaltinis; 1.5.2. Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 50000 LUX; 1.5.3. Automatinis arba rankinis šviesos intensyvumo reguliavimas; |  |  |
| 1.6. | Binokuliarinis tubusas | Pakreiptas 45° kampu |  |  |
| 1.8. | Okuliarai | Okuliarai su dioptirjų reguliavimu ne siauresnėse ribose kaip nuo -5 iki +5D |  |  |
| 1.9. | Bendras didinimas | 1.9.1. Ne siauresnėse ribose kaip 3x – 8x; 1.9.2. Didinimo keitiklis su ne mažiau kaip 3 (trimis) fiksuotomis padėtimis; |  |  |
| 1.10. | Objektyvo lęšis | Su reguliuojamu fokusavimo atstumu nesiauresnėse ribose kaip 250 – 300 mm |  |  |
| 1.11. | Matymo laukas | Stebimo laukai diametrai, atitinkamai nustatytam didinimui ne siauresnėse ribose kaip 16 – 48 mm |  |  |
| 1.12. | Filtras | Beraudis (žalias) |  |  |
| 1.13. | Papildoma komplektacija | 1.13.1. Kolposkopo galvoje integruota kamera (≥1920x1080 raiškos) – 1 vnt.; 1.13.2. Monitorius (tvirtinamas prie kolposkopo stovo) – 1 vnt.; 1.13.3. Programinė įranga vaizdų (nuotraukų, vaizdo įrašų) įrašymui, peržiūrai ir perdavimui – 1 vnt.; |  |  |
| 1.14. | Maitinimo šaltinis | 220V±10%, 50 Hz elektros tinklas |  |  |
| 1.15. | CE ženklinimas | Atitikimas ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimams medicinos prietaisams |  |  |
| 1.16. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 1.17. | Naudotojo vadovas | Originalo ir lietuvių kalbomis |  |  |
| 1.18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Pirkimo dalis – Video sistema cistoskopijoms (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 2. | Video sistema cistoskopijoms |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 2.1. | Endoskopinė vaizdo sistema |  |  |  |
| 2.1.1. | Funkcionalumas | 1) Monitorius, vaizdų formavimo modulis, archyvavimo sistema ir šviesos šaltinis integruoti viename korpuse arba atskiri, tarpusavyje derantys, įrenginiai; 2) Su VESA 100 tipo ar lygiaverte jungtimi vaizdo sistemai tvirtinti prie mobilaus stovo; 3) DVI-D arba lygiavertė jungtis išorinio monitoriaus prijungimui; 4) ≥ 2 jungtys kamerų galvutėms ar lankstiems video endoskopams prijungti. |  |  |
| 2.1.2. | Monitorius | 1) LED tipo arba lygiavertis; 2) Įstrižainė ≥ 18"; 3) Raiška ≥ 1920x1080 vaizdo elementų; 4) Šviesumas ≥ 500 cd/m2 |  |  |
| 2.1.3. | Šviesos šaltinis | LED tipo arba lygiavertis |  |  |
| 2.1.4. | Vaizdų išsaugojimo modulis | 1) Galimybė išsaugoti video vaizdus bei nuotraukas į vidinį kaupiklį ir išorines laikmenas; 2) Vidinio kaupiklio talpa ≥ 40 GB; 3) Nuotraukų formatas JPG arba lygiavertis; 4) Video įrašų formatas MPEG-4 arba lygiavertis. |  |  |
| 2.2. | Videokameros galva |  |  |  |
| 2.2.1. | Suderinamumas | Suderinama su 1 punkto endoskopine vaizdo sistema; |  |  |
| 2.2.2. | Raiška | ≥ (1920x1080) vaizdo elementų; |  |  |
| 2.2.3. | Progresinis skanavimas | Būtina |  |  |
| 2.2.4. | Programuojami videokameros galvutės mygtukai | Būtina |  |  |
| 2.3. | Šviesolaidis |  |  |  |
| 2.3.1. | Tipas | Fibrooptinis |  |  |
| 2.3.2. | Jungtis | Su tiesia jungtimi |  |  |
| 2.3.3. | Skersmuo | 3,5 ± 0,5 mm |  |  |
| 2.3.4. | Ilgis | ≥ 230 cm |  |  |
| 2.4. | Stovas įrangai |  |  |  |
| 2.4.1. | Mobilumas | 4 vnt. antistatiniai ratai, 2 vnt. iš jų su stabdžiais |  |  |
| 2.4.2. | Laikikliai | Su kanalu arba laikikliais įrangos laidams |  |  |
| 2.4.3. | Su laikikliu kamerai | Būtina |  |  |
| 2.5. | CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 2.6. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 2.7. | Naudotojo vadovas | Originalo ir lietuvių kalbomis |  |  |
| 2.8. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Pirkimo dalis – Vaikštynė su elektriniu aukščio reguliavimu (4 vnt.) |  |  |  |  |
| 3. | Vaikštynė su elektriniu aukščio reguliavimu |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 3.1. | Maksimalus naudotojo svoris | Ne mažiau 150 kg |  |  |
| 3.2. | Naudotojo ūgis | Ne mažesnėse ribose nei nuo1400 mm iki 2000 mm |  |  |
| 3.3. | Aukščio reguliavimas | elektrinis |  |  |
| 3.4. | Ratukai / stabdžiai | Būtina |  |  |
| 3.5. | Konstrukcija | 3.5.1. ergonomiška, 3.5.2. reguliuojami porankiai ir rankenos įvairiomis kryptimis. |  |  |
| 3.6. | Komplektacija | 3.6.1. integruota baterija 3.6.2. kroviklis 3.6.3. porankių atramos 3.6.4. visų 4 ratų stabdžių sistema 3.6.5. aukščio matuoklis (skalė) 3.6.6. valdymo pultelis |  |  |
| 3.7. | CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 3.8. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 3.9. | Naudotojo vadovas | Originalo ir lietuvių kalba |  |  |
| 3.10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

____________