Pirkimo sąlygų 2.2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FIZINIŲ SAVYBIŲ NUSTATYMO PRIETAISAI

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

“DEGUONIES SUVARTOJIMO DUJŲ ANALIZĖS PRIETAISAS”

1. REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 3 | Įrangos pristatymo terminas – 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 4. | Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo, jo atstovo, pardavėjo arba subjekto turinčio susitarimą su tokiu atstovu apmokytas specialistas ar darbuotojas. Pirkėjo personalui pademonstruojami visi parametrai ir nurodytos reikšmės. Po instaliacijos pateikiama paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |
| 5. | Tiekėjas kartu su Įrangos priėmimo-perdavimo aktu Pirkėjui turi pateikti Įrangos naudotojo instrukcijas, įskaitant: - rekomendacijas Pirkėjo personalui kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti Įrangą; - jei taikoma, nurodymus kaip naudotojas gali kuo labiau sumažinti Įrangos poveikį aplinkai siekiant didesnio Įrangos naudojimo efektyvumo (pvz., energijos suvartojimo mažinimo, ilgesnio tarnavimo laiko); - informacija apie tai, kokias atsargines dalis galima pakeisti. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |
| 6. | Tiekėjas privalo įvykdyti ne trumpesnius nei 1 dienos (4 val.) mokymus darbui su įranga ir programine įranga darbo vietoje. Šias paslaugas turi atlikti gamintojo, gamintojo atstovo, arba subjekto, turinčio susitarimą su tokiu atstovu specialistas. Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo personalą (iki 5 asmenų) naudotis įranga ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo prekių pristatymo dienos, suderinęs su pirkėju tinkamą laiką sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkėjo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas) ir įrangos tinkamas eksploatavimas. Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Pirkėju raštu [el. paštu] suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį. Reikalavimai išvardinti Specialiųjų sutarties sąlygų 13 skyriuje.

3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – PRIVALOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė

| Pirkimo objektas - Deguonies suvartojimo dujų analizės prietaisas su veloergometru. | Kiekis - 1 kompl. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). Deguonies analizatoriaus komplektacija (pagrindiniai sistemą sudarantys komponentai); - Deguonies analizatorius – 1 vnt.; - O2 jutiklis – 1 vnt.; - Veido kaukių rinkinys: 3.1. Rinkinį sudaro ne mažiau 4 vnt. kaukių; 3.2. Ne mažiau 3 skirtingų dydžių; 3.3.Kaukių laikikliai kiekvienam dydžiui po 1 vnt. - Dujų analizės mėginio linija – 2 vnt.; - Širdies ritmo jutiklis – 1 vnt. - Srauto matavimo įrenginys – 1 vnt. - Kalibracinis rinkinys - Programinė įranga- 1 vnt.. Deguonies analizatorius; 1 vnt.. 2.1.; Srauto matavimas; Kiekviename įkvėpime (angl.: „breath by breath“). 2.2.; Srauto matuoklio (turbinos) techniniai parametrai:. 2.2.1.; Naudojimo tipas; Skirtas daugkartiniam naudojimui. 2.2.2.; Maksimalus srautas; Ne mažiau kaip 14 l/s. 2.2.3.; Srauto tikslumas (paklaida); ≤ 50 ml/s arba ≤ ± 3%. 2.2.4.; Kalibracija; Kalibruojamas. 2.2.5.; CO₂ matavimas; Matuojamas. 2.4.; Atliekami tyrimai:; 1. Nustatomi (išmatuojami (arba apskaičiuojami) parametrai: VT1 VT2, VO₂ max, HRmax 2.Pateikiami matavimai tyrime ne mažiau nei išvardinta: VE, VO2, VCO2, RER, METS, V slope; EFVL (Exercise Flow Volume Loop) 3. Kvėpavimo matavimai ne mažiau nei išvardinta: VEmax, VE, VE/VCO2, VE/t. 3.; Veloergometras:; 1. Darbo apkrovos diapazonas - 7 – 999 W (ne siauresnis už nurodytą) 2. Mažiausias apkrovos žingsnis ≤ 1 W 3. Leistinas vartotojo svoris ≥ 160 kg 4. Stabdžių sistema – būtina 5. Vairo reguliavimo kampas - 360 ° (± 10 °) 6. Valdymas – jutikliniu ne mažiau 7“ ekranu;. 4.; Siūlomos įrangos CE ženklinimas; Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomos įrangos žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba lygiavertę atitikties deklaraciją, išduotą pagal bet kurios Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės teisės aktus), kopijas). 5.; Įrangos ir jos daugkartinio naudojimo priedų (išskyrus dėl riboto tarnavimo resurso periodiškai keičiamus eksploatacinius priedus bei sunaudojamas eksploatacines medžiagas) garantinis laikotarpis; Ne trumpesnė nei 12 mėnesių; Patvirtinančių dokumentų teikti nereikia. |

Techninių specifikacijų rodiklių pagrindimas

Visi reikalaujami techninių specifikacijų techniniai rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis (išskyrus pozicijas, kuriose nurodyta, kad nereikalaujama). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas, brošiūros su techninių duomenų įrašais arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Pridėtuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtas techninėje specifikacijoje nurodyto punkto numeris arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta, užpildant Techninės specifikacijos 5 ir 6 stulpelius (Dokumento pavadinimas ir Dokumento lapo numeris).

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Techninę specifikaciją parengė: Karolina Matukynienė