TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL VšĮ Centro poliklinikos vykdomos rinkos konsultacijos CVP IS priemonėmis (ID 3883278) dėl pirkimo „CP-64463 Medicininės kėdės, operacinis stalas su priedais, anesteziologinis multifunkcinis vežimėlis, daugiafunkcinis vežimėlis“ dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL I PIRKIMO OBJEKTO DALIES (operacinis stalas su priedais) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 1. | 2. Bendrieji reikalavimai stalui: <.... 5. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova iki 400 kg | siūlome patikslinti punktą 2.5. sekančiai: Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 450 kg. Pakeitus parametro reikalavimą (vietoje iki – į ne mažiau kaip) tikrai nepablogėtų operacinio stalo funkcionalumas (nes paciento leidžiamas svoris yra nurodomas – ne mažiau kaip). Siūlome patikslinti minimo reikalavimo ribą, o tai mūsų manymu suteiks galimybę pirkime dalyvauti platesniam gamintojų ratui, nes su nurodomu parametru yra ne vienas gamintojas. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą dalinai sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| 2. | 3. Reikalavimai stalviršiui: <.... e) stalviršio sekcijos su greito nuėmimo-uždėjimo mechanizmu. | Siūlome patikslinti punktą 3.e) sekančiai: Stalviršio sekcijos su greito nuėmimo-uždėjimo mechanizmu arba turintys fiksavimo priemones: fiksavimo rankenas, sraigtus ar kitus būdus. Suprantama, kad šis reikalavimas yra dėl saugumo sumetimų. Tačiau tai yra nebloginantis stalo funkcijos reikalavimas. Tai gerins konkurenciją tarp gamintojų. Siūlome patikslinti minimo reikalavimo ribą, o tai mūsų manymu suteiks galimybę pirkime dalyvauti platesniam gamintojų ratui, nes su nurodomais parametrais yra ne vienas gamintojas. | Atsakome, kad siūlymas išplėsti reikalavimą netenkinamas. VšĮ Centro poliklinika yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl esami reikalavimai išplečiami nebus. |

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL II PIRKIMO OBJEKTO DALIES (daugiafunkcinis vežimėlis) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 3. | 1. Daugiafunkcinis vežimėlis su pagrindu, įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, ir 2 tvirtomis lentynomis | Neaišku, kas tai „pagrindas“. | Paaiškiname, jog pagrindas yra vežimėlio stalviršis arba viršutinė lentyna. Atsižvelgus į jūsų prašymą paaiškinti sąvoką, VšĮ Centro poliklinika tikslina reikalavimą, todėl skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| 4. | 3. Lentynos: 40±1 x 36±1 cm Medžiaga: - vertikalios kolonos iš aliuminio - plieno lakštas, padengtas epoksidine milteliniu būdu arba lygiaverte medžiaga | Neaišku, ar aliuminis, ar plienas, ar priimtina abi medžiagos | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| DĖL III PIRKIMO OBJEKTO DALIES (medicininės kėdės) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| Medicininė kėdė be atlošo |  |  |  |
| 5. | 1.5. Reguliuojamas kėdės aukštis diapazone ≥ (47-61) cm, pagrindo skersmuo ≥ 62 cm, sėdynės skersmuo ≥ 34 cm. | pagrindo skersmuo ≥ 62 cm manome aiškiai per didelis, galimai ribojanti konkurenciją. Įprastai gydytojo kėdžių pagrindas yra 55-60 cm. Prašome koreguoti „pagrindo skersmuo nemažiau 55 cm | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| 6. | 1.6. Turi CE sertifikatą | Perteklinis reikalavimas. Kėdė- tai ne MEDICINOS PRIETAISAS, netaikomi MDR reikalavimai, nežiūrint to kad naudojama ligoninėje | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, jog kėdės, kurios: (i) naudojamos pacientų chirurginiam paruošimui ar operavimui, (ii) padeda atlikti diagnostines ar gydomąsias procedūras, (iii) yra būtinos gydymo ar tyrimo proceso dalis, yra laikomos medicinos prietaisais pagal Europos Sąjungos Medicinos prietaisų reglamentą (MDR) 2017/745 ir turi atitikti visus susijusius reikalavimus, įskaitant CE ženklinimą. |
| Medicininė kėdė su atlošu |  |  |  |
| 7. | 2.7. Reguliuojamas kėdės aukštis diapazone ≥ (60-78) cm, pagrindo skersmuo ≥ 62 cm, sėdynės skersmuo ≥ 34 cm. | pagrindo skersmuo ≥ 62 cm manome aiškiai per didelis, galimai ribojanti konkurenciją. Įprastai gydytojo kėdžių pagrindas yra 55-60 cm. Prašome koreguoti „pagrindo skersmuo nemažiau 55 cm | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| 8. | 2.8. Turi CE sertifikatą. | Perteklinis reikalavimas. Kėdė- tai ne MEDICINOS PRIETAISAS, netaikomi MDR reikalavimai, nežiūrint to kad naudojama ligoninėje. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, jog kėdės, kurios: (i) naudojamos pacientų chirurginiam paruošimui ar operavimui, (ii) padeda atlikti diagnostines ar gydomąsias procedūras, (iii) yra būtinos gydymo ar tyrimo proceso dalis, yra laikomos medicinos prietaisais pagal Europos Sąjungos Medicinos prietaisų reglamentą (MDR) 2017/745 ir turi atitikti visus susijusius reikalavimus, įskaitant CE ženklinimą. |
| DĖL IV PIRKIMO OBJEKTO DALIES (anesteziologinis multifunkcinis vežimėlis) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 9. | 1.2. Vežimėlio rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos | Siūlome papildyti „aliuminio“. Vežimėliai su aliuminio rėmu/laikančiąja konstrukcija tokie pat ilgaamžiai kaip plieno, bet yra lengvesni, lengviau valdomi. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| 10. | 1.5. Vežimėlyje įrengti ne mažiau kaip 4 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu, vežimėlio stalčiai gali būti su išimamais stalčių skirtukais. Stalčiai su centriniu užraktu. | Neaišku, ar visi stalčiai su skirtukais. | Techninės specifikacijos 1.5 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad stalčiai gali būti su išimamais skirtukais, o tai reiškia, jog reikalavimas nėra privalomas. Taip pat nėra apibrėžiama ar kitaip ribojama kiek stalčių ir su keliais skirtukais turėtų būti siūloma. |
| 11. | 1.6. Kartu su multifunkciniu vežimėliu turi būti komplektuojami tokie priedai: <...> Konteineris aštrių atliekų saugojimui su laikikliu tvirtinimui prie stovo virš darbastalio | „Konteineris aštrių atliekų saugojimui su laikikliu tvirtinimui prie stovo virš darbastalio“ manome nepatogus sprendimas. Dažniausiai, konteineris tvirtinama šone prie vežimėlio. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. VšĮ Centro poliklinika yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimas keičiamas nebus. |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.