TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mobili odontologinė sistema

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Mobili odontologinė sistema.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimu perkama pilna darbui reikalinga komplektacija, tarpusavyje suderintos priemonės.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologijos sistema | Komplektas | 2 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Perkant Priemonę (Įrangą) užpildomas Priedas Nr. 1

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Priemonę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Priemonę pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Pristatymo adresas (-ai): Pramonės pr. 31, Kaunas.

  - Priemonė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Su pristatomomis Priemone pateikiamas Priemonės perdavimo–priėmimo aktas / krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Priemonės perdavimo–priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame detalizuota Priemonė ir jos kiekis.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Mobilios odontologijos sistemos techninė specifikacija

__________

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

MOBILIOS ODONTOLOGIJOS SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Pirkimo dalies prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Priemonės (Įrangos) parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili gydytojo instrumentų konsolė |  |  |
| 1.1. | Gydytojo instrumentų konsolė sumontuota dėžėje kartu su nusiurbimo sistema ir kompresoriumi | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų konsolės komplektacija | Rankovė nusiurbimui – 1 vnt., švirkštas oras-vanduo - 1 vnt., rankovė elektriniam mikrovarikliui – 1 vnt., rankovė skaleriui – 1 vnt.; rankovė (modulis) sodapūtei, suderintas su gydytojo instrumentų konsole – 1 vnt. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3. | Gydytojo instrumentų konsolės dėžė: - dydis (plotis, gylis, aukštis) - svoris | Plotis – 40±10cm, gylis -30±10cm , aukštis - 40±16cm ≤17kg Dėžė - kieto korpuso, lagamino tipo, pritaikyta transportavimui (su rankena ir/ar ratukais) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.4. | Vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.5. | Siurbimo srautas ne mažiau 90l/min | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.6. | Integruota siurbimo sistema su surinkimo indu ne mažiau 350 ml talpos ir su apsauga nuo perpildymo | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.7. | Integruotos švaraus vandens sistemos indo talpa ne mažiau 350 ml | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.8. | Kojinis valdymo pedalas | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.9. | Darbinis slėgis ne mažiau nei 3 bar su galimybe reguliuoti | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.10. | Įranga komplektuojama kartu su daiktadėže, turinčia rankeną ir ne mažiau kaip 2 ratukus transportavimui. Daiktadėžės svoris – ne daugiau kaip 10 kg. Daiktadėžė privalo būti suderinta su gydytojo instrumentų konsole, kad užtikrintų patogų ir saugų transportavimą. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2. | Elektrinis mikrovariklis |  |  |
| 2.1. | Mikrovariklio tipas | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED pašvietimu | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.2. | Maksimalūs sūkiai | Ne mažiau 40000 aps./min | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.3. | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 3,0 Ncm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.4. | Sūkių valdymas | Rankenėle | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3. | Piezo elektrinis skaleris |  |  |
| 3.1. | LED pašvietimas | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2. | Veikimo dažnis | 28-32 kHz ribose | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3.3. | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4. | Kampinis antgalis mikrovarikliui |  |  |
| 4.1. | LED pašvietimas mikrovariklyje | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.2. | Grąžto aušinimas | Oru-vandeniu (Išpurškimas iš 1 taško) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.3. | Tvirtinimas | Būtina prie mikrovariklio | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.4. | Antgalio dantračio perdavimo santykis | 1:1 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.5. | Korpusas | Iš dalių sujungtų standžiai, kurių negalima išardyti be specialių įrankių. (netinka, jei antgalio galvutė įdedama į korpusą su „click“ ar panašia sistema). Nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.6. | Sterilizacija | Tinkamas sterilizuoti ne mažesnėje kaip 135°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.7. | Grąžto keitimas | Mygtuko pagalba | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.8. | Apsisukimų skaičius | Ne mažiau nei 40 000 aps./min. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.9. | Pavyzdinės kasdieninės priežiūros priemonės | Numatytų originalių (to paties gamintojo) priežiūros priemonių prie įsigyjamos priemonės (pvz.: ploviklis, alyva, antgaliui tepti pritaikyta tepimo jungtis) pavyzdinis rinkinys | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5. | Kampinis greitėjantis antgalis mikrovarikliui |  |  |
| 5.1. | LED pašvietimas mikrovariklyje | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.2. | Tvirtinimas | Būtina prie mikrovariklio | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.3. | Grąžto aušinimas | Vidiniu oru ir vandeniu (ne mažiau nei 3 taškų) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.4. | Antgalio dantračio perdavimo santykis | 1:5 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.5. | Apsisukimų skaičius | Ne mažiau nei 200 000 aps./min. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.6. | Sterilizacija | Tinkamas sterilizuoti ne mažesnėje kaip 135°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.7. | Grąžto keitimas | Mygtuko pagalba | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.8. | Korpusas | Iš dalių sujungtų standžiai, kurių negalima išardyti be specialių įrankių. (netinka, jei antgalio galvutė įdedama į korpusą su „click“ ar panašia sistema). Nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.9. | Pavyzdinės kasdieninės priežiūros priemonės | Numatytų originalių priežiūros priemonių prie įsigyjamos priemonės (pvz.: ploviklis, alyva, antgaliui tepti pritaikyta tepimo jungtis) pavyzdinis rinkinys | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6. | Tiesus antgalis |  |  |
| 6.1. | Tvirtinimas | Būtina prie mikrovariklio | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.2. | Aušinimas | Vidinis (be aušinimo vandeniu) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.3. | Apšvietimo funkcija | Be apšvietimo | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.4. | Antgalio dantračio perdavimo santykis | 1:1 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.5. | Apsisukimų skaičius | Ne mažiau nei 40 000 aps./min. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.6. | Sterilizacija | Tinkamas sterilizuoti ne mažesnėje kaip 135°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.7. | Grąžto keitimas | Mygtuko pagalba | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.8. | Korpusas | Iš dalių sujungtų standžiai, kurių negalima išardyti be specialių įrankių. (netinka, jei antgalio galvutė įdedama į korpusą su „click“ sistema). Nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.9. | Kasdieninės priežiūros priemonės | Komplekte turi būti gamintojo numatytos originalios priežiūros priemonės (pvz.: ploviklis, alyva, antgaliui tepti pritaikyta tepimo jungtis) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7. | Sodapūtė |  |  |
| 7.1. | Sodapūtės komplektacija | Komplekte: - sodapūtė – 1 vnt. - lenkti 60° antgaliukai – 4 vnt.; - lenkti 80° kampu antgaliukai – 4 vnt. - specialus prapurškimo antgalis, dedamas ant orinės rankovės, skirtas sodasrovės valymui – 1 vnt. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7.2. | Sodapūtės antgalis | - sukasi 360° - tinkamas plauti termodezinfektoriuje | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7.3. | Miltelių talpoje ne mažiau 2 purkštukų oro padavimui | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7.4. | Tvirtinimas | Ant rankovės tvirtinama per Midwest jungtį (prisukama tiesiai prie rankovės) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7.5. | Sterilizacija | Tinkama sterilizuoti ne mažesnėje kaip 135°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 8. | Komplektacija |  |  |
| 8.1. | Mobilios odontologijos sistemos komplektacija | - Mobilus odontologinis įrenginys – 1 vnt. - Daiktadėžė su ratukais – 1 vnt. - Elektrinis variklis – 1 vnt. - Piezo elektrinis skaleris – 1 vnt. - Kampinis antgalis 1:1– 9 vnt. - Kampinis greitėjantis 1:5 – 9 vnt. - Tiesus antgalis – 9 vnt. - Sodapūtė – 1 vnt. |  |