Techninė specifikacija Optinis koherentinis tomografas, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optinis koherentinis tomografas | Modelis, Gamintojas |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto); 3. spalvotos akių dugno fotografijos. |  |
|  | Prietaiso technologinis išpildymas ir komplektavimas | Prietaisas sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko. |  |
|  | OKT skenavimo greitis | Ne mažiau 50000 A skenų per sekundę |  |
|  | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | Ne mažiau 12 mm |  |
|  | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | Ne mažiau 9 mm |  |
|  | OKT skenavimo ašinė rezoliucija | Ne daugiau 7 µm |  |
|  | OKT skenavimo šoninė rezoliucija | Ne daugiau 20 µm |  |
|  | OKT skenavimo šablonai | 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis) |  |
|  | Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui | Ne daugiau 2,5 mm |  |
|  | Minimalus vyzdžio diametras akies dugno fotografijos tyrimui | Ne daugiau 3,3 mm |  |
|  | Akies dugno fotografijų tipai | Spalvota ir beraudė (Red-free), arba jiems lygiaverčiai dugno atvaizdavimo tipai |  |
|  | Spalvoto akies dugno fotografavimo kampas | Ne mažiau 45° |  |
|  | Paciento žvilgsnio vidinės fiksacijos taškų skaičius akies dugno periferijos fotografavimui | Ne mažiau 7 taškai |  |
|  | Lietimui jautraus monitoriaus pasukimo ir pasvirimo kampas | Lietimui jautrus ekranas turi būti reguliuojamas bent apie vieną ašį (vertikalią arba horizontalią) |  |
|  | Galimybė tyrimą atlikti pusiau automatiniu ir rankiniu režimu | Būtina |  |
|  | Specialus režimas pacientams su katarakta | Būtina |  |
|  | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, aukštos rezoliucijos skenavimas |  |
|  | Glaukomos analizės galimybės | - Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio apie optinį diską nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze; - Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. - Pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥4 tyrimais). |  |
|  | Priekinio akies segmento tyrimo modulis | Būtina |  |
|  | OKT angiografijos tyrimas | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles, nenaudojant kontrasto |  |
|  | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM. |  |
|  | Kompiuteris, tinkamas OCT ir spalvotų vaizdų apdorojimui ir kaupimui | Kompiuteris ir monitorius (HD raiškos) gali būti ir integruoti vienas su kitu; klaviatūra ir pelė (optinė) – atskirai. |  |
|  | Staliukas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas |  |
|  | Maitinimas | Iš ~220-240V, 50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantija | ≥24 mėn. |  |
|  | Atitiktis 93/42/EEC direktyvai/ ar lygiaverčiai | Būtina |  |
|  | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |  |
|  | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |