## Techninė specifikacija (projektas)

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI BEI INTEGRUOTŲ AUTOMATINIŲ ANALIZATORIŲ PANAUDA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas. Perkančioji organizacija numato pagal poreikį įsigyti reagentus ir papildomas priemones biocheminių ir imunocheminių tyrimų atlikimui, atsižvelgiant į Tiekėjo nurodytus jų kiekius bei panaudos būdu įsigyti integruotus automatinius analizatorius biocheminių ir imunocheminių tyrimų atlikimui (toliau – Analizatorius / Analizatoriai / Įranga) (įskaitant, bet neapsiribojant montavimą, diegimą, instaliavimą, integravimą, derinimą, paleidimą, priežiūrą, remontą, atnaujinimą ir aptarnavimą, bei Analizatoriaus veikimą užtikrinančių medžiagų ir detalių tiekimą). BVPŽ kodai: 38434000-6, 33696000-5, 33197000-7.

- Bendrieji reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms:

  - Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus Analizatoriaus darbas. Jeigu Tiekėjas, atlikdamas kiekių skaičiavimus, padarys klaidą, tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus reagentus, medžiagas, papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kitas papildomas priemones, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir Perkančioji organizacija (Pirkėjas) įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

  - Tyrimo atlikimui turi būti pateiktos ir įskaičiuotos į tyrimo kainą visos pagal gamintojo rekomendacijas tyrimo atlikimui reikalingos sudedamosios priemonės: reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos (ne mažiau kaip 2 lygių), plovikliai, specialūs valikliai, specialūs antgaliai, ar bet kokios kitos gamintojo nurodytos priemonės.

  - Vidiniai kontroliniai tyrimai atliekami po vieną kartą kiekvieną analizatoriaus darbo dieną, reagentai, kalibratoriai ir kt., priemonės bus naudojamos, atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo, galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus.

  - Visi reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos turi būti suderinami. Tiekėjai gali siūlyti skirtingų gamintojų prekes tik tuo atveju, jei kartu su pasiūlymu pateikia objektyvius ir oficialius dokumentus (pvz., metodinius aprašus, sertifikatus ar tyrimų rezultatus), patvirtinančius, kad siūlomos prekės yra suderinamos ir tinkamai veikia kartu.

  - Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.

  - Visos siūlomos prekės (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kitos papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi.

  - Visi siūlomi reagentai, kalibratoriai turi būti vieno gamintojo, originalūs, tinkami darbui su siūlomu analizatoriumi. Kontrolinės medžiagos gali būti siūlomos trečiųjų šalių ir nebūtinai to paties gamintojo kaip reagentai ir kalibratoriai. Dalyvis gali siūlyti skirtingų gamintojų reagentus ir kalibratorius tik tokiu atveju, jeigu dalyvio su pasiūlymu teikiama medžiaga objektyviai patvirtina, kad dalyvio siūlomos skirtingų gamintojų prekės tinkamai funkcionuos (derės) tarpusavyje ir yra tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi. Reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu šio reikalavimo atitikimui įrodymui turi būti pateiktos reagentų naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis, o kai reagentų ir įrangos gamintojai yra skirtingi, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti reagentų naudojimo instrukciją ir įrangos gamintojo parengtą dokumentaciją, kurioje turi būti informacija apie priemonių suderinamumą.

  - Siūlomi reagentai ir (ar) įranga turi būti paženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių arba, pereinamuoju laikotarpiu, pagal Direktyvą 98/79/EC, arba lygiaverčiu ženklu. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu.

- Laboratorinių tyrimų specifikacijos:

  - Integruota sistema atliekamų imunocheminių tyrimų specifikacija:

`										1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn., vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Skydliaukės peroksidazės antikūnai Anti-TPO | 16 700 | Imunocheminis metodas. Kiekybinio matavimo riba ne didesnė nei < 15 IU/ml. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė nei > 600,0 IU/ml. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Tireotropinas TTH | 236 600 | Imunocheminis metodas. Funkcinis jautrumas (kiekybinio matavimo riba) (koncentracija išmatuojama su 20% CV) ne didesnė nei 0,01 mIU/l | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Laisvas tiroksinas FT4 | 26 700 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Laisvas trijodtironinas FT3 | 16 700 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Feritinas | 86 600 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Aktyvusis Vitaminas B12 (holotranskobalaminas) | 14 200 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Folio rūgštis | 5 700 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | 25-Hidroksivitaminas D (bendras) | 130 000 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Antikūnai prieš hepatito C virusą Anti-HCV | 27 600 | Imunocheminis metodas. Santykinis jautrumas 100%. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Bendras (laisvas+sujungtas) PSA prostatos specifinis antigenas | 55 600 | Imunocheminis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir ŽIV-1 p24 antigeno nustatymas | 10 200 | Imunocheminis metodas. Santykinis jautrumas 100%. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Laisvas PSA | 5 600 | Imunocheminis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Hepatito B viruso paviršiaus antigenas HBsAg | 9 600 | Imunocheminis metodas. Santykinis jautrumas ne blogesnis nei 99,9%. Analitinis jautrumas ne blogesnis nei < 0,13 IU/ml (PSO 2-asis tarptautinis HBsAg standartas, potipis adw2, genotipas A, NIBSC kodas 00/588). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Didelio jautrumo Troponinas I arba Didelio jautrumo troponinas T | 5 700 | Imunocheminis metodas. 99-osios procentilės vertes turi išmatuoti su ne didesniu nei 10%CV. Naudojimo instrukcijoje turi būti nurodytos 99-osios procentilės vertės pagal lytį. Rezultatas išduodamas ne ilgiau kaip per 20 min. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė nei > 10000 ng/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Imunoglobulinas E | 7 600 | Imunocheminis metodas arba imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | CA 19-9 | 3 300 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | CA 125 | 3 700 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | CA 15-3 | 2 600 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | FSH - Folikulus stimuliuojantis hormonas, nustatymas | 4 100 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | Liuteinizuojantis hormonas LH | 3 700 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 22. | Estradiolis | 4 700 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 23. | Bendras beta-hCG | 4 200 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 24. | Testosteronas | 9 200 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 25. | Prolaktinas | 4 600 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 26. | Progesteronas | 3 700 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 27. | Toxoplasma gondii IgM antikūnų nustatymas | 9 100 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Toxoplasma gondii IgG antikūnų nustatymas | 9 200 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 28. | CEA | 500 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 29. | Kortizolis | 9 200 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 30. | Tiroglobulino antikūnai Anti-Tg | 9 200 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 31. | NT-proBNP | 19 700 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 32. | Lytinius hormonus sujungiantis globulinas SHBG | 9 200 | Imunocheminis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

  - Integruota sistema atliekamų biocheminių tyrimų specifikacija:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn., vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Bendras baltymas (TP) | 20 900 | Fotometrinis metodas arba turbidimetrinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Kalcis (Ca) | 27 900 | Fotometrinis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Magnis (Mg) | 66 900 | Fotometrinis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Geležis (Fe) | 22 400 | Fotometrinis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Šarminė fosfatazė (ALP) | 59 900 | Paranitrofenilfosfato metodas. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 1200 U/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Gama gliutamiltranferazė (GGT) | 31 800 | IFCC arba L-gama-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilido substrato metodas. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 1200 U/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Alfa amilazė (AMYL) | 22 700 | IFCC arba CNPG3 substrato metodas. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 1500 U/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Bendras Cholesterolis | 296 900 | Fotometrinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) (MTL) | 297 800 | Fotometrinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL) | 281 800 | Fotometrinis metodas.Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 3,8 mmol/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Trigliceridai (Tg) | 282 000 | Fotometrinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Gliukozė | 337 900 | Heksokinazės metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Šlapalas (UREA) | 25 000 | Fotometrinis arba fermentinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Šlapimo rūgštis (UA) | 67 400 | Fotometrinis arba fermentinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | K, Na, Cl | 410 000 | Netesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Antistreptolizino (ASO) kiekybinis nustatymas | 6 000 | Imunoturbidimetrinis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Fosforas | 11 200 | Fotometrinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Bendras Bilirubinas | 24 000 | Fotometrinis metodas. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 400 mol/l | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Tiesioginis Bilirubinas | 15 800 | Fotometrinis metodas. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 170 mol/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 209 700 | NADH be5PP metodas. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 700 U/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 212 700 | NADH be5PP metodas. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau 500 U/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 22. | Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas | 116 700 | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis, arba imunonefelometrinis, arba fermentinis metodas. Standartizacija pagal IFCC su galimybe rezultatus pateikti DCCT vienetais. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 23. | Kreatininas | 405 100 | Kinetinis šarminio pikrato metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 24. | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | 75 400 | Imunoturbidimetrinis metodas. Matavimo intervalas ne siauresnis nei 1,0 - 350 mg/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 25. | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | 12 200 | Imunoturbidimetrinis metodas. Matavimo intervalas be praskiedimo ne siauresnis nei 0,4 - 20 mg/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 26. | Reumatoidinis faktorius | 14 700 | Imunoturbidimetrinis metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 27. | Albuminas | 11 700 | Bromkrezolio žaliojo metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 28. | Albuminas šlapime (mikroalbuminas) | 27 300 | Imunoturbidimetrinis metodas. Aptikimo riba ne didesnė nei 3,0 mg/l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 29. | Cinkas | 9 200 | Fotometrinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 30. | Apolipoproteinas A1 | 2 900 | Imunoturbidimetrinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 31. | Apolipoproteinas B | 11 000 | Imunoturbidimetrinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 32. | Lipoproteinas (a) | 12 000 | Imunoturbidimetrinis metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

- Perkančioji organizacija nurodo, kad Analizatorių įsigijimas panaudos būdu apima:

4.1.	Analizatorių sukomplektavimą;

  - Analizatorių atvežimą ir sumontavimą Perkančiosios organizacijos patalpose;

  - Analizatorių veikimui reikalingų funkcinių sistemų įdiegimą;

  - Analizatorių nenutrūkstamą aprūpinimą visomis tinkamai jų eksploatacijai ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį reikalingomis medžiagomis, priedais (įskaitant, bet neapsiribojant, reagentais, kontrolinėmis medžiagomis, kalibratoriais, skiedimo ir plovimo tirpalais, specialiais antgaliais, terminiu popieriumi rezultatų spausdinimui ir kt. priemonėmis);

  - Analizatorių ir jų programinės įrangos galimybę keistis informacija su Perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema (toliau — LIS);

  - Analizatorių veikimo testavimą prieš faktiškai perduodant naudoti Perkančiajai organizacijai.

Testavimas atliekamas tokiomis esminėmis sąlygomis:

    - apie numatomą Analizatorių veikimo testavimą ir jo datą tiekėjas turės pranešti Perkančiajai organizacijai rašytiniu pranešimu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas;

    - testavimas bus laikomas sėkmingu, jei testavimo rezultatai atitiks šios techninės specifikacijos nuostatas, aparatūros specialiuosius reikalavimus bei šioje techninėje specifikacijoje nurodytas funkcines galimybes. Jei analizatoriaus veikimo testavimas nebus sėkmingas, tiekėjas turės nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pašalinti testavimo metu paaiškėjusius analizatoriaus trūkumus, neatitikimus ir atlikti pakartotinį analizatoriaus veikimo testavimą. Jei pakartotinis analizatoriaus veikimo testavimas nėra sėkmingas, tiekėjas turės ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pakartotinio analizatoriaus veikimo testavimo išmontuoti analizatorių ir jį išvežti iš Perkančiosios organizacijos patalpų;

  - Analizatorių defektų, gedimo ir (ar) netinkamo (ne)veikimo šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Analizatorių remontą (tiek einamąjį, tiek kapitalinį), gedimų šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Analizatorių atsarginių dalių sandėlio valdymą ir atsarginių detalių tiekimą, keitimą šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Perkančiosios organizacijos laboratorijos personalo apmokymą dirbti su Analizatoriais;

  - Analizatoriai privalės būti pajėgūs atlikti ne mažesnį kiekį tyrimų, negu nurodytas šioje techninėje specifikacijoje;

  - Analizatorių apdraudimą turto draudimu nuo visų rizikų;

  - kitų veiksmų, kurie yra reikalingi, siekiant užtikrinti Perkančiosios organizacijos galimybę nepertraukiamai gauti laboratorinės diagnostikos tyrimų rezultatus pagal faktinį Perkančiosios organizacijos tyrimų poreikį bei tyrimų rezultatų perdavimą į Perkančiosios organizacijos informacinę sistemą, atlikimą.

- Analizatorių komplektacija ir techniniai reikalavimai, susiję su Analizatoriumi:

5.1.	Tiekėjas įsipareigoja reagentų ir papildomų priemonių biocheminių ir imunocheminių tyrimų atlikimo laikotarpiui Perkančiajai organizacijai (Pirkėjui) neatlygintinai perduoti valdyti ir naudotis Tiekėjui nuosavybės teise priklausančia Įranga, atitinkančia šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

5.2.	Analizatorius privalo būti pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas Perkančiosios organizacijos nurodytais adresais, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3.	Analizatorius turi būti techniškai pajėgus atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus laboratorinės diagnostikos tyrimus, skirti naudoti Medicinos diagnostikos laboratorijose ir gebantis perduoti duomenis į LIS.

5.4.	Analizatorius turi būti naujas, nenaudotas, turėti CE/ IVD ženklinimus, skirti naudoti Medicinos diagnostikos laboratorijose in vitro diagnostikai ir turėti galimybę keistis duomenimis su LIS.

5.5.	Tiekėjas privalės užtikrinti perduoto Analizatoriaus nepertraukiamą veikimą techninėje specifikacijoje numatytais terminais, tvarka ir pajėgumais, pats dengdamas visas analizatoriaus išlaikymo, naudojamų medžiagų ir kitas susijusias išlaidas. Analizatorius privalo būti techniškai pajėgus atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus laboratorinės diagnostikos tyrimus.

5.6.	Tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, reikalingą sistemų veikimui užtikrinti, pavyzdžiui, vandens gryninimo įrenginius, nepertraukiamo maitinimo šaltinius (srovės/įtampos stabilizatorius), spausdintuvą ir kt. ir ši įranga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

5.7.	Integruotos biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistemos, įskaitant papildomą įrangą, turi būti išdėstytos laboratorijos patalpoje taip, kad nebūtų trikdomas darbo srautas, būtų išlaikytos ergonomiškos darbo sąlygos personalui ir užtikrintas sklandus laboratorijos darbas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti tokią įrangą, kuri tilptų į patalpą, kurios matmenys: 5 m. ilgio x 6 m pločio, viso kabineto išmatavimai 35 kv.m2.

5.8.	Analizatorius privalo turėti brūkšninių kodų skaitytuvą, skirtą mėginio, reagentų, identifikacinio kodo nuskaitymui. Pagal šį kodą aparatas automatiškai turi nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie reikalingus iš mėginio padaryti konkrečius tyrimus, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS.

5.9.	Analizatorius turi būti pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais).

5.10.	Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ar lygiaverčio ženklinimo galiojantį sertifikatą originalo ir lietuvių kalbomis.

5.11.	Reikalaujamų techninių parametrų įrodymui kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos naudojimo instrukciją ir (ar) katalogą/ bukletą/brošiūrą ar kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį techniniams reikalavimams, anglų ir lietuvių kalbomis. Pasiūlymo formoje ir Techninių reikalavimų įrangai lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretus techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstas. Gamintojo deklaracijos dėl techninių parametrų, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.

5.12.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus panaudai siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga ir įrangos techninio aptarnavimo bei remonto, t. y. turi įrangos gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą .

5.13.	Tiekėjas analizatoriaus programinės įrangos suderinimą turi atlikti savo jėgomis ir lėšomis.

5.14.	Tiekėjas turės užtikrinti analizatorių nepertraukiamą darbą 5 dienas per savaitę, 13 val. per parą, darbą organizuojant dviem pamainomis 36 mėn. laikotarpiui.

5.15.	Tiekėjas turės paskirti atsakingą asmenį, kuris kompetentingai atliks analizatorių techninės priežiūros, atnaujinimo, kalibravimo, aptarnavimo ir remonto darbus. Tiekėjas turės užtikrinti, jog jo paskirti specialistai nurodytais telefono numeriais būtų pasiekiami darbo dienomis Perkančiosios organizacijos darbo metu visą sutarties laikotarpį.

5.16.	Einamasis planinis ir/ar kapitalinis analizatorių remontas, techninė priežiūra, atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija konkrečią datą ir laiką.

- Reikalavimai integruotiems automatiniams analizatoriams biocheminiams ir imunocheminiams tyrimams atlikti (2 vnt.):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai arba reikalavimai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, Analizatoriaus atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomo Analizatoriaus techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Integruota sistema | Integruota biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistema su galimybe iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti visų analičių, išvardintų 3.1. ir 3.2. papunkčių lentelėse, tyrimus, kurie gali būti atliekami iš tokio pačio tipo mėgintuvėlio pagal gamintojo naudojimo instrukcijose nurodytus reikalavimus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Integruotos sistemos valdymas | Integruota sistema turi būti autonominis analizinis vienetas, turintis vieną įrenginį/ zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti/išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro (vieno kompiuterio su monitoriumi, klaviatūra, pele). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Atliekami tyrimai | Sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti visas 3.1. ir 3.2. papunkčių lentelėse išvardintas analites. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Našumas | Sistemos našumas ne mažiau 100 imunocheminių tyrimų ir ne mažiau 400 biocheminių tyrimų, įskaitant kalio, natrio, chloro tyrimus, atliekamus jonams selektyvių elektrodų (ISE) technologija, per valandą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Tyrimų režimai | Serijos, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs. Galimybė pasirinkti mėginių ištyrimo eiliškumą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Mėginio kokybės patikrinimas | Turi būti krešulio, burbulų, nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema ir turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinio ir pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniams tyrimams. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Mėgintuvėlių tipai | Turi tikti pirminiai mėgintuvėliai, antriniai mėgintuvėliai, skirti mažam mėginio tūriui. Galimybė į vieną stovelį dėti skirtingo dydžio mėgintuvėlius. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Mėginių, reagentų rinkinių, pagalbinių priemonių įdėjimas | Turi būti nuolatinio mėginių, reagentų rinkinių, pagalbinių priemonių įdėjimo ir tuščių reagentų talpyklų išėmimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Mėginių talpa sistemoje | Ne mažiau 100 mėginių vienu metu. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Reagentų rinkinių talpa sistemoje | Vienu metu sistema turi turėti galimybę talpinti visus reagentus, reikalingus atlikti analičių, išvardintų 3.1. ir 3.2. papunkčių lentelėse, tyrimus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Mėginių praskiedimas ir pakartotinis ištyrimas | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Reagentų ir atliekų kiekio stebėjimas | Turi būti nuolatinis reagentų kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio sistemoje sekimas. Operatorius turi gauti atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir priemones. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Kokybės kontrolės medžiagos | Kiekybiškai matuojamų analičių ne mažiau kaip 2 kokybės kontrolės lygiai. Pageidaujama daugiaparametrinė įvairiems tyrimams tinkanti kontrolinė medžiaga. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Kokybės kontrolės programa | Integruota kokybės kontrolės programa, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti kontrolių rezultatus grafiškai. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Atliekų tvarkymas | Skystos ir kietos atliekos turi būti atskirtos. Sistemos naudojimo metu neturi susidaryti papildomų kietų atliekų, išskyrus kiuvetes, kuriose vyksta tyrimų reakcijos. Turi būti galimybė iš analizatoriaus išimti kietas atliekas, nestabdant tyrimų proceso. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Planinė priežiūra | Planinis Analizatoriaus priežiūros procedūrų sąrašas, jų atlikimo registras bei planai pateikiami Analizatoriaus programinėje įrangoje ir yra lengvai pasiekiami naudotojui. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Nuotolinio prisijungimo galimybė | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Reikalavimai analizatoriaus programinei įrangai | Siūlomas analizatorius ir jo programinė įranga turi turėti galimybę keistis informacija su perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema ASTM standarto protokolu arba lygiaverčiais: ABX, CSV, MCSV, HL7, REST. Tyrimų užsakymai turi būti automatiškai nuskaitomi, o tyrimų atlikimo rezultatai automatiškai perduodami laboratorijos informacinei sistemai Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius neturi galimybės keistis informacija ASTM, ABX, CSV, MCSV, HL7, REST, standartų protokolais, pasiūlyme turi būti pateikiamas kompiuteris su atitinkama programine įranga įgalinančia keistis informacija su Perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema ASTM, ABX, CSV, MCSV, HL7, REST standartų protokolais, kurių pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami laboratorijos informacinei sistemai Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | Su Perkančiosios organizacijos LIS turi būti galimybė keistis šiais duomenimis: • automatiškai gauti tyrimų užsakymus; • automatiškai perduoti tyrimų rezultatus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

Kokybės kriterijai

4 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, analizatoriaus atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomo analizatoriaus techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomo analizatoriaus techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Siūlomas Didelio jautrumo Troponino I tyrimas (perkamam tyrimui, nurodytam techninės specifikacijos 3.1. punkto 1 lentelės 14 eilutėje) | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 2. | Biocheminių tyrimų reakcijų kiuvetės – reakcija vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse, kurių nereikia keisti visą sutarties galiojimo laikotarpį | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Imunocheminių tyrimų, kurių atliekama daugiau nei 12 000 per metus, reagentų rinkinių dydis 1000 testų arba daugiau (perkamiems tyrimams, nurodytiems techninės specifikacijos 3.1. punkto 1 lentelės grafoje „Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn., vnt.“) | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 4. | Visi siūlomi imunocheminių tyrimų metodai nėra pagrįsti biotino – streptavidino sąveika | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 5. | Visų imunocheminių tyrimų kalibratoriai ir kontrolės yra paruošti naudoti, ne liofilizuoti | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 6. | Sistemoje galima laikyti daugiaparametrines kontrolines medžiagas ir užsakyti automatinius tų kontrolių tyrimus naudotojo nustatytais intervalais | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 7. | „Palyginamosios grupės“ galimybė: vidaus kokybės kontrolės medžiagų tyrimo rezultatų tarplaboratorinių palyginimų funkcionalumas,- vertinami laboratorijos rezultatai, lyginant su jungtiniais dalyvių, naudojančių tą pačią vidaus kokybės kontrolės medžiagą, rezultatais (pateikti funkcionalumo aprašymą) | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |

Tyrimai, kurių nurodytas preliminarus kiekis yra mažiau nei 900 per nurodytą sutarties laikotarpį, bus atliekami 2 kartus 5-ių darbo dienų savaitėje. Visi kiti tyrimai atliekami kiekvieną darbo dieną 5-ių darbo dienų savaitėje.

Tyrimai, kurių nurodytas preliminarus kiekis yra mažesnis nei 900 per nurodytą sutarties laikotarpį, bus atliekami 2 kartus 5-ių darbo dienų savaitėje. Visi kiti tyrimai atliekami kiekvieną darbo dieną 5-ių darbo dienų savaitėje.