1 priedas

LABORATORINIO MIKROSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:
1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 
2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3. Teikdamas siūlomos prekės aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomos prekės charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.
4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomo mikrsokopo garantinį aptarnavimą ir turi teisę jį instaliuoti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio mikrsokopo garantinį aptarnavimą ir turi teisę jį instaliuoti. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę siūlomą mikrsokopą montuoti, remontuoti, atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su tokias teises turinčiu ūkio subjektu (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). 
Dokumentas gali būti pateikiamas anglų ar lietuvių kalba. Jei atitinkamas dokumentas yra išduotas kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.
5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai:
5.1. Siūlomos prekės CE sertifikato skaitmenines kopijas;
5.2. Tiesioginis gamintojo įgaliojimas mikroskopo techninei priežiūrai;
6. Prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 6 punktas, turi būti pristatytos ar perduotos antrinėje pakuotėje. Ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius ,,Pakuotės“).

	Eil.
Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalavimai techniniams parametrams
	Atitikimas reikalavimui
Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėtas vietas)  (pildo tiekėjas)

	Šviesinis mikroskopas – 1 vnt.
Vaizdo kamera mikroskopui – 1 vnt.
	(tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją)

	1. 
	Paskirtis
	Šviesinis mikroskopas skirtas hematologinių, citologinių, ginekologinių, šlapimo ir kitų organizmo skysčių/išskyrų mikroskopijai
	

	2. 
	Korpusas
	Metalinis, padengtas miltelinių dažų danga, atsparus standartiniams dažymui naudojamiems reagentams ir organiniams tirpikliams. 
	

	3. 
	Tubusas
	Binokuliarinis su išėjimu vaizdo kamerai.
	

	4. 
	Tubuso pasvirimo kampas
	Fiksuotas, ne daugiau 30°
	

	5. 
	Atstumas tarp vyzdžių
	Reguliuojamas, ne siauresnėse kaip 55 – 75 mm ribose.
	

	6. 
	Okuliarai
	Didinimas 10x
Matymo laukas ne mažiau 22 mm
Dioptrijų koregavimas kiekviename okuliare ne mažiau ±5
	

	7. 
	Objektyvų revolveris 
	Talpina ne mažiau kaip 5 objektyvų, su pasirinkto objektyvo fiksacija ir numeracija skaitmenimis nuo 1 iki 5.
	

	8. 
	Objektyvai
	Objektyvai ne mažiau kaip keturi skirtingi:
1. 5x, N.A. ≥ 0.12, darbinis atstumas (FWD) ≥ 10.1 mm;
2. 10x, N.A. ≥ 0.25, darbinis atstumas (FWD) ≥ 4.5 mm;
3. 20x, N.A. ≥ 0.45 darbinis atstumas (FWD) ≥ 0.45 mm;
4. 40x, N.A. ≥ 0.65, darbinis atstumas (FWD) ≥ 0.45 mm;
5.100x, imersinis, N.A ≥ 1.25, darbinis atstumas (FWD) ≥ 0.22 mm.
	

	9. 
	Objektyvų klasė 
	Ne žemesnė nei Plan achromat
	

	10. 
	Kondensorius
	LD 0.8, reguliuojamo aukščio, fokusuojamas su diafragma, centruojamas, su filtro įdėklu.
	

	11. 
	Stalelis
	Mechaninis, anoduotu paviršiumi.
Išmatavimai: ne mažesnis nei 220 x 150 mm 
Eiga: ne mažiau nei 75 x 50 mm
	

	12. 
	Stikliukų laikiklis
	Skirtas dviems standartinių išmatavimų stikliukiams.
	

	13. 
	Fokusavimas
	Koaksialiniai grubaus (macro) ir tikslaus (micro) fokusavimo sraigtai, simetrinis fokuso rankenėlių išdėstymas. 
Pilna fokusavimo eiga 15 ≥ mm
	

	14. 
	Apšvietimas
	LED arba lygiavertis, su apšvietimo intensyvumo reguliavimu. 
	

	15. 
	Apšvietimo intensyvumo nustatymas
	Turi būti galimybė nustatyti ir išsaugoti skirtingą apšvietimo intensyvumą kiekvienam objektyvui atskirai. Apšvietimo intensyvumo nustatymas objektyvui turi išlikti atmintyje iki kito nustatymo.
	

	16. 
	Energijos taupymo režimas
	Mikroskopas turi automatiškai išsijungti po 15 min neveiksnumo ir vėl įsijungti paspaudus bet kurį mygtuką.
	

	17. 
	Palaikomos kontrastavimo technikos
	Šviesaus lauko, tamsaus lauko, fazių kontrasto, poliarizacijos.
	

	18. 
	Vaizdo kameros adapteris
	Turi būti. Suderinamas su mikroskopo tubusu ir vaizdo kamera
	

	19. 
	Vaizdo kameros adapterio didinimas
	Ne didesnis nei 0,5x.
	

	20. 
	Vaizdo kamera
	Vaizdo kamera suderinama su siūlomais mikroskopais
	

	21. 
	Vaizdo kameros sensoriaus tipas
	Color CMOS arba lygiavertis
	

	22. 
	Pikselių dydis
	Ne didesnis nei 1,85 µm x 1,85 µm
	

	23. 
	Pikselių skaičius
	Ne mažiau 8 megapikseliai 
	

	24. 
	Sparta
	Ne mažiau 30 kadrų per sekundę su 4K rezoliucija
	

	25. 
	Sąsajos
	USB 3.0, Ethernet ir HDMI jungtys. Fotografavimo ir nustatymų mygtukas. Palaikomas Wi-Fi.
	

	26. 
	Vaizdų patobulinimo funkcijos
	Triukšmo pašalinimas, aštrinimas, baltos šviesos balansas, automatinis šviesos sureguliavimas.
	

	27. 
	Programinė įranga
	Privaloma. Suderinta su siūloma vaizdo kamera. Licencija neribotam programinės įrangos naudojimui. 
	

	28. 
	Programinės įrangos funkcijos
	Galimybė fotografuoti, filmuoti, apdoroti vaizdus (dydžių matavimas, komentarai, žymėjimai).
	

	29. 
	Elektros šaltinis
	Mikroskopas ir priedai suderinami su 240V / 50 – 60 Hz elektros šaltiniu.
	

	30. 
	Sertifikatas
	Paženklintas CE
	

	31. 
	Garantija
	ne mažiau 24 mėn.
	

	32. 
	Priedai 
	Komplektuojama su: 1. Gaubtas mikroskopui, kai įranga nenaudojama; 
2. Imersinis aliejus,  5 ml talpos – 1 vnt.; 
3. Valymo servetėlės, skirtos optikai 100 vnt.
	

	33. 
	Reikalavimai mikroskopui
	Turi būti naujas, nenaudotas, neatnaujintas (net ir gamykliniu būdu)
	

	34. 
	
	Pilnai instaliuotas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su mikroskopu ir t.t).
	




________________________________________		   _____________________	____________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	   	             (Parašas)	     (Vardas ir pavardė)

