1 priedas

LABORATORINIO MIKROSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.

Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

3. Teikdamas siūlomos prekės aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomos prekės charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomo mikrsokopo garantinį aptarnavimą ir turi teisę jį instaliuoti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio mikrsokopo garantinį aptarnavimą ir turi teisę jį instaliuoti. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę siūlomą mikrsokopą montuoti, remontuoti, atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su tokias teises turinčiu ūkio subjektu (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

Dokumentas gali būti pateikiamas anglų ar lietuvių kalba. Jei atitinkamas dokumentas yra išduotas kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.

5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai:

5.1. Siūlomos prekės CE sertifikato skaitmenines kopijas;

5.2. Tiesioginis gamintojo įgaliojimas mikroskopo techninei priežiūrai;

6. Prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 6 punktas, turi būti pristatytos ar perduotos antrinėje pakuotėje. Ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius ,,Pakuotės“).

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalavimai techniniams parametrams | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėtas vietas) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Šviesinis mikroskopas – 1 vnt. Vaizdo kamera mikroskopui – 1 vnt. |  |  | (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją) |
|  | Paskirtis | Šviesinis mikroskopas skirtas hematologinių, citologinių, ginekologinių, šlapimo ir kitų organizmo skysčių/išskyrų mikroskopijai |  |
|  | Korpusas | Metalinis, padengtas miltelinių dažų danga, atsparus standartiniams dažymui naudojamiems reagentams ir organiniams tirpikliams. |  |
|  | Tubusas | Binokuliarinis su išėjimu vaizdo kamerai. |  |
|  | Tubuso pasvirimo kampas | Fiksuotas, ne daugiau 30° |  |
|  | Atstumas tarp vyzdžių | Reguliuojamas, ne siauresnėse kaip 55 – 75 mm ribose. |  |
|  | Okuliarai | Didinimas 10x Matymo laukas ne mažiau 22 mm Dioptrijų koregavimas kiekviename okuliare ne mažiau ±5 |  |
|  | Objektyvų revolveris | Talpina ne mažiau kaip 5 objektyvų, su pasirinkto objektyvo fiksacija ir numeracija skaitmenimis nuo 1 iki 5. |  |
|  | Objektyvai | Objektyvai ne mažiau kaip keturi skirtingi: 1. 5x, N.A. ≥ 0.12, darbinis atstumas (FWD) ≥ 10.1 mm; 2. 10x, N.A. ≥ 0.25, darbinis atstumas (FWD) ≥ 4.5 mm; 3. 20x, N.A. ≥ 0.45 darbinis atstumas (FWD) ≥ 0.45 mm; 4. 40x, N.A. ≥ 0.65, darbinis atstumas (FWD) ≥ 0.45 mm; 5.100x, imersinis, N.A ≥ 1.25, darbinis atstumas (FWD) ≥ 0.22 mm. |  |
|  | Objektyvų klasė | Ne žemesnė nei Plan achromat |  |
|  | Kondensorius | LD 0.8, reguliuojamo aukščio, fokusuojamas su diafragma, centruojamas, su filtro įdėklu. |  |
|  | Stalelis | Mechaninis, anoduotu paviršiumi. Išmatavimai: ne mažesnis nei 220 x 150 mm Eiga: ne mažiau nei 75 x 50 mm |  |
|  | Stikliukų laikiklis | Skirtas dviems standartinių išmatavimų stikliukiams. |  |
|  | Fokusavimas | Koaksialiniai grubaus (macro) ir tikslaus (micro) fokusavimo sraigtai, simetrinis fokuso rankenėlių išdėstymas. Pilna fokusavimo eiga 15 ≥ mm |  |
|  | Apšvietimas | LED arba lygiavertis, su apšvietimo intensyvumo reguliavimu. |  |
|  | Apšvietimo intensyvumo nustatymas | Turi būti galimybė nustatyti ir išsaugoti skirtingą apšvietimo intensyvumą kiekvienam objektyvui atskirai. Apšvietimo intensyvumo nustatymas objektyvui turi išlikti atmintyje iki kito nustatymo. |  |
|  | Energijos taupymo režimas | Mikroskopas turi automatiškai išsijungti po 15 min neveiksnumo ir vėl įsijungti paspaudus bet kurį mygtuką. |  |
|  | Palaikomos kontrastavimo technikos | Šviesaus lauko, tamsaus lauko, fazių kontrasto, poliarizacijos. |  |
|  | Vaizdo kameros adapteris | Turi būti. Suderinamas su mikroskopo tubusu ir vaizdo kamera |  |
|  | Vaizdo kameros adapterio didinimas | Ne didesnis nei 0,5x. |  |
|  | Vaizdo kamera | Vaizdo kamera suderinama su siūlomais mikroskopais |  |
|  | Vaizdo kameros sensoriaus tipas | Color CMOS arba lygiavertis |  |
|  | Pikselių dydis | Ne didesnis nei 1,85 µm x 1,85 µm |  |
|  | Pikselių skaičius | Ne mažiau 8 megapikseliai |  |
|  | Sparta | Ne mažiau 30 kadrų per sekundę su 4K rezoliucija |  |
|  | Sąsajos | USB 3.0, Ethernet ir HDMI jungtys. Fotografavimo ir nustatymų mygtukas. Palaikomas Wi-Fi. |  |
|  | Vaizdų patobulinimo funkcijos | Triukšmo pašalinimas, aštrinimas, baltos šviesos balansas, automatinis šviesos sureguliavimas. |  |
|  | Programinė įranga | Privaloma. Suderinta su siūloma vaizdo kamera. Licencija neribotam programinės įrangos naudojimui. |  |
|  | Programinės įrangos funkcijos | Galimybė fotografuoti, filmuoti, apdoroti vaizdus (dydžių matavimas, komentarai, žymėjimai). |  |
|  | Elektros šaltinis | Mikroskopas ir priedai suderinami su 240V / 50 – 60 Hz elektros šaltiniu. |  |
|  | Sertifikatas | Paženklintas CE |  |
|  | Garantija | ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Priedai | Komplektuojama su: 1. Gaubtas mikroskopui, kai įranga nenaudojama; 2. Imersinis aliejus, 5 ml talpos – 1 vnt.; 3. Valymo servetėlės, skirtos optikai 100 vnt. |  |
|  | Reikalavimai mikroskopui | Turi būti naujas, nenaudotas, neatnaujintas (net ir gamykliniu būdu) |  |
|  |  | Pilnai instaliuotas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su mikroskopu ir t.t). |  |

________________________________________		   _____________________	____________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	   	             (Parašas)	     (Vardas ir pavardė)