## TS
Pirkimo sąlygų 1 priedas
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR KITŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2024 m. lapkričio 14 d. Nr. TS - 308
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus. Netaikoma (1-5, 7-8, 14 pirkimo dalims). 3. Reagentai, testai ir laboratoriniai dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | Reagentai darbui su koaguliometru "Q3 Plus" | Visi siūlomi reagentai turi tikti darbui su koaguliometru "Q3 Plus".
1.1 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti PT/INR | Pakuotė nemažiau N12
1.2 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti APTT | Pakuotė nemažiau N12
2 | Reagentai ir priemonės darbui su „HemoCue HB 201+“ analizatoriumi | Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi tikti darbui su analizatoriumi "HemoCue HB 201+".
2.1 | HemoCue Hb201 kiuvetė | Kiekviena kiuvetė supakuota atskirai. Pageidautina pakuotė N25
2.2 | HemoCue valymo juostelė | Pakuotė ne mažiau N5
3 | Reagentai ir priemonės darbui su dujų ir elektrolitų analizatoriumi "Edan i15" | Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi tikti darbui su analizatoriumi "Edan i15".
3.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui BG 10 | Analizatoriaus reagentinės kasetės turi būti vienkartinės, tiekiamos be kalibracinio skysčio jų viduje, į analizatorių dedamos po vieną. Pakuotė nemažiau N100. Matuojamieji parametrai ne mažiau, kaip: Ph, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Hct. Apskaičiuojamieji parametrai ne mažiau, kaip: THb, HCO3, BE, ctCO2, sO2, Ca++(Ph 7.4)
3.2 | Kalibravimo rinkinys | Kalibravimo rinkinyje - skystas kalibracinis tirpalas. Kalibracija atliekama kiekvienam mėginiui. Kalibracinis tirpalas įsiurbiamas automatiškai iš kalibratoriaus pakuotės, esančios analizatoriuje, į kiekvieną kasetę kiekvieno tyrimo metu. Pakuotėje nemažiau 50 kalibravimo testų.
3.3 | QC kontrolė L2 | 1 pakuotėje - ne mažiau, kaip 5 ampulės po 2,5 ml.
3.4 | QC kontrolė L3 | 1 pakuotėje - ne mažiau, kaip 5 ampulės po 2,5 ml.
3.5 | Švirkštas kraujo dujų mėginių Luer su heparinu | Pakuotė nemažiau N50
3.6 | Adata kraujo dujų Luer su kaniule 23 G | Pakuotė nemažiau N100
3.7 | Popierius, spausdintuvui | Pakuotė nemažiau N12
4 | Testas greitasis narkotinių medžiagų nustatymui, 14 medžiagų | 1. Vienkartinis multitestas, skirtas narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti. 2. Testo pagalba turi būti nustatoma ne mažiau, kaip šios narkotinės medžiagos: 2.1. Amfetaminas (AMP); 2.2. Barbituratai (BAR); 2.3. Benzodiazepinai (BZO); 2.4. Kokainas (COC); 2.5. Metamfetaminas (MET); 2.6. Morfinas (MOP); 2.7. Metadonas (MTD); 2.8. Oksikodonas (OXI); 2.9 Fenilciklidinas (PCP); 2.10. Tricikliai antidepresantai (TCA); 2.11. Marihuana (THC); 2.12. Sintetinė marihuana (K2/spice); 2.13. Sintetinis metkatinonas (MCAT) arba sintetinė marihuana (K3/AB-Panica); 2.14. Sintetinis katinonas (MDPV/ 3,4-metilendioksipirovaleronas). 3. Testai, turi būti jautrūs nurodytam arba mažesniam narkotinių medžiagų kiekiui: AMP - 500ng/ml, BAR – 300ng/ml, BZO - 300ng/ml, COC – 200ng/ml, MET – 500ng/ml, MOP – 300ng/ml, MTD – 300ng/ml, OXI – 100ng/ml, PCP – 25ng/ml, TCA – 1000ng/ml, THC-50ng/ml, K2/spice – 50ng/ml, MCAT – 500ng/ml arba K3/AB-Panica - 10ng/ml, MDPV/3,4-metilendioksipirovaleronas – 1000ng/ml. 4. Pakuotė – šlapimo indelis su integruotomis tiriamų narkotinių medžiagų juostelėmis į šlapimo indelio sieneles. Pakuotė turi būti pažymėta CE ženklu. 5. Testo rezultatai turi būti gaunami ne ilgiau, kaip per 6 min.
5 | Priemonės sifilio tyrimams:
5.1 | Plokštelė sifilio TPHA | 1. Plastikinės plokštelės, skirtos sifilio TPHA tyrimams atlikti. 2. Vienoje plokštelėje - ne mažiau kaip 96 tyrimui skirtos vietos (šulinėliai).
5.2 | Sifilio RPR | 1. Agliutinacijos testas, skirtas kokybiniam ir pusiau kiekybiniam plazmos reaginų nustatymui žmogaus serume. 2. Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip: RPR anglis, teigiama kontrolė, neigiama kontrolė, vienkartinės plokštelės, paskirstymo buteliukas, adata. 3. Galimybė iš vieno rinkinio atlikti ne mažiau, kaip 500 tyrimų.
5.3 | Sifilio TPHA | 1. TPHA (Treponema pallidum hemagliutinacijos) testas yra netiesioginės hemagliutinacijos procedūra, skirta antikūnių prieš T.pallidum nustatymui žmogaus serume. 2. Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip: testinės ląstelės, kontrolinės ląstelės, skiediklis, teigiama kontrolinė medžiaga, neigiama kontrolinė medžiaga. 3. Galimybė iš vieno rinkinio atlikti ne mažiau 100 tyrimų.
6 | Ortodontinė viela | 1. Skirta dantų fiksacijai po dantų repozicijos. 2. Vielos ilgis ne mažiau 30 m, storis - 0,5 ± 0,1 mm. 3. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, pageidautina (soft tipo).
7 | Gram diferencinai dažai | 1. Rinkinio sudėtis: 1.1.Kristalvioletas; 1.2. Stabilizuotas jodo (liugolio) tirpalas; 1.3. Blukintojas; 1.4. Safranino tirpalas. (Blukintojas gali būti viename įpakavime kartu su safraninu.) 2. Vienas skysto reagento įpakavimas esantis rinkinyje turi būti 240-500 ml.
8 | Greito dažymo dažų rinkinys leukogramoms | 1. Rinkinio sudėtis: 1.1.Fiksuojantis tirpalas; 1.2. Raudonasis reagentas; 1.3. Mėlynasis reagentas; Tabletės mikroskopijai arba koncentratas pH 7,2 būtinos, jei aprašyta instrukcijoje, jog reikalingas papildomas buferinio tirpalo paruošimas. 2. Vienas skysto reagento įpakavimas esantis rinkinyje turi būti ne didesnis, kaip 500 ml.
9 | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | 1. Kalcio hidroksido pasta su jodoformu skirta šaknies kanalo gydymui. 2. Pakuotėje turi būti paruoštas naudoti švirkštas užpildytas pasta.
10 | Juostelė poliravimo | 1. Metalinės - deimantinės juostelės. 2. Neperforuotos, su neutraliu tarpu juostelės viduryje. 3. Juostelės plotis 2 ± 0,5 mm. 4. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. 5. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau, kaip 3 skirtingų grubumų.
11 | Koferdamo rinkinys | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 1. 9 metaliniai žiedai; 2. 36 lapeliai koferdamo gumų; 3. Replės koferdamo žiedams uždėti; 4. Koferdamo skylamušis.
12 | Antgaliukas parplovimui | 1. Skirti kanalų praplovimui su įvairiais skysčiais. 2. Reikalingi 30 G adatėlių ilgiai: 21mm ir 25 mm. 3. Pakuotė - dėžutėje ne mažiau kaip 45 vnt.
13 | Grąžtas, turbininiam antgaliui, deimantinis, dengtas auksu | 1. Daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, dengti auksu. 2. Tiekėjas turi siūlyti įvairių rūšių, bet ne mažiau kaip šias, darbinių dalių formas: - Kamuoliukas (forma pagal ISO standartą - 001); - Cilindras užapvalintu galu (forma pagal ISO standartą - 140); - Prailginta kriaušė (forma pagal ISO - 239); 3. Tiekėjo siūlomi grąžtai turi būti skirtingų dydžių ir šiurkštumų. 4. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio. 5. Ant pakuotės turi būti nurodytas grąžtelio ISO nr., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis.
14 | Testas gripo virusui A+B nustatyti | 1. Vienkartinis imunologinis testas skirtas nustatyti A (H1N1) ir B gripo virusų antigenus iš paciento nosies išskyrų tepinėlio. 2. Testo rezultatai turi būti gaunami per ne ilgiau, kaip 20 min. 3. Testo forma - kasetė/juostelė. 4. Pakuotė - ne didesnė, kaip 25 vnt. testų. 5. Pakuotėje privalo būti kiekvienas testas (kasetė/juostelė) įpakuotas atskirai individuliame įpakavime. Pakuotės komplektacijoje privalo būti visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (atitinkamai pakuotėje esančiam testų kiekiui): vienkartiniai mėgintuvėliai su lašintuvais, buferinis tirpalas, sterilūs tamponėliai nosiaryklės išskyrų tepinėliui paimti ir kt., taip pat instrukcija lietuvių kalba.
6. Reagentai, kokybės kontrolės, kalibratoriai, testai ir dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu.
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
8. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
9. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.