TSD-866, VPP-4253

Ultragarso aparato techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Urologiniai tyrimai. |  |
| 2. | Sistemos struktūra | 1. Portatyvi arba mobili; 2. Su integruotu arba atskirai komplektuojamu vežimėliu, su fiksuojamais ratukais; 3. ≥ 15" įstrižainės vaizdo monitorius. |  |
| 3. | Skaitmeninių kanalų skaičius | Ne mažiau 100 000 apdorojimo kanalų |  |
| 4. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Spalvinis dopleris; 3. Spalvinis galios dopleris; 4. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. |  |
| 5. | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 30 cm; 2. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 3. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC) ne mažiau 6 pakopų. |  |
| 6. | Spalvinio doplerio režimas | 1. Lango kampo keitimas; 2. Spalvinio doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,0 iki 14,9 KHz. |  |
| 7. | Aktyvių daviklių jungtys | ≥ 2 jungtys davikliams |  |
| 8. | Automatinis parametrų optimizavimas | B ir pulsinės bangos doplerio režimuose |  |
| 9. | Atmintis, archyvavimo galimybės | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui, talpa ≥ 256 GB; 2. USB jungtis. |  |
| 10. | Vaizdų fiksavimas | 1. CINE peržiūros atmintis ≥ 40 000 kadrų; 2. Įrašymo formatai DICOM, JPG ir AVI (arba lygiaverčiai). |  |
| 11. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus, dinaminius vaizdus, rezultatus) išsaugoti ir perduoti DICOM formatu | 1. Būtina. Prietaise turi būti instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga; 2. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: a) DICOM Storage (alternatyvūs pavadinimai – DICOM Store arba DICOM Send); b) Print; c) Modality Worklist. |  |
| 10. | Komplektuojamas daviklis: |  |  |
| 10.1. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz; 2. Apžiūros lauko kampas ≥ 55; 3. Darbinių elementų skaičius ≥ 120. |  |
| 11. | Aparato maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama: | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |