KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

RINKOS KONSULTACIJOS ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas | Ultragarsinė diagnostinė sistema |
| --- | --- |
| Rinkos konsultacija vykdyta |  |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo data ir numeris | 2025-08-08 Nr. 4029146 |
| Rinkos konsultacijos vykdymo laikotarpis | 2025-08-08 – 2025-08-19 |
| Klausimų, pasiūlymų ar pastabų pateikusių dalyvių skaičius | 3 |
| Klausimai, pasiūlymai ar pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| 3.10 Prašome panaikinti reikalavimą, paprastai įstaigos neprašo šio reikalavimo ir mūsų gamintojas dokumentuose nenurodo koks yra tikslus fps doplerio režime. 3.11 Prašome pakeisti reikalavimą sekančiai: Maksimalus pulsų dažnis spektrinio doplerio režime. Šis parametras svarbus yra būtent šitame režime, kur matuojami dideli greičiai, todėl spalvinio doplerio režime prašyti tokio aukšto kHz nereikia, nes tai perteklinis reikalavimas ir riboja konkurenciją. 3.15.2 Prašome pakeisti reikalavimą sekančiai: Pilkosios skalės parametrų nustatymai. Parametre prašoma konkrečių parametrų, kitų gamintojų aparatai gali reguliuoti panašius kitus parametrus, todėl reikalavimas gali dirbtinai riboti konkurenciją. 3.15.4 Prašome panaikinti reikalavimą. Šis reikalavimas nėra būtinas pulsinio Doplerio (PW) režimui, nes mėginio padėtis ir kampas gali būti nustatomi įprastai operatoriaus, užtikrinant pilną tyrimo kokybę; „vieno mygtuko“ automatinė funkcija yra tik patogumo, o ne diagnostikos kokybės parametras, todėl jos įtraukimas nepagrįstai eliminuoja kitus gamintojus ir dirbtinai riboja konkurenciją. 5.2 Reikalavimas, kad elementų skaičius būtų >960, yra nepagrįstai ribojantis, nes tokį kiekį gali turėti tik matriciniai davikliai, o specifikacijoje (5.4 punkte) nurodoma, kad galima siūlyti ir vieno kristalo linijinius daviklius; mūsų siūlomas linijinis daviklis yra kompozito kristalų su 256 elementais, kas atitinka klinikinius poreikius, todėl toks perteklinis reikalavimas nepagrįstai eliminuoja kokybiškus sprendimus ir dirbtinai riboja konkurenciją. 5.4 Prašome leisti siūlyti ir kompozito kristalų technologijos daviklius, kurie yra populiariausi rinkoje. Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.11. skelbia ,,Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose ≥ 30 kHz‘‘. Manome, kad šis reikalavimas riboja konkurenciją. Praktikoje tokia didelė impulsų pasikartojimo (PRF) riba spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose nėra taikoma, kadangi dauguma rinkoje esančių klinikinėje praktikoje naudojamų sistemų užtikrina vaizdo kokybę ir su mažesniais PRF parametrais. Reikalavimas turėti tokį aukštą PRF dažnį nėra pagrįstas realiu klinikiniu poreikiu ar diagnostine nauda. Šis reikalavimas taip pat dirbtinai apriboja galimų tiekėjų ratą ir eliminuoja tiekėjus, kurie siūlo technologiškai pažangius echoskopus, tačiau siūlo mažesnę PRF ribą. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir suteikti lygias galimybes konkurse dalyvauti tiekėjams siūlantiems perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkančią medicininę įrangą, prašome šį reikalavimą naikinti. Techninės specifikacijos punktas Nr. 4.1. skelbia ,,Reikalavimai konveksiniam davikliui 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 1 iki 5 MHz’’. Tokios plačios dažnių ribos naudojant tik vieną konvekcinį daviklį praktikoje yra nenaudojamos ir pablogina echoskopuojamo vaizdo kokybę. Sistemos echoskopijos metu dažniausiai naudoja vidurinę dažnio ribą. Mūsų siūlomas dažnio diapazonas yra optimalus atlikti visus prašomus ultragarsinius tyrimus, patenkinę šį prašymą galėsite įsigyti geresnės kokybės ultragarsinę sistemą ir užtikrinti geresnę konkurencinę aplinką. Siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,, Reikalavimai konveksiniam davikliui 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 1.2 iki 5 MHz’’. Techninės specifikacijos punktas Nr. 5.2. skelbia ,,Reikalavimai linijiniam davikliui 2. Elementų skaičius ≥ 960’’. Skirtingose ultragarsinėse sistemose ultragarso signalas yra generuojamas naudojant skirtingas technologijas. Ankstesnės kartos ultragarsinės sistemos veikia beam forming technologija, kur ultragarsinis signalas yra siunčiamas nuo taško iki taško ir taip yra generuojamas vaizdas. Naujesnės kartos, tame tarme ir mūsų įmonės atstovaujamo gamintojo ultragarsinės sistemos veikia zoninio skenavimo technologijos (ZST+) principu, kur vaizdas skenuojamas ne ,,nuo taško iki taško’’, bet zonomis, todėl tas pats vaizdas yra nuskenuojamas net 10 kartų greičiau ir sistema turi daugiau resursų apdoroti gautą signalą, dėl to šis būdas yra daug pranašesnis lyginant su standartine beam forming technologija. Perkančiosios ornganizacijos prašomas parametras neįtakoja vaizdo kokybės ir neatsižvelgia į naujesnės kartos signalo formavimo technologijų teikiamus pranašumus. Vaizdo kokybę (Rezoliucija ir signalo skvarba) apsprendžia pasirenkamas daviklio dažnio diapazonas, kur aukštesnis dažnio diapazonas lemia geresnę rezoliuciją, o žemesnis dažnis didesnę skvarbą. Mažesnio elementų kiekio dėka daviklis yra lengvesnis bei atsparaesnis smųgiams ar perkaitimui. Pasitelkiant zoninio skenavimo technologiją išgaunamas lygiavertis ir netgi geresnis ultragarsinis vaizas lyginant su kitais davikliais turinčiais daugiau elementų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus ir siekiant geresnės konkurencinės aplinkos siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Reikalavimai linijiniam davikliui 2. Elementų skaičius ≥ 256’’. Techninės specifikacijos punktas Nr. 5.3. skelbia ,,Reikalavimai linijiniam davikliui 3. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija.’’. Manome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją ir nėra kliniškai pagrįstas, todėl siūlome šį reikalavimą naikinti. | Perkančioji organizacija priėmė sprendimą nekeisti techninės specifikacijos. |
| Rinkos konsultacijos metu surinkta informacija susijusi su: |  |
| Pirkimo objektu | Taip |
| Kvalifikacijos reikalavimais | Ne |
| Pasiūlymo vertinimo kriterijais | Ne |
| Sutarties vykdymo sąlygomis | Taip |
| Kaina | Taip |