Spalva pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
                                                                                                                                                                                                               Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025  -    -
Pirkimo pavadinimas: Deguonies tiekimo įranga (Nr.10114-1)

	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė:
	

	Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris:
	

	Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas:
	


Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
	Vardas, pavardė, pareigos
	 

	Vardas, pavardė, pareigos
	 

	Vardas, pavardė, pareigos
	 

	1. Tiekėjo patvirtinimai:
	
	
	

	1.1  Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

	1.2 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
	
	

	1.3  Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos , apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

	1.4 Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.


2. Bendrieji reikalavimai: 

2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. 
2.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
2.3. Tiekėjo siūloma Prekė turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745   reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.  
2.4. Kartu su Preke pateikiama dokumentacija: naudojimo ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.

2.5.  Prekės garantijos terminas  ≥ 12 mėnesių.
	3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

	*Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
** Suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).


4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės ir kaina:
	Eil. Nr.
	Parametras
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1.
	Deguonies tiekimo įrangos su srauto matuokliu (deguonies srauto  reguliatoriaus - drėkintuvo) paskirtis
	Skirtas tolygiam deguonies reguliavimui, indikavimui (su srauto matuokliu) ir drėkinimui.
	

	2.
	Deguonies srauto reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 
	Nuo 0 iki 15 l/min
	

	3.
	Darbinis deguonies slėgis
	3,5-4,5  (+/- 0,5) bar ribose
	

	4.
	Deguonies srauto reguliavimo ypatumai
	Reguliatorius kompensuoja mažus slėgio pokyčius.
Speciali skalės gradacija, leidžianti tiksliau nustatyti deguonies srautą ne siauresnėse kaip 0 – 5 l/min ribose su gradacija kas 0.5 l/min.
	

	5.
	Reguliavimo tikslumas
	Ne daugiau kaip 20 % nuo nustatytos skalėje reikšmės.
	

	6.
	Vidinis filtras
	Būtinas, sulaikomos kietos dalelės.

	

	7.
	Reguliatoriaus intentifikacija
	Kiekvienas reguliatorius pažymėtas serijiniu numeriu.
	

	8.
	Drėkintuvo indas
	1.   1.Plastikinis 250 - 350 cm3 talpos, skaidrus;
2. Autoklavuojamas; 
3.Nedūžtantis, standžia jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus.
	

	9.
	Drėkintuvo srauto reguliatoriaus konstrukcija
	Reguliatoriaus medžiagos maksimaliai atsparios korozijai (plastikas, bronza ar kitos korozijai atsparios medžiagos).
	

	10.
	Srauto matuoklio konstrukcija
	Skalė ir skalės gaubtas yra pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko.
	

	11.
	Deguonies srauto reguliatoriaus-drėkintuvo jungimas į centralizuotą tiekimo sistemą
	Reguliatorius-drėkintuvas  jungiamas tiesiai į sistemos greito sujungimo DIN standarto deguonies lizdą.
	

	12. 
	Deguonies tiekimo įrangos dezinfekcija
	1.Prekės turi būti dezinfekuojamos bent vienu iš šių būdų:1) automatiniuose dezinfekavimo plautuvuose naudojant terminę dezinfekciją 90° C temperatūroje; ir/ar 2) dezinfekuojami atliekant rankinę dezinfekciją, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus.
2. Drėkintuvo indą turi būti galima sterilizuoti bent vienu iš šių būdų: 1)  Frakciuonuoto vakuumo vandens garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose LST EN 285 standartą 121°C arba 134°C temperatūroje. 2. Vandens garų ir formaldehido mišiniu 60° C temperatūroje.
	


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas/modelis (jei taikoma) 
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina EUR, be PVM
	Suma Eur,  be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7= 5 x6

	1.
	Deguonies tiekimo įranga su srauto matuokliu
	
	kompl.
	11
	
	

	PVM tarifas, %:
	
	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM*:
	

	Suteikiama garantija, mėn.:
	


Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. 

	Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
	
	
	

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus?
Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 

	Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.

	Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


