Pirkimo  dalis.

Reagentai bei papildomos priemonės automatizuotam CRB analizatoriui .

Siūlomas išnuomoti analizatorius (1 vnt.): ________________________________________

(analizatoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas, gamybos metai)

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.

1.1 lentelė.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimas | Preliminarus 24 mėn. tyrimų skaičius | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui |  |  | Siūloma pakuotė |  |  | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams |  |  | Pavadinimas sąskaitose faktūrose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 1 | Kiekybinis C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimas | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | (pildoma tiek eilučių, kiek siūloma prekių pozicijų) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, t. p. kalibratorių, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti. Nurodyti visas kitas darbui reikalingas priemones pvz.: spausdintuvo kasetę ar pan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, išskyrus kokybės kontrolę, kuri gali būti trečiųjų šalių ir tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams (pateikti gamintojo patvirtinimą). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Reagentų, išskyrus kontrolines medžiagas, galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 lentelė. Reikalavimai automatizuotam CRB analizatoriui (pristatymo ir instaliavimo vieta - VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, Naujininkų klinika, Diagnostikos skyrius,  Dariaus ir Girėno 18 g. ,Vilnius)

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalaujami techniniai reikalavimai arba parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje; dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  |  |
| 2 | Analizatoriaus paskirtis | Automatizuoto CRP tyrimo atlikimui, kuris nereikalauja išorinio mėginio bei reagento paruošimo etapų. |  |
| 3 | Analizatoriaus bendra charakteristika | Ne senesnis kaip 2019 m. gamybos. Analizatoriaus mėginio adata automatiškai paima mėginį (kraujas, serumas, plazma). Mėginio ir reagento išmaišymas bei inkubacija vyksta analizatoriuje. |  |
| 4 | Mėginys | Bendras kraujas (su EDTA), serumas, plazma. |  |
| 5 | Analizės atlikimo laikas | ne daugiau 4 min. |  |
| 6 | Mėginio tūris | Minimalus mėginio tūris turi būti ne didesnis kaip 20 µl. |  |
| 7 | Automatinis mėginio adatos praplovimas po mėginio paėmimo | Turi būti automatinio mėginio paėmimo adatos praplovimas po kiekvieno mėginio paėmimo arba lygiavertė automatinė sistema, naudojanti vienkartinius antgalius mėginio bei reagentų dozavimui (antgalių nuėmimas ir uždėjimas vykdomas automatizuotu būdu). |  |
| 8 | Matavimo linijiškumas | Linijiškumas turi būti ne mažiau: CRB (bendras kraujas) 2-250 mg/l, CRB (serumas, plazma) 2-150 mg/l. |  |
| 9 | Automatinė hematokrito korekcijos funkcija | Analizatorius automatiškai pasirenka kintamą, ne koeficientinę reikšmę. |  |
| 10 | Kokybės kontrolė | Integruota kokybės kontrolės programa. |  |
| 11 | Prietaiso vidinė atmintis | Ne mažiau 200 rezultatų. |  |
| 12 | Turi būti dvikryptė sąsaja su laboratorijos informacine sistema. | Būtina. |  |
| 13 | Spausdintuvas | Komplektacijoje |  |
| 14 | CE sertifikatas | Būtina. |  |