TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS/ATSAKYMAI

dėl techninės specifikacijos projekto rinkos konsultacijos „NVP-71184 Odontologinė įranga (projekto Nr. 09-022-P-0053)“

| Techninės specifikacijos Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas | Patikslinti techninės specifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Odontologinė įranga |  |  |
|  |  | Paciento kėdė |  | Paciento kėdė |
| 1.1.4. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde, po paciento nugarėle ir asistento staleliu (užtikrina personalo saugumą) | Reikalavimas dalinai tikslinamas. Stabdį po paciento nugarėle turi nedaugelis gamintojų, todėl nurodyti tokio reikalavimo negalima, nes bus ribojama tiekėjų konkurencija. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde ir asistento staleliu (užtikrina personalo saugumą) |
| 1.1.9. | Sėdimo dalies pasukimo ribos apie vertikalią ašį ne mažiau 60° | Sėdimo dalies pasukimo ribos apie vertikalią ašį ne mažiau 60° (išskirtinai A-dec) Reikalinga pagrįsti tokį reikalavimą, nes jis tik siaurina konkurenciją | Reikalavimas perkeliamas į kokybinius vertinimo kriterijus. |  |
| 1.1.12 | Kėdė netvirtinama prie grindų, pastatoma | Kėdė netvirtinama prie grindų, pastatoma (išskirtinai A-dec) (Europos gamintojų kėdės įprastai tvirtinamos prie grindų vadovaujantis Europos normomis) | Reikalavimas nekeičiamas, nes atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir nėra ribojama tiekėjų konkurencija. Reikalavimas nustatytas, kad nebūtų galimybės pažeisti po grindimis esančių komunikacijų ir esant poreikiui galima būtų lengvai pakeisti kėdės lokaciją. | Kėdė netvirtinama prie grindų, pastatoma |
|  |  | Apšvietimo sistema |  |  |
| 1.4.3. | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose Nėra aišku ar spalvos temperatūra turi būti reguliuojama | Reikalavimas tikslinamas. | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose. Spalvos temperatūros reguliavimas nebūtinas. |
| 1.4.10. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 vnt | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 vnt turi būti CRI | Reikalavimas tikslinamas. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 CRI |
|  |  | DANTŲ RENTGENO APARATAS |  |  |
| 1.1.3. | Ekspozicijos laikas Pasirenkamas ne siauresniame intervale kaip: 0,02 – 2 sek | Pasirenkamas ne siauresniame intervale kaip: 0,02 – 2 sek. Konkurenciją ribojantis reikalavimas, nes naujausių rentgenų ekspozicija neviršyja 1s, o praktikoje nenaudojama ekspozicija ilgesnė nei 0,5s | Reikalavimas tikslinamas. | Pasirenkamas ne platesniame intervale kaip: 0,02 – 2 sek. |
|  |  | Fosforinių plokštelių skaitytuvas |  |  |
| 2.1. |  | Fosforinių plokštelių skaitytuvas Konkurenciją ribojantis reikalavimas, skirtas ACTEON gamintojo skaitytuvui. Retai naudojamas prietaisas, nes aptarnavimas ir kaina aukšti. 95% odontologų naudoja skaitmeninės viziografijos sistemas, kurios yra iki trijų kartų pigesnės už fosforinių plokštelių skaitytuvą, o vaizdo diagnostinė kokybė yra žymiai geresnė. | Reikalavimas nekeičiamas. Perkančiosios organizacijos sprendimas naudoti fosforinių plokštelių skaitytuvą grindžiamas praktiniais, techniniais ir klinikiniais kriterijais, atitinkančiais perkančiosios organizacijos specifiką bei pacientų poreikius: - Aukštos kokybės vaizdas (iki 2000 dpi raiška) leidžia tiksliau identifikuoti patologinius pokyčius. - Universalumas – įvairių dydžių fosforinės plokštelės tinka tiek vaikams, tiek jautriems pacientams. - Komfortas pacientui – plonesnė ir lankstesnė plokštelė mažina diskomfortą, ypač vaikams. - Ekonomiškumas – viena plokštelė naudojama daugiau nei 1000 kartų, o skaitytuvas nereikalauja papildomų išlaidų cheminėms medžiagoms. Palyginimas su skaitmeninėmis viziografijos sistemomis Kriterijus; Fosforinės plokštelės; Skaitmeninis viziografas. Vaizdo raiška; Iki 40 lp/mm (2000 dpi); 20–25 lp/mm. Plokštelės/jutiklio forma; Plona ir lanksti; Standus jutiklis – nepatogus pacientui. Naudojimas vaikams; Galimi mažesni dydžiai; Jutiklis dažnai netelpa į vaiko burną. Komfortas; Aukštas; Žemesnis komforto lygis. Pradinė kaina; Aukštesnė; Žemesnė. Eksploatacinės išlaidos; Žemesnės ilgalaikėje perspektyvoje; Aukštesnės dėl jutiklių susidėvėjimo. Diagnostinis tikslumas; Aukštas dėl didelės raiškos; Ribotas. Pritaikomumas; Tinka plataus spektro situacijoms; Ribotas dydžių pasirinkimas. Išvada Fosforinių plokštelių skaitytuvo pasirinkimas nėra konkurenciją ribojantis veiksmas – tai sąmoningas sprendimas, atitinkantis perkančiosios organizacijos poreikius, pacientų komfortą, diagnostinę kokybę bei efektyvų išteklių naudojimą. Lyginant su skaitmeninėmis viziografijos sistemomis, šis sprendimas leidžia užtikrinti aukštesnę kokybę ir lankstumą klinikinėje praktikoje. | Fosforinių plokštelių skaitytuvas |

Kokybinių vertinimo kriterijų aprašymas 1 pirkimo objekto daliai

| Vertinimo kriterijus |  | Kuri parametro reikšmė Ri yra geriausia | Sąlyga | Ri reikšmė | Tiekėjo nurodoma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiekėjų pastabos | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 kriterijus | Pirkimo objektas 1.1 Hidraulinis paciento kėdės Konkurenciją ribojantis reikalavimas, nes ES negamina hidraulinių kėdžių dėl žaliosios ekonomikos reikalavimų, nes hidraulika yra tarši. pakėlimo/nuleidimo mechanizmas ir suteikiama garantija ne mažiau 96 mėn. | Yra | Nėra | 0 |  |
|  |  |  | Yra | 5 |  |
| 2 kriterijus | Pirkimo objektas 1.1.1 Kėdės keliamoji galia (paciento svoris) | Didžiausias | 181 kg Konkurenciją ribojantis, nes skirtas išimtinai A-dec kėdei, ne jei kels sunkesnį pacientą nei 181kg papildomų balų Tiekėjas negaus !!! | 3 |  |
| 3 kriterijus | Pirkimo objektas 1.1.3 maksimalus kėdės nusileidimo aukštis Konkurenciją ribojantys, pritaikyti išimtinai A-dec įrangai. Parametrai neturi jokios reikšmės odontologo darbui. | Mažiausias | 360mm419mm | 1 |  |
|  |  |  | 359mm | 3 |  |
| 4 kriterijus | Pirkimo objektas 1.2 Papildomas vandens reguliavimas mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio antgalio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu antgaliu Konkurenciją ribojantys pertekliniai reikalavimai, nes vandens reguliavimas yra numatytas techninėje specifikacijoje, o vandens reguliavimo vieta neturi jokios įtakos odontologo darbui. | Yra | Nėra | 0 |  |
|  |  |  | Yra | 9 |  |
| 5 kriterijus | Pirkimo objektas 1.2 Gydytojo pulto ekrane yra rodomas pasirinkto skalerio ultragarsinio instrumento spalvinio kodavimo pavadinimas (spalvos pavadinimas) atitinkantis ultragarsinio instrumento naudojimo sritį Konkurenciją ribojantis parametras, skirtingi gamintojai skirtingai nurodo naudojimo sritį (ne tik spalvomis) ir skirtingai atvaizduoja ekrane. Tik A-dec įrangoje yra toks žymėjimas. | Yra | Nėra | 0 |  |
|  |  |  | Yra | 10 |  |

Patikslinti pasiūlymų vertinimo kriterijai 1 pirkimo objekto daliai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=80 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=5 |
| Išplėstinė garantija (G) |  |  |  | Q=15 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T | Kėdės sėdimos dalies pasukimas ne mažiau 50 laipsnių apie vertikalią ašį (1.1. pirkimo objekto dalis) | (Taip / Ne) | L = 5 |  |
| G | Garantinis laikotarpis (1.1.-1.4. ir 1.9. pirkimo objekto dalis) | 1) 36 mėn. | Q = 2 |  |
|  |  | 2) 60 mėn. | Q = 5 |  |
|  |  | 3) 120 mėn. | Q = 15 |  |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T ir G) balus:

S = C + T + G

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

  - Kriterijaus (T) balai vertinami statiniu vertinimo būdu:

- jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T = L = 5;

- jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T = L = 0;

  - Siūlomos garantinio laikotarpio (G) balas apskaičiuojamas statiniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

- Jei tiekėjas siūlo 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinį laikotarpį gauna balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: G = Q = 2;

- Jei tiekėjas siūlo 60 (šešiasdešimt) mėnesių garantinį laikotarpį, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: G = Q = 5.

- Jei tiekėjas siūlo 120 (vieno šimto dvidešimt) mėnesių garantinį laikotarpį, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: G = Q = 15.

Jei tiekėjas siūlo tik privalomą 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį, gauna 0 balų: G = 0.

Jei siūlomas kitoks nei nurodytas garantinių įsipareigojimų terminas, atitinkamai bus skiriamas mažesnis vertinimo balas (pavyzdžiui, siūlant 30 mėn. garantiją bus skiriama 0 balų, siūlant 48 mėn. – 2 balai, siūlant 96 mėn. – 5 balai, virš 120 mėn. – 15 balų).

  - Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

- Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

________

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei pasiūlymus rinkos konsultacijai pateikę tiekėjai dalyvauja planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ turi pažymėti „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.