| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |
| 2. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta skydliaukės, smulkių dalių, MSK, abdominaliniams, kraujagyslių tyrimams |
| 2.1 | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas, |
|  |  | 2. Konveksinis daviklis, |
|  |  | 3. Linijinis daviklis, |
| 3. | Reikalavimai echoskopui |  |
| 3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga) | 1. Vidaus organų diagnostikai, |
|  |  | 2. Smulkių struktūrų tyrimams atlikti, |
|  |  | 3. Kraujagyslių tyrimams atlikti. |
|  |  | 4. MSK tyrimams atlikti, |
| 3.2 | Monitorius | 1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos, |
|  |  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm, |
|  |  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, |
|  |  | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. |
| 3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, |
|  |  | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. |
|  |  | 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |
| 3.4 | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm |
|  |  | 2. Valdymo pulto pasukimas ne mažiau kaip po 45° į abi puses. |
| 3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |
| 3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |
| 3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |
| 3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |
| 3.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1900 kadrų/s |
| 3.10 | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |
| 3.11 | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |
| 3.12 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |
| 3.13 | Skenavimo režimai | 1. 2D, |
|  |  | 2. Trapecinis vaizdavimas, |
|  |  | 3. Spalvinis dopleris, |
|  |  | 4. Galios dopleris, |
|  |  | 5. Audinių dopleris, |
|  |  | 6. Pulsinės bangos dopleris, |
|  |  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris, |
|  |  | 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais |
|  |  | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, |
|  |  | 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai |
| 3.14 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, |
|  |  | 2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), |
|  |  | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M, |
|  |  | 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. |
|  |  | 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija; |
| 3.15 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, |
|  |  | 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir doplerio režimuose; |
|  |  | 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; |
|  |  | 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; |
| 3.16 | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2), |
|  |  | 2. Tripleksinis režimas, |
|  |  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, |
|  |  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, |
|  |  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |
| 3.17 | Matavimai | 1. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais |
|  |  | 2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike; |
| 3.18 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, |
|  |  | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, |
|  |  | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |
| 3.19 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas, |
|  |  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, |
|  |  | 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): |
|  |  | 3.1 Send (arba Store), |
|  |  | 3.2 Print, |
|  |  | 3.3 Worklist. |
| 3.20 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu |
| 4. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz, |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 160, |
|  |  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |
| 5. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz, |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 960 |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 50;

2) Techniniai pranašumai (T) – 50;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=50 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=50 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Bendrasis dinaminis diapazonas > 380 dB | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,10 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T2 | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T3 | Linijinio daviklio (p.5.1.) viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 20 MHz | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę |
| T4 | Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,10 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T5 | Komplektuojama kepenų riebalingumo kvantifikacijos programinė įranga su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais ir integruotu Hepatorenalinio indekso (HRI) kiekybiniu įvertinimu | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T6 | Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s. | Statinis: (yra/nėra) | L6 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

3. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

4. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

5. Siūlomo objekto techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

T=(L1+L2+L3+L4+L5+L6)x Y

6. Techninių pranašumų parametrų lyginamųjų svorių skyrimo taisyklė:

Jeigu tiekėjo pasiūlymo lentelėje „Techninių pranašumų aprašymas“, kiekvieno parametro siūlomų pranašumų grafoje (3) bus įrašytos reikšmės, kurios atitinka  kiekvieno nustatyto parametro reikšmes, tokiam techniniam pranašumui (L1, L2, L3, L4, L5 ar L6) bus suteikiamas maksimalus lyginamasis svoris, o jeigu tiekėjas siūlomų pranašumų grafoje (3) neįrašo reikšmės ar reikšmė neatitinka parametro, tokiam techniniam pranašumui bus skiriamas minimalus lyginamasis svoris (0).

Techninių pranašumų (T)  balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y), kaip nurodyta 5 punkte pateiktoje formulėje.

7. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę, į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Pasiūlymų eilė bus sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

9. Tiekėjas, kuris pasiūlys bendrą pasiūlymo kainą didesnę nei 60 500,00 Eur su PVM, bus atmestas dėl per didelės ir nepriimtinos kainos.

10. Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

11. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei sutarties įvykdymo užtikrinimas numatytas specialiosiose Konkurso sąlygose), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija perskaičiuos tiekėjams suteiktus balus ir siūlys sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę bus pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.