RINKOS KONSULTACIJA
DĖL GILAUS ŠALDYMO ŠALDIKLIO PIRKIMO
ATASKAITA
1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – perkančioji organizacija) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl gilaus šaldymo šaldiklio pirkimo (toliau – Pirkimas).
2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatyta tvarka.
3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-08-28[footnoteRef:2] 09:51 val. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-09-01 d. 13:00 val. Lietuvos laiku. [2: Rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 4281742, prieiga: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=4281742] 

4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Pirkimo išreiškė 3 (trys) dalyviai, kurių atsakymai bei pastabos yra aptariami šioje ataskaitoje.
5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y., LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentų projektu pateiktą klausimyną.
6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:
6.1. tiekėjų atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (I dalis);
6.2. išvada (II dalis).

1. DALYVIO NR. 1 ATSAKYMAI Į LSMU PARENGTĄ KLAUSIMYNĄ
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvio nuomonė
	Perkančiosios organizacijos atsakymai

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Taip
	

	2. 
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ?

[bookmark: _Hlk65138909]Pirkimui skirta lėšų suma ne daugiau kaip 14 958,68 Eur be PVM.
	Neaišku
	

	3. 
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Taip
	

	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Taip
	

	5. 
	Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Taip
	

	6. 
	Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs?
	Taip
	

	7. 
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	Ne.
Neturime ką pasiūlyti pagal pateiktus reikalavimus. Perkamas ypatingas siauras (standartinis plotis ne mažiau 850 mm) tokiam tūriui šaldiklis bei reikalaujama -90‘C temperatūros, nors rinkos standartas yra -86‘C bei atskiri TS punktai reikalauja atitikimų ties -80‘C (tokią temperatūrą ir naudoja visi naudotojai). Taipogi nedideliu skirtumu neatitinkame ir kitų reikalavimų.
	Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlomus pataisymus ir nusprendė, skelbiant pirkimą atsižvelgti į dalyvio pastabas.



	8. 
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	
	



2. DALYVIO NR. 2 ATSAKYMAI Į LSMU PARENGTĄ KLAUSIMYNĄ

2 lentelė

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvio nuomonė
	Perkančiosios organizacijos atsakymai

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	13 punkte yra reikalaujami ne mažiau nei du kompresoriai. Siūloma įranga turi vieną. Prašome pakoreguoti šį reikalavimą, kadangi tokio tipo įranga turi tik vieną.
17 punkte yra reikalaujami 4 ratukai su reguliuojamo aukščio lentynomis. Prašome pakoreguoti šį reikalavimą, kadangi tokio tipo įranga turi tik ratukų opciją.
	Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlomus pataisymus ir nusprendė, skelbiant pirkimą atsižvelgti į dalyvio pastabas.


	2. 
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ?

Pirkimui skirta lėšų suma ne daugiau kaip 14 958,68 Eur be PVM.
	Taip.
	

	3. 
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Taip.
	

	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Taip
	

	5. 
	Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Taip
	

	6. 
	Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs?
	Taip
	

	7. 
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	Taip, jei bus atsižvelgta į pateiktas pastabas
	

	8. 
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	Ne.
	


 
3 lentelė 
DĖL DALYVIO NR. 2 PATEIKTŲ PASTABŲ TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

	Eil. Nr. 
	Prietaiso parametrai
	Reikalaujamų parametrų reikšmė

	Tiekėjo siūlomi parametrai

	1
	2
	3
	4

	1.
	Palaikoma temperatūra
	Ne siauresnėse ribose nei nuo -90 iki -40 °C 
	nuo -90 iki -40 °C

	2.
	Temperatūros vienodumas esant -80°C
	Ne daugiau nei ±3,5 °C 
	±3,5 °C

	3.
	Temperatūros svyravimai esant -80°C
	Ne daugiau nei ±4,5 °C 
	±4,0 °C

	4.
	Tūris 
	Ne mažesnis kaip 400 L 
	402 l

	5.
	Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)
	Ne didesni nei 710 x 940 x 2000 mm 

	708 (plotis) x 938 (gylis) x 1966 mm

	6.
	Vidiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)
	Ne mažesni nei 400 x 635 x 1300 mm 

	486 (plotis) x 636 (gylis) x 1300 (aukštis) mm

	7. 
	Durys
	Ne mažiau nei 2 vidinės durys, ne daugiau nei 1 išorinė duris
	2 vidinės, 1 išorinės

	8. 
	Triukšmo lygis
	Ne daugiau nei 49 dB 
	47 dB

	9.
	Maitinimas
	220-240 V, 50Hz
	220-240 V, 50Hz

	10. 
	Energijos suvartojimas
	Ne daugiau nei 8 kWh/24 val. esant -80 °C temperatūrai 
	7.5 kWh/d

	11.
	Jungtys
	USB arba joms lygiavertė jungtis 
	USB

	12.
	Aliarmų sistema
	Ne mažiau kaip:
1. Atidarytų durų aliarmas;
2. Nukrypus nuo nustatytos temperatūros aliarmas.
3. Avarinio CO2 šaldymo įsijungimo aliarmas.
	1. Atidarytų durų aliarmas;
2. Nukrypus nuo nustatytos temperatūros
3. Avarinio CO2 šaldymo įsijungimo aliarmas.

	13.
	Šaldymas
	· R-290 ir R-170 arba lygiaverčiai šaldymo agentai;
· Be CFC (chlorofluorokarbonatai) ir HCFCs (hidrochlorofluorokarbonatai);
· Ne mažiau kaip du kompresoriai.
	· R-290 ir R-170 šaldymo agentai;
· Be CFC (chlorofluorokarbonatai) ir HCFCs (hidrochlorofluorokarbonatai);
· 1 kompresorius

	14.
	Lentynos
	Ne mažiau nei 3 lentynos
	3 lentynos

	15.
	Skyriai
	Ne mažiau kaip 4 skyriai
	4 skyriai

	16.
	Svoris
	Ne daugiau nei 250 kg
	226 kg

	17.
	Ratukai su kojelėmis
	Ne mažiau kaip 4 ratukai su reguliuojamo aukščio kojelėmis
	4 ratukai

	18. 
	Vidinė komplektacija
	Šaldiklio vidus užpildytas stalčių blokais mėginių laikymui, talpinančiais ne mažiau nei 260 mėginių laikymo dėžučių, kurių išmatavimai ne mažesni nei G (gylis) 130mm x I (ilgis)130mm x A (aukštis) 50mm.
	Atitinka

	19.
	Priedai
	Būtina to paties gamintojo CO2 avarinio šaldymo (“back-up”) sistema
	Yra

	20.
	Papildomi reikalavimai
	1) Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) pirkėjo specialistus, ne trumpiau  kaip 2 valandas.

2) Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.
	Atitinka
Atitinka

	21.
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau kaip 12 mėn.
	Ne mažiau kaip 12 mėn.



3. DALYVIO NR. 3 ATSAKYMAI Į LSMU PARENGTĄ KLAUSIMYNĄ


	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvio nuomonė
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Sąlygos yra išsamios, tačiau per daug konrečios ir ribotos, ypač kas liečia šaldiklio išmatavimus. Siūlome numatyti paklaidas, bent po keletą centimetrų. Pvz 10 cm platesnis šaldiklis gali pasiūlyti daugiau naudingo tūrio, kuris talpina 300 dėžučių, vietoj reikalaujamų 250. 


	Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlomus pataisymus ir nusprendė, skelbiant pirkimą atsižvelgti į dalyvio pastabas.


	2. 
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ?

Pirkimui skirta lėšų suma ne daugiau kaip 14 958,68 Eur be PVM.
	Taip, pakankama. 
	

	3. 
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Atrodo taip, tačiau pristatymo terminas 3 mėn. būtų labiau realus. 

	Perkančioji organizacija pažymi, kad Sutarties projekte numatyta ,,<...> Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos <...>“, tačiau papildomai yra numatyta sutarties pratęsimo galimybė ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui sutarties projekte numatytomis aplinkybėmis.

	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Panašu, kad sąlygos sudarytos pagal konretaus gamintojo specifikaciją. Ypač kelia įtarimą tokie konkretūs apribojimai kaip „plotis 710 mm”. Sunku patikėti, kad pirkėjo patalpose yra 710 mm tarpas, o 10 mm platesnis šaldiklis jau netilps. Svarbu pažymėti, kad šaldymo įranga skleidžia karščio, reikia papildomos vietos vėdinimui, todėl taip konkrečiai apriboti išorinius matmenis atrodo nekorektiška ir panašu į konkurencijos ribojimą. Normalu yra numatyti litražo poreikį, aukščio ribą arba maksimalų durų angos plotą, kas ribotų įgabenimą. 
	Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlomus pataisymus ir nusprendė, skelbiant pirkimą atsižvelgti į dalyvio pastabas.


	5. 
	Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Taip  
	

	6. 
	Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs?
	taip
	

	7. 
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	Ne, todėl kad techniniai reikalavimai atrodo per daug siauri ir nekorektiški. 
	Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlomus pataisymus ir nusprendė, skelbiant pirkimą atsižvelgti į dalyvio pastabas.


	8. 
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	Siūlome atsižvelgti į mūsų pateiktus komentarus. 
	




II. IŠVADOS
a. Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: rinkos dalyviai informuoti apie ketinimą ateityje vykdyti pirkimą, dalyviai susipažino su pirkimo dokumentų projektu ir pateikė atsakymus, bei pastabas. 
b. Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 3 (trys) dalyviai, kurie atsakė į rinkos konsultacijos klausimyno klausimus ir pateikė atsakymus, taip pat gautos pastabos, kurios skelbiant pirkimą bus aptariamos ir įvertinamos.
c. Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.
d. Rinkos konsultacija yra užbaigiama.
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5

2
