## Sheet1
TECHNINIU SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjas Nr. 1 | Tiekėjas Nr. 2 | Atsakymas tiekėjams
1 | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, DUBENS | Komplektą turi sudaryti, ne mažiau kaip: 1. Jungiamųjų strypų fiksatorius (Delta mova), 2 vnt. 2. Varžtų spaustukas, ne mažiau 5 skylių,1 vnt. 3. Jungiamasis strypas, 8 mm x 250 mm (± 1 mm), 1 vnt. 4. Jungiamasis strypas, 11 mm x 400 mm (± 1 mm), 1 vnt. 5. Varžtas, Ø5 mm, 180 x 500 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 4 vnt. 6. Varžtas, Ø3/5 mm, 120 x120 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 4 vnt. 7. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui, taip pat Delta movos veržlių suveržimui, 1 vnt. 8. Skalpelis, Nr.10, 1 vnt. 9. Spaustukas hemostatinis Mosquito, 1 vnt. 10. Specialus sterilizavimo dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui 1 vnt. 11. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn. | Komplektą turi sudaryti, ne mažiau kaip: 1. Jungiamųjų strypų fiksatorius (Delta mova), 2 vnt.su papildomu fiksavimo sraigtu bei poveržle. 2. Varžtas,1 vnt. 3. Jungiamasis strypas, 8 mm x 250 mm (± 1 mm), 1 vnt. 4. Jungiamasis strypas 8mm x 400 mm (± 1 mm), 1 vnt. 5. Varžtas, Ø5 mm, 100 x 250 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 4 vnt 6. U formos strypas 2vnt 7. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui, taip pat Delta movos veržlių suveržimui, 1 vnt. 8. Skalpelis, nr.10, 1 vnt. 9. Spaustukas hemostatinis Mosquito, 1 vnt. 10. Specialus sterilizavimno dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui 1 vnt. 11. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn. | 1. Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? Teikiame pasiūlymą dėl techninės specifikacijos išorinės fiksacijos rinkiniams. Numatyti įsigyti Išorinės fiksacijos rinkinai labiausiai atitinka Lietuvoje nebeatstovaujamo gamintojo Stryker išorinės fiksacijos sistemą Hoffmann 3. Atkreiptinas dėmesys, jog techninės specifikacijos projekte riekalaujami papildomi instrumentai, tokie kaip skalpelis, hemostatinis spaustukas, gamintojo Stryker yra komplektuojami vienkartiniuose steriliuose išorinės fiksacijos rinkiniuose, skirtuose dubens ir galūnių fiksavimui. Vadinasi, tokie rinkiniai nėra universalūs, reikalingas įsigyti rinkinių kiekis turėtų būti gerokai didesnis. Siūlome universalų daugkartinio naudojimo išorinės fiksacijos rinkinį, su kuriuo galima atlikti tiek dubens, tiek viršutinių ir/ar apatinių kaulų fiksaciją. Pridedame komercinį pasiūlymą bei naudojimo instrukcijas. Atskira dalimi siūlome įsigyti kaulinius strypus. Šios priemonės yra vienkartinės. Kiekiai komerciniame pasiūlyme preliminarūs ir gali būti koreguotini pagal perkančiosios organizacijos poreikį. | Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas, konsultaciją su užsakovais, skalpelis ir pean spaustukas pašalintas. Priemonių matmenų ribos padidintos, kad neribotų konkurencijos. TS Išdėstyta sekančiai: 1. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). 2. Siūlomas rinkinys turi būti vieno gamintojo, kompletuojančios dalys turi leisti atlikti reikalingą manipuliaciją. 3. Rinkinį turi sudaryti, ne mažiau kaip: 3.1. Jungiamasis strypas, apvalaus profilio, 8-12 mm skersmens ir 350-400 mm ilgio 3 vnt. 3.2. Jungiamųjų strypų fiksatorius, dvigubas, jungiantis apvalaus profilio strypus ir varžtus 6 vnt. 3.3. Varžtas, 4-5 mm diametro, sriegio ilgis 35-50 mm, bendras ilgis 180-260 mm, savaime grežiantis 4 vnt. 3.4. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui 1 vnt. 3.5. Raktas jungiamųjų strypų suveržimui, jei reikalingas pagal konstrukciją. 3.6. Specialus sterilizavimo dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui, 1 vnt. 4. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn.
2 | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, GALŪNIŲ | Komplektą turi sudaryti, ne mažiau kaip: 1. Jungiamųjų strypų fiksatorius (Delta mova), 6 vnt. 2. Jungiamasis strypas, 11 mm x 400 mm (± 1 mm), 3 vnt. 3. Varžtas, Ø5 mm, 180 x 500 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 4 vnt. 4. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui, taip pat Delta movos veržlių suveržimui, 1 vnt. 5. Skalpelis, Nr.10, 1 vnt. 6. Spaustukas hemostatinis Mosquito, 1 vnt. 7. Specialus sterilizavimo dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui, 1 vnt. 8. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn. | Komplektą turi sudaryti, ne mažiau kaip: 1. Jungiamųjų strypų fiksatorius su papildomu fiksavimo sraigtu komplekte bei poveržle (Delta mova), 4 vnt. 2. Jungiamasis strypas, 8 mm x 75-500 mm (± 1 mm), 5 vnt. 3. Varžtas, Ø5 mm, 5 x 100-250 mm (± 1 mm), savaime gręžiantis, 6 vnt. 4. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui, taip pat Delta movos veržlių suveržimui, 1 vnt. (Arba lygiavertė) 5. Skalpelis, nr.10, 1 vnt. 6. Spaustukas hemostatinis Mosquito, 1 vnt. 7. Specialus sterilizavimno dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui, 1 vnt. 8. T formos 5mm atsuktuvas tinkantis 10.3 p.d. 9. 3.5x 195 mm (± 1 mm) grąžtas su greito jungimo jungtimi 1 vnt 10. U formos strypas 8 x 175-225 mm (± 1 mm) 2vnt 11. 8 mm atsuktuvas 1 vnt 12. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas, konsultaciją su užsakovais, skalpelis ir pean spaustukas pašalintas. Priemonių matmenų ribos padidintos, kad neribotų konkurencijos. TS Išdėstyta sekančiai: 1. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). 2. Siūlomas rinkinys turi būti vieno gamintojo, kompletuojančios dalys turi leisti atlikti reikalingą manipuliaciją. 3. Rinkinį turi sudaryti, ne mažiau kaip: 3.1. Jungiamasis strypas, apvalaus profilio, 8-12 mm skersmens, 300-400 mm ilgio, 2 vnt. 3.2. Jungiamųjų strypų fiksatorius, 2 vnt. ir varžtų spaustukas, ne mažiau 2 skylių, 2 vnt. arba dvigubas fiksatorius, jungiantis apvalaus profilio strypus ir varžtus, 4 vnt. 3.3. Varžtas, 4-6 mm skersmens, 180- 200 ilgio, sriegio ilgis 35-70 mm, savaime gręžiantis- 4 vnt. 3.4. Varžtas, 3-5 mm skresmens, 100-120mm ilgio, sriegio ilgis 20- 35 mm, savaime gręžiantis- 4 vnt. 3.5. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui 1 vnt. 3.6. Raktas jungiamųjų strypų suveržimui, jei reikalingas pagal konstrukciją. 3.7. Specialus sterilizavimo dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui, 1 vnt. 4. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn.
GRA prie KAM Atsargų valdymo departamento Medicinos priemonių, įrangos ir vaistų skyriaus vyr. specialistas
št. srž. Adomas Kučinskas