TSD-785, VPP-7979 ir VPP-7598

Elektropeilių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Elektropeilis (vidutinio galingumo), kiekis 3 komplektai

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektropeilio (elektrochirurginio generatoriaus) paskirtis | - Elektrochirurginis generatorius, skirtas naudoti atliekant audinių pjovimo ir koaguliavimo procedūras; - Generatorius pritaikytas naudoti atliekant bendrojo pobūdžio chirurgines procedūras ir specialiąsias chirurgines procedūras (pavyzdžiui, urologines, krūtinės ląstos, širdies chirurgijos, ginekologijos, kraujagyslių ir rekonstrukcines, taip pat gaubtinės ir tiesiosios žarnos procedūras). |  |
| 2. | Didžiausias aparato atiduodamas galingumas | ≥ 200 W |  |
| 3. | Darbo režimai | - ≥ 2 skirtingi monopolinio pjovimo režimai; - ≥ 2 skirtingi monopolinės koaguliacijos režimai; - ≥ 2 skirtingi bipoliniai režimai. |  |
| 3.1. | Monopolinio pjovimo režimai: |  |  |
| 3.1.1. | Grynasis pjovimas | - Be koaguliacijos efekto; - Didžiausia galia ≥ 200 W; - Didžiausia įtampa ≥ 1100 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.1.2. | Mišrus pjovimas | - Su koaguliacijos efektu; - Didžiausia galia ≥ 180 W; - Didžiausia įtampa ≥ 1200 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.1.3. | Pjovimo režimų aktyvavimas | Pjovimo režimas aktyvuojamas paspaudus monopolinio įrankio rankenėlėje esantį pjovimo mygtuką arba kojiniu pedalu |  |
| 3.2. | Monopolinės koaguliacijos režimai: |  |  |
| 3.2.1. | Monopolinė standartinė koaguliacija | - Didžiausia galia ≥ 120 W; - Didžiausia įtampa ≥ 3200 V; - Didžiausias dažnis ≥ 485 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.2.2. | Monopolinė purškianti bekontaktė koaguliacija | - Didžiausia galia ≥ 80 W; - Didžiausia įtampa ≥ 5000 V; - Didžiausias dažnis ≥ 485 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.2.3. | Monopolinės koaguliacijos režimų aktyvavimas | Koaguliacijos režimas aktyvuojamas paspaudus monopolinio įrankio rankenėlėje esantį koaguliacijos mygtuką arba kojiniu pedalu |  |
| 3.3. | Bipoliniai režimai: |  |  |
| 3.3.1. | Bipolinė koaguliacija | - Didžiausia galia ≥ 70 W; - Didžiausia įtampa ≥ 150 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 50 Ω. |  |
| 3.3.2. | Bipolinė koaguliacija | - Didžiausia galia ≥ 70 W; - Didžiausia įtampa ≥ 560 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 300 Ω. |  |
| 3.3.3. | Bipolinės koaguliacijos aktyvavimas | Aktyvuojama suspaudus bipoliniu pincetu koaguliuojamus audinius arba bipolinei koaguliacijai skirtu kojiniu pedalu |  |
| 4. | Neutralaus elektrodo stebėjimo sistema | - Turi būti neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema; - Audinio paviršiaus stebimos varžos intervalas ne siauresnis negu 10–150 Ω. |  |
| 5. | Garsinė indikacija | - Skleidžiamas garsinis signalas aktyvavus pjovimo, koaguliacijos režimus bei įvykus neutralaus elektrodo arba generatoriaus gedimui; - Garsinės indikacijos signalo garsumas reguliuojamas. |  |
| 6. | Išvestys | - ≥ 2 monopolinės; - ≥ 1 bipolinė; - ≥ 1 neutralaus elektrodo. |  |
| 7. | Informacijos pateikimas vartotojui | Atskiruose ekranėliuose arba viename valdymo skydelio ekrane pateikiama informacija: - Generatoriaus darbo režimas; - Galios verčių nustatymai; - Neutralaus elektrodo stebėjimo būsena; - Generatoriaus darbo aktyvavimo indikacija. |  |
| 8. | Generatoriaus darbo režimų ir parametrų valdymas | Valdomas lietimui jautriu ekranu arba skydelio priekyje esančiais mygtukais |  |
| 9. | Priedai | - Kojinis jungiklis – 1 vnt.: - Monopolinis; - Su ≥ 2 pedalais; - Laido ilgis ≥ 2 m. - Kojinis jungiklis – 1 vnt.: - Bipolinis; - Su ≥ 1 pedalu; - Laido ilgis ≥ 2 m. - Vienkartiniai paciento elektrodai ≥ 50 vnt.: - 2-jų kontaktinių zonų, - Su ≥ 4 m ilgio vienkartiniu kabeliu. |  |
| 10. | Valymas | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms |  |
| 11. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Elektropeilis (didelio galingumo), kiekis 3 komplektai

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektropeilio (elektrochirurginio generatoriaus) paskirtis | - Elektrochirurginis generatorius, skirtas naudoti atliekant audinių pjovimo ir koaguliavimo procedūras; - Generatorius pritaikytas naudoti atliekant bendrojo pobūdžio chirurgines procedūras ir specialiąsias chirurgines procedūras (pavyzdžiui, urologines, krūtinės ląstos, širdies chirurgijos, ginekologijos, kraujagyslių ir rekonstrukcines, taip pat gaubtinės ir tiesiosios žarnos procedūras). |  |
| 2. | Didžiausias aparato atiduodamas galingumas | ≥ 300 W |  |
| 3. | Darbo režimai | - ≥ 6 skirtingi monopolinio pjovimo režimai; - ≥ 5 skirtingi monopolinės koaguliacijos režimai; - ≥ 2 skirtingi bipoliniai režimai. |  |
| 3.1. | Monopolinio pjovimo režimai: |  |  |
| 3.1.1. | Grynasis pjovimas | - Be koaguliacijos efekto; - Didžiausia galia ≥ 300 W; - Didžiausia įtampa ≥ 800 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.1.2. | Mišrus pjovimas | - Su koaguliacijos efektu; - Didžiausia galia ≥ 200 W; - Didžiausia įtampa ≥ 860 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.1.3. | Mišrus pjovimas | - Su koaguliacijos efektu; - Didžiausia galia ≥ 200 W; - Didžiausia įtampa ≥ 1100 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.1.4. | Mišrus pjovimas | - Su koaguliacijos efektu; - Didžiausia galia ≥ 200 W; - Didžiausia įtampa ≥ 1480 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.1.5. | Specialiosios funkcijos | - Pjovimas pulsuojančiu, audinius tausojančiu, režimu; - Pjovimas trunka 70 ± 5 ms su 600 ± 10 ms pauzės intervalais. |  |
| 3.1.6. | Pjovimo režimų aktyvavimas | Pjovimo režimas aktyvuojamas paspaudus monopolinio įrankio rankenėlėje esantį pjovimo mygtuką arba kojiniu pedalu |  |
| 3.2. | Monopolinės koaguliacijos režimai: |  |  |
| 3.2.1. | Monopolinė taškinė koaguliacija | - Didžiausia galia ≥ 120 W; - Didžiausia įtampa ≥ 2120 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.2.2. | Monopolinė standartinė koaguliacija | - Didžiausia galia ≥ 120 W; - Didžiausia įtampa ≥ 3140 V; - Didžiausias dažnis ≥ 560 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.2.3. | Monopolinė purškianti bekontaktė koaguliacija | - Didžiausia galia ≥ 80 W; - Didžiausia įtampa ≥ 6350 V; - Didžiausias dažnis ≥ 560 kHz; - Didžiausia varža ≥ 500 Ω. |  |
| 3.2.4. | Specialiosios funkcijos | - Pulsuojanti monopolinė koaguliacija, veikianti standartinės arba purškiančios koaguliacijos režimuose; - Koaguliacija trunka 2,5 ± 1 ms su 5 ± 2 ms pauzės intervalais. |  |
| 3.2.5. | Monopolinės koaguliacijos režimų aktyvavimas | Koaguliacijos režimas aktyvuojamas paspaudus monopolinio įrankio rankenėlėje esantį koaguliacijos mygtuką arba kojiniu pedalu |  |
| 3.3. | Bipoliniai režimai: |  |  |
| 3.3.1. | Bipolinė koaguliacija | - Didžiausia galia ≥ 50 W; - Didžiausia įtampa ≥ 170 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 50 Ω. |  |
| 3.3.2. | Bipolinė koaguliacija | - Didžiausia galia ≥ 90 W; - Didžiausia įtampa ≥ 610 V; - Didžiausias dažnis ≥ 390 kHz; - Didžiausia varža ≥ 300 Ω. |  |
| 3.3.3. | Bipolinės koaguliacijos aktyvavimas | Aktyvuojama suspaudus bipoliniu pincetu koaguliuojamus audinius arba bipolinei koaguliacijai skirtu kojiniu pedalu |  |
| 3.4. | Skysčių režimas | Specialus režimas skirtas atlikti pjovimo ir koaguliacijos procesus skysčių terpėje, pasiekiant greitą efektą |  |
| 3.5. | Darbo su laparoskopiniais instrumentais režimas | Specialus audinius tausojanti režimas, kuris leidžia su mažiausiai žalojančiu poveikiu atlikti pjovimo ir koaguliacijos procesus, naudojant laparoskopinius instrumentus |  |
| 4. | Neutralaus elektrodo stebėjimo sistema | - Turi būti neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema; - Audinio paviršiaus stebimos varžos intervalas ne siauresnis negu 10–150 Ω. |  |
| 5. | Garsinė indikacija | - Skleidžiamas garsinis signalas aktyvavus pjovimo, koaguliacijos režimus bei įvykus neutralaus elektrodo arba generatoriaus gedimui; - Garsinės indikacijos signalo garsumas reguliuojamas. |  |
| 6. | Programuojami darbo režimų parametrai | Yra ≥ 9 vartotojo programuojami darbo režimų parametrų atminties nustatymai |  |
| 7. | Išvestys | - ≥ 2 monopolinės; - ≥ 1 bipolinė; - ≥ 1 neutralaus elektrodo. |  |
| 8. | Informacijos pateikimas vartotojui | Atskiruose ekranėliuose arba viename valdymo skydelio ekrane pateikiama informacija: - Generatoriaus darbo režimas; - Galios verčių nustatymai; - Neutralaus elektrodo stebėjimo būsena; - Generatoriaus darbo aktyvavimo indikacija. |  |
| 9. | Generatoriaus darbo režimų ir parametrų valdymas | Valdomas lietimui jautriu ekranu arba skydelio priekyje esančiais mygtukais |  |
| 10. | Nuotolinis galingumo reguliavimas | Yra įdiegta funkcija generatoriaus galingumą reguliuoti nuotoliu |  |
| 11. | Dūmų ištraukimo sistema | Integruota sąsaja dūmų ištraukimo sistemai |  |
| 12. | Priedai | - Kojinis jungiklis – 1 vnt.: - Monopolinis; - Su ≥ 2 pedalais; - Laido ilgis ≥ 2 m. - Kojinis jungiklis – 1 vnt.: - Bipolinis; - Su ≥ 1 pedalu; - Laido ilgis ≥ 2 m. - Vienkartiniai paciento elektrodai ≥ 50 vnt.: - 2-jų kontaktinių zonų, - Su ≥ 4 m ilgio vienkartiniu kabeliu. |  |
| 13. | Valymas | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms |  |
| 14. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 15. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 21. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |