RINKOS KONSULTACIJA

ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS, Nr. 4091500

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.7. Prašome koreguoti: ,,Artikuliuojamas laikiklis monitoriui”, o valdymo ekrano laikiklį perkelti prie papildomų balų. | Reikalavimas dėl ≥2 artikuliuojamų monitorių laikiklių yra būtinas siekiant užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą, ergonomiką ir pacientų saugumą. Nepateikta argumentų, pagrindžiančių prašomą pakeitimą, todėl techninė specifikacija yra nekeičiamas. |
| 2. | Prašome pakeisti sekančiai: 7. Pikselių tankis 0,1700 x 0,1900 mm ribose 4. Ryškumas : : ≥500 cd/m2; 8. Monitoriaus svoris ≤13 kg.; | Sutinkame keisti į: 2.7 Pikselių tankis nemažiau 0,1700 x 0,1845 mm ribose; 2.4 Ryškumas: ≥500 cd/m2; 2.8 Monitoriaus svoris ≤13 kg.; |
| 3. | Prašome koreguoti: 1. Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4), ≥ 1 lustų; 6. Prašome koreguoti: kameros galvutės svoris ≤ 0,2 kg, kameros galvutės kabelio ilgis ≥350 cm | 3.1 Reikalavimas dėl ≥3 lustų yra būtinas norint užtikrinti aukščiausią vaizdo kokybę, spalvų tikslumą ir chirurginio lauko matomumą, todėl jo keisti į ≥1 lustą nėra pagrindo. 3.6. Taip pat nepateikta argumentų, kodėl reikėtų keisti kameros galvutės svorį ar kabelio ilgį, todėl techninė specifikacija yra nekeičiamas. |
|  | Prašome pakeisti sekančiai: 5. ≥ 2 programuojami valdymo mygtukai; | Sutinkame keisti: 3.5 ≥ 2 programuojami valdymo mygtukai; |
| 4. | Prašome koreguoti: 4. Vaizdo kameros valdymo įrenginys su vaizdo įrašymo įrenginiu ir integruotu arba atskiru šviesos šaltiniu. 4.2. Perkama 4 K sistema todėl prašome koreguoti: ,,Video įrašų kokybė: ≥4K (3840x2160)“. 3.Prašome koreguoti: Signalų išvestys: 3.1. ≥ 1 vnt. HD-SDI arba HDMI arba lygiavertė; 3.2. ≥ 1 vnt. 3G - SDI (4K) arba lygiavertė; 3.3. ≥ 1 vnt. DisplayPort arba HDMI jungtis; 3.4. ≥ 1 vnt. USB tipo jungtis; 4.2. Šį reikalavimą šalinti arba perkelti prie papildomų balų: - Prašome koreguoti: ,,Vaizdų įrašymas valdomas planšete ir/arba kameros galvos mygtukais.” Prašome šalinti arba perkelti prie naudingumo balų šį punktą: 7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: 7.1. Ekrano įstrižainė ≥ 10“; 7.2. Raiška ≥ 1920x1080 vaizdo elementų; 7.3. Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas).” Prašome koreguoti: 8. Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas. 9. Integuotas arba atskiras LED tipo šviesos šaltinis; 9.2. Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ≥ 2500 lumenų arba šviesos intensyvumas ≥3000000 Lux 9.3. Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis ≥7000˚ K Kartu su sistema bus pateikiami šviesolaidžiai, norime pasiteirauti kam skirtas šis reikalavimas. Ar ligoninė naudoja visus šiuos šviesolaidžius ir reikėtų pateikti adapterius visiems išvardintiems gamintojų šviesolaidžiams?: 9.5. Šviesolaidžių jungtys ≥ 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, arba pateikiamas atitinkamas adapteris | Tiekėjas reikalauja koreguoti techninę specifikaciją, tačiau nepateikia argumentų, kodėl tai būtina. Techninė specifikacija bus nekeičiamas. 4.2 Reikalavimas nebus keičiamas, nes jį pakeitus nebus užtikrinta tiekėjų konkurenciją. Signalų išvestys: Netenkinti 3.1., 3.2., 3.3, 3.4 –. Techninės specifikacijos reikalavimai yra naujesnės kartos, nes užtikrina didesnį jungčių skaičių ir modernesnius standartus: vietoje minimalaus 1 vnt. 3G-SDI jungties reikalaujama 3 vnt., kas leidžia vienu metu prijungti kelis 4K įrenginius; DisplayPort jungtis yra naujesnė ir užtikrina aukštesnę raišką bei didesnį duomenų pralaidumą nei HDMI; papildomos USB jungtys suteikia platesnes integracijos galimybes su išoriniais įrenginiais. 4.2 Nėra pagrindžiama, kodėl šį reikalavimą reikėtų šalinti arba perkelti prie papildomų balų. Norime atkreipti dėmesį, kad planšetė užtikrina operatyvų vaizdo stebėjimą ir kontrolę vietoje, nekeičiant pagrindinių įrašymo įrenginių, bei leidžia efektyviau koordinuoti darbą keliuose taškuose vienu metu - techninė specifikacija bus nekeičiama. 5.2 Sutinkame keisti: ,,Vaizdų įrašymas valdomas planšete ir/arba kameros galvos mygtukais.” 7. Nėra pagrindžiama, kodėl šį reikalavimą reikėtų šalinti arba perkelti prie papildomų balų - techninė specifikacija bus nekeičiama. 8. Nėra pagrindžiama, kodėl šį reikalavimą reikėtų koreguoti - techninė specifikacija bus nekeičiama. 9. Nebus tenkinamas prašymas, nes reikalingas vienas įrenginys, o ne du atskiri. 9.2 nesutinkame keisti techninės specifikacijos, nes reikalingas bendras šviesos srautas (lumenai), o ne šviesos kiekis (Lux). 9.3 Sutinkame keisti į: „Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis ≥7000˚ K“ 9.5 Pateikiamas šviesolaidis, kuris turi turėti galimybę prisijungti prie išvardintos rūšies įrangos. Jeigu šviesolaidis nėra “universalus“, prie jo turi būti pateikiamas adapteris. |
|  | 9.2. Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ≥ 1800 lumenų; | Sutinkame keisti į: Maksimalus šviesos srauto intensyvumas nemažiau ≥ 1800 lumenų. |
| 5. | 6.4. Vidinė talpa - 2 TB arba pridedamas išorinis diskas | Sutinkame keisti į: 2 TB arba pridedamas išorinis diskas. |
| 6. | Perkama 4K sistema, todėl prašome koreguoti: 6.2. Video įrašymo kokybė ≥4K; Nuotraukų ≥4K; | Sutinkame keisti į: Video įrašymo kokybė ≥4K; Nuotraukų ≥4K; |
|  | a) rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8000 aps./min.; | Sutinkame keisti į: rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8000 aps./min.; |
| 7. | Nurodyti perkamą kiekį | 3 |
|  | Prašome koreguoti: 3. Maksimalūs greičiai: a) rotacijos į priekį/atgal: ≥8000 aps./min.; b) osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; 4. ≥ 1 jungtis instrumentų pajungimui; | a). Sutinkame keisti į: rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8000 aps./min.; b). techninėje specifikacijoje ir nurodytas toks parametras į kurį prašoma pakeisti. c) Atliekant operaciją dažnai reikia greitai keisti instrumentus, todėl reikalinga, ne mažiau 2 jungčių. |
|  | 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; - perteklinis reikalavimas. Vieno gamintojo fukcija 4. Galimybė prijungti antgalius su koaguliacijos funkcija (skutimo ir koaguliavimo funkcija integruota viename antgalyje), kampiniais antgaliais – perteklinis reikalavimas. Vieno gamintojo funkcija | Sutinkame pašalinti 3 ir 4 punktus. |
| 8. | Nurodyti perkamą kiekį | 3 |
|  | Prašome koreguoti: 2. Valdymas ≥2 mygtukais ant rankenos viršutinės dalies; | Sutinkame keisti į : „Valdymas ≥2 mygtukais ant rankenos viršutinės dalies;“. |
| 9. | Nenurodyta, ar reikalinga kaniulė su obturatoriumi, Šiai optikai yra reikalingi kitų parametrų kaniulė ir obturatorius. Taip pat nenurodytas perkamas kiekis. | Kaniulė su obturatoriumi nėra reikalingi. |
| 10. | Nurodyti perkamą kiekį | 2 |
|  | Dviejų vožtuvų, rotuojanti, 6,0 mm didelio tinkanti darbui su siūloma optika pratekamumo artroskopo kaniulė, tinkanti greito jungimo 4 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai | Sutinkame keisti į: Dviejų vožtuvų, rotuojanti, tinkanti darbui su siūloma optika pratekamumo artroskopo kaniulė, tinkanti greito jungimo 4 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai. |
| 11. | Nurodyti perkamą kiekį | 3 |
|  | Tinkantis didelio pratekamumo artroskopo kaniulei, distalinis galas bukas, konusinės formos. | Sutinkame keisti į: „Tinkantis didelio pratekamumo artroskopo kaniulei, distalinis galas bukas, konusinės formos“. |
| 12. | Nurodyti perkamą kiekį | 3 |
|  | 3. Išorinis diametras 4,0 -5,0 mm | Sutinkame keisti į: „Išorinis diametras 4,0 -5,0 mm ±0.5 mm“. |
| 13. | Nurodyti perkamą kiekį | 5 |
|  | 3. Prašome koreguoti Išorinis diametras 3,5 mm ±0.5 mm | Sutinkame keisti į: „Išorinis diametras 4,0 -5,0 mm ±0.5 mm“. |
| 14. | Nurodyti perkamą kiekį | 3 |
|  | Prašome koreguoti: Sterilizavimo krepšelis optikai - su dangčiu ir silikoniniais laikikliais optikai. Dydis 290 x 80 x 50 mm± 20mm | Nurodyti matmenys reikalingi, kad krepšeliai tiktų siūlomai optikai, kaniulei ir oburatoriui bei užtikrintų jos saugų fiksavimą bei sterilizaciją. Neapibrėžti matmenys negarantuotų suderinamumo. |
| 15. | Prašome koreguoti: Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, dydis 285 x 280 x 135 mm ±30 mm | Sutinkame keisti į: 285 x 280 x 135 mm ±10 mm |
|  | 6. Galimybė pajungti elektrodus su ambient technologija, kurie matuoja sąnario skysčių temperatūrą darbo metu; - perteklinis reikalavimas, vieno gamintojo funkcija. 7. Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 30 tipo elektrodų – vieno gamintojo funkcija. Bipolinis kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas kelio ir peties artroskopijoms, su siurbimo funkcija, integruotu kabeliu. Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3 - 4 mm 10 vnt. | Sutinkame 6 ir 7 punktą pašalinti. Sutinkame keisti į: Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3 - 4 mm. |
| 16. | Prašome koreguoti: “1. Darbinis dažnis 50/60 Hz; 2. Temperatūrinis diapazonas nuo 25° C iki 55°C; 3. Skystųjų kristalų ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnarinių skysčių temperatūrą, skysčių irigacijos lygį ir klaidų pranešimus. 4. Galimi režimai: rezekcija, kobliacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze. 5. Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; 6. Galimybė pajungti elektrodus su ambient technologija, kurie matuoja sąnario skysčių temperatūrą darbo metu; 7. Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija. 8. Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje. 9. Elektrosaugos reikalavimai pagal IEC/EN 60601-1, Klasifikacija pagal IEC/EN 60601-2-2. Komplekte: Generatorius su laidu ir pedalu 1 vnt. Bipolinis kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas kelio ir peties artroskopijoms, su siurbimo funkcija, integruotu kabeliu. Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3,75 mm (± 0,05 mm). 10 vnt.” | 1.Darbinis dažnis 50/60 Hz – toks ir nurodytas techninėje specifikacijoje. 2. Sutinkame keisti į: Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C ±5°C. Visi kiti reikalavimai tokie ir yra nurodyti techninė specifikacijoje. |
|  | 4. Slėgio lygis minimalus ≤10 mmHg, maksimalus ≥120 mmHg, reguliuojamas kas 5 mmHg. | Sutinkame keisti į: Slėgio lygis minimalus ≤10 mmHg, maksimalus ≥120 mmHg, reguliuojamas kas 5 mmHg. |
| 17. | 6. Slėgio reguliavimas nuo 100 iki 550 mmHg kas 5 mmHg. Garsumas 45-85 dB - 7.1. Ilgis 61 ± 1cm, plotis 6 ± 1cm; - 7.2. Ilgis 76 ± 6 cm, plotis 10 ± 2 cm; 7.3. Ilgis 122 ± 3 cm, plotis 10 ± 4 cm. | Sutinkame keisti į: Sėgio reguliavimas nuo 0–100 mmHg (apatinė riba) iki ne mažiau kaip 550 mmHg (viršutinė riba), reguliuojamas žingsniu ne didesniu kaip 5 mmHg. Garsumas 45-85 dB. - 7.1. Ilgis 61 ± 1cm, plotis 6 ± 1cm; - 7.2. Ilgis 76 ± 6 cm, plotis 10 ± 2 cm; 7.3. Ilgis 122 ± 3 cm, plotis 10 ± 4 cm. |
| 18. | Prašome šalinti šį reikalavimą. | Reikalavimas nebus šalinamas, nes užtikrina pacientų saugą, įrangos ilgaamžiškumą ir atitiktį higienos normoms. |
| Papildomi siūlymai/pastabos | Įtraukti: kaniulę su obturatoriumi tinkančią 9 pirkimo dalies optikai | Kaniulė ir obturatorius nebus įtraukti, nes gydymo įstaiga juos jau yra įsigijusi anksčiau. |