TSD-838, VPP-4827

Spektrofotometro techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Spektrofotometras yra skirtas: - Dvigrandės DNR, viengrandės DNR, RNR, baltymų koncentracijos matavimams, kinetiniams matavimams DNR, RNR kokybės įvertinimui; - Bakterijų prieaugio matavimui. |  |
| 2. | Tipas | - Automatinis; - Statomas ant stalo. |  |
| 3. | Ekranas | - Spalvotas; - Lietimui jautrus; - Įstrižainė ≥ 10 colių (≥ 25,4 cm). |  |
| 4. | Valdymas ir duomenų saugojimas | - Aparatas valdomas ir duomenys pateikiami integruotame ekrane (žiūrėti 3 punktą); - Galima naudoti (valdyti) mūvint pirštines. |  |
| 5. | Šviesos šaltinis | „Xenon“ šviesos šaltinis arba lygiavertis šviesos šaltinis |  |
| 6. | Matavimo principas | - Mėginio lašelis yra užnešamas ant detekcijos pjedestalo, matuojama mėginio absorbcija ir pagal tai apskaičiuojama koncentracija; - Galima mėginio koncentraciją matuoti kiuvetėje. |  |
| 7. | Bangos ilgių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 200 iki 850 nm |  |
| 8. | Bangos ilgio tikslumas | Ne daugiau negu ±1 nm |  |
| 9. | Spektrinė skiriamoji geba | Ne didesnė negu 1,8 nm |  |
| 10. | Fotometrinis diapazonas | - Pjedestalo: ne siauresnis negu 0,05–550 Abs; - Kiuvetės: ne siauresnis negu 0,01–1,5 Abs. |  |
| 11. | Fotometrinis tikslumas | Paklaida ne didesnė negu 3% |  |
| 12. | Detektuojami mėginio koncentracijų intervalai | - Dvigrandė DNR: ne siauresniame intervale negu nuo 1,0 ng/μL iki 27 000,0 ng/μL; - Viengrandė DNR: ne siauresniame intervale negu nuo 0,8 ng/μL iki 18 000,0 ng/μL; - RNR: ne siauresniame intervale negu nuo 1,0 ng/μL iki 22 000,0 ng/μL; - Baltymai: ne siauresniame intervale negu nuo 0,05 mg/mL iki 800,0 mg/mL. |  |
| 13. | DNR, RNR kokybės įvertinimas | Spektrofotometras automatiškai įvertina mėginio kokybę pagal absorbcijos santykį, esant skirtingiems bangos ilgiams: - A260/A280 nm; - A260/A230 nm. |  |
| 14. | Mažiausias matuojamo mėginio tūris | Ne didesnis kaip 1,0 μl |  |
| 15. | Kiuvetės pašildymo funkcija | Yra kiuvetės pašildymo funkcija iki ≥ 37 °C temperatūros |  |
| 16. | Mėginio matavimo trukmė | Ne ilgesnė kaip 10 sekundžių |  |
| 17. | Reikalavimai programinei įrangai | - Duomenis galima tiesiogiai perduoti į laboratorijos informacijos valdymo sistemą (angl. LIMS); - Iš anksto užprogramuoti matavimų režimai: - Viengrandei DNR; - Dvigrandei DNR; - RNR; - Trumpiems DNR ir RNR oligonukleotidams; - Baltymams: A280, A205, Bradford, Lowry, BCA metodu dažytiems. - Galimybė programuoti individualius matavimų režimus, UV-Vis (ne siauresniame negu 200–850 nm) spektre; - Matuojant nukleorūgščių koncentracijas galimybė identifikuoti taršos šaltinį; - Yra tikrojo laiko PGR reakcijos mišinio skaičiuotuvo funkcija, skirta apskaičiuoti reikiamą įdėti mėginio kiekį pagal išmatuotą koncentraciją; - Programinė įranga geba atskirti DNR nuo RNR žinduolių, bakterijų ir augalų mėginiuose. |  |
| 18. | Rezultatų pateikimas | Matuojant pavyzdį rezultatas pateikiamas skaitine ir grafine išraiška (pvz., ng/ul) |  |
| 19. | Vidinė atmintis | Ne mažesnė kaip 64 GB |  |
| 20. | Duomenų apdorojimas ir analizė | - Duomenys išsaugomi: - TSF (ar lygiaverčiu) formatu; - CSV (ar lygiaverčiu) formatu. - Tyrimo raportą galima išsaugoti PDF (ar lygiaverčiu) formatu; - Rezultatus galima archyvuoti; - Duomenis galima perkelti į USB laikmeną. |  |
| 21. | Pirminis prietaiso kalibravimas | Prietaisas pristatomas su atlikta pirmine gamintojo (arba tiekėjo) kalibracija arba sukalibruojamas instaliavimo metu |  |
| 22. | Vartotojo atliekamas prietaiso kalibravimas | Eksploatacijos metu prietaiso kalibravimą gali atlikti pats vartotojas |  |
| 23. | Sąsajos duomenų perdavimui | - ≥ 2 vnt. USB-A (arba lygiavertės) jungtys; - ≥ 1 vnt. USB-C (arba lygiavertė) jungtis; - ≥ 1 vnt. LAN (arba lygiavertė) jungtis; - „Bluetooth“ sąsaja; - „Wi-Fi“ sąsaja. |  |
| 24. | Komplektacija | Kartu su prietaisu komplektuojama: - Programinė įranga su vartotojo sąsaja; - USB (ar lygiavertis) „Wi-Fi“ adapteris; - Aparato uždangalas nuo dulkių; - Kiuvečių kvalifikavimo rinkinys; - Fotometrinės kalibracijos rinkinys; - Pjedestalo paviršiaus hidrofobiškumo atnaujinimo rinkinys. |  |
| 25. | Suderinamumas su išoriniais įrenginiais | Aparatas gali būti susietas su (galima prijungti prie): - Pele; - Klaviatūra; - Brūkšninių kodų skaitytuvu; - Spausdintuvu. |  |
| 26. | Maitinimas | - Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; - Iš išorinės baterijos per USB-C (ar lygiavertę) jungtį – atsarginis energijos šaltinis prietaiso veikimui. |  |
| 27. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 28. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas CE (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 29. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 30. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 31. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 32. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 33. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).