TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ULTRAGARSINIS DIAGNOSTIKOS APARATAS (ECHOSKOPAS)

- Pirkimo objektas – Ultragarsinis diagnostikos aparatas (echoskopas) – 1 vnt. (toliau – Prekė);

- Gali būti siūlomos tik naujos, nenaudotos Prekės;

- Pristatymo adresas – Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkai;

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu, instaliavimas ir personalo apmokymas naudotis.

- Garantija – Prekėms (visai siūlomai įrangai) turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Siūloma prekė turi būti paženklinta CE ženklu pagal medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninį reglamentą. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (įrašo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės (įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Sistemos architektūra | Mobili su ratukais |  |  |
|  | Taikymo tipas (tyrimai) Turi būti galimybė atlikti šiuos tyrimus: |  |  |  |
|  | Vidaus organų | Turi būti |  |  |
|  | Skydliaukės | Turi būti |  |  |
|  | Sąnarių | Turi būti |  |  |
|  | Kraujagyslių | Turi būti |  |  |
|  | Krūtų | Turi būti |  |  |
|  | Vaikų vidaus organų | Turi būti |  |  |
|  | Ginekologiniai | Turi būti |  |  |
|  | Akušeriniai | Turi būti |  |  |
|  | Sistemos ergonomika |  |  |  |
|  | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Turi būti |  |  |
|  | Valdymo panelės pasukimas nuo centrinės padėties | Ne mažiau nei 90 laipsnių į kairę |  |  |
|  |  | Ne mažiau nei 90 laipsnių į dešinę |  |  |
|  | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 21 cm |  |  |
|  | Vaizdo monitorius | Įstrižainė ne mažiau 54,60 cm (21.5") |  |  |
|  |  | WLED, ar LED, ar OLED pašvietimas |  |  |
|  |  | Turi būti pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) |  |  |
|  |  | Turi būti galimybė pasukti į šonus, palenkti ir pakelti aukštyn/žemyn |  |  |
|  |  | Turi būti galimybė nulenkti transportavimo metu |  |  |
|  | Sistemos skleidžiamas triukšmas darbo metu | ne didesnis nei 42 dB |  |  |
|  | Atskiras sistemos funkcijų valdymo monitorius | Įstrižainė ne mažiau nei 30.48 cm (12.0") |  |  |
|  |  | Spalvotas |  |  |
|  |  | Lietimui jautrus ekranas |  |  |
|  | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |  |
|  | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |  |
|  | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 1.0 iki 21.0 MHz |  |  |
|  | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |
|  | Vaizdavimo režimai: |  |  |  |
|  | B režimas | Turi būti |  |  |
|  | M režimas | Turi būti |  |  |
|  | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Turi būti |  |  |
|  | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Turi būti |  |  |
|  | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Turi būti |  |  |
|  | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas, nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu | Turi būti |  |  |
|  | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Turi būti |  |  |
|  | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Turi būti |  |  |
|  | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu (vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija) | Turi būti |  |  |
|  | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Turi būti |  |  |
|  | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) | Turi būti |  |  |
|  | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas | Turi būti |  |  |
|  | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas | Turi būti |  |  |
|  | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |
|  | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija | Turi būti |  |  |
|  | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Turi būti |  |  |
|  | Automatizuoti vaisiaus matavimai | Galvos diametro (BPD) |  |  |
|  |  | Galvos apimties (HC) |  |  |
|  |  | Pilvo apimties (AC) |  |  |
|  |  | Šlaunikaulio ilgio (FL) |  |  |
|  | Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Turi būti |  |  |
|  | Reikalavimai davikliams |  |  |  |
|  | Konvekcinis daviklis: |  |  |  |
|  | Darbinis dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 1.5 iki 5.0 MHz |  |  |
|  | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau nei 70º |  |  |
|  | Elementų skaičius | Ne mažiau kaip 128 |  |  |
|  | Vieno kristalo technologija (arba lygiavertė) | Turi būti |  |  |
|  | Linijinis daviklis: |  |  |  |
|  | Darbinis dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 5.0 iki 17.8 MHz |  |  |
|  | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau kaip 50 mm |  |  |
|  | Elementų skaičius | Ne mažiau kaip 250 |  |  |
|  | Endokavitalinis daviklis: |  |  |  |
|  | Darbinis dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 3.0 iki 8.0 MHz |  |  |
|  | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau nei 160º |  |  |
|  | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |  |
|  | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (DICOM storage, Modality worklist) | Turi būti |  |  |
|  | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Turi būti |  |  |
|  | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Turi būti |  |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 500 GB |  |  |
|  | Išorinės jungtys | USB |  |  |
|  |  | LAN |  |  |
|  |  | HDMI arba lygiavertė |  |  |
|  | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas |  |  |
|  | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Turi būti |  |  |
|  | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti | Turi būti |  |  |