## 1_pod_elektroencefalografas
2.1 priedas "1 p. o. d. techninė specifikacija"
Elektroencefalografas-1 vnt.
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33100000-1 Medicinos įranga; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai nurodyti žemiau.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų ir lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Elektroencefalografo paskirtis | Epilepsijos diagnozavimui ir gydymo efektyvumo vertinimui, smegenų struktūrinių pokyčių vertinimui, alpimo priežasčių nustatymui, smegenų degeneracinių ligų tyrimams ir miego sutrikimo diagnozavimui.
2 | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio įvadai | 1. Ne mažiau 64 įvadų priėmimo įrenginys. Iš jų:
1.1. Ne mažiau 2 bipolinių įvadų;
1.2. Įžeminimo įvadas;
1.3. Jungtis elektrodams ir kepurėlės su elektrodais pajungimui.
3 | Impedanso matuoklis | 1. Matuojamos kiekvieno elektrodo kontakto impedansas;
2. Reikšmės pateikiamos grafiškai ar skaitiškai elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ekrane, ar kompiuterio ekrane, skirtinga spalva pažymint elektrodus, kurių impedansas viršija leistinas ribas;
3. Pateikiamos impedanso reikšmės matavimo vienetai – Ώ;
4. Impedanso matavimo ribos (1-100) kΩ ±10 %.
5. Jei impedansas viršija nustatytas ribas įvado jungtis ar ikona monitoriuje šviečia/mirksi.
4 | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio portatyvumas | 1. Portatyvus, svoris be akumuliatoriaus ne daugiau 800 g;
2. Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius, su ne mažiau 5 valandų autonominio darbo, registruojant 64 kanalų EEG;
3. Įmontuotas arba prijungiamas įvykių žymėjimo mygtukas;
4. Duomenų išsaugojimas elektrofiziologinių signalų priėmimo įrenginyje. Atmintis ne mažiau 15 GB registruojant 64 kanalų EEG.
5 | Analoginis skaitmeninis konverteris | Ne mažiau 16 bitų
6 | Pasirenkamas diskretizacijos dažnis registruojant 64 kanalų EEG, ribos ne siauresnės už nurodytas | 200 Hz – 2k Hz
7 | Tyrimo įrašymas naudojant skirtingą dikretizacijos dažnį kanalams arba lygiavertis sprendimas, kuris sumažina ilgų tyrimų įrašų dydį tuo pačiu metu neprarandant informacijos gautos iš ≥ 1 kHz kanalų. | Būtina
8 | Analoginio signalo dažnių diapazonas kanalams, ne siauresnis už nurodytą. | Nuo 0,1 iki 4 kHz
9 | Triukšmų lygis, tipinis (RMS) | Ne daugiau 1,5 µV p-p
10 | Sinfazinio kanalo slopinimas, tipinis | Ne mažiau 110 dB (CMRR) diferencialinis
11 | Stiprintuvo įėjimo varža | Ne mažiau 150 MΏ
12 | Naudotojo nustatomi filtrų dažniai | Būtina
13 | Kalibracijos režimas | Būtinas
14 | Matricinis LED stimuliatorius | Būtinas
15 | Vežimėlis su gamintojo numatytu ir testuotu kompiuteriu (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga), monitoriumi, spausdintuvu ir izoliuojančiu transformatoriumi | Būtinas. Pateikiama gamintojo deklaracija ar lygiavertis dokumentas. | Nurodyti kompiuterio gamintoją, modelį, kilmės šalį
16 | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ir kompiuterio sujungimas | LAN ir bevieliu ryšiu
17 | Komplekuojamas standartiniais priedais reikalingais registruoti EEG | EEG diskiniai elektrodai 30 vnt., paruošimo ir klijavimo pasta-1 kompl.
18 | Duomenų importas, eksportas | ASCII, EDF ir EDF+ formatais. Galimas EEG failų perkėlimas iš pacientų stebėjimo įrenginio į serverio sistemą EEG peržiūroms kitose darbo stotyse.
19 | Instaliuota programinė įranga (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | 1. EEG peržiūra ir analizė |  | Nurodyti programinės įrangos gamintoją, modelį, kilmės šalį
2. Trimatė (tūrinė) galvos topografinė analizė, peržiūra 3D režimu
3. Spektrinė analizė
4. Pacientų duomenų archyvas
5. Ilgalaikio paciento EEG kreivių užrašymo ir stebėjimo programinė įranga
6. Aptikti šuoliai atvaizduojami topografiškai arba morfologiškai.
7. Šuolių identifikavimas atliekant ilgalaikį paciento EEG monitoravimą.
8. Galimybė praplėsti vaizdo ir garso sistema su programine įranga ir video kamera
20 | Laisvai programuojami tyrimo montažai | Būtina
21 | Ekrane pateikiamų kreivių spalva, storis, pavadinimas | Vartotojo pasirenkamas
22 | Montažų peržiūra ekrane | Būtina
23 | Redaguojamų įvykių žymeklių sąrašas | Būtina
24 | EEG kepurėlės 3 dydžių | Būtina
25 | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo
26 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn.
27 | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 str. 8 d. ir 47 str. 8 d., reikalauja, kad siūlomos prekės bei jų gamintojai nekeltų grėsmės LR nacionaliniam saugumui. Tiekėjas privalo pateikti kilmės ir tiekimo grandinės dokumentus bei leisti kompetentingoms institucijoms atlikti kibernetinio saugumo vertinimą. | Būtina
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus, įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų ir lietuvių kalbomis), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).Techninės specifikacijos lentelės 5-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.