## 2 p. o. d.Elektromiogrfas
2.2 priedas "2 p. o. d. techninė specifikacija"
Elektromiografijos sistema-1 vnt.
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33100000-1 Medicinos įranga; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai nurodyti žemiau.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų ir lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Sistemos paskirtis | Elektromiografiniai tyrimai
2. | Motorinio nervo laidumo tyrimai | Būtina
3. | Sensorinio nervo laidumo tyrimai | Būtina
4. | Kombinuotas nervų laidumo tyrimas | Būtina
5. | F-bangos tyrimas | Būtina
6. | H-reflekso tyrimas | Būtina
7. | Mirksėjimo reflekso tyrimas | Būtina
8. | Simpatinis odos tyrimas | Būtina
9. | Nervo inčingas | Būtina
10. | Pasikartojanti nervo stimuliacija | Būtina
11. | Reikalavimai miografo stiprintuvui:
11.1. | 1. Aukštos skiriamosios gebos EMG bipoliniai kanalai, ne mažiau | Keturių
11.2. | 2. Kanalų įėjimo varža, ne mažiau | 1000 MΏ
11.3. | 3. Sinfazinės dedamosios slopinimas (CMRR), ne mažiau | 110 dB
11.4. | 4. Tipinis triukšmo lygis ne daugiau | 0.6 µVRMS
11.5. | 5.Diskretizacijos dažnis ne mažiau | 30 kHz
11.6. | 6. Analoginis skaitmeninis konverteris ne mažiau | 16 bitų
11.7. | 7. Monopoliniai kanalai, ne mažiau | 8
12. | Reikalavimai stimuliatoriui:
12.1. | 1.Srovės reguliavimo diapazonas, ne siauresnis | Nuo 0,1 iki 100 mA
12.2. | 2. Vienetinis impulsas | Būtina
12.3. | 3.Pasikartojantys impulsai | Būtina
12.4. | 4. Dažnio diapazonas, ne siauresnis | Nuo 0,1 iki 100 Hz
12.5. | 5.Stimulo trukmės diapazonas, ne siauresnis | Nuo 50 iki 1000 µs
12.6. | 6.Stimuliatoriaus rankenoje įmontuoti valdikliai ir indikatoriai | Būtina
12.7. | Stimuliatoriaus palaikomos impulso formos | Monofazinė ir bifazinė
12.8. | Galimi impulso tipai | Vienkartini, porinis, traukinio, dvigubo traukinio ir trigubas
13 | Darbinė stotis:
13.1. | 1. Personalinis kompiuteris (atitinkantis elektromiografo gamintojo reikalavimus) (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) komplektuojamas su klaviatūra, pele ir lazeriniu (arba lygiaverčiu) spausdintuvu | Būtina
13.2. | 2. LCD (arba lygiavertis) monitorius, įstrižainė ne mažiau kaip 60 cm | Būtina
13.3. | 3. Kojinis jungiklis, ne mažiau dviejų pedalų | Būtina
13.4. | 4. Dedikuota miografo valdymo klaviatūra | Būtina
14. | Trigeris | Vidinis ir išorinis
15. | Ataskaitos sudarymas | Naudotojo nustatomas lentelių išdėstymas, lentelių stulpelių pasirinkimas, nervų ir raumenų eilškumas lentelėse, teksto laukeliai ir kreivės
16. | Duomenų importas, eksportas (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | Galimas EMG failų perkėlimas iš pacientų stebėjimo įrenginio į serverio sistemą EMG peržiūroms kitose darbo stotyse.
17. | EMG sistemos mobilumas | Visos sudedamosios sistemos dalys yra montuojmos ant vieno vežimėlio
18. | Reikalavimai įrangos vežimėliui (mobilus, izoliuojantis transformatorius, integruotas laikiklis stiprintuvo modulio tvirtinimui) | Būtina
19. | Standartinis EMG priedų rinkinys:
19.1. | 1. Koncentrinių adatų laikiklio kabelis | 1 vnt.
19.2. | 2. Vienkartinė koncentrinė adata L = 37 ± 1 mm, d = 0.45 ± 0.01 mm | 10 vnt.
19.3. | 3. 3 laidų kabelis paviršiniams elektrodams „krokodilo“ tipo | 1 vnt.
19.4. | 4. Vienkartiniai paviršiniai elektrodai | 100 vnt.
19.5. | 5. Reguliuojami žiediniai elektrodai su kabeliu | 1 vnt.
19.6. | 6. Bipolinis stimuliatorius | 1 vnt.
19.7. | 7. Gelis, ne mažiau 250g | 1 vnt.
19.8. | 8. Kabelis su spaustuku 150 cm ≤ L ≤ 200 cm | 1 vnt.
19.9. | 9. Daugkartinis įžeminimo elektrodas | 1 vnt.
20. | Maitinimas | 230 V, 50Hz elektros tinklo
21. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn.
22. | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 str. 8 d. ir 47 str. 8 d., reikalauja, kad siūlomos prekės bei jų gamintojai nekeltų grėsmės LR nacionaliniam saugumui. Tiekėjas privalo pateikti kilmės ir tiekimo grandinės dokumentus bei leisti kompetentingoms institucijoms atlikti kibernetinio saugumo vertinimą. | Būtina
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus, įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas).
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų ir lietuvių kalbomis), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).Techninės specifikacijos lentelės 5-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.