Pirkimo dalis.

Reagentai ir priemonės 5 dalių automatiniam hematologiniam analizatoriui ,, Sysmex XN-550“ (2 vnt) arba lygiaverčiu. Analizatoriai yra įstaigos    nuosavybė. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jeigu siūlomi lygiaverčiai analizatoriai, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus (pateikti nuorodą  dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. Tyrimu skaičius nurodytas 36 mėn. įskaitant kasdieninius 3 lygius kontrolinius mėginius.

| 1 | Bendras kraujo tyrimas (standartinis) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas) | vnt. | 85000 | Hematologinio analizatoriaus matuojami diagnostiniai parametrai : WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), IMG (IG) (#, %), RBC, HGB, HCT, MicroR, MacroR, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV Matavimo ribos ) : PLT 10-3000 x 10³/µL HGB 15-255 g/L WBC 0,5-400 x 10³/µL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |
| 2 | Kontrolinės medžiagos | vnt. | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti | Naudojami 3 lygių koncentracijos kontrolinei serumai (kaip reglamentuojama gamintojo) |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA„5 DALIŲ AUTOMATINIAI HEMATOLOGINIAI ANALIZATORIAI“ panaudai (2 vnt.)

Panaudai siūlomas lygiavertis analizatorius privalo būti naujas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Prietaiso apibūdinimas. Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas | Nr. 1. Automatinis hematologinių tyrimų sistemos analizatorius (1 vnt.): pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data |  |
| 1.2. | Prietaiso apibūdinimas. Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas | Nr. 2. Automatinis hematologinių tyrimų sistemos analizatorius (1 vnt.): pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data |  |
| 2. | Hematologinio analizatoriaus matuojami diagnostiniai parametrai ne mažiau kaip 17 | WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), IMG (IG) (#, %), RBC, HGB, HCT, MicroR, MacroR, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV |  |
| 3. | Hematologinio analizatoriaus matavimo principas | RBC, PLT – varžos arba optinis arba lygiavertis. HGB – fotometrinis , spektrofotometrinis arba lygiavertis. Reagentai – be cianido.WBC bei leukocitų diferenciacija - tėkmės citometrija arba lygiavertis. |  |
| 4. | Hematologinio analizatoriaus matavimo ribos | Matavimo ribos (linijiškumo ribos) ne siauresnės kaip:PLT 10-3000 x 10³/µL,HGB 15-255 g/L,WBC 0,5-400 x 10³/µL. |  |
| 5. | Pateikiami informaciniai pranešimai | Hematologinio analizatoriaus pranešimai apie poslinkį į kairę, atipinius limfocitus, blastus, eritroblastus arba lygiavertis |  |
| 6. | Hematologinio analizatoriaus tiriami mėginiai, jų tūris | Kapiliarinis ir veninis kraujas. Galimybė tirti atvirus ir uždarus mėgintuvėlius. Galimybė tirti mėginius naudojant automatinį mėginių padavimo įrenginį (samplerį) bei skubius mėginius (po vieną). Įsiurbiamo mėginio kiekis dirbant automatiniu mėginių padavimo režimu - ne daugiau kaip 35 µL. Turi būti galimybė išmatuoti mėginį iš mikromėgintuvėlio (neskiedžiant kraujo), įsiurbiant ne daugiau kaip 35 µL kraujo. |  |
| 7. | Našumas | Ne mažesnis kaip 60 mėginių/val. |  |
| 8. | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus | CBC, CBC+DIFF |  |
| 9. | Kalibravimus stabilumas | Kalibracija atliekama pagal gamintojo nustatytus reikalavimus |  |
| 10. | Kokybės kontrolės tirpalai | Naudojami 2 ar 3 lygių koncentracijos kontrolinei serumai (kaip reglamentuojama gamintojo) |  |
| 11. | Saugomi duomenys | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys |  |
| 12. | Kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai | Būtina |  |
| 13. | Nuotolinis analizatorių valdymas (skubi techninė pagalba, esant galimiems gedimams) | Būtina (tiekėjo servisas turi užtikrinti analizatorių valdymą nuotoliniu būdu) |  |
| 14. | Analizatoriai turi užtikrinti galimybę perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą . | Būtina |  |
| 15. | Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą | Būtina |  |
| 16. | CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina. Pateikti sertifikatą. |  |

Bendrieji reikalavimai.

1. Tiekėjas privalo supažindinti perkančiąją organizaciją su perkamų analizatorių naudojimo ypatumais, perduoti analizatorių vartotojų instrukcijas lietuvių kalba,  gavus prašymą iš perkančiosios organizacijos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti personalą naudotis analizatoriais.

2.   Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys analizatorių atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams: pvz., gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specifikacijoje.

3. Tiekėjo siūloma panaudai įranga turi atitikti nacionalonio kibernetinio saugumo keliamus reikalavimus pagal LR Vyriausybės 2022 kovo 30 d. nutarimą Nr. 280

,, Dėl Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13,14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“.

4.  Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad analizatoriai bus pristatyti, surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti perkančiosios organizacijos adresu Dariaus ir Girėno g. 18,  Vilnius, paruošti darbui ir suderinti/išbandyti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo  sutarties įsigaliojimo dienos.