TSD-877, VPP-2551

Automatinio krūtinės ląstos paspaudimų prietaiso techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato konstrukcija | Prietaisas tvirtinamas prie lentos – pagrindo, dedamo po gaivinamo paciento nugara |  |
| 2. | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas) |  |
| 3. | Dekompresijų atlikimo principas | Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos |  |
| 4. | Kompresijų gylis diapazone | Ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą) |  |
| 5. | Kompresijos-dekompresijos ciklas | Po 50% ± 5% |  |
| 6. | Kompresijų greičio nustatymo ribos | 1. Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai, bet ne mažiau 100 kartų/min ir ne daugiau kaip 120 kartų/min (pagal LR gaivinimo algoritmą); 2. Būtina galimybė pakeisti paspaudimų dažnį kompresijų metu. |  |
| 7. | Pasirenkami gaivinimo režimai: | 1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai); 2. Pastovios kompresijos režimas; 3. Pauzės režimas (kompresijos neatliekamos); 4. Krūtinės ląstos dekompresija oro įpūtimo (ventiliavimo) metu – paspaudėjo griebtuvas pakyla ne mažiau kaip 1 cm virš krūtinės ląstos paviršiaus. |  |
| 8. | Sistemos pritaikymas pacientui, stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu | 1. Plokščia nugarinė lenta (pagrindas), neturinti aštrių kampų, dedama po gulinčio paciento nugara; 2. Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento; 3. Paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso, saugiam transportavimui. |  |
| 9. | Akumuliatorius (baterija) | 1. Pakraunamas, ličio jonų polimerų (arba lygiavertis); 2. Išimamas/įdedamas be papildomų įrankių; 3. Pakrovimo lygio indikatorius ant baterijos arba ant prietaiso korpuso; 4. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ≥ 40 min.; 5. Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant akumuliatoriaus iš aparato. |  |
| 10. | Aliarmų sistema | 1. Vizualiniai ir garsiniai aliarmai; 2. Aliarmo statusas atvaizduojamas ekrane arba ant prietaiso panelės. |  |
| 11. | Savitikros sistema | Automatinė patikros sistema (angl. self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui. |  |
| 12. | Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu | 1. WiFi arba bluetooth būdu gaivinimo ir techninių duomenų perdavimas į el. paštą; 2. Ataskaitos generavimas pdf (arba lygiaverčiu) formatu. |  |
| 13. | Prietaiso svoris | Prietaiso svoris su akumuliatoriumi (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg) |  |
| 14. | Apsaugos klasė | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė nei IP43 klasė |  |
| 15. | Komplektacija | 1. Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta-pagrindu; 2. Akumuliatoriai (darbinis ir rezervinis) – 2 vnt.; 3. Akumuliatoriaus pakrovimo laidas; 4. Krepšys aparato su priedais nešimui. |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 17. | Garantinis terminas | Aparatui su visais komplektuojamais priedais suteikiamas ≥ 24 mėnesių garantinis terminas |  |
| 18. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis prietaisu įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 20. | Prekės pristatymas ir instaliavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.