RINKOS KONSULTACIJos

DĖL laboratorinių fizinių savybių nustatymo prietaisų (Homogenizatorius, mikrotūrių spektrofotometras ir vandens aktyvumo nustatymo prietaisas) PIRKIMO

ATASKAITA

1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – perkančioji organizacija) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl laboratorinių fizinių savybių nustatymo prietaisų (Homogenizatorius, mikrotūrių spektrofotometras ir vandens aktyvumo nustatymo prietaisas) pirkimo (toliau – Pirkimas).

2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatyta tvarka.

3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-08-28 09:51 val. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-09-01 d. 14:00 val. Lietuvos laiku.

4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Pirkimo išreiškė 2 (du) dalyviai, kurių atsakymai bei pastabos yra aptariami šioje ataskaitoje.

5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y., LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentų projektu pateiktą klausimyną.

6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

6.1. tiekėjų atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (I dalis);

6.2. išvada (II dalis).

- DalyviO Nr. 1 atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | 2 PD 3. Punkte reikalaujami parametrai: Išmatavimai (I x P x A) Ne didesni nei 35 x 20 x 30 cm. Siūlomos įrangos išmatavimai P x G x A: 32 x 18 x 28 cm. Prašome patikslinti ar nesumaišyti reikalaujami parametrai. 2 PD 11 punkte reikalaujami parametrai: Baltymai, ne siauresniame intervale nei nuo 0,005 mg/mL iki 800 mg/mL. Siūlomos įrangos techninės galimybės Baltymų (t.y.) BSA matavimo galimybes nuo 0,006 mg/mL iki 2 mg/mL. Prašome patikslinti ar nesumaišyti reikalaujami parametrai su 10 punkte reikalaujamais. 2 PD 12 punkte reikalaujamas parametras “Turi būti galima rezultatus tiesiogiai atspausdinti iš prietaiso”. Siūlomame prietaise tokia galimybė yra tik naudonat specialias jungtis Wi-Fi, Ethernet ar USB. Prašome patikslinti reikalavimą įtraukiant jungtis. 2 PD 14 punkte yra reiklaujamas bangos ilgio parametras ne siauresnėse ribose kaip nuo 185 iki 840 nm. Siūlomo prietaiso diapazonas nuo 190 iki 850 nm. Prašome nuo pakoreguoti minimalią leidžiamą ribą nuo 190 nm. Kadangi tokio tipo prietaisuose tai žemesnė riba nėra palaikoma. 3 PD reikalaujamas paramteras temperatūros matavimas ℃; ℉. Prašome pakoreguoti laipsnių reikalavimą paliekant tik ℃, kadangi tokio tipo prietaisuose ℉ matavimas nėra palaikomas ir tikslingas matuojant mėginius 3 PD reikalaujami išmatavimai I x P x A: Ne didesni nei 410 x 180 x 190 mm. Siūlomos įrangos išmatavimai: 180 (gylis) X 400 (plotis) x 180 (aukštis) mm. Prašome patikslinti ar nesumaišyti reikalaujami parametrai. 3 PD reikalaujamas matavimo laikas ne daugiau 5 min. Prašome pakoreguoti į apie 5 min. Kadangi tokio tipo prietaisuose negalima tiksliai identifikuoti matavimo laiko, tai visada priklauso nuo matuojamo mėginio savybių. | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio pateiktas pastabas ir nusprendė skelbiant pirkimą atsižvelgti į dalyvio siūlymus ir pakoreguoti techninę specifikaciją. |
|  | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ? 1 pirkimo objekto daliai - ne daugiau kaip 11.652,89 EUR be PVM; 2 pirkimo objekto daliai - ne daugiau kaip 12.479,34 EUR be PVM; 3 pirkimo objekto daliai - ne daugiau kaip 11.157,02 EUR be PVM. | Taip. |  |
|  | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip, viska aišku. |  |
|  | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Taip, išsami. |  |
|  | Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Taip. |  |
|  | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Taip, jei bus atsižvelgta į pateiktas pastabas. |  |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Ne. |  |

2. DalyviO Nr. 1 UŽPILDYTA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: Homogenizatorius.

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Homogenizuoti, ardyti ląsteles audinius paruošiant mėginius DNR, RNR ar baltymų gryninimui. | Homogenizuoti, ardyti ląsteles audinius paruošiant mėginius DNR, RNR ar baltymų gryninimui. |
| 2. | Greitis | Ne siauresnėse ribose nei nuo 4,500 rpm iki 10,000 rpm. Ne didesnis nei 100 rpm greičio nustatymo žingsnis. | Greitis nuo 4500 iki 10000 rpm. Greičio nustaymo žingsnis 100 rpm |
| 3. | Ciklų skaičius | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 10 su pauzėmis tarp jų. | Ciklų skaičius nuo 1 iki 10. |
| 4. | Homogenizavimo laikas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 120 s. su 1 sekundės laiko nustatymu. | Nuo 5 s. iki 120 s. 1 s. sekundės laiko nustatymu. |
| 5. | Pertraukos tarp dviejų ciklų laikas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 120 s. su 1 sekundės laiko nustatymu. | Nuo 5 s. iki 120 s. 1 s. sekundės laiko nustatymu. |
| 7. | Išoriniai išmatavimai (P x G x A) | Ne daugiau kaip 400 x 525 x 410 mm | 380 x 520 x 400 mm |
| 8. | Triukšmo lygis | Ne daugiau nei 70 dB | <70 dB |
| 9. | Svoris | Ne daugiau kaip 28 kg. | 27.2 kg |
| 10. | Ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių LCD (arba lygiavertis) liečiamas ekranas | 5 colių LCD ekranas |
| 11. | Aplinkos laikymo sąlygos (ne mažiau kaip šios) | Ne siauresnėse ribose nei nuo 15 iki 30°C temperatūroje Ne siauresnėse ribose nei nuo 50 iki 85% aplinkos oro drėgmės | Nuo 15 iki 30°C Nuo 50 iki 85% aplinkos oro drėgmės. |
| 12. | Technologija | - 8 formos 3D (daugiakryptis) arba lygiavertis mėgintuvėlių judėjimas - Vakuuminis mėgintuvėlių fiksavimas proceso metu arba lygiavertė technologija | 8 formos 3D (daugiakryptis) Vakuuminis mėgintuvėlių fiksavimas proceso metu |
| 13. | Maksimali apkrova | Naudojant skirtingus priedus turi būti galima naudoti ne mažiau kaip: 96 vnt 0.3 ml, 24 vnt. 2 ml, 12 vnt 7 ml, 6 vnt 15 ml, 3 vnt 50 ml talpos mėgintuvėlius. | Naudojant skirtingus priedus yra galimybė naudoti ne mažiau kaip: 96 vnt 0.3 ml, 24 vnt. 2 ml, 12 vnt 7 ml, 6 vnt 15 ml, 3 vnt 50 ml talpos mėgintuvėlius. |
| 14. | Kompletacija | Komplekte yra laikiklis tinkamas ne mažiau nei 2 ml talpos ir ne mažiau nei 24 mėgintuvėliams. | Yra |
| 15. | Maitinimas | 220-240V / 50 Hz. | 220-240V / 50 Hz. |
| 16. | Protokolai | Turi būti galima išsaugoti neribotą kiekį protokolų. | Galima išsaugoti neribotą kiekį protokolų |
| 17. | Papildomi reikalavimai | - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos personalo apmokymo dirbti su įranga išlaidos. - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | Įtraukta Įranga nenaudota |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

2 pirkimo objekto dalis: Mikrotūrių spektrofotometras.

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Mikrotūrių spektrofotometras. | Mikrotūrių spektrofotometras. |
| 2. | Sąsajos duomenų perdavimui | - Ne mažiau nei 2 x USB-A arba lygiavertės. - Ne mažiau kaip 1 x USB – C arba lygiavertė. - Ethernet arba lygiavertė - Bluetooth™ arba lygiavertė. - Wi-Fi arba lygiavertė | - 2 x USB-A - 1 x USB – C - Ethernet - Bluetooth™ - Wi-Fi |
| 3. | Išmatavimai (I x P x A) | Ne didesni nei 35 x 20 x 30 cm | Išmatavimai (I x P x A) 18 X 32 x 28 cm |
| 4. | Svoris | Ne daugiau 5 kg | 4.1 kg |
| 5. | Valdymas | Ne mažesnis nei 10 colių liečiamas ekranas | 10.1 colių liečiamas ekranas |
| 6. | Minimalus mėginio tūris | Ne didesnis kaip 1 μl | 1 μl |
| 7. | Mėginio matavimo trukmė | Ne ilgesnė kaip 7 sec. | ≤ 7 s. |
| 8. | Šviesos šaltinis | Ksenono arba lygiavertis šviesos šaltinis. | Ksenono |
| 9. | Detektorius | 2048 elementų CMOS linijinis vaizdo jutiklis arba lygiavertis | 2048 elementų CMOS linijinis vaizdo jutiklis |
| 10. | Pjedestalo aptinkami mėginio koncentracijos intervalai (ne mažiau nei nurodyti) | - Dvigrandė DNR, ne siauresniame intervale nei nuo 1,0 ng/μL iki 27,000 ng/μL; - Viengrandė DNR, ne siauresniame intervale nei nuo 0,7ng/μL iki 18,000 ng/μL; - RNR, ne siauresniame intervale nei nuo 0.9 ng/μL iki 22,000 ng/μL; - Baltymai, ne siauresniame intervale nei nuo 0,05 mg/mLiki 800 mg/mL | - Dvigrandė DNR, nuo 1,0 ng/μL iki 27,500 ng/μL; - Viengrandė DNR, nuo 0,66 ng/μL iki 18,150 ng/μL; - RNR nuo 0.8 ng/μL iki 22,000 ng/μL; - Baltymai, nuo 0,03 mg/mL iki 820 mg/mL |
| 11. | Kiuvetės aptinkami mėginio koncentracijų intervalai (ne mažiau nei nurodyti) | - Dvigrandė DNR, ne siauresniame intervale nei nuo 0.4 ng/μL iki 73 ng/μL; - Viengrandė DNR, ne siauresniame intervale nei nuo 0,15 ng/μL iki 49 ng/μL; - RNR, ne siauresniame intervale nei nuo 0.16 ng/μL iki 55 ng/μL; - Baltymai, ne siauresniame intervale nei nuo 0,005 mg/mL iki 800 mg/mL | - Dvigrandė DNR nuo 0.2 ng/μL iki 75 ng/μL; - Viengrandė DNR, nuo 0,13 ng/μL iki 49.5 ng/μL; - RNR, nuo 0.16 ng/μL iki 60 ng/μL; - Baltymai (BSA) nuo 0,006 mg/mL iki 2 mg/mL |
| 12. | Rezultatų apdorojimas | - Turi būti galima rezultatus tiesiogiai atspausdinti iš prietaiso - Turi būti galima integruoti į LIMS sistemą arba lygiavertę; - Turi būti galima duomenis tiesiogiai perkelti į saugojimo sistemas Microsoft OneDrive, Google Drive, gamintojo debesų sistemą ar joms lygiavertes; - Tikrojo laiko PGR reakcijos mišinio skaičiuotuvo funkcija; - Mėginių taršos atpažinimo ir identifikavimo funkcija | - Yra galimybė tiesiogiai spausdinti rezutatus iš prietaiso, tačiau tam reikia naudoti Wi-Fi, Ethernet ar USB jungtis - Galima integruoti į LIMS - Galima duomenis tiesiogiai perkelti į saugojimo sistemas Microsoft OneDrive, Google Drive, gamintojo debesų sistemą - Tikrojo laiko PGR reakcijos mišinio skaičiuotuvo funkcija; - Mėginių taršos atpažinimo ir identifikavimo funkcija |
| 13. | Kiuvetės pašildymo funkcija | Ne žemesnė kaip 37 °C temperatūros. | 37.0 °C ± 0.5 °C |
| 14. | Bangos ilgis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 185 iki 840 nm | nuo 190 iki 850 nm |
| 15. | Sugerties tikslumas | Ne didesnis nei 3% esant 0.97 A, 302 nm bangos ilgiui. | 3% esant 0.97 A, 302 nm bangos ilgiui. |
| 16. | Matavimo kelias | Ne siaresnėse ribose nei nuo 0.04 iki 1.0 mm su automatinio diapazono funkcija. | Nuo 0.03 iki 1.0 mm su automatinio diapazono funkcija. |
| 17. | Papildomi reikalavimai | - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos bei personalo apmokymo dirbti su įranga išlaidos. - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | Įtraukta ¦Nenaudota |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

3 pirkimo objekto dalis: Vandens aktyvumo nustatymo prietaisas.

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Matuojami parametrai (ne mažiau kaip nurodyti) | Stabilizuotas vandens aktyvumas (aw), temperatūra (℃; ℉) | Stabilizuotas vandens aktyvumas (aw), temperatūra (℃) |
| 2. | Matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei nuo 0.006 iki 1.000 aw | 0.005...1.000 aw |
| 3. | Tikslumas (esant 10 °C - 30 °C) | Ne mažesnis kaip ±0.005 aw | ±0.005 aw (10...30 °C) |
| 4. | Maitinimas | 220 - 240 V, 50Hz | 220 - 240 V, 50Hz |
| 5. | Valdymas | Lietumui jautrus LCD (arba lygiavertis) ekranas | LCD ekranas su jutikliniu valdymu |
| 6. | Temperatūros kontroliavimas | Ne siauresnėse ribose nei nuo 0°C iki 55 °C | nuo 0°C iki 60 °C |
| 7. | Temperatūros stabilumas | Ne mažesnis kaip ±0.01 °C/min | ±0.01 °C/min |
| 8. | Temperatūrinis sensorius | Pt100 DIN 1/3 arba lygiavertis | Pt100 DIN 1/3 |
| 9. | Išmatavimai (I x P x A) | Ne didesni nei 410 x 180 x 190 mm | 180 (gylis) X 400 (plotis) x 180 (aukštis) mm |
| 10. | Matavimo laikas | Ne daugiau 5 min. | Apie 5 minutės |
| 11. | Jungtys | USB arba lygiavertė jungtis | Mikro USB |
| 12. | Papildomi priedai | Vienkartiniai mėginio matavimo indeliai. Ne mažesni nei 40 mm skersmens. Ne mažiau nei 100 vnt. | Yra |
| 13 | Papildomi reikalavimai | - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir personalo apmokymo dirbti su įranga išlaidos. - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | Įtraukta Nauja įranga |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

2 lentelė

Dėl dalyvio Nr. 2 pateiktų pastabų techninei specifikacijai

1 pirkimo objekto dalis: Homogenizatorius.

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Paskirtis | Homogenizuoti, ardyti ląsteles audinius paruošiant mėginius DNR, RNR ar baltymų gryninimui. | Homogenizuoti, ardyti ląsteles audinius paruošiant mėginius DNR, RNR ar baltymų gryninimui. |  |
| 2. | Greitis | Ne siauresnėse ribose nei nuo 4,500 rpm iki 10,000 rpm. Ne didesnis nei 100 rpm greičio nustatymo žingsnis. | Nuo 4,500 rpm iki 10,000 rpm. 100 rpm greičio nustatymo žingsnis. |  |
| 3. | Ciklų skaičius | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 10 su pauzėmis tarp jų. | Nuo 1 iki 10 su pauzėmis tarp jų. |  |
| 4. | Homogenizavimo laikas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 120 s. su 1 sekundės laiko nustatymu. | Nuo 5 iki 120 s. su 1 sekundės laiko nustatymu. |  |
| 5. | Pertraukos tarp dviejų ciklų laikas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 120 s. su 1 sekundės laiko nustatymu. | Nuo 5 iki 120 s. su 1 sekundės laiko nustatymu. |  |
| 7. | Išoriniai išmatavimai (P x G x A) | Ne daugiau kaip 400 x 525 x 410 mm | 378 x 515x 400 mm |  |
| 8. | Triukšmo lygis | Ne daugiau nei 70 dB | 70 dB |  |
| 9. | Svoris | Ne daugiau kaip 28 kg. | 28 kg |  |
| 10. | Ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių LCD (arba lygiavertis) liečiamas ekranas | 5 colių LCD liečiamas ekranas |  |
| 11. | Aplinkos laikymo sąlygos (ne mažiau kaip šios) | Ne siauresnėse ribose nei nuo 15 iki 30°C temperatūroje Ne siauresnėse ribose nei nuo 50 iki 85% aplinkos oro drėgmės | Nuo 15 iki 30°C temperatūroje Nuo 50 iki 85% aplinkos oro drėgmės |  |
| 12. | Technologija | - 8 formos 3D (daugiakryptis) arba lygiavertis mėgintuvėlių judėjimas - Vakuuminis mėgintuvėlių fiksavimas proceso metu arba lygiavertė technologija | - 8 formos 3D (daugiakryptis) - Vakuuminis mėgintuvėlių fiksavimas proceso metu |  |
| 13. | Maksimali apkrova | Naudojant skirtingus priedus turi būti galima naudoti ne mažiau kaip: 96 vnt 0.3 ml, 24 vnt. 2 ml, 12 vnt 7 ml, 6 vnt 15 ml, 3 vnt 50 ml talpos mėgintuvėlius. | Naudojant skirtingus priedus yra galima naudoti: 96 vnt 0.3 ml, 24 vnt. 2 ml, 12 vnt 7 ml, 6 vnt 15 ml, 3 vnt 50 ml talpos mėgintuvėlius. |  |
| 14. | Komplektacija | Komplekte yra laikiklis tinkamas ne mažiau nei 2 ml talpos ir ne mažiau nei 24 mėgintuvėliams. | Komplekte yra laikiklis tinkamas 2 ml talpos 24 mėgintuvėliams. |  |
| 15. | Maitinimas | 220-240V / 50 Hz. | 220-240V / 50 Hz. |  |
| 16. | Protokolai | Turi būti galima išsaugoti neribotą kiekį protokolų. | Yra galima išsaugoti neribotą kiekį protokolų. |  |
| 17. | Papildomi reikalavimai | - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos personalo apmokymo dirbti su įranga išlaidos. - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | - Į pasiūlymo kainą įtrauktos personalo apmokymo dirbti su įranga išlaidos. - Įranga nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. | 12 mėn. |  |

3 pirkimo objekto dalis: Vandens aktyvumo nustatymo prietaisas.

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Matuojami parametrai (ne mažiau kaip nurodyti) | Stabilizuotas vandens aktyvumas (aw), temperatūra (℃; ℉) | Stabilizuotas vandens aktyvumas (aw), temperatūra (℃) | Specifikacijoje bus atlikti pakeitimai. |
| 2. | Matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei nuo 0.006 iki 1.000 aw | Nuo 0,030 iki 1,000 aw | Neatitikų reikalavimų, nes per siauros matavimo ribos. Perkančioji organizacija įvertino tiekėjo pateiktą techninės specifikacijos taisymą ir nusprendė neatsižvelgti į tiekėjo siūlymus, nes atliekant mokslinius tyrimus reikalingi matavimai tūkstantosiomis reikšmės dalimis. Perkančioji organizacija mano, kad šis parametras neapriboja tiekėjų konkurencijos. |
| 3. | Tikslumas (esant 10 °C - 30 °C) | Ne mažesnis kaip ±0.005 aw | ± 0.003 aw |  |
| 4. | Maitinimas | 220 - 240 V, 50Hz | 220 - 240 V, 50Hz |  |
| 5. | Valdymas | Lietumui jautrus LCD (arba lygiavertis) ekranas | Lietumui jautrus LCD |  |
| 6. | Temperatūros kontroliavimas | Ne siauresnėse ribose nei nuo 0°C iki 55 °C | Nuo + 15 ° C iki + 50 ° C | Neatitiktų reikalavimų. Atliekant mokslinius tyrimus reikalingos platesnės temperatūros ribos dėl skirtingų mokslinių eksperimentų sąlygų užtikrinimo. Perkančioji organizacija įvertino tiekėjo pateiktą techninės specifikacijos siūlymą ir nusprendė neatsižvelgti į tiekėjo siūlymus. Perkančioji organizacija mano, kad šis parametras neapriboja tiekėjų konkurencijos. |
| 7. | Temperatūros stabilumas | Ne mažesnis kaip ±0.01 °C/min | ± 0.2 | Neatitiktų reikalavimų. Atliekant mokslinius tyrimus reikalingas didesnis temperatūros stabilumas nurodytas šimtosiomis laipsnių dalimis. Perkančioji organizacija įvertino tiekėjo pateiktą techninės specifikacijos siūlymą ir nusprendė neatsižvelgti į tiekėjo siūlymus. Perkančioji organizacija mano, kad šis parametras neapriboja tiekėjų konkurencijos. |
| 8. | Temperatūrinis sensorius | Pt100 DIN 1/3 arba lygiavertis |  |  |
| 9. | Išmatavimai (I x P x A) | Ne didesni nei 410 x 180 x 190 mm |  |  |
| 10. | Matavimo laikas | Ne daugiau 5 min. | 5 min. |  |
| 11. | Jungtys | USB arba lygiavertė jungtis | USB |  |
| 12. | Papildomi priedai | Vienkartiniai mėginio matavimo indeliai. Ne mažesni nei 40 mm skersmens. Ne mažiau nei 100 vnt. | Vienkartiniai mėginio matavimo indeliai. 40 mm skersmens. 250 vnt. |  |
| 13 | Papildomi reikalavimai | - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir personalo apmokymo dirbti su įranga išlaidos. - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | - Į pasiūlymo kainą įtrauktos ir personalo apmokymo dirbti su įranga išlaidos. - Įranga nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. | 12 mėn. |  |

- IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: rinkos dalyviai informuoti apie ketinimą ateityje vykdyti pirkimą, dalyviai susipažino su pirkimo dokumentų projektu ir pateikė atsakymus, bei pastabas.

  - Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 2 (du) dalyviai, kurie atsakė į rinkos konsultacijos klausimyno klausimus ir pateikė atsakymus, taip pat gautos pastabos, kurios skelbiant pirkimą bus aptariamos ir įvertinamos.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

_______________

Rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 4289885, prieiga: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=4289885