RINKOS KONSULTACIJA

STACIONARUS DPV APARATAS (2) Nr. 3570104

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo (-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 2. | DPV aparatuose būna integruota turbina. Siūlome koreguoti reikalavimą: 1.Suspaustas oras tiekiamas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir aparate integruotos turbinos. 2.Deguonis tiekiamas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir deguonies balionų | Reikalavimas koreguojamas ir formuluojamas kaip: 1.Suspraustas oras tiekimas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir aparate integruotos turbinos arba iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir aparato vežimėlyje integruoto kompresoriaus. 2.Deguonies tiekimas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir deguonies balionų |
| 6. | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „10. Savaiminis kvėpavimas su proporcinga arba adaptyvia parama slėgiu pagal paciento pastangas arba neurologinį impulsą“ Siūloma reikalavimo formuluotė neribotų konkurencijos ir leistų pasiūlyti aukščiausios kokybės prietaisą už konkurencingą kainą. | Reikalavimias koreguojamas ir formuluojamas kaip: 6.10. Reikalavimas šalinimas 6.11. Pažymima, kad rinkoje yra ne vieno gamintojo aparatas galintis pasiūlyti 6.11. punkte aprašytą ventiliacijos režimą. Reikalavimas nebus šalinamas ar keičiamas. |
| 7.1 | Reikalavimas nelogiškas, nes mūsų prietaisas gali pasiūlyti daugiau ventiliavimo režimų nei reikalaujama ir kai kurie iš jų, pvz. ProVent, skirti tik invazinei ventiliacijai. Prašome naikinti reikalavimą arba keisti nurodant konkrečiai kurie ventiliavimo režimai privalo būti galimi neinvaziniu būdu. Mūsų atveju neinvaziniu būdu galimi šie režimai: Neinvazinė suaugusių ventiliacija naudojant kaukę - VC, PC, PCVT, VC-SIMV, PC-SIMV, PCVT-SIMV, PC-PS, PCVT-VS, VC-VS, CPAP/PS, VS, AdVent, CPR Neinvazinė suaugusių ventiliacija naudojant šalmą - CPAP/PS, PC-PS, BiPPV Neinvazinė suaugusių ventiliacija naudojant didelio srauto nosies kaniulę - HFOT | Reikalavimas koreguojamas ir formuluojamas kaip: „Neinvazinės ventiliacijos su kauke taikymo galimybė slėgiu kontroliuojamos ir slėgiu paremiančios ventiliacijos metu“ |
|  | 7.1. Reikalavimas riboja konkurenciją. Su gamintojo Getinge ventiliatoriumi „Servo-air“, galime pasiūlyti neinvazinę ventiliaciją tik PC ir PS režimuose. Todėl prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams ir reikalavimą p.7.1. keisti sekančiai: „Neinvazinės ventiliacijos taikymo galimybė suaugusiems. Būtina“ | Reikalavimas koreguojamas ir formuluojamas kaip: „Neinvazinės ventiliacijos su kauke taikymo galimybė slėgiu kontroliuojamos ir slėgiu paremiančios ventiliacijos metu“ |
| 7.2. | 7.2. Reikalavimas riboja konkurenciją. Negalime pasiūlyti 100% nustatyto vienkartinio kvėpavimo tūrio kompensavimo. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p.7.2. sekančiai: “Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas. Būtina” | Reikalavimas koreguojams ir formuluojamas kaip: „Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas automatiškai parenkant trigerio ir įkvėpimo nutraukimo kriterijus pagal nuotėkio dydį“ |
|  | Prašome šalinti tokį reikalavimą. Reikalavimo pagrindimas gali būti komplikuotas ir sukelti diskusijų. |  |
| 7.3 | Prašome naikinti reikalavimą kaip perteklinį ir ribojantį konkurenciją arba pirkimo metu šį reikalavimą nurodyti kaip papildomą ekonominio naudingumo reikalavimą, už kurį skiriami papildomi balai. Arba keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Ventiliatorius turi įrankį, kuris automatiškai atpažintų kaukės atsijungimą (t. y. NIV metu)“ | Reikalavimas koreguojams ir formuluojamas kaip: “Kaukės atsijungimo atpažinimas su galimybe nustatyti aliarmo atidėjimo intervalą” |
| 8.3 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Atliekamas nenaudojant papildomų matavimo linijų arba naudojant daugkartinius proksimalinius srauto daviklius“ Proksimalinis srauto daviklis užtikrina didesnį jautrumą paciento atsakui, taip užtikrindamas saugesnį paciento ventiliavimą. Siūloma reikalavimo formuluotė neribotų konkurencijos ir leistų pasiūlyti aukščiausios kokybės prietaisą už konkurencingą kainą. | Reikalavimas koreguojamas ir formuluojamas kaip: „Atliekamas aparate integruoto srauto matavimo daviklio pagalba“ |
| 8.4. | 8.4. Reikalavimas riboja konkurenciją. Mūsų siūlomas aparatas yra komplektuojamas su O2 cele, kuri yra riboto veikimo komplektuojama dalis. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.8.4. iš techninės specifikacijos | Perkančiajai organizacijai nėra tikslinga įsigyti aparatą, kuriame naudojamos riboto veikimo O2 koncentracijos matavimo celės, kas gali tūrėti įtakos paciento saugumui, kurios reikalauja dažno keitimo, o tuo pačiu ir papildomų investicijų į aparato eksploataciją. Pasiūlyoje yra keliolikos gamintojų aparatai galintys pasiūlyti reikalaujamų matavimo technologijų O2 koncentracijos matavimo daviklius. Reikalavimas keičiamas nebus |
| 8.5. | 8.5. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.8.5. iš techninės specifikacijos | Reikalavimas koreguojamas ir formuluojamas kaip: “ Automatinė srauto ir slėgio adaptavimo funkcija, taikoma tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose, kuri automatiškai reguliuoja įkvėpimo srautą ir slėgį, siekdama užtikrinti nustatytą tūrį kuo mažesniu įkvėpimo slėgiu (AMV, ASV, AutoFlow Viena iš nurodytų) |
| 8.6. | 8.6. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.8.6. iš techninės specifikacijos | Galimybė taikyti garantuoto tūrio ventiliaciją slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose turi klinikinę naudą užtikrinant pastovų kvėpavimo tūrį esant kintančiai plaučių mechanikai. Tokio režimo taikymas yra svarbus pacientams, kurių plaučių elastingumas ar tamprumas keičiasi, pavyzdžiui ARDS, sepsio atvejais. Taikant šį režimą užtikrinama mažesnė plaučių pažeidimo rizika: slėgio kontrolė padeda išvengti barotraumos, o nekintantis tūris – volutraumos. Sumažina rizika sukelti plaučių pažeidimus (VILI). Užtikrinant kvėpavimo tūrį garantuojama geresnė dujų apykaita su stabiliu CO₂ pašalinimu ir O₂ tiekimas.Tai padeda išvengti hiperkapnijos ar hipoksemijos, ypač nestabiliems pacientams. Šis ventiliaicnis režimas yra plačiai naudojamas skirtingų gamintojų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatuose ir šis reikalavimas nebus šalinamas. |
| 10.1 | 10.1. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p.10.1. sekančiai: „Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas). 4 – 80 k/min.“ | Reikalavimas koreguojamas: 4-80 k./min. |
| 10.2 | 10.2. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p.10.2. sekančiai: „Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas). 30 – 2000 ml“ | Reikalavimas koreguojamas: 30 – 2000 ml |
| 10.4 | 10.4. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p.10.4. sekančiai: „Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas). 0.2 – 5 s“ | Galimybė nustatyti įkvėpvimo laiko trukmę daugiau kaip 5 sek. yra plačiai taikoma plaučių alveolių atvėrimo manevro metu, kada yra poreikis lėtai užpildyti plaučius oru tikslu nustatyti plaučių elastingumą, bei įvertinti ar taikomas PEEP yra pakankamas. Reikalavimas keičiamas nebus |
| 10.7 | 10.7. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p.10.7. sekančiai: „Srauto trigerio jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas). 0,1 – 2 l/min“ | Reikalavimas keičiamas iš dalies ir formuluojamas kaip: „Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)“. Prašymas keisti nustatymo ribas tenkinamas nebus. Aukštesnio srauto trigerio ribos nustatymo galimybė leidžia išvengti atstiktinio trigerio aktyvavimo. Be to platesnį srauto trigerio nustatymo diapazoną siūlo skirtingų gamintojų aparatai. |
| 13.1 | Prašome keisti reikalavimą į: „Spalvotame, lietimui jautriame, ≥ 30,5 cm įstrižainės ekrane su valdymo ratuku“ ARBA prašome suteikti galimybę pasiūlyti ventiliatorių su papildomu ekranu, skirtu išplėstinių parametrų atvaizdavimui – tokiu atveju galėtume pasiūlyti papildomą 22 colių įstrižainės ekraną, kuris būtų tvirtinamas ant to paties vežimėlio kaip ir ventiliatorius bei sudarytų vieną bendrą sistemą. Šis papildomas ekranas jungiamas HDMI kabeliu, jame atvaizduojami pasirinkti parametrai, kreivės, kilpos. Vaizdai tarp šių dviejų ekranų nėra duplikuojami, kiekviename ekrane matomi individualiai pasirinkti išdėstymai. Tai ypač patogu atliekant įvairius ventiliavimo parametrų nustatymus pagrindiniame ventiliatoriaus ekrane, nes papildomame ekrane galima matyti norimus parametrus ir kreives, kurių nužstoja jokie nustatymų langai. Šiuo atveju siūlytume tokią reikalavimo formuluotę: „Spalvotame, lietimui jautriame, ≥ 39 cm (arba ne mažiau nei 30,5 cm, jei kartu su prietaisu siūlomas papildomas ekranas individualiai parenkamiems parametrams atvaizduoti. Papildomo ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 55 cm)" įstrižainės ekrane su valdymo ratuku“ | Reikalavimas keičiamas nebus. Nurodytas reikalavimas aparato ekranui pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Didesnės įstrižainės ekranas yra privalumas, ekrane galima patiekti daugiau informacijos , didesniu šriftu, atvaizduojami didesni simboliai, kreivės, bei geresnis matomumas iš didesnio atstumo. Aparatas su papildomu ekranu būtų ergonomiškai nepatrauklus sprendimas, užimtų daug vietos, būtų nepatogus transportuojant pacientą, reikalautų daugiau laiko jį valant, didėtų eksloatacijos kaštai jo gedimo atveju, todėl toks variantas nesvarstomas. Rinkoje yra ne vienas gamintojas galintis pasiūlyti reikalaujamos įstrižainės ir didesnį ventiliacijos aparato ekraną. |
| 13.4 | Prašome naikinti reikalavimą kaip perteklinį ir ribojantį konkurenciją arba pirkimo metu šį reikalavimą nurodyti kaip papildomą ekonominio naudingumo reikalavimą, už kurį skiriami papildomi balai. Arba keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Ekrano apšvietimas reguliuojamas“ | Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimas yra privalumas personalui, kadangi nereikia rankiniu būdu reguliuoti ekrano apšvietimo priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. Reikalavimo formuluotė keičiama iš dalies ir formuluojama kaip: „Ekrano apšvietimo reguliavimas. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai pagal iš anksto įvestą paros laiką arba automatinis apšvietimo intensyvumo reguliavimas pagal patalpos apšvietimo lygį“ |
|  | 13.4. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p.13.4. sekančiai: „Ekrano apšvietimo reguliavimas. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai. Galimybė sumažinti ekrano apšvietimo intensyvumą“ |  |
| 14.4 | 14.4. Prašome šalinti minimalų kvėpavimo takų slėgį. | 14.4. Reikalavimas keičiamas nebus. Dirbtinėje plaučių ventiliacijoje šis rodmuo gali būti naudingas keliais aspektais, ypač vertinant plaučių mechaniką, ventiliacijos efektyvumą ir paciento kvėpavimo pastangas. Stebint Pmin galima nustatyti, ar ventiliatorius tinkamai sinchronizuotas su paciento kvėpavimu. Jei Pmin rodo dideles neigiamas vertes, gali būti, kad pacientui reikia didesnio palaikymo slėgio arba trigerio jautrumo korekcijos. |
| 14.5 | 14.5. Prašome šalinti ,,iškvėpime”. | 14.5. Reikalavimas koreguojams nebus. Minutinis tūris iškvėpime yra objektyvus rodiklis, atspindintis faktinį oro tūrį, kurį pacientas iškvėpia, ir yra esminis parametras vertinant ventiliacijos efektyvumą ir dujų apykaitą, bei nuotėkio buvimą (ypač neinvazinėje ventiliacijoje). |
| 14.8 | 14.8. Reikalavimas riboja konkurenciją. Gamintojas nespecifikuoja trijų skirtingų kvėpavimo dažnių. Kataloge nurodomas bendras ir spontatinis. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p.14.8. sekančiai: „Kvėpavimo dažnis: bendras ir spontaninis“ | 14.8. Reikalavimas keičiamas nebus. Galimybė stebėti priverstinį kvėpavimo dažnį atspindi ventiliatoriaus intervencijos lygį, kuomet bendras kvėpavimo dažnis leidžia įvertinti bendrą kvėpavimo aktyvumą nesvarbu ar jis yra incijuotas aparato ar spontaniškai kvėpuojančio paciento |
| 14.10 | 14.10. Reikalavimas riboja konkurenciją. Gamintojas nematuoja spontatinio kvėpavimo metu sukurto kvėpavimo tūrio. Kataloge nurodomas kvėpavimo tūris įkvėpime ir iškvėpime (VTi ir VTe). Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p.14.10. sekančiai: „Kvėpavimo dažnis: bendras ir spontaninis“ | 14.10. Reikalavimas keičiamas nebus. Dėl kvėpavimo dažnio matavimų poreikių išsakyta p. Nr. 14.8. Dėl spontaninio kvėpavimo tūrio, šis parametras leidžia įvertinti paciento gebėjimą kvėpuoti savarankiškai. Leidžia įvertinti ventiliacinio režimo keitimo galimybę, bei paciento pasirengimą pradėti jo atpratinimą nuo dirbtinės plaučių ventiliacijos. |
| 14.11 | 14.11. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.14.11. iš techninės specifikacijos | 14.11. Reikalavimas papildomas. Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/Vte, VDaw/VTe, VDaw/Tve, vienas iš nurodytų). Vienas iš nurodytų. |
| 14.14 | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „14. Okliuzijos slėgis (P0.1). Matavimas atliekamas automatiškai, iš anksto nustatytais laiko intervalais arba kiekvieno kvėpavimo ciklo metu.“ | 14.14. Reikalavimas keičiams nebus. Automatinis P0.1 matavimas leidžia dinamiškai stebėti pacientų su sepsio, ARDS būklių atvejais kvėpavimo pastangų pokyčius. Tai leidžia priimti sprendimus remiantis objektyviais, dinaminiais matavimais, o ne vienkaartiniais matavimais. |
| 14.15 | 14.15. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.14.15. iš techninės specifikacijos | 14.15. Reikalavimas šalinimas nebus, koreguojama jo formuluotė. Po rekruitavimo manevrų EIP padeda įvertinti, ar alveolės išsiplėtė, ir ar slėgis paskirstytas tolygiai, taip pat leidžia eleminuoti baro traumos rizikas stebint ar slėgis neviršija saugių ribų, taip padedant išvengti alveolių pertempimo. Koreguojama reikalavimo formuluotė: „Slėgis įkvėpimo fazės gale “ |
| 18 | 18. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.18. iš techninės specifikacijos | Koreguojamos reikalavimo formuluotės: 18.2. Automatinė srauto daviklio kalibracija nenutraukiant ventiliacijos proceso tam tikrais laiko intervalais, jeigu intervalinė kalibracija yra numatyta gamintojo. 18.3. Šalinamas. |
| 19. | Prašome naikinti reikalavimą kaip perteklinį ir ribojantį konkurenciją arba pirkimo metu šį reikalavimą nurodyti kaip papildomą ekonominio naudingumo reikalavimą, už kurį skiriami papildomi balai. | Reikalavimas keičiamas nebus. Rinkoje yra ne vieno gamintojo produktai leidžiantys realizuoti šį funkcionalumą. Atsižvelgiant į tai, kad tokia funkcinė savybė taip pat leidžia ralizuoti galimybę stebėti ventiliacijos parametrus ir centrinėje pacientų stebėjimo stotyje, tokia savybė įgija papildomą klinikinę naudą. |
| 20.4 | 20.4. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.20.4. iš techninės specifikacijos | Reikalavimo formuluotė nebus keičiama. Reikalaujama, kad siūlomas aparatas turėtų video signalo išvestis HDMI arba lygiaverčiu formatu, kas leistų jį panaudoti ir edukaciniais tikslais. |