RINKOS KONSULTACIJA

STACIONARUS DPV APARATAS (2) Nr. 3570104

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo (-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 6. | 6.10. Reikalavimas riboja konkurenciją, Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.6.10. iš techninės specifikacijos. 6.11.Reikalavimas riboja konkurenciją, Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.6.11. iš techninės specifikacijos. | Reikalavimias koreguojamas ir formuluojamas kaip: 6.10. Reikalavimas šalinimas 6.11. Pažymima, kad rinkoje yra ne vieno gamintojo aparatas galintis pasiūlyti 6.11. punkte aprašytą ventiliacijos režimą. Reikalavimas nebus šalinamas ar keičiamas. |
| 7.1. | Reikalavimas riboja konkurenciją. Su gamintojo Getinge ventiliatoriumi “Servo-air”, galime pasiūlyti neinvazinę ventiliaciją tik PC ir PS režimuose. Todėl prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams ir reikalavimą p.7.1. keisti sekančiai: “Neinvazinės ventiliacijos taikymo galimybė suaugusiems. Būtina”. | Reikalavimas koreguojamas ir formuluojamas kaip: „Neinvazinės ventiliacijos su kauke taikymo galimybė slėgiu kontroliuojamos ir slėgiu paremiančios ventiliacijos metu“ |
| 7.2. | Reiakalavimas riboja konkurenciją. Negalime pasiūlyti 100% nustatyto vienkartinio tūrio kompensavimo. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p.7.2. sekančiai: „Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas. Būtina“. | Reikalavimas koreguojams ir formuluojamas kaip: „Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas automatiškai parenkant trigerio ir įkvėpimo nutraukimo kriterijus pagal nuotėkio dydį“ |
| 7.3. | Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.7.3. iš techninės specifikacijos | Reikalavimas koreguojams į: Kaukės atsijungimo atpažinimas su galimybe nustatyti atidėjimo iki aliarmo suveikimo trukmę. |
| 8.4. | Reikalavimas robija konkurenciją. Mūsų siūlomas aparatas yra komplektuojamas su O2 cele, kuri yra riboto veikimo komplektuojama dalis. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.8.4. iš techninės specifkacijos. | Reikalavimas šalinamas nebus, kadangi iš ekonominio naudingumo pusės, perkančiajai organizacijai nėra tikslinga įsigyti aparatą, kuriame naudojamos riboto veikimo O2 koncentracijos matavimo celės, kurios reikalauja dažnesnio keitimo, o tuo pačiu ir papildomų investicijų į aparato eksloataciją. Pasiūlyoje yra keliolikos gamintojų apartai galintys pasiūlyti reikalaujamų matavimo technologijų O2 matavimo daviklius. |
| 8.5. | Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p 8.5 iš techninės specifikacijos. | Keičiama reikalavimo formuluotė: Automatinė srauto ir slėgio adaptavimo funkcija, taikoma tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose, kuri automatiškai reguliuoja įkvėpimo srautą ir slėgį, siekdama užtikrinti nustatytą tūrį su kuo mažesniu įkvėpimo slėgiu (AMV, ASV, AutoFlow Viena iš nurodytų) |
| 8.6. | Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p 8.6 iš techninės specifikacijos. | Reikalavimas šalinamas nebus. Mūsų žiniomis reikalaujama funkcija yra galima ne vieno gamintojo aparatuose. |
| 10.1. | 10.1.Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p 10.1 sekančiai: kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) – 4- 80 k./min. | Reikalavimas koreguojamas: 4-80 k./min. |
| 10.2. | 10.2.Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p 10.2. sekančiai: Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 30-2000 ml. | Reikalavimas koreguojamas: 30 – 2000 ml |
| 10.4. | 10.4.Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p 10.4. sekančiai: Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0,2 – 5 s | Reikalavimas nebus keičiamas. Galimybė nustatyti įvkėpvimo laiko trukmę daugiau kaip 5 sek. yra plačiai taikoma plaučių aalveolių atvėrimo metu, kada yra poreikis lėtai užpildyti plaučius oru tikslu nustatyti palučių elastingumą, bei ar taikomas PEEP yra pakankamas. |
| 10.7. | 10.7.Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p. 10.7. sekančiai: „Srautoi trigerio jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) ne siauresnės už nurodytas): 0,1 – 2 l/min. | Šalinama frazė „(įkvėpimo fazės pradinis taškas)“, reikalavimas formuluojamas kaip: Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas). Prašymas keisti nustatymo ribas tenkinamas nebus. Aukštesnio srauto trigerio ribos nustatymo galimybė leidžia išvengti klaidingo trigerio aktyvavimo. |
| 13.1. | 13.1.Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p. 13.1. sekančiai: „Ventiliacijos proceso atvaizdavimas ir nustatymų valdymas. Spalvotame, lietimui jautriame, ≥ 30 cm įstrižainės ekrane su valdymo ratuku:. Gamintojo komplektuojamo ventiliatoriaus ekrano įstrižainės dydis 30 cm. | Reikalavimas keičiamas nebus. Nurodytas reikalavimas aparato ekranui pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Didesnės įstrižainės ekrnas yra privalumas, ekrane galima patiekti daugiau informacijos , didesniu šriftu, atvaizduojami didesni simboliai, kreivės, bei geresnis matomumas iš didesnio atstumo. Aparatas su papildomu ekranu būtų ergonomiškai nepatrauklus, užimtų daug vientos, būtų nepatogus transportuojant pacientą, todėl toks varinatas nesvarstomas. Rinkoje yra ne vienas gamintojas galintis pasiūlyti reikalaujamos įstrižainės ir didesnius ventiliacijos aparato ekranus. |
| 13.4. | 13.4.Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p. 13.4. sekančiai:¦“ Ekrano apšvietimo reguliavimas. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai. Galimybė sumažinti ekrano apšvietimo intensyvumą“ Gamintojo specifikuojama funkcija: Galimybė sumažinti ekrano apšvietimo intensyvumą | Reikalaivimas keičiamas nebus. Nakties/dienos ekrnao apšvietimo režimas yra privalumas personalui, kadangi nereikia rankiniu būdu reguliuoti ekrano apšvietimo priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. Reikalavimo formuluotė keičiama į: „ Ekrano apšvietimo reguliavimas. Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai pagal iš anksto įvestą paros laiką arba automatinis apšvietimo intensyvumo reguliavimas pagal patalpos apšvietimo lygį“ |
| 14. | 14.8. Reikalavimas riboja konkurenciją. Gamintojas nespecifikuoja trijų skirtingų kvėpavimo dažnių. Kataloge nurodomas bendras ir spontaninis. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p.14.8. sekančiai: „Kvėpavimo dažnis: bendras ir spontaninis“ p. 14.10. Reikalavimas riboja konkurenciją. Gamintojas nematuoja spontaninio kvėpavimo metu sukurto kvėpavimo tūrio. Kataloge nurodomas kvėpavimo tūris įkvėpime ir iškvėpime (Vti or Vte). Prašome sudaryti sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir keisti p. 14.10. seknačiai: „Kvėpvaimo daž-nis: bebndras ir spontaninis“. 14.11. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.14.11 iš technininės specifikacijos. 14.15. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.14.15 iš technininės specifikacijos. | 14.8. Reikalavimas keičiamas nebus. Galimybė stebėti priverstinį kvėpavimo dažnį atspindi ventiliatoriaus intervencijos lygį, kuomet bendras kvėpavimo dažnis leidžia įvertinti bendrą kvėpavimo aktyvumą nesvarbu ar jis yra incijuotas aparato ar spontaniškai kvėpuojančio paciento. 14.10. Reikalavimas keičiamas nebus. Dėl kvėpavimo dažnio matavimų poreikių išsakyta p. Nr. 14.8. Dėl spontaninio kvėpavimo tūrio, šis parametras leidžia įvertinti paciento gebėjimą kvėpuoti savarankiškai. Leidžia įvertinti ventiliacinio režimo keitimo galimybę, bei paciento pasirengimą pradėti jo atpratinimą nuo dirbtinės plaučių ventiliacijos. 14.11. Reikalavimas papildomas. Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/Vte, VDaw/VTe, VDaw/Tve, vienas iš nurodytų). Vienas iš nurodytų. |
| 18. | 18. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.18 iš technininės specifikacijos. | Koreguojamos reikalavimo formuluotės: 18.2. Automatinė srauto daviklio kalibracija nenutraukiant ventiliacijos proceso tam tikrais laiko intervalais, jeigu intervalinė kalibracija yra numatyta gamintojo. 18.3. Šalinamas. |
| 20. | 20.4. Reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams dalyvauti pirkime ir šalinti p.20.4. iš techninės specifkacijos. | Reikalavimo formuluotė nebus keičiama. Reikalaujama, kad siūlomas aparatas tutrėtų video signalo išvestis HDMI arba lygiaverčiu formatu, kas leistų jį panaudoti edukaciniais tikslais. |