RINKOS KONSULTACIJA

STACIONARUS DPV APARATAS (2) Nr. 3570104

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo (-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 2. | DPV aparatuose būna integruota turbina. Siūlome koreguoti reikalavimą: 1.Suspraustas oras tiekimas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir aparate integruotos turbinos . 2.Deguonies tiekimas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir deguonies balionų | Reikalavimas koreguojamas ir formuluojamas kaip: 1.Suspraustas oras tiekimas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir aparate integruotos turbinos arba iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir aparato vežimėlyje integruoto kompresoriaus. 2.Deguonies tiekimas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir deguonies balionų |
| 6. | 6.10. ir 6.11. Prašome šalinti šiuos reikalavimus. Galimos skritingos interpretacijos, priklausomai nuo to, kaip traktuojami šie režimai gali riboti konkurenciją. Bet o jau prašoma CPAP punkte nr. 8 ir 9. Maquet NAVA funkcija yra unikali, kurios mūsų žiniomis kiti potencialūs dalyviai pasiūlyti negali. Tokius reikalavimus prašome šalinti arba įtraukti į kokybinius reikalavimus | Reikalavimias koreguojamas ir formuluojamas kaip: 6.10. Reikalavimas šalinimas 6.11. Pažymima, kad rinkoje yra ne vieno gamintojo aparatas galintis pasiūlyti 6.11. punkte aprašytą ventiliacijos režimą. Reikalavimas nebus šalinamas ar keičiamas. |
| 7.1. | Prašome šalinti šį reikalavimą | Reikalavimas koreguojamas ir formuluojamas kaip: „Neinvazinės ventiliacijos su kauke taikymo galimybė slėgiu kontroliuojamos ir slėgiu paremiančios ventiliacijos metu“ |
| 7.2. | Prašome šalinti tokį reikalavimą. Reikalavimo pagrindimas gali būti komplikuotas ir sukelti diskusijų. | Reikalavimas koreguojams ir formuluojamas kaip: „Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas automatiškai parenkant trigerio ir įkvėpimo nutraukimo kriterijus pagal nuotėkio dydį“ |
| 8.5. | Prašome šalinti šį reikalavimą arba patvirtinti, jog adaptyvios minutinės ventiliacijos režimas, kuris automatiškai parenka srautą ir slėgį pagal nustatytą minutinį tūrį. | Reikalavimas koreguojamas ir formuluojamas kaip: “ Automatinė srauto ir slėgio adaptavimo funkcija, taikoma tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose, kuri automatiškai reguliuoja įkvėpimo srautą ir slėgį, siekdama užtikrinti nustatytą tūrį kuo mažesniu įkvėpimo slėgiu (AMV, ASV, AutoFlow Viena iš nurodytų) |
| 10.7. | Prašome šalinti įkvėpimo fazės pradžios laiką | Reikalavimas koreguojamas: „Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)“. |
| 14. | 14.4. Prašome šalinti minimalų kvėpavimo takų slėgį 14.5. Prašome pašalinti „iškvėpime“ 14.11. Prašome šalinti šį reikalavimą. (VDS/Vte) 14.14. Prašome šalinti“ matavimas atliekamas automatiškai, iš anksto nustatytais laiko intervalais“ 14.15. Prašome šalinti | 14.4. Reikalavimas keičiamas nebus. Dirbtinėje plaučių ventiliacijoje šis rodmuo gali būti naudingas keliais aspektais, ypač vertinant plaučių mechaniką, ventiliacijos efektyvumą ir paciento kvėpavimo pastangas. Stebint Pmin galima nustatyti, ar ventiliatorius tinkamai sinchronizuotas su paciento kvėpavimu. Jei Pmin rodo dideles neigiamas vertes, gali būti, kad pacientui reikia didesnio palaikymo slėgio arba trigerio jautrumo korekcijos. 14.5. Reikalavimas koreguojams nebus. Minutinis tūris iškvėpime yra objektyvus rodiklis, atspindintis faktinį oro tūrį, kurį pacientas iškvėpia, ir yra esminis parametras vertinant ventiliacijos efektyvumą ir dujų apykaitą, bei nuotėkio buvimą (ypač neinvazinėje ventiliacijoje). 14.11. Reikalavimas papildomas. Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/Vte, VDaw/VTe, VDaw/Tve, vienas iš nurodytų). Vienas iš nurodytų. 14.14. Reikalavimas keičiams nebus. Automatinis P0.1 matavimas leidžia dinamiškai stebėti pacientų su sepsio, ARDS būklių atvejais kvėpavimo pastangų pokyčius. Tai leidžia priimti sprendimus remiantis objektyviais, dinaminiais matavimais, o ne vienkaartiniais matavimais. 14.15. Reikalavimas šalinimas nebus, koreguojama jo formuluotė. Po rekruitavimo manevrų EIP padeda įvertinti, ar alveolės išsiplėtė, ir ar slėgis paskirstytas tolygiai, taip pat leidžia eleminuoti baro traumos rizikas stebint ar slėgis neviršija saugių ribų, taip padedant išvengti alveolių pertempimo. Koreguojama reikalavimo formuluotė: „Slėgis įkvėpimo fazės gale “ |
| 18. | Prašome šalinti šį reikalavimą, mūsų technologijos srauto sensoriai kalibracijos nereikalauja proceso ar sistemos paleidimo metu. | Koreguojamos reikalavimo formuluotės: 18.2. Automatinė srauto daviklio kalibracija nenutraukiant ventiliacijos proceso tam tikrais laiko intervalais, jeigu intervalinė kalibracija yra numatyta gamintojo. 18.3. Šalinamas. |