Suinteresuotiems tiekėjams

Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMĄ

2025 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pirkime „Multispektrinio skaitmeninimo įranga pažeistų dokumentų turinio atkūrimui“ (toliau – Pirkimas) (Pirkimo CVP IS ID 3984644) vykdomame atviro konkurso būdu (tarptautinis pirkimas) gautas tiekėjo prašymas patikslinti techninių sąlygų reikalavimus:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas (tekstas neredaguotas) | Atsakymas į tiekėjo klausimą |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pirkimo dokumentų priede „1 priedas_Techninė specifikacija“ didelio formato (iki A1) multispektriniam skeneriui nurodytas reikalavimas 3.1.1. Privalo turėti spektrinį diapazoną (350–1050 nm) ir galimybę jį reguliuoti 1nm žingsniu. Pirkimo dokumentų priede „Pasiūlymo formos 2 priedas_Atitikties TS reikalavimams lentelė (I p.o.d.)“ reikalavimo reguliuoti spektrinį diapazoną vieno 1m žingsniu nėra. Pažymime, kad dauguma multispektrinių įrenginių veikia 350–1050 nm diapazone ir reguliuojami žingsniais, tačiau nenumato 1 nm bangos ilgio reguliavimo galimybės, kuri būdinga spektrometrams. Spektrometro reikalavimai jau yra atskirai įtraukti į techninę specifikaciją ir atitikties lentelę: „Integruotas mikro-spektrometras: 305–1100 nm, δλ ≤ 2.5 nm, atliekantis realiu laiku spektro analizę ir automatinę korekciją“. 1 priede „Techninė specifikacija“ esantis reikalavimas dėl galimybės reguliuoti spektrinį diapazoną 1 nm žingsniu atrodo perteklinis, palyginti su jau įtrauktu spektrometro reikalavimu, todėl siūlome jo atsisakyti. | Informuojame, kad dėl techninės klaidos į Pirkimo dokumentų priedą „Pasiūlymo formos 2 priedas_Atitikties TS reikalavimams lentelė (I p.o.d.)“ nebuvo perkeltas techninės specifikacijos 3.1.1. p. nustatytas reikalavimas. Atsižvelgdami į tiekėjo pateiktą pastabą informuojame, kad tikslinamas Pasiūlymo formos 2 priedas „Atitikties TS reikalavimams lentelė (I p.o.d.)“ (į šį priedą perkeliant reikalavimą iš techninės specifikacijos: „Multispektrinis skeneris privalo turėti spektrinį diapazoną (350–1050 nm) ir galimybę jį reguliuoti 1nm žingsniu“ (Eil. Nr. 1.1. p.) Dokumento „Pasiūlymo formos 2 priedas_Atitikties TS reikalavimams lentelė (I p.o.d.)“ aktuali redakcija pridedama. Atsakant į antrą klausimo dalį, informuojame, kad Pirkimas vykdomas viso įrenginio, o ne atskirų jo dalių. Kaip teisingai pažymima klausime pats spektras nėra/negali būti reguliuojamas pats savaime, tačiau nurodytas reikalavimas reguliuoti spektrinį diapazoną 1nm žingsniu, kas gali būti realizuotas spektrometro pagalba. Reikalavimas nėra perteklinis ar besidubliuojantis, todėl jis nebus keičiamas. |