RINKOS KONSULTACIJA

ULTRAGARSO APARATAI (KLAUSIMYNAS NR. 1) Nr. 3223609

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių tyrimams | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 2. | 1. LED arba LCD (arba lygiavertės technologijos) 2. Ekrano įstrižainė - 68,58 cm 3. Skiriamoji geba - (2,560 x 1,440) vaizdo elementų 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | [P.2.1. Prašome keisti į: „LED arba lygiavertės technologijos“ Techninė specifikacija leidžia siūlyti LED technologijos ekranus iš atskirų šviesos diodų arba senesnę LCD (foninio apšvietimo) technologiją. Šios dvi technologijos NĖRA lygiavertės. Todėl galimai perkančioji organizacija gautų echoskopą su pigesniu mažesnio kontrastingumo LCD monitoriumi. Kad pasiūlyti prietaisai būtų modernūs ir komplektuojami su aukštos klasės komponentais, prašome P.2.1. keisti į „LED arba lygiavertės technologijos“ P.2.2. Prašome padidinti reikalaujamo monitoriaus įstrižainę iki ≥ 60 cm; Pagal šį reikalavimą tiekėjai turėtų pasiūlyti aukštos klasės ultragarsinę sistemą su didelės įstrižainės ir aukštos raiškos monitoriumi patogiam vaizdų vertinimui. | P.2.1 Mažina konkurencingumą, parametro nekeisime P.2.2 Sutinkame su keliamu reikalavimu |
|  | 2.4 punkte siūlome tiksliai įvardinti nulenkimo kampo laipsnius, kad išvengtumėte nekokybiškos įrangos įsigijimo, kurių nulenkimo kampas vos keli laipsniai. Siūlome keisti į: Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu nuo centrinės padėties ≥ 90 laipsnių. | Mažina konkurencingumą, parametro nekeisime |
| 3. | 1. 35,56 cm ekrano įstrižainės 2. TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas sensoriniame ekrane 3. Skaitmeninė klaviatūra | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 4. | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas - ±30°; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas - 18 cm 3. Panelės pozicijos fiksavimo mechanizmas | 1. Pasukimo kampas yra svarbus ergonominis parametras. Parametro nekeisime 2. Atitinka keliamus reikalavimus 3. Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±45°; Keisti į: 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±30°; | Pasukimo kampas yra svarbus ergonominis parametras. Parametro nekeisime |
|  | Siūlome išplėsti sistemos pulto pasukimo kampą iki 90 laipsnių. Šis reikalavimas yra itin svarbus siekiant maksimaliai išnaudoti ultragarsinės įrangos galimybes tiek ankštose erdvėse, tiek dirbant prie paciento lovos. Platesnis pasukimo kampas leidžia lengviau pasirinkti optimalų žiūrėjimo kampą, ypač tiriant smulkias struktūras. Be to, tai pagerina darbo ergonomiką – leidžia specialistui patogiau ir efektyviau atlikti tyrimą, sumažina fizinį krūvį ir padidina procedūros kokybę. | Mažina konkurencingumą, parametro nekeisime |
| 5. | 4 | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 6. | HDMI | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 7. | Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį per visą ilgį kurie susideda iš ne mačiau nei 5 fokuso linijų. | Mažina konkurencingumą, parametro nekeisime |
|  | Naikinti, reikalavimas perteklinis ribojantis konkurencingumą | Šį parametrą turi daugelio gamintojų UG, parametro nenaikinsime |
| 8. | 55 cm | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 9. | 85912 kadrai | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 10. | 5000 kadrai/s | Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | Rekomenduojame pakeisti reikalavimą į ≥ 880 kadrų/s 1000 kadrų per sek. 2D režime yra perteklinis, nes 880 kadrų per sek. jau užtikrina pakankamą sistemos atsaką ir našumą, viršijantį daugumos praktinių taikymo sričių poreikius. Be to, kiekvienas papildomas fps virš šio ribos reikalauja eksponentiškai daugiau resursų, tiek energetinių, tiek techninių, dėl ribotų aparatinės įrangos našumo rezervų. 880 kadrų per sek. yra optimalus balansas tarp efektyvumo, stabilumo ir energijos sąnaudų, todėl siekis viršyti šį rodiklį nėra pagrįstas realiais funkciniais privalumais. | Siūlomas pakeitimas mažina prietaiso galimybes, parametro nekeisime |
| 11. | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio – 25,97 kHz doplerio režimuose Maksimalus pulsų dažnis spektrinio ir spektrinio doplerio režimuose 35,96 kHz | Siūlomas pakeitimas mažina prietaiso galimybes, parametro nekeisime |
|  | Siūlome pakeisti vieną iš reikalavimų į : Maksimalus pulsų dažnis spalvinio doplerio režime ≥ 19 kHz | Siūlomas pakeitimas mažina prietaiso galimybes, parametro nekeisime |
|  | Pateikta reikalavimo formuluotė uždraudžia siūlyti mūsų atstovaujamo gamintojo įrangą. Visuotinai žinoma, kad maksimalus galimas Doplerio pulsų dažnis priklauso nuo tyrimo gylio. Kuo didesnis gylis, tuo mažesnį pulsų dažnį galima naudoti. Spalvinio Doplerio režime informacija turi būti surenkama iš didesnio ploto nei spektrinio Doplerio režime, todėl įprastai spalvinio Doplerio pulsų dažnis būna mažesnis nei spektrinio Doplerio. Realiose klinikinėse situacijose maksimalus spalvinio Doplerio pulsų dažnis neviršija 15 kHz tiriant paviršines arterijas, 10 kHz – tiriant inkstų arterijų stenozes, 8 kHz – tiriant kepenų arterijas. Akivaizdu, kad pateiktas reikalavimas neturi įtakos realiam įrangos panaudojimui ir dirbtinai riboja konkurenciją. Prašome pakeisti šį punktą, išdėstant jį taip: - Maksimalus pulsų dažnis spektrinio Doplerio režime ≥ 30 kHz; - Maksimalus pulsų dažnis spalvinio Doplerio režime ≥ 17 kHz. | Siūlomas pakeitimas mažina prietaiso galimybes, parametro nekeisime |
|  | Manome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir suteikti galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų, kurie gali pasiūlyti perkančiosios organizacijos keliamų reikalavimų visumą atitinkančią medicininę įrangą, siūlome šį reikalavimą naikinti. | Šį parametrą turi daug gamintojų UG, parametro nenaikinsime |
| 12. | 686 kadra/sek. | Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | Reikalavimas nėra tiksliai suformuluotas. Kuriame režime kadrų dažnis „doplerio“ režime skaitosi : spektrinio doplerio ar spalvos doplerio ? Siūlome naikinti reikalavimą, kadangi tai nėra esminis reikalavimas pagerinantis sistemos diagnostikos kokybę. | Šis parametras yra svarbus UG parametras, parametro nenaikinsime |
| 13. | Nuo 1 iki 22 MHz | Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | Manome, kad šis reikalavimas riboja konkurenciją. Norint sulaukti daugiau tiekėjų pasiūlymų, kurie galėtų pasiūlyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią medicininę įrangą, prašome apatinę dažnių ribą padidinti iki 1.2 MHz, šis pakeitimas nepablogina ketinamo įsigyti aparato kokybės, pakeitus šią dažnio ribą vis dar galėsite atlikti visus planuojamus atlikti tyrimus ir kartu suteiksite galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Sistemos (aparato palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodyta) Nuo 1.2 iki 21 MHz.‘‘. | Šį parametrą turi daug gamintojų UG, parametro nenaikinsime |
| 14. | 1. 2D, M 2. Spalvinis dopleris 3. Galios dopleris 4. Audinių dopleris 5. Pulsinės bangos dopleris 6. HPRF pulsinės bangos dopleris 7. Audinių harmoninis vaizdavimas 8. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai 9. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“) | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 15. | 1. 256 pilkumo skalės lygių; 2. 372 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. | - Atitinka keliamus reikalavimus - Atitinka keliamus reikalavimus - Parametro praplėtimas galimai ribotų konkurenciją, pasiūlymo netenkinsime - Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | 2. Siūlome pakeisti reikalavimą į : ≥ 310 dB Reikalavimas pasiekti 355 dB dinaminį diapazoną yra perteklinis, nes realiose taikymo srityse tokio aukšto diapazono praktiškai nereikia. 314 dB diapazonas jau yra pakankamas, kad būtų užtikrinta puiki signalo ir triukšmo santykio kokybė bei patikimi matavimo rezultatai | Tai svarbus UG parametras, jo mažinimas atsilieptų vaizdų kokybei. Parametro nekeisime |
|  | 2. ≥ 355 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); Keisti į: 2. ≥ 320 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); | Tai svarbus UG parametras, jo mažinimas atsilieptų vaizdų kokybei. Parametro nekeisime |
|  | P.15.2. Prašome keisti į: „≥ 380 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“);“ Aukščiausios klasės ultragarsinės sistemos dažnai yra klasifikuojamos pagal dinaminį diapazoną. Nuo dinaminio diapazono priklauso rekonstruojamo vaizdo kontrastingumas, pažangesnis minkštųjų audinių vertinimas.] | Atsižvelgiant į parametro svarbą diagnostikoje, sutinkame su siūlymu |
| 16. | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose; 3. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; 4. Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; 5. Automatinis mėginio pozicijos ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; | Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | Naikinti, reikalavimai pertekliniai ribojantys konkurencingumą: 4.Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; 5.Automatinis mėginio pozicijos ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; | Parametrai yra svarbūs UG naudojimo srityje, parametro nekeisime |
|  | 16.2 p. pateiktas reikalavimas, kad nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai veiktų 3D režime, prieštarauja kitiems šios Techninės specifikacijos punktams ir dirbtinai riboja konkurenciją. Techninės specifikacijos 14 punkte nėra reikalaujama, kad siūloma sistema veiktų 3D režimu. Parametro aprašyme nurodoma: tyrimų optimizavimas 2D ir Doplerio režimuose. Techninės specifikacijos 20 punkte nėra reikalaujama, kad siūloma sistema būtų komplektuojama 3D davikliu. Prašome šio punkto formuluotę pakeisti taip: Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D režime. | Parametras yra svarbus UG naudojimo srityje, parametro nekeisime |
| 17. | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; | Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | 1. Naikinti reikalavimą, nes „Gyvas“ vaizdų palyginimas nėra esminė funkcija sistemoms, skirtoms abdominaliniams, smulkių dalių ar kraujagyslių tyrimams, nes šiose srityse pagrindinis dėmesys skiriamas realaus laiko vaizdo kokybei ir funkcinių parametrų, tokių kaip kraujotaka ar audinių struktūra, vertinimui. Diagnostika čia dažniausiai grindžiama standartizuotais matavimais ir kiekybine informacija, o ne subjektyviu vaizdų palyginimu. Be to, dauguma tiriamų struktūrų ir procesų yra aiškiai apibrėžti, todėl tiesioginio ankstesnių ir dabartinių vaizdų lyginimo poreikis yra ribotas. | Šį parametrą turi daug gamintojų UG, parametro nenaikinsime |
| 18. | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 19. | 1. 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; 2. USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b. Print, c. Storage Commitment, d. Worklist. e. Query/Retrieve f. DICOM pirminiai duomenys (angl. „RAW“) | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 20. | 1. Linijinis daviklis nr 1. 2. Kompaktinis linijinis daviklis nr 2. – Hockey stick tipo 3. Konveksinis daviklis | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 20.1. | 1. Dažnio diapazonas nuo 2.0 iki 18 MHz. 2. Akustinio lango ilgis 50 mm; 3. Elementų skaičius -1008; 4. Vientiso kristalo technologija; | Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | 2. Siūlome reikalavimą keisti į Akustinio lango ilgis 46 mm ± 8 mm. | Siūlomas pakeitimas įgalintų siūlyti daviklį su 38mm akustiniu langu, todėl ženkliai blogintų prietaiso galimybes. Parametro nekeisime |
|  | 5.Elementų skaičius ≥ 960; Keisti į: 6.Elementų skaičius ≥ 256; | Siūlomas parametras ženkliai blogina UG savybes. Parametro nekeisime |
|  | Jūsų prašomas daviklio dažnio diapazonas riboja konkurenciją. Sistemos echoskopijos metu dažniausiai naudoja vidurinę dažnio ribą arba vieną iš jų. Jūsų planuojamoms taikymo sritims žemesnė dažnio diapazono riba nedaro didelės įtakos vaizdo kokybei, o atlikus mažus pakeitimus bus galima įsigyti ne blogesnių parametrų įrangą. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Linijinis daviklis Nr. 1 1. Dažnio diapazonas nuo ≤ 3,8 iki ≥ 15 MHz.’’. | Konkurencija nėra ribojimą, šį parametrą gali pasiūlyti ne vienas gamintojas, parametras nebus keičiamas |
| 20.2. | 1. Dažnio diapazonas nuo 3 iki 22 MHz 2. Akustinio lango ilgis - 25,4 mm; 3. Elementų skaičius 192; | Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | 1. siūlome keisti į : Dažnio diapazonas nuo ≤ 9 iki ≥ 15 MHz 3. Elementų skaičius ≥ 64; | 1. Siūlomas parametras ribotų UG panaudojimą diagnostikoje, parametras nebus keičiamas 3. Parametro pakeitimas ženkliai blogina UG galimybes, parametras nebus keičiamas |
|  | Manome, kad šie reikalavimai neproporcingai riboja konkurenciją. Mūsų atstovaujamas ultragarsų aparato gamintojas siūlo linijinį daviklį (hockey stick), kurio dažnio diapazonas siekia iki 16MHz, o elementų skaičių - iki 128. Šis daviklis atitinka aukštos klasės (premium) įrangos standartus ir yra plačiai naudojamas klinikinėje praktikoje. Atsižvelgiant į tai siūlome šį reikalavimą koreguoti sekančiai: ,,Kompaktinis linijinis (Hockey sick) daviklis Nr. 2 1. Dažnio diapazonas nuo ≤9 iki ≥16 Mhz; 2. Akustinio lango ilgis ≤ 27mm; 3. Elementų skaičius ≥128.’’ . Tokie pakeitimai leistų konkurse dalyvauti platesniam tiekėjų ratui, išlaikant medicininės įrangos kokybės bei klinikinio pritaikomumo standartus. Taip pat būtų užtikrinta konkurencija. Arba: Taip pat siūlome neapsiriboti tik hockey stick tipo davikliu. Šis konkretus dizaino apribojimas nėra būtinas pagal jūsų numatomus atlikti tyrimus. Dauguma aukštos klasės įprastinių linijinių daviklių gali pasiūlyti identišką arba net pranašesnį vaizdo kokybės lygį bei klinikinį lankstumą. Todėl siūlome suteikti galimybę siūlyti įprastus linijinius daviklius, kurie atitiktų tuos pačius tyrimų tikslus. Taigi, siūlome atsisakyti griežto reikalavimo, kad daviklis būtų būtent hockey stick formos; Padidinti akustinio lango ilgį iki ≤ 38.2mm Tokie pakeitimai ne tik praplėstų konkurenciją, bet ir leistų įsigyti techniškai pranašesnį sprendimą, kuris suteiktų didesnę klinikinę naudą – geresnę vaizdo rezoliuciją, didesnį tyrimo efektyvumą ir platesnes pritaikymo galimybes. Atlikus siūlomus pakeitimus parametras galėtų būti išdėstomas sekančiai: ,,Kompaktinis linijinis daviklis Nr. 2 1. Dažnio diapazonas nuo ≤9 iki ≥21 Mhz; 2. Akustinio lango ilgis ≤ 38.2 mm; 3. Elementų skaičius ≥160.’’ | Siūlomas parametras ribotų UG panaudojimą diagnostikoje, parametras nebus keičiamas |
| 20.3. | 1. Dažnio diapazonas nuo 1 iki 7 MHz, 2. Elementų skaičius - 192, 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) - 102° 4. Vientiso kristalo (monokristalo) technologija | Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | 3.Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° Keisti į: 3.Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 60° | Parametras reikalingas atlikti kokybišką diagnostiką. Parametras nebus keičiamas |
|  | Tokios plačios dažnių ribos naudojant tik vieną konvekcinį daviklį praktikoje yra nenaudojamos ir pablogina echoskopuojamo vaizdo kokybę. Sistemos echoskopijos metu dažniausiai naudoja vidurinę dažnio ribą. Mūsų siūlomas dažnio diapazonas yra optimalus atlikti visus perkančiosios organizacijos prašomus ultragarsinius tyrimus, patenkinę šį prašymą galėsite įsigyti geresnės kokybės ultragarsinę sistemą ir užtikrinti geresnę konkurencinę aplinką. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,,Konveksinis (abdominalinis) daviklis 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1,2 iki 5 MHz. ‘‘ | Parametras reikalingas diagnostikoje, parametras nebus keičiamas |
| 21. | Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais | Atitinka keliamus reikalavimus |
|  | Naikinti reikalavimą. Nes jis riboja gydytojų galimybes dirbti sudėtingose klinikinėse situacijose. Pacientai, turintys nutukimą, anatominius ypatumus - su netipine kepenų lokalizacija, įgimtais anatomijos variantais ar pooperaciniais randais gali būti sudėtinga gauti aukštos kokybės signalą. Tokiais atvejais žemesnės kokybės signalai gali būti būtini diagnostikai. Taip pat, specifinių patologijų (pvz. ascitas, kepenų fibrozė ar cirozė, dažnai sukelia techninių iššūkių, kai signalų kokybė būna prastesnė. Tokiais atvejais net žemesnės kokybės signalai, tinkamai interpretuojami ir papildyti klinikiniu kontekstu, gali suteikti svarbią diagnostinę informaciją. Reikalavimų pašalinimas leistų gydytojams lanksčiau naudoti įrangą, užtikrintų didesnį pacientų aprėptį ir sumažintų atvejus, kai dėl techninių apribojimų negalima atlikti tyrimo. Tai ne tik pagerintų diagnostikos procesus, bet ir padėtų efektyviau panaudoti turimus resursus realioje medicinos praktikoje. | Parametras naudojamas gydymo praktikoje ir yra svarbus. Parametro nenaikinsime |
| 22. | 1. Sistema su ratukais, stabdomais stabdžiu 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 23. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas įskaičiuoti į pasiūlymo kainą | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 24. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus | Atitinka keliamus reikalavimus |
| 25. | 36 mėnesiai, į garantiją įskaičiuota metinė techninė priežiūra, jai reikiamų dalių, sunaudotų medžiagų kaštai. | Galbūt atsižvelsime į pasiūlymą |
| Papildomi tiekėjų siūlymai | Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį. Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai: 1) Pasiūlymo kaina (P) – 60; 2) Funkciniai pranašumai (Q) – 40. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus: S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia Pi Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris; Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas). Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris; Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM. Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Eil. Nr.; Vertinimo kriterijai ir parametrai; Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime. 1.; Pasiūlymo kaina (P); Wkaina = 60. 2.; Kokybės kriterijai (Q):; Wkokybė = 40. 2.1.; Maksimalus sistemos skenavimo gylis: ≥ 55 cm; 0 arba 5 balai. 2.2.; Sistemos dinaminis diapazonas ≥ 370 dB; 0 arba 5 balai. 2.3.; Maksimalus kadrų dažnis 2D režime ≥ 4500 k/s; 0 arba 5 balai. 2.4.; Maksimalus kadrų dažnis doplerio režime ≥ 600 k/s; 0 arba 5 balai. 2.5.; Vaizdo monitorius ekrano įstrižainė ≥ 68 cm; 0 arba 5 balai. 2.6; Vaizdo monitorius skiriamoji geba > 1920 x 1080; 0 arba 5 balai. 2.7; Konvekcinio daviklio apžiūros kampas (angl.: Field of view) ≥ 1000; 0 arba 5 balai. 2.8; Tikslaus matavimo funkcija, rodanti matavimo žymės padidinimą, leidžianti atlikti labai tikslius matavimus, nenaudojant padidinimo (angl. Zoom) įrankio (Taip ☒ Ne ☐); 0 arba 5 balai. | Galbūt atsižvelsime į pasiūlymą ekonominiame naudingume |
| Papildomi tiekėjų siūlymai | Papildomai į techninę specifikaciją siūlome įtraukti šiuos pasiūlymo vertinimo kriterijus: 1) Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 Ultragarsinio vaizdo raiška tiesiogiai priklauso nuo daviklio elementų skaičiaus ir gamybos technologijos. Todėl didesnis elementų skaičius leidžia gauti geresnės kokybės vaizdus. 2) Siūlomo linijinio daviklio diapazonas ≥ 2 – 22 (MHz) Žemas dažnio nustatymas leidžia gauti geresnės raiškos vaizdą didesniame gylyje, o aukštas dažnis užtikrina geresnę kokybę paviršiniuose sluoksniuose. Plataus dažnio diapazono davikliai yra universalūs ir suteikia galimybę gauti didelės raiškos vaizdą skirtingiems tyrimams ir įvairaus stambumo pacientams. 3) Siūlomo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° Konveksiniai davikliai yra dažniausiai naudojami abdominaliniams tyrimams. Davikliai, kurie pasižymi plačiu apžvalgos lauku, leidžia nuskenuoti ir vertinti didesnį anatomijos plotą nekeičiant daviklio padėties. Tai padeda greičiau ir patikimiau atlikti ultragarso tyrimą. 4) Kepenų riebalingumo vertinimo funkcija apimanti hepatorenalinio indekso apskaičiavimą Hepatorenalinio indekso matavimas yra kliniškai naudingas kepenų steatozei vertinti. Didesnis HRI indeksas reiškia padidėjusį riebalų kiekį kepenyse. 5) Programinė įranga, skirta mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s. Mažo srauto aptikimas gali būti abstraktus terminas, tačiau 0.3 cm/s aptikimo riba leidžia įvertinti, kokios ultragarsinės sistemos galimybės vizualizuoti mažas kraujagysles ir lėtą perfuziją. Didelis kadrų dažnis yra reikalingas geresniam judesio sekimui ir judančių organų (kepenų, inkstų) skenavimui, įvertinti mažų kraujagyslių pulsavimą. Mikrokraujagyslių vaizdavimo programa yra naudinga onkologinių darinių vertinimui. | Galbūt atsižvelsime į pasiūlymą ekonominiame naudingume |
|  | Papildomai į techninę specifikaciją įtraukti: Automatinis vaizdo optimizavimas, aktyvuojamas vieno mygtuko paspaudimu, ≥ 4 vaizdų pasirinkimas, pateikiamas jutikliniame ekrane Automatinįs ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų taškinės elastografijos režimas „Auto point share wave elastography“, kuris vienu kartu automatiškai atlieka ≥ 15 matavimų arba lygiavertis Galimybė kontroliuoti daviklių pasirinkimą sistemoje gestais, neliečiant ekrano ar valdymo panelės | Galbūt atsižvelsime į pasiūlymą ekonominiame naudingume |