RINKOS KONSULTACIJA

ULTRAGARSO APARATAS  Nr. 3223609

(2 KLAUSIMYNAS)

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 3.2.4 | Siūlome tiksliai įvardinti nulenkimo kampo laipsnius, kad išvengtumėte nekokybiškos įrangos įsigijimo, kurių nulenkimo kampas vos keli laipsniai. Siūlome keisti į: Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu nuo centrinės padėties ≥ 90 laipsnių. | Gali riboti konkurenciją, parametras nebus keičiamas |
| 3.4.2 | Neturime galimybės pasiūlyti nė vieno mūsų atstovaujamo gamintojo ultragarsinės diagnostikos aparato, kuris vienu metu atitiktų tiek šiame punkte nustatytą reikalavimą, tiek kitus techninėse specifikacijose išdėstytus techninius kriterijus. | Atsižvelgiant į pastabą, parametras bus sumažintas |
|  | Siūlome išplėsti sistemos pulto pasukimo kampą iki 90 laipsnių 3.4. Šis reikalavimas yra itin svarbus siekiant maksimaliai išnaudoti ultragarsinės įrangos galimybes tiek ankštose erdvėse, tiek dirbant prie paciento lovos. Platesnis pasukimo kampas leidžia lengviau pasirinkti optimalų žiūrėjimo kampą, ypač tiriant smulkias struktūras. Be to, tai pagerina darbo ergonomiką – leidžia specialistui patogiau ir efektyviau atlikti tyrimą, sumažina fizinį krūvį ir padidina procedūros kokybę. | Gali riboti konkurenciją, parametras nebus keičiamas |
| 3.11 | Neturime galimybės pasiūlyti nė vieno mūsų atstovaujamo gamintojo ultragarsinės diagnostikos aparato, kuris atitiktų šiame punkte nustatytą reikalavimą. | Atsižvelgiant į pastabą, naikiname parametrą |
| 3.15.3 | Neturime galimybės pasiūlyti nė vieno mūsų atstovaujamo gamintojo ultragarsinės diagnostikos aparato, kuris vienu metu atitiktų tiek šiame punkte nustatytą reikalavimą, tiek kitus techninėse specifikacijose išdėstytus techninius kriterijus. | Atsižvelgiant į pastabą, naikiname parametrą |
| 3.15.4 | Neturime galimybės pasiūlyti nė vieno mūsų atstovaujamo gamintojo ultragarsinės diagnostikos aparato, kuris vienu metu atitiktų tiek šiame punkte nustatytą reikalavimą, tiek kitus techninėse specifikacijose išdėstytus techninius kriterijus. | Atsižvelgiant į pastabą, naikiname parametrą |
| 3.16.3 | Dubliuojasi su 3.16.1 2 var. | Atsižvelgiame ir koreguojame parametrą |
| 3.17.3 | Doplerio režime pateikiama greičio informacija. Prašome patikslinti reikalavimą. | Parametras neteko aktualumo, bus naikinamas |
| 3.17.8 | Nėra aišku kokius konkrečiai indeksus reikalaujama apskaičiuoti | Parametras neteko aktualumo, bus naikinamas |
| 4.1 | Prašome keisti į „Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz,“ Skenavimui gylyje reikalinga žema apatinė dažnio riba, todėl siekiant užtikrinti aukštos raiškos anatomijos vizualizaciją stambiems pacientams. Priešingai, vaikų arba smulkių suaugusiųjų skenavimui mažame gylyje naudingas aukštesnis dažnio nustatymas. Todėl siūlome praplatinti perkamo daviklio dažnių ribas | Pagal reikalaujamą reikšmę galėsite dalyvauti konkurse, parametras nebus keičiamas |
| Papildomi tiekėjų siūlymai | Į techninę specifikaciją įtraukti: Automatinis vaizdo optimizavimas, aktyvuojamas vieno mygtuko paspaudimu, ≥ 4 vaizdų pasirinkimas, pateikiamas jutikliniame ekrane Galimybė kontroliuoti daviklių pasirinkimą sistemoje gestais, neliečiant ekrano ar valdymo panelės | Parametras gali riboti konkurenciją, todėl nebus įtrauktas |