RINKOS KONSULTACIJA

ULTRAGARSO APARATAI Nr. 3223609

(KLAUSIMYNAS NR. 3)

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, akušeriniams ir ginekologiniams tyrimams | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 2. | 1. OLED technologijos 2. Ekrano įstrižainė - 68,58 cm 3. Skiriamoji geba - (2,560 x 1,440) vaizdo elementų 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | 2.4 punkte siūlome tiksliai įvardinti nulenkimo kampo laipsnius, kad išvengtumėte nekokybiškos įrangos įsigijimo, kurių nulenkimo kampas vos keli laipsniai. Siūlome keisti į: Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu nuo centrinės padėties ≥ 90 laipsnių. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 3. | 1. 35,56 cm ekrano įstrižainės 2. TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas sensoriniame ekrane 3. Skaitmeninė klaviatūra | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 4. | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas - ±30°; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas - 18 cm 3. Panelės pozicijos fiksavimo mechanizmas | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±45°; Keisti į: 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±30°; | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | Siūlome išplėsti sistemos pulto pasukimo kampą iki 90 laipsnių. Šis reikalavimas yra itin svarbus siekiant maksimaliai išnaudoti ultragarsinės įrangos galimybes tiek ankštose erdvėse, tiek dirbant prie paciento lovos. Platesnis pasukimo kampas leidžia lengviau pasirinkti optimalų žiūrėjimo kampą, ypač tiriant smulkias struktūras. Be to, tai pagerina darbo ergonomiką – leidžia specialistui patogiau ir efektyviau atlikti tyrimą, sumažina fizinį krūvį ir padidina procedūros kokybę. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 5. | 4 | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 6. | HDMI | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 7. | Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį per visą ilgį kurie susideda iš ne mačiau nei 5 fokuso linijų. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | Naikinti, reikalavimas perteklinis ribojantis konkurencingumą. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 8. | 55 cm. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 9. | 85912 kadrai | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 10. | 5000 kadrai/s | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 11. | 686 kadrai/sek. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 12. | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio – 25,97 kHz doplerio režimuose Maksimalus pulsų dažnis spektrinio ir spektrinio doplerio režimuose 35,96 kHz | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | Pateikta reikalavimo formuluotė uždraudžia siūlyti mūsų atstovaujamo gamintojo įrangą. Visuotinai žinoma, kad maksimalus galimas Doplerio pulsų dažnis priklauso nuo tyrimo gylio. Kuo didesnis gylis, tuo mažesnį pulsų dažnį galima naudoti. Spalvinio Doplerio režime informacija turi būti surenkama iš didesnio ploto nei spektrinio Doplerio režime, todėl įprastai spalvinio Doplerio pulsų dažnis būna mažesnis nei spektrinio Doplerio. Realiose klinikinėse situacijose maksimalus spalvinio Doplerio pulsų dažnis neviršija 15 kHz tiriant paviršines arterijas, 10 kHz – tiriant inkstų arterijų stenozes, 8 kHz – tiriant kepenų arterijas. Akivaizdu, kad pateiktas reikalavimas neturi įtakos realiam įrangos panaudojimui ir dirbtinai riboja konkurenciją. Prašome pakeisti šį punktą, išdėstant jį taip: - Maksimalus pulsų dažnis spektrinio Doplerio režime ≥ 30 kHz; - Maksimalus pulsų dažnis spalvinio Doplerio režime ≥ 17 kHz. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | Manome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir suteikti galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų, kurie gali pasiūlyti perkančiosios organizacijos keliamų reikalavimų visumą atitinkančią medicininę įrangą, siūlome šį reikalavimą naikinti. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 13. | Nuo 1 iki 22 MHz | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 14. | 1. 2D, M 2. Spalvinis dopleris 3. Galios dopleris 4. Audinių dopleris 5. Pulsinės bangos dopleris 6. HPRF pulsinės bangos dopleris 7. Audinių harmoninis vaizdavimas 8. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai 9. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 15. | 1. 256 pilkumo skalės lygių; 2. 372 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Skaitmeninių kanalų skaičius – 8,3 M, 4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 5. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | 2. ≥ 355 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); Keisti į: ≥ 320 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 16. | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose; 3. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; 4. Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; 5. Automatinis mėginio pozicijos ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | Naikinti, reikalavimai pertekliniai ribojantys konfidencialumą: 4.Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; 5.Automatinis mėginio pozicijos ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | 16.2 p. pateiktas reikalavimas, kad nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai veiktų 3D režime, prieštarauja kitiems šios Techninės specifikacijos punktams ir dirbtinai riboja konkurenciją. Techninės specifikacijos 14 punkte nėra reikalaujama, kad siūloma sistema veiktų 3D režimu. Parametro aprašyme nurodoma: tyrimų optimizavimas 2D ir Doplerio režimuose. Techninės specifikacijos 20 punkte nėra reikalaujama, kad siūloma sistema būtų komplektuojama 3D davikliu. Prašome šio punkto formuluotę pakeisti taip: Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D režime. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 17. | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 18. | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 19. | 1. 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; 2. USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b. Print, c. Storage Commitment, d. Worklist. e. Query/Retrieve f. DICOM pirminiai duomenys (angl. „RAW“ arba „Native Data“) | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 20. |  | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 20.1 | 1. Dažnio diapazonas nuo 1 iki 7 MHz, 2. Elementų skaičius - 192, 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) - 102° 4. Vientiso kristalo (monokristalo) technologija | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | 3.Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° Keisti į: 3.Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 60° | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | Tokios plačios dažnių ribos naudojant tik vieną konvekcinį daviklį praktikoje yra nenaudojamos ir pablogina echoskopuojamo vaizdo kokybę. Sistemos echoskopijos metu dažniausiai naudoja vidurinę dažnio ribą. Mūsų siūlomas dažnio diapazonas yra optimalus atlikti visus perkančiosios organizacijos prašomus ultragarsinius tyrimus, patenkinę šį prašymą galėsite įsigyti geresnės kokybės ultragarsinę sistemą ir užtikrinti geresnę konkurencinę aplinką. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,,Konveksinis (abdominalinis) daviklis 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1,2 iki 5 MHz. ‘‘ | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 20.2 | - Dažnio diapazonas nuo 2.0 iki - 12.0 MHz; - Elementų skaičius - 192; - Apžvalgos laukas - 210°; | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | Kad būtų užtikrintas aukštos klasės ultragarsinės sistemos pirkimas, prašome įtraukti reikalavimą P. 20.2.4. „Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija“. Tokiu atveju abu komplektuojami davikliai turėtų būti ne pjezokristaliniai o monokristalinės arba matricinės technologijos. Nuo šio parametro tiesiogiai priklauso gaunamo vaizdo kokybė. Monokristalinė technologija sumažina triukšmą ir ultragarso spindulių išsklaidymą, o matricinė technologija padidina elementų skaičių, kuriais yra perduodamas signalas | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 21. | 1. Automatiniai biometriniai matavimai: BPD, OFD, HC, AC, FL 2. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | 21.1 punkte pateikta reikalavimo formuluotė eliminuoja galimybę siūlyti mūsų atstovaujamo gamintojo įrangą. Vadovaujantis atnaujinta prenatalinės diagnostikos metodika (SAM 2019-07-13 ir SAM 2019-07-07), atliekant ultragarsinį vaisiaus biometrijos vertinimą 18–20 nėštumo savaitę, yra privaloma atlikti šiuos vaisiaus biometrinius matavimus: biparietalinio skersmens (BPD), galvos apimties (HC), pilvo apimties (AC), šlaunikaulio ilgio (FL) bei, esant techninėms galimybėms, žastikaulio ilgio (HL). Pažymėtina, kad minėtasis reikalavimas neturi esminės įtakos praktiniam įrangos panaudojimui klinikinėje veikloje ir nepagrįstai riboja konkurenciją. Atsižvelgiant į tai, siūlome 21.1 punkto formuluotę pakeisti taip: Automatiniai biometriniai matavimai: BPD, HC, AC, FL.. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 22. | 1. Sistema su ratukais, stabdomais atskirais stabdžiais 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 23. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas įskaičiuoti į pasiūlymo kainą | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 24. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| 25. | 36 mėnesiai, į garantiją įskaičiuota metinė techninė priežiūra, jai reikiamų dalių, sunaudotų medžiagų kaštai. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
| Papildomi tiekėjų siūlymai | Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį. Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai: 1) Pasiūlymo kaina (P) – 60; 2) Funkciniai pranašumai (Q) – 40. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus: S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia Pi Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris; Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas). Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris; Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM. Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Eil. Nr.; Vertinimo kriterijai ir parametrai; Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime. 1.; Pasiūlymo kaina (P); Wkaina = 60. 2.; Kokybės kriterijai (Q):; Wkokybė = 40. 2.1.; Maksimalus sistemos skenavimo gylis: ≥ 55 cm; 0 arba 4 balai. 2.2.; Sistemos dinaminis diapazonas ≥ 370 dB; 0 arba 4 balai. 2.3.; Maksimalus kadrų dažnis 2D režime ≥ 4500 k/s; 0 arba 4 balai. 2.4.; Maksimalus kadrų dažnis doplerio režime ≥ 600 k/s; 0 arba 4 balai. 2.5.; Vaizdo monitorius ekrano įstrižainė ≥ 68 cm; 0 arba 4 balai. 2.6; Vaizdo monitorius skiriamoji geba > 1920 x 1080; 0 arba 4 balai. 2.7; Ertminio (vaginalinio) daviklio apžiūros kampas (angl.: Field of view) ≥ 2100; 0 arba 4 balai. 2.8; Konvekcinio daviklio apžiūros kampas (angl.: Field of view) ≥ 1000. 2.9; Tikslaus matavimo funkcija, rodanti matavimo žymės padidinimą, leidžianti atlikti labai tikslius matavimus, nenaudojant padidinimo (angl. Zoom) įrankio (Taip ☒ Ne ☐); 0 arba 4 balai. 3.0; Automatiniai matavimai apimantys vaisiaus kakto ir pakaušio atstumą (OFD), vaisiaus ilgio (CRL), vaisiaus vandenų (AFI), Didžiosios cisternos (CM) intrakranijinės vaiskumos (IT), smegenėlių (CEREB) matavimus. (Taip ☒ Ne ☐); 0 arba 4 balai. | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |
|  | Į techninę specifikaciją įtraukti: Automatinis vaizdo optimizavimas, aktyvuojamas vieno mygtuko paspaudimu, ≥ 4 vaizdų pasirinkimas, pateikiamas jutikliniame ekrane Automatinįs ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų taškinės elastografijos režimas „Auto point share wave elastography“, kuris vienu kartu automatiškai atlieka ≥ 15 matavimų arba lygiavertis Galimybė kontroliuoti daviklių pasirinkimą sistemoje gestais, neliečiant ekrano ar valdymo panelės | Specifikacija neteko aktualumo, bus keičiama nauja |