TSD-848, VPP-4895

Paciento išorinio šildymo sistemos su priedais techninė specifikacija (kiekis 18 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų apklotą/paklotą pučiant šiltą orą |  |
| 2. | Reikalavimai įrenginio konstrukcijai | - Sumontuotas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo) su lentynėle arba krepšiu, skirtu įrenginio priedams (apklotams) sudėti; - Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba (įrenginio svoris ≤ 8,0 kg); - Pritaikytas tvirtinimui prie vertikalaus vamzdžio arba lygiavertės konstrukcijos. |  |
| 3. | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas | - Su savikontrolės sistema, nuolat testuojančia įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant; - Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; - Su garsine ir vaizdine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; - Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus 53 ºC ± 3 ºC; - Su ne mažiau kaip 2 temperatūriniais davikliais pučiamam orui kontroliuoti ir reguliuoti. |  |
| 4. | Temperatūriniai darbo režimai | - Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas); - Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. |  |
| 5. | Temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip 32–43 °C |  |
| 6. | Palaikomos temperatūros tikslumas | Ne daugiau kaip ± 3 °C |  |
| 7. | Šildymo įrenginio našumas | ≥ 1000 l/min. |  |
| 8. | Didelio efektyvumo oro filtravimo sistema | - HEPA (ar lygiavertis) filtras; - Filtro porų skersmuo ≤ 0,3 µm; - Filtro tarnavimo laikas ≥ 500 val. |  |
| 9. | Komplektacija | - Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (≥ 180 cm) jungiančią šildymo įrenginį su apklotu/paklotu; - Prie kiekvieno šildytuvo turi būti pridėta ≥ 10 vnt. specialių apklotų/paklotų, to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų viso kūno šildymui; - Mobilus vežimėlis arba stovas ant kurio montuojamas įrenginys. |  |
| 10. | Triukšmingumas | Ne daugiau kaip 55 dB (A) |  |
| 11. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).