TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Kiekis | Galima maksimali kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LOR diagnostinė video endoskopinė sistema | Kompl. | 1 | 38 000,00 |
| 1.1. | Vaizdo sistema | vnt. | 1 | x |
| 1.2. | Video endoskopas | vnt. | 2 | x |
| 1.3. | Stovas vaizdo sistemai | vnt. | 1 | x |

TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Techninis parametras, reikalaujamo parametro reikšmė | Pastabos, pasiūlymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo sistema |  |
| 1.1. | Funkcionalumas: |  |
| 1.1.1. | Monitorius, vaizdų formavimo modulis, archyvavimo sistema ir šviesos šaltinis integruoti viename korpuse |  |
| 1.1.2. | Su rankena sistemai nešti |  |
| 1.1.3. | Su VESA 100 tipo ar lygiaverte jungtimi vaizdo sistemai tvirtinti prie mobilaus stovo |  |
| 1.1.4. | DVI-D arba lygiavertė jungtis išorinio monitoriaus prijungimui |  |
| 1.1.5. | ≥ 2 lizdai kamerų galvutėms ar lankstiems video endoskopams prijungti |  |
| 1.2. | Integruotas monitorius: |  |
| 1.2.1. | LED tipo arba lygiavertis monitorius |  |
| 1.2.2. | Monitoriaus įstrižainė ≥ 17,5" (geresnių savybių prekei bus suteikiami balai) |  |
| 1.2.3. | Raiška ≥1920 x 1080 |  |
| 1.2.4. | Šviesumas ≥500 cd/m2 |  |
| 1.3. | Šviesos šaltinis: |  |
| 1.3.1. | LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis |  |
| 1.3.2. | Lempos tarnavimo laikas ≥25000 valandų (geresnių savybių prekei bus suteikiami balai) |  |
| 1.3.3. | Šviesos srautas atitinkantis ≥170 W ksenono ar lygiavertės lempos šviesos srautą (geresnių savybių prekei bus suteikiami balai) |  |
| 1.4. | Vaizdų išsaugojimo modulis |  |
| 1.4.1. | Galimybė išsaugoti video vaizdus bei nuotraukas į vidinį kaupiklį ir išorines laikmenas |  |
| 1.4.2. | Vidinio kaupiklio talpa ≥40 GB (geresnių savybių prekei bus suteikiami balai) |  |
| 1.4.3. | Nuotraukų formatas JPG arba lygiavertis |  |
| 1.4.4. | Video įrašų formatas MPEG-4 arba lygiavertis |  |
| 2. | Video endoskopas |  |
| 2.1. | Lankstus |  |
| 2.2. | Suderinamas su vaizdo sistema p. 1. |  |
| 2.3. | Matymo kryptis: 0° |  |
| 2.4. | Matymo kampas: ≥100° |  |
| 2.5. | Distalinio galiuko lenkimosi kampai (a/ž): ≥140°/140° |  |
| 2.6. | Distalinio galiuko skersmuo: ≤2,9 mm |  |
| 2.7. | Darbinis ilgis: >30 cm |  |
| 2.8. | Komplektacija: Lagaminas transportavimui - 1 vnt., sandarumo matuoklis - 1 vnt., dangtelis slėgių suvienodinimui - 1 vnt.; konteineris sterilizavimui – 1 vnt. |  |
| 3. | Stovas vaizdo sistemai |  |
| 3.1. | Mobilus stovas, pritaikytas p. 1. aprašytos įrangos tvirtinimui |  |
| 3.2. | Su kanalu įrangos laidams |  |
| 3.3. | Su rankena stovui stumti |  |
| 4. | Bendri reikalavimai: |  |
| 4.1. | CE ženklinimas |  |
| 4.2. | Garantija >24 mėn. (geresnių savybių prekei bus suteikiami balai) |  |
| 4.3. | Darbuotojų apmokymas |  |
| 4.4. | Atsarginių dalių tiekimas >10 metų. |  |